BSI Standards Publication

BS EN 12341:2014

KHÔNG KHÍ XUNG QUANH -

PHƯƠNG PHÁP TRỌNG LƯỢNG TIÊU CHUẨN

ĐỂ XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ KHỐI LƯỢNG

PM10/PM2,5 CỦA HẠT BỤI LƠ LỬNG

Lời nói đầu

Tiêu chuẩn Châu Âu này đã được CEN phê duyệt vào ngày 10 tháng 4 năm 2014.

Các thành viên CEN phải tuân thủ Quy định Nội bộ của CEN / CENELEC quy định các điều kiện để Tiêu chuẩn Châu Âu này trở thành tiêu chuẩn quốc gia mà không có bất kỳ sự thay đổi nào. Danh sách cập nhật và tài liệu tham khảo thư mục liên quan đến các tiêu chuẩn quốc gia như vậy có thể được áp dụng cho Trung tâm quản lý CEN-CENELEC hoặc cho bất kỳ thành viên nào của CEN.

Tiêu chuẩn Châu Âu này tồn tại ở ba phiên bản chính thức (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức). Một phiên bản bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác do thành viên CEN chịu trách nhiệm dịch sang ngôn ngữ riêng và được thông báo cho.

Trung tâm Quản lý CEN-CENELEC có cùng trạng thái như các phiên bản chính thức. Bulgaria, Croatia, Cyprus, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Cộng hòa Nam Tư cũ Macedonia, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha , Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh.

MỤC LỤC

Trang

1. PHẠM VI	8

2. Quy chuẩn tài liệu tham khảo	9

3. Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và chữ viết tắt	9

3.1 Thuật ngữ và định nghĩa	9

3.2 Ký hiệu và chữ viết tắt	11

4. Nguyên tắc	13

4.1 Mô tả nguyên tắc đo tiêu chuẩn	13

4.2 Sử dụng ban đầu và các thủ tục cho QA/QC liên tục	13

5. Trang thiết bị và cơ sở vật chất	13

6. Điều kiện bộ lọc, quy trình lấy mẫu và cân	20

6.1 Yêu cầu chung	20

6.2 Điều kiện của Bộ lọc và cân trước khi lấy mẫu	20

6.3 Quy trình lấy mẫu	21

6.4 Điều kiện cột lọc và cân sau khi lấy mẫu	21

6.5 Quy trình phòng cân	22

6.6 Cột lọc rỗng để kiểm soát chất lượng liên tục	22

7. Kiểm soát chất lượng liên tục	23

7.1 Yêu cầu chung	23

7.2 Tần suất hiệu chuẩn, kiểm tra và bảo trì	23

7.3 Bảo dưỡng hệ thống lấy mẫu	24

7.4 Kiểm tra cảm biến lấy mẫu	24

7.5 Hiệu chuẩn các cảm biến lấy mẫu	25

7.6 Kiểm tra tốc độ dòng chảy của bộ lấy mẫu	25

7.7 Hiệu chuẩn tốc độ dòng chảy của bộ lấy mẫu	25

7.8 Kiểm tra rò rỉ của hệ thống lấy mẫu	26

7.9 Kiểm tra cảm biến phòng cân	26

7.10 Hiệu chuẩn các cảm biến phòng cân	26

7.11 Cân	26

8. Biểu thị kết quả	26

9. Đặc điểm hoạt động của phương pháp	27

9.1 Yêu cầu chung	27

9.2 Khái niệm GUM	27

9.3 Các nguồn độ không đảm bảo đo thành phần	28

9.3.1 Yêu cầu chung	28

9.3.2 Khối lượng hạt thu thập	28

9.3.2.1 Sai lệch của hiệu suất lựa chọn kích thước so với đặc tính được chỉ định	28

9.3.2.2 Tổn thất lắng đọng trong đường ống nối	28

9.3.2.3 Hiệu quả thu gom bộ lọc	29

9.3.2.4 Mất các chất dạng hạt bán bay hơi giữa quá trình thu gom và cân	29

9.3.2.5 Thay đổi khối lượng bộ lọc do hàm lượng nước	29

9.3.2.6 Sự thay đổi khối lượng của các hạt vật chất do hàm lượng nước	30

9.3.2.7 Những thay đổi về hiệu ứng nổi giữa trọng lượng chưa lấy mẫu và cân đã lấy mẫu	30

9.3.2.8 Độ không đảm bảo của cân và độ trôi bằng 0	30

9.3.2.9 Ảnh hưởng của lực tĩnh điện trong quá trình cân	30

9.3.2.10 Nhiễm bẩn hoặc mất vật liệu lọc giữa các lần cân chưa lấy mẫu và đã lấy mẫu	30

9.3.2.11 Các bề mặt do tương tác giữa vật liệu lọc và khí	31

9.3.2.12 Tốc độ dòng chảy (φa)	31

9.3.3 Thời gian (t)	31

9.3.4 Sai Số Ngân sách	31

9.4 Độ không đảm bảo đo mở rộng so với Mục tiêu chất lượng dữ liệu của Liên minh Châu Âu	33

PHỤ LỤC A	35

PHỤ LỤC B	36

B.1 Yêu cầu chung	36

B.2 PM10	36

B.2.1 Bộ lấy mẫu tham chiếu, ví dụ: EN 12341: 1998	36

B.2.1.1 Máy lấy mẫu hoạt động ở 2,3  m3 / h với thiết kế vòi phun khác nhau	36

B.2.1.2 Bộ lấy mẫu hoạt động ở tốc độ dòng chảy 68  m3 / h	38

B.2.2 Các máy lấy mẫu khác	40

B.2.2.1 Bộ lấy mẫu hoạt động ở tốc độ dòng chảy 30  m3 / h	40

B.2.2.2 Máy lấy mẫu hoạt động ở tốc độ dòng chảy 1,0  m3 / h	42

B.3  PM2,5 - Bộ lấy mẫu hoạt động ở tốc độ dòng chảy 30  m3 / h	43

Phụ lục C:	45

Phụ lục D:	46

D.1 Thử nghiệm lưu giữ hạt	46

D.2 Kiểm tra tính toàn vẹn của vật liệu lọc	46

D.3 Thử nghiệm tái lập khối lượng cơ bản	46

D.4 Thử nghiệm sạc tĩnh	46

D.5 Thử nghiệm hấp thụ nước	47

PHỤ LỤC E:	48

E.1 Độ chính xác và ổn định của nhiệt độ và độ ẩm tương đối	48

E.2 Độ chính xác và ổn định của cân bằng	48

E.3 Độ chính xác và độ chính xác của quy trình cân	48

PHỤ LỤC F:	49

PHỤ LỤC G	51

TÀI LIỆU THAM KHẢO	52

Lời tựa

Tài liệu này (EN 12341: 2014) đã được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật CEN / TC 264 “Chất lượng không khí”, ban thư ký do DIN nắm giữ.

Tiêu chuẩn Châu Âu này sẽ được coi là tiêu chuẩn quốc gia, bằng cách xuất bản một văn bản giống hệt nhau hoặc bằng sự chứng thực, chậm nhất là vào tháng 11 năm 2014 và các tiêu chuẩn quốc gia xung đột sẽ được rút lại chậm nhất là vào tháng 11 năm 2014.

Cần chú ý đến khả năng một số yếu tố của tài liệu này có thể là đối tượng của quyền sáng chế. CEN [và / hoặc CENELEC] sẽ không chịu trách nhiệm xác định bất kỳ hoặc tất cả các quyền bằng sáng chế như vậy.

Tài liệu này thay thế EN 12341: 1998 và EN 14907: 2005.

Tài liệu này đã được Ủy ban Châu Âu và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu giao cho CEN và hỗ trợ các Yêu cầu cần thiết của Chỉ thị Hội đồng 2008/50 / EC [1].

EN 12341: 2014 bao gồm những thay đổi kỹ thuật quan trọng sau đối với EN 12341: 1998 và EN 14907: 2005:

- Tài liệu này được điều chỉnh từ EN 14907: 2005 do xem xét công nghệ tốt nhất hiện có;

- Ba phương pháp tham chiếu tiêu chuẩn khác nhau cho PM10 được mô tả trong EN 12341: 1998 và hai phương pháp tham chiếu tiêu chuẩn khác nhau cho PM2,5 được mô tả trong EN 14907: 2005 được thay thế trong tài liệu này bằng một phương pháp tham chiếu tiêu chuẩn khả thi cho mỗi PM10 hoặc PM2 ,5.

Theo Quy định nội bộ của CEN-CENELEC, các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của các quốc gia sau có nghĩa vụ thực hiện Tiêu chuẩn Châu Âu này: Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Cộng hòa Macedonia thuộc Nam Tư cũ, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh.

MỞ ĐẦU

Để chất lượng không khí trên toàn liên minh Châu Âu được đánh giá trên cơ sở nhất quán, các Quốc gia Thành viên cần sử dụng các kỹ thuật và quy trình đo lường tiêu chuẩn. Mục đích của tiêu chuẩn Châu Âu này là trình bày một phương pháp luận hài hòa để theo dõi nồng độ khối lượng của các hạt lơ lửng (PM10, PM2.5) trong không khí xung quanh, tuân theo chỉ thị 2008/50/EC về chất lượng không khí xung quanh và chất lượng không khí sạch hơn cho châu Âu nhằm thiết lập các thông số cụ thể để đánh giá mức độ tập trung xung quanh của các hạt.

NOTE: Về nguyên tắc, phương pháp được mô tả trong tiêu chuẩn Châu Âu này cũng có thể được sử dụng để đo nồng độ khối lượng của các phân đoạn PM khác như PM1. Tuy nhiên, tiêu chuẩn Châu Âu này không mô tả mẫu đầu vào được tiêu chuẩn hóa cho các phân đoạn như vậy.

Tiêu chuẩn Châu Âu này hợp nhất các Tiêu chuẩn Châu Âu trước đó EN 12341: 1998 [2] và EN 14907: 2005 [3] với mục đích hài hòa các quy trình rất giống nhau được sử dụng để đo nồng độ khối lượng của cả các phần nhỏ của vật chất dạng hạt trong không khí xung quanh.

Phương pháp Tiêu chuẩn Châu Âu được mô tả trong Tiêu chuẩn Châu Âu này tập trung chủ yếu vào sự hài hòa và cải thiện chất lượng dữ liệu của các phương pháp đo được sử dụng trong mạng lưới giám sát,  tránh sự gián đoạn không cần thiết với dữ liệu lịch sử. Đây là một phương pháp phù hợp để sử dụng thực tế trong giám sát thường xuyên, nhưng không nhất thiết phải là phương pháp có chất lượng đo lường cao nhất.

Không có tiêu chuẩn tham chiếu nào có thể truy nguyên cho các phép đo PM10 hoặc PM2,5. Do đó, phương pháp tiêu chuẩn xác định đại lượng đo được theo quy ước, cụ thể là theo thiết kế đầu vào mẫu và liên kết các thông số hoạt động bao gồm toàn bộ quá trình đo. Tiêu chuẩn Châu Âu này bao gồm:

- Mô tả phương pháp đo tiêu chuẩn trọng lượng thủ công cho PM10 hoặc PM2,5 sử dụng tuần tự cho máy lấy mẫu hoặc máy lấy mẫu một bộ lọc;

- Bản tóm tắt các yêu cầu về hiệu suất của phương pháp;

- Các yêu cầu về thử nghiệm tính phù hợp của các phương tiện và thiết bị khi áp dụng phương pháp lần đầu;

- Các yêu cầu về đảm bảo chất lượng liên tục / kiểm soát chất lượng khi áp dụng phương pháp này tại hiện trường;

- Đánh giá độ không đảm bảo đo của các kết quả của phương pháp Tiêu chuẩn Châu Âu này;

- Các tiêu chí (dự kiến) và phương pháp thử nghiệm để đánh giá tính phù hợp của các bộ lọc đối với ứng dụng bằng cách sử dụng phương pháp.

Các đặc tính và yêu cầu về tính năng được mô tả trong tiêu chuẩn này là một phần được xác định trong các thử nghiệm so sánh và xác nhận khác nhau. Các thử nghiệm được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu  và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu.

Tuy nhiên, do thiếu các tiêu chí và giao thức thích hợp để kiểm tra các bộ lọc để phù hợp với mục đích, sự khác biệt đáng kể có thể tồn tại giữa các kết quả thu được khi sử dụng các loại bộ lọc khác nhau và thậm chí các bộ lọc có kiểu giống nhau. Ví dụ, sự khác biệt lên đến 15% đã được tìm thấy khi áp dụng các nhãn hiệu sợi lọc thạch anh khác nhau trong các phép đo song song của PM10 cho nồng độ khoảng 50% giá trị giới hạn hàng ngày [4]. Điều này có thể có ý nghĩa đối với kết quả được tạo ra bởi hệ thống đo lường tự động vì chúng được so sánh bởi kết quả hiệu chuẩn với kết quả thu được bằng máy lấy mẫu tham chiếu (CEN/TS 16450: 2013 [5]).

Về nguyên tắc, các bộ lọc được thu thập với mục đích xác định nồng độ khối lượng của PM10 hoặc PM2,5 có thể được sử dụng để chỉ định thêm, ví dụ: để xác định nồng độ của:

- Kim loại nặng và hydrocacbon thơm đa vòng (xem EN 14902 [6] và EN 15549 [7]) phù hợp với Chỉ thị 2004/107 / EC [8],

- Các thành phần của PM2,5 (xem CEN / TR 16243 [9] và CEN / TR 16269 [10]) được sử dụng cho nguồn phân bổ theo yêu cầu của Chỉ thị 2008/50 / EC.

Các yêu cầu bổ sung có thể phải được xem xét cho các mục đích đó (ví dụ: giá trị rỗng của thành phần hóa chất).

Tuy nhiên, các yêu cầu của Tiêu chuẩn Châu Âu này trước hết là nhằm đạt được kết quả tối ưu cho việc  đo nồng độ khối lượng của PM10 hoặc PM2,5.

- PHẠM VI

Tiêu chuẩn Châu Âu này mô tả một phương pháp tiêu chuẩn để xác định nồng độ khối lượng PM10 hoặc PM2.5 dạng hạt lơ lửng trong không khí xung quanh bằng cách lấy mẫu chất dạng hạt thông qua bộ lọc và định lượng bằng cân.

Các phép đo được thực hiện với máy lấy mẫu có thiết kế đầu vào như quy định trong Phụ lục A, hoạt động ở lưu lượng ổn định là 2,3 m3/h, trong khoảng thời gian lấy mẫu ổn định là 24h. Kết quả đo được biểu thị bằng µg/ m3, trong đó thể tích không khí là thể tích ở điều kiện môi trường xung quanh gần đầu vào tại thời điểm lấy mẫu. Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn Châu Âu này là từ khoảng 1 µg/m3 (tức là giới hạn phát hiện của phương pháp đo lường tiêu chuẩn này được biểu thị bằng độ không chắc chăn của nó) lên đến 150 µg/m3 đối với PM10 và 120 µg/m3 đối với PM2.5.

NOTE: Mặc dù Tiêu chuẩn Châu Âu không có giá trị về nồng độ cao hơn, nhưng phạm vi áp dụng của nó cũng có thể được mở rộng đến nồng độ không khí xung quanh lên đến khoảng 200 µg/m3 khi sử dụng vật liệu lọc phù hợp (xem 5.1.4).

Tiêu chuẩn Châu Âu này mô tả thủ tục và đưa ra các yêu cầu đối với việc sử dụng về tuần tự lấy mẫu, được trang bị bộ thay đổi bộ lọc, thích hợp cho hoạt động độc lập kéo dài. Trình tự lấy mẫu trên khắp Liên Minh Châu Âu để đo nồng độ trong không khí xung quanh của PM10 hoặc PM2,5. Tuy nhiên, tiêu chuẩn Châu Âu này không loại trừ việc sử dụng máy lấy mẫu một bộ lọc.

Tiêu chuẩn Châu Âu này không đưa ra các thủ tục để chứng minh sự tương đương của loại thiết bị lấy mẫu khác nhau, ví dụ: được trang bị một bộ phân loại sol khí khác nhau, hoặc hoạt động ở các tốc độ dòng chảy khác nhau. Các thủ tục và yêu cầu được đưa ra chi tiết trong Hướng dẫn chứng minh sự tương đương của không khí xung quanh.  Phương pháp giám sát [11] và cho các bộ theo dõi PM tự động liên tục (xem CEN/TS 16450:2013).

Tiêu chuẩn Châu Âu hiện tại thể hiện sự phát triển của các Tiêu chuẩn Châu Âu trước đó (EN 12341:1998 và EN 14907:2005) thông qua việc phát triển 2,3 m3/h mẫu để bao gồm các ràng buộc trên nhiệt độ trong và sau khi lấy mẫu của bộ lọc và khả năng giám sát nhiệt độ tại các điểm quan trọng trong quá trình lấy mẫu của hệ thống. Khuyến cáo rằng khi mua sắm thiết bị phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn hiện hành của Tiêu chuẩn Châu Âu. Tuy nhiên, các phiên bản cũ hơn của các máy lấy mẫu 2,3 m3/h này không sử dụng hệ thống làm mát bằng không khí trong vỏ bọc, khả năng làm mát bộ lọc sau khi lấy mẫu, hoặc khả năng theo dõi nhiệt độ tại các điểm quan trọng trong quá trình hệ thống lấy mẫu có một trạng thái đặc biệt về việc sử dụng chúng như là bộ lấy mẫu tham chiếu.

Kết quả lịch sử thu được bằng cách sử dụng những bộ lấy mẫu này sẽ vẫn còn hiệu lực. Các thiết bị lẫy mẫu này vẫn có thể dùng cho mục đích giám sát và cho các thử nghiệm tương tự, với điều kiện là phải có dự phòng bổ sung hợp lý cho độ không đảm bảo của chúng. (xem phụ lục B)

Ngoài ra, ba hệ thống lấy mẫu cụ thể - máy lẫy mẫu vòi dài 2,3 m3/h  và 6,8 m3/h cho PM10 trong tiêu chuẩn EN 12341:1998 và 30 m3/h cho đầu vào PM2,5 trong tiêu chuẩn EN 14907:2005 - cũng có trạng thái đặc biệt về việc sử dụng chúng làm mẫu tham chiếu. Lịch sử ghi chép kết quả cho thấy khi sử dụng các trình tự lấy mẫu này vẫn có giá trị. Những máy lấy mẫu vẫn có thể sử dụng cho mục đích giám sát và cho các thử nghiệm tương tự, với điểu kiện là bổ sung dự phòng cho độ không đảm bảo của chúng. (xem phụ lục B)

Các hệ thống lấy mẫu khác, như được mô tả trong Phụ lục B của tiêu chuẩn này, có thể được sử dụng với điều kiện là đưa ra dự phòng bổ sung hợp lý cho độ không đảm bảo của chúng khi có được từ các phép thử tương đương.

Chú thích 2: Bằng cách đánh giá dữ liệu hiện có, người ta đã chỉ ra rằng các bộ lấy mẫu này cho kết quả đối với PM10 và PM2.5 là tương đương với các giá trị thu được khi áp dụng tiêu chuẩn Châu Âu này. Kết quả được trình bày trong Phụ lục B.

Tiêu chuẩn Châu Âu này cũng cung cấp hướng dẫn cho việc lựa chọn và thử nghiệm các bộ lọc với mục đích giảm sự không đảm bảotrong việc các kết quả thu được khi áp dụng Tiêu chuẩn Châu Âu này.

- Quy chuẩn tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo quy chuẩn.

Tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được viện dẫn quy chuẩn trong tài liệu này và là không thể thiếu cho ứng dụng của nó. Đối với tài liệu tham khảo đã được ghi ngày tháng chỉ bản trích dẫn được  áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, ấn bản mới nhất của tài liệu viện dẫn được áp dụng (bao gồm mọi sửa đổi).

JCGM 100, Đánh giá dữ liệu đo - Hướng dẫn biểu thị độ không đảm bảo đo trong phép đo.

- Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và chữ viết tắt

  - Thuật ngữ và định nghĩa

    - Không khí xung quanh

Không khí ngoài trời trong tầng đối lưu, ngoại trừ nơi làm việc theo định nghĩa của Chỉ thị 89/654 / EEC [12] trong đó các điều khoản liên quan đến sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc được áp dụng và các thành viên của công chúng không được tiếp cận thường xuyên.

[Nguồn: chỉ thị 2008/50/EC]

    - Hiệu chuẩn

Trong bước đầu tiên, hoạt động trong các điều kiện quy định thiết lập mối quan hệ giữa các giá trị đại lượng với độ không đảm bảo đo được cung cấp bởi các tiêu chuẩn đo lường và các chỉ dẫn tương ứng với các độ không đảm bảo đo liên quan và trong bước thứ hai, sử dụng thông tin này để thiết lập mối quan hệ đối với  kết quả  thu được đo từ một chỉ định.

[Nguồn: JCGM 200 [13]]

    - Tiêu chuẩn đo của độ không đảm bảo

Tiêu chuẩn đo của độ không đảm bảo khi kết quả đó nhận được từ các giá trị của một số đại lượng khác, bằng căn bậc hai dương của tổng số hạng, các số hạng là phương sai hoặc hiệp phương sai của các đại lượng khác này có trọng số như thế nào. Kết quả đo thay đổi theo sự thay đổi của những đại lượng này.

[Nguồn: JCGM 100]

    - Hệ số phủ

Hệ số phủ được sử dụng làm hệ số nhân của độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn kết hợp để thu được độ không đảm bảo đo mở rộng.

[Nguồn: JCGM 100]

    - Độ không đảm bảomở rộng

Đại lượng xác định một khoảng về kết quả của phép đo có thể được mong đợi một phần phân phối các giá trị có thể được quy cho đại lượng đo lường một cách hợp lý.

CHÚ THÍCH 1: Phần này có thể được xem như xác suất phủ hoặc mức độ tin cậy của khoảng.

CHÚ THÍCH 2: Để liên kết mức độ tin cậy cụ thể với khoảng được xác định bởi độ không đảm bảo đo mở rộng yêu cầu các giả định rõ ràng hoặc ngầm hiểu liên quan đến phân bố xác suất được đặc trưng bởi kết quả đo và độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn kết hợp của nó. Mức độ tin cậy có thể được quy cho khoảng thời gian này chỉ có thể được biết đến với mức độ mà những giả định đó có thể được biện minh.

    - Mẫu trắng hiện trường

Bộ lọc trải qua cùng quy trình điều hòa và cân như bộ lọc mẫu, bao gồm cả vận chuyển đến và đi, và bảo quản tại hiện trường, nhưng không được sử dụng để lấy mẫu không khí.

CHÚ THÍCH 1: Trường trống đôi khi còn được gọi là ô trống thủ tục.

    - Mẫu trắng phòng thí nghiệm

Bộ lọc trải qua các quy trình điều hòa và cân giống như bộ lọc mẫu, nhưng được lưu trữ trong phòng cân.

    - Giá trị giới hạn

Mức độ cố định trên cơ sở kiến thức khoa học, nhằm mục đích tránh, ngăn ngừa hoặc giảm tác động có hại về sức khỏe con người và / hoặc môi trường nói chung, đạt được trong một khoảng thời gian nhất định và không được vượt quá một lần đạt được.

[Nguồn: 2008/50 / EC]

    - Trạm quan trắc

Đặt tại hiện trường mà trong đó một thiết bị lấy mẫu đã được lắp đặt để đo các hạt vật chất trong một cách mà hiệu suất và hoạt động của nó tuân thủ các yêu cầu quy định.

    - Phép đo song song

Các phép đo từ trạm quan trắc và máy lấy mẫu tại cùng điều kiện không khí trong cùng một khoảng thời gian nhất định

    - Đặc tính hiệu suất

Một trong các tham số được gán cho bộ lấy mẫu để xác định hiệu suất của nó.

    - Tiêu chí hiệu suất

Giới hạn giá trị số định lượng được gán cho một đặc tính hoạt động, mà sự phù hợp được kiểm tra.

    - Thời gian hoạt động không giám sát

Khoảng thời gian mà bộ lấy mẫu có thể được vận hành mà không cần sự can thiệp của người vận hành.

    - PMx

Vật chất dạng hạt lơ lửng trong không khí đủ nhỏ để đi qua đầu vào chọn lọc kích thước với 50% giới hạn hiệu quả ở đường kính khí động học x µm.

CHÚ THÍCH 1: Theo quy ước, các thiết kế đầu vào tiêu chuẩn chọn lọc kích thước được quy định trong Tiêu chuẩn Châu Âu này - được sử dụng ở tốc độ dòng chảy quy định - có các đặc tính cần thiết để lấy mẫu phần PM liên quan bị lơ lửng trong không khí xung quanh.

CHÚ THÍCH 2: Hiệu quả của việc lựa chọn kích thước của các đầu vào khác được sử dụng có thể có ảnh hưởng đáng kể đến phần PM xung quanh điểm cắt, và do đó xác định được nồng độ khối lượng của PMx

### 3.1.15  Phương pháp tham chiếu

Phương pháp đo lường, theo quy ước, cung cấp giá trị tham chiếu được chấp nhận của đại lượng đo.

### 3.1.16 Mẫu không khí

Không khí xung quanh đã được lấy mẫu qua hệ thống lấy mẫu và hệ thống lấy mẫu đầu vào.

### 3.1.17 Lấy mẫu đầu vào

Lối vào hệ thống lấy mẫu nơi không khí xung quanh được thu thập từ khí quyển.

### 3.1.18 Độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn

Độ không đảm bảo của kết quả đo được biểu thị bằng độ lệch chuẩn

[Nguồn: JCGM 100]

### 3.1.19 Vật chất dạng hạt lơ lửng

SPM khái niệm về tất cả các hạt được bao quanh bởi không khí trong một thể tích không khí nhất định, không bị xáo trộn.

### 3.1.20 Thời gian bao phủ

Phần trăm khoảng thời gian tham chiếu của giá trị giới hạn liên quan mà dữ liệu hợp lệ để tổng hợp đã được thu thập.

### 3.1.21 Độ không đảm bảo đo

Tham số liên quan đến kết quả của phép đo đặc trưng cho mức độ phân tán của các giá trị có thể được quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

[Nguồn: JCGM 100]

## 3.2 Ký hiệu và chữ viết tắt

Đối với mục đích của tài liệu này, các ký hiệu và thuật ngữ viết tắt sau đây được áp dụng

- φ       Tốc độ dòng chảy liên quan đến các điều kiện tiêu chuẩn

- φa 	Tốc độ dòng chảy liên quan đến điều kiện môi trường xung quanh (Ta, Pa)

- ∆P 	Chênh lệch áp suất được xác định trong khoảng thời gian ∆t (thử nghiệm rò rỉ)

- ∆t 	Khoảng thời gian cần thiết để tăng áp suất (thử nghiệm rò rỉ)

- C 	Nồng độ PM (µg/m3) ở điều kiện môi trường xung quanh

- k 	Hệ số bao phủ

- m 	Khối lượng bộ lọc

- mc	 Khối lượng của bộ lọc trống có điều kiện

- ml 	Khối lượng của bộ lọc đã lấy mẫu

- ms 	Khối lượng của bộ lọc được lấy mẫu và điều hòa

- mu 	Khối lượng của bộ lọc chưa được lấy mẫu

- P0 	Áp suất tại t = 0 (kiểm tra rò rỉ)

- Pa 	Một áp lực môi trường xung quanh

- t 	Thời gian lấy mẫu

- Ta 	Nhiệt độ môi trường

- u 	Độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn

- ubs 	Độ không đảm bảo đo do người lấy mẫu

- uf 	Độ không đảm bảo đo do dòng chảy

- umfb	Độ không đảm bảo đo do ảnh hưởng của độ ẩm trên bộ lọc trống

- umh 	Độ không đảm bảo đo do ảnh hưởng hồi trễ đối với khối lượng PM

- um 	Độ không đảm bảo của khối lượng PM (ml - mu)

- umb 	Độ không đảm bảo đo do lực nổi

- umba 	Độ không đảm bảo đo do hiệu chuẩn cân bằng

- umc 	Độ không đảm bảo đo do nhiễm bẩn

- umfe 	Độ không đảm bảo đo do hiệu quả của bộ lọc

- umg 	Độ không đảm bảo đo do tương tác với khí

- umhp 	Độ không đảm bảo đo do ảnh hưởng của độ ẩm đối với vật chất dạng hạt

- umip 	Độ không đảm bảo đo do hiệu suất đầu vào

- uml 	Độ không đảm bảo đo do khối lượng của bộ lọc được lấy mẫu

- ums 	Độ không đảm bảo đo do bộ lọc tích điện tĩnh

- umtl 	Độ không đảm bảo đo do mất PM khi vận chuyển và bảo quản

- umu 	Độ không đảm bảo đo do khối lượng của bộ lọc chưa được lấy mẫu

- umzd 	Độ không đảm bảo đo do độ lệch cân bằng 0

- φL 	Tốc độ dòng chảy rò rỉ (kiểm tra rò rỉ)

- Vsys 	Ước tính tổng thể tích của hệ thống (thể tích chết)

- w 	Độ không đảm bảo đo tương đối

- W 	Độ không đảm bảo tương đối mở rộng

- xi 	Kết quả đo riêng lẻ từ bộ lấy mẫu

- ufc 	Độ không đảm bảo đo do hiệu chuẩn lưu lượng

- ufd	Độ không đảm bảo đo độ trôi của lưu lượng

- ut 	Độ không đảm bảo đo của thời gian lấy mẫu

- EU 	Liên minh Châu Âu

- GDE	 Hướng dẫn về việc chứng minh sự tương đương của các phương pháp giám sát không khí xung quanh

- GUM 	Hướng dẫn về Biểu hiện của Độ không đảm bảo đo trong phép đo

- JCGM 	Ủy ban hỗn hợp  về Hướng dẫn Đo lường

- PM 		Hạt bụi

- POM 	Polyoxymethylene

- PTFE 	Polytetrafluoroethylene

- QA/QC  	Đảm bảo chất lượng / Kiểm soát chất lượng

- RH 		Độ ẩm tương đối

- RM 		Phương pháp tham chiếu

- SPM 	            Hạt bụi lơ lửng

- Nguyên tắc

  - Mô tả nguyên tắc đo tiêu chuẩn

Không khí xung quanh được đi qua một đầu vào có kích thước chọn lọc với tốc độ dòng không đổi, đã biết. Phần (Hạt bụi) PM có liên quan được thu thập trên bộ lọc trong khoảng thời gian cố định đã biết là 24 h. Khối lượng của vật liệu PM được xác định bằng cách cân bộ lọc ở các điều kiện không đổi, quy định trước và sau khi thu thập các hạt bụi.

Các yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến kết quả của phép đo và được giải quyết bằng các thủ tục được quy định trong Tiêu chuẩn Châu Âu này, bao gồm:

- (các biến thể trong) thiết kế và cấu tạo của đầu vào có lựa chọn kích thước;

- tốc độ dòng lấy mẫu;

- tổn thất lắng đọng của PM trong đường ống giữa đầu vào và bộ lọc;

- tổn thất không kiểm soát được trong đường ống giữa đầu vào và bộ lọc, và trên bộ lọc do sự bay hơi của nước và PM bán bay hơi bất kỳ lúc nào giữa lúc lấy và cân;

- những thay đổi về trọng lượng của các bộ lọc hoặc PM do, ví dụ: hấp phụ nước và các hợp chất bán bay hơi,bổ sung giả hoặc mất vật liệu, độ nổi hoặc tĩnh điện.

Để giảm thiểu ảnh hưởng của các yếu tố này, Tiêu chuẩn Châu Âu này đưa ra các yêu cầu đối với một loạt các tham số xác định độ lớn của các hiệu ứng này.

  - Sử dụng ban đầu và các thủ tục cho QA/QC liên tục

Quy trình QA/QC được mô tả để thu thập mẫu, vận chuyển và xử lý bộ lọc, và cân bộ lọc.

Các thủ tục đảm bảo chất lượng / kiểm soát chất lượng (QA/QC) trong Tiêu chuẩn Châu Âu này được tách thành các hoạt động thường được thực hiện với mỗi phép đo và các hoạt động được thực hiện ít thường xuyên hơn.

Quy trình QA/QC được sử dụng cho mỗi phép đo, bao gồm xử lý và điều hòa bộ lọc, điều kiện phòng cân, hoạt động thích hợp của dụng cụ cân và việc sử dụng bộ lọc rỗng, được mô tả trong Điều 6.

Điều đặc biệt quan trọng là các phương tiện được sử dụng để cân bộ lọc trước và sau khi lấy mẫu phải đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn Châu Âu này. Do đó, một loạt các thử nghiệm được mô tả qua đó người sử dụng có thể đảm bảo hoạt động thích hợp của các cơ sở.

Các quy trình QA/QC bổ sung được sử dụng ít thường xuyên hơn, bao gồm hiệu chuẩn lưu lượng, hiệu chuẩn thiết bị cân, bảo dưỡng (làm sạch đầu vào) và kiểm tra rò rỉ của hệ thống lấy mẫu, được mô tả trong Điều 7.

- Trang thiết bị và cơ sở vật chất

  - Các thành phần của hệ thống lấy mẫu

    - Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn Châu Âu này mô tả các thiết kế cho hệ thống lấy mẫu được sử dụng trong phương pháp tiêu chuẩn.

Hệ thống lấy mẫu tuần tự cho các phương pháp đo tiêu chuẩn đối với PM10 và PM2,5 thường bao gồm các yếu tố sau, được minh họa bằng sơ đồ trong Phụ lục C:

- Lựa chọn kích thước đầu vào n, có thiết kế được quy định trong 5.1.2;

- Nối ống làm việc giữa đầu vào và giá đỡ bộ lọc, được mô tả trong 5.1.3;

- Giá đỡ và bộ lọc, được mô tả trong 5.1.4;

- Hệ thống điều khiển dòng chảy, được đưa ra bởi các đặc tính kỹ thuật trong 5.1.5;

- Bộ đổi mẫu;

- Cơ sở lưu trữ cho các bộ lọc trong bộ lấy mẫu.

CHÚ THÍCH: Có thể có các phương tiện lưu trữ bộ lọc khác nhau. Hai tùy chọn được đưa ra làm ví dụ: trong tùy chọn A chỉ có một tạp chí lọc mẫu và rỗng được kết hợp mà từ đó bộ lọc chưa được lấy mẫu được lấy và ở đâu - sau khoảng thời gian tải 24  giờ - bộ lọc lấy mẫu được chuyển trở lại (xem Phụ lục C, tùy chọn A). Trong tùy chọn B, bộ lọc chưa được lấy mẫu được lấy từ tạp chí bộ lọc rỗng bên trái và - sau khoảng thời gian tải 24 giờ - bộ lọc lấy mẫu được chuyển sang ổ chứa nơi bộ lọc lấy mẫu ở bên phải (xem Phụ lục C, tùy chọn B).

Các yêu cầu đối với hoạt động chính xác của hệ thống lấy mẫu được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Yêu cầu đối với thiết bị lấy mẫu

| TT | Đặc điểm thiết kế/ hiệu suất | Yêu cầu | Mục con |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế bộ lấy mẫu | Bộ lấy mẫu phải được thiết kế theo cách có thể kiểm tra và hiệu chuẩn tất cả các cảm biến quan trọng để đảm bảo hoạt động chính xác của quy trình lấy mẫu. Sổ tay hướng dẫn của người lấy mẫu phải có hướng dẫn về cách truy cập các cảm biến. |  |
| 2 | Thiết kế đầu vào | Theo quy định | 5.1.2 |
| 3 | Nhiệt độ của bộ lọc trong quá trình lấy mẫu | Trong vòng 5 °C nhiệt độ môi trường xung quanh đối với nhiệt độ môi trường xung quanh ≥ 20 °C | 5.1.4 |
| 4 | Tốc độ dòng chảy ổn định | 2,3 m3/h ở điều kiện môi trường xung quanh | 5.1.5 |
| 5 | Tính liên tục của mẫu | lưu lượng thể tích ≤ 2,0% thời gian lấy mẫu (lưu lượng trung bình) ≤ 5,0% dòng định mức (dòng tức thời) | 5.1.5 |
| 6 | Độ kín rò rỉ của hệ thống lấy mẫu | φL ≤ 1,0% tốc độ dòng chảy mẫu | 5.1.7 |
| 7 | Khoảng thời gian lấy mẫu bộ lọc đơn | 24 h ± 1 h | 5.1.6 |
| 8 | Độ không đảm bảo đo (95% độ tin cậy) của thời gian lấy mẫu | ≤ 5 min | 5.1.6 |
| 9 | Độ không đảm bảo đo (95% độ tin cậy) của cảm biến cho đo nhiệt độ môi trường xung quanh hoặc, nếu có, cảm biến đo nhiệt độ trong thiết bị đo lưu lượng | ≤ 3 K | 5.1.5 |
| 10 | Độ không đảm bảo đo (95% độ tin cậy) của cảm biến đo lường cho áp suất môi trường xung quanh hoặc, nếu áp dụng, cảm biến cho việc đo áp suất đo thiết bị lưu lượng | ≤ 1 kPa | 5.1.5 |
| 11 | Độ không đảm bảo đo(95% độ tin cậy) của các cảm biến cho nhiệt độ bên trong (lọc trong quá trình lấy mẫu; lọc trong quá trình lưu trữ) | ≤ 3 K | 5.1.5 |
| 12 | Nhiệt độ bảo quản bộ lọc lấy mẫu trong thiết bị | Sẽ không gây ra tổn thất bổ sung của các thành phần bán dễ bay hơi của PM | 5.1.8; 6.3.3 |
| 13 | Ghi lại thông số hoạt động | Hệ thống đo dựa trên bộ lấy mẫu tuần tự phải có thể truyền các trạng thái hoạt động bằng các tín hiệu trạng thái - tối thiểu - các thông số sau: - Tốc độ dòng chảy (tức thời và trung bình) - Áp suất giảm trên bộ lọc, nếu cần thiết - Thời gian lấy mẫu và khối lượng mẫu - Nhiệt độ không khí trong phần bộ lọc - Nhiệt độ bảo quản bộ lọc. |  |
| 14 | Ảnh hưởng của sự cố của nguồn điện | Các thông số của thiết bị phải được bảo đảm chống mất mát. Khi có điện lưới trở lại, thiết bị sẽ tự động hoạt động trở lại. | Lắp UBS |
| 15 | Ảnh hưởng của việc lấy mẫu không thành công do giảm áp suất cao qua bộ lọc | Các thiết bị có bộ thay đổi phải có khả năng tự động khởi động lại bằng bộ lọc mới nếu mẫu bộ lọc trước đó bị hủy bỏ do giảm áp suất cao trên bộ lọc. |  |
| Không cần phải giảm phạm vi cho các tham số đối với độ không đảm bảo hiệu chuẩn cảm biến được sử dụng để kiểm soát của họ. |  |  |  |

  - Tiêu chuẩn thiết kế đầu vào

Bản vẽ tiêu chuẩn của thiết kế đầu vào để lấy mẫu PM10 và PM2,5 được nêu trong Phụ lục A. Đầu vào phải được làm bằng vật liệu trơ, không bị ăn mòn, dẫn điện như thép không gỉ hoặc nhôm hoặc hợp kim nhôm anodized.

Để chọn lọc kích thước chính xác PM10 và PM2,5 lấy mẫu, lưu lượng lấy mẫu phải được giữ ở tốc độ dòng ổn định là 2,3  m3/h (xem 5.1.5)

  - Kết nối đường ống

Các yêu cầu đối với đường ống nối giữa đầu vào và giá đỡ bộ lọc là giảm thiểu tổn thất do lắng đọng của các chất dạng hạt do các quá trình động học, cũng như tổn thất do nhiệt, hóa chất hoặc các quá trình tĩnh điện.

- Đường ống phải được làm bằng vật liệu trơ, không bị ăn mòn, dẫn điện như thép không gỉ hoặc nhôm anốt hóa.

- Đường ống không được uốn cong và thẳng đứng.

- Chiều dài của ống nối giữa đầu vào và giá đỡ bộ lọc không được lớn hơn 3 m.

- Đường ống phải được thiết kế để giảm thiểu ảnh hưởng của việc sưởi ấm bằng năng lượng mặt trời để mẫu không khí được giữ càng gần nhiệt độ môi trường càng tốt.

- Nhiệt độ làm việc của ống nối phải được giữ càng gần với nhiệt độ môi trường càng tốt để tránh tiếp xúc của không khí lấy mẫu với các bề mặt lạnh có thể gây ra ngưng tụ, ví dụ như bằng cách thổi một lớp không khí xung quanh ống làm việc ( xem Phụ lục C, Hình C.1).

5.1.4 Giá đỡ và bộ lọc

Giá đỡ bộ lọc phải được làm bằng vật liệu trơ, không bị ăn mòn như thép không gỉ hoặc  nhôm anốt hóa. Vật liệu nhựa như polycarbonate, POM (polyoxymethylene) hoặc PTFE (polytetrafluoroethylene) cũng có thể được sử dụng.

Giá đỡ bộ lọc phải phù hợp để lắp các bộ lọc hình tròn, sao cho đường kính của khu vực tiếp xúc không khí được lấy mẫu đi qua là từ 34 mm đến 44 mm.

Giá đỡ bộ lọc phải được làm bằng thép không gỉ, polycarbonate, POM hoặc vật liệu lưới PTFE.

Bố trí ngăn chứa bộ lọc phải được thiết kế sao cho nhiệt độ của ngăn chứa bộ lọc và bộ lọc được giữ càng gần nhiệt độ môi trường càng tốt. Phải giảm thiểu ảnh hưởng của các nguồn gia nhiệt, chẳng hạn như bức xạ mặt trời và thiết bị điện (ví dụ: bơm lấy mẫu), và các yếu tố làm mát như điều hòa không khí. Trong thời gian nhiệt độ môi trường trung bình hàng giờ trên 20°C, nhiệt độ của bộ lọc mẫu phải chênh lệch ít hơn 5°C so với nhiệt độ của không khí xung quanh bộ lấy mẫu.

Điều này phải được kiểm tra bằng cách kết hợp các phép đo nhiệt độ trong không khí lấy mẫu trực tiếp ở hạ lưu của bộ lọc, phép đo này sẽ được so sánh với các phép đo nhiệt độ không khí xung quanh.

Các bộ lọc  phải có hiệu suất tách ít nhất là 99,5% đối với các hạt có đường kính khí động học là 0,3 μm.

Các bộ lọc phải được làm bằng sợi thủy tinh, sợi thạch anh, sợi thủy tinh phủ PTFE hoặc PTFE. Sự phù hợp của các loại và nhãn hiệu bộ lọc cụ thể có thể phụ thuộc vào:

- (Các biến thể trong) thành phần bộ lọc, ví dụ: (các biến thể trong) phần chất kết dính được sử dụng;

- Tính toàn vẹn của bộ lọc khi xử lý bộ lọc;

- Độ giảm áp suất lớn nhất trên bộ lọc mà tại đó tốc độ dòng chảy có thể được duy trì ở mức ổn định của nó;

- (Các) khoảng thời gian và (các) độ ẩm tương đối được sử dụng để điều hòa bộ lọc trước khi lấy mẫu.

Phụ lục D cung cấp một số thử nghiệm và tiêu chí để đánh giá tính phù hợp cho từng mục đích cụ thể loại và nhãn hiệu của bộ lọc . Phạm vi từ các thử nghiệm đơn giản có thể được thực hiện bởi chính các mạng giám sát đến những bài kiểm tra phức tạp hơn đòi hỏi các phương tiện kiểm tra chuyên dụng.

CHÚ THÍCH: Các vật liệu lọc dựa trên PTFE được biết là có công suất thấp hơn đối với PM trong các điều kiện cụ thể (ví dụ: nồng độ hơi nước cao) theo đó có thể xảy ra tắc các bộ lọc, giảm thời gian lấy mẫu xuống dưới 23 h.

5.1.5 Hệ thống kiểm soát dòng chảy

Hệ thống dòng chảy để thu thập mẫu phải cung cấp tốc độ dòng chảy cần thiết để lựa chọn kích thước chính xác ở đầu vào, và cũng là thể tích lấy mẫu đã biết để tính toán nồng độ PM.

Vì thể tích lấy mẫu phải được biểu thị ở các điều kiện không khí xung quanh gần đầu vào PM, nên việc kiểm soát lưu lượng phải sao cho thể tích không khí lấy mẫu ở các điều kiện xung quanh trong một đơn vị thời gian được giữ không đổi bằng cách kết hợp các phép đo nhiệt độ và áp suất tại một vị trí đại diện trong không khí xung quanh. Tốc độ dòng chảy được đo bởi hệ thống điều khiển lưu lượng được lắp đặt ở hạ lưu của bộ lọc được lấy mẫu phải được chuyển đổi sang điều kiện môi trường xung quanh theo định luật khí lý tưởng.

Việc chuyển đổi này yêu cầu đo nhiệt độ và áp suất môi trường xung quanh. Trong trường hợp điều khiển lưu lượng thể tích bên trong, các phép đo nhiệt độ và áp suất trong thiết bị điều khiển lưu lượng là bắt buộc.

Các cảm biến được sử dụng cho mục đích này phải có chất lượng đáp ứng các yêu cầu nêu trong Bảng 1.

Lưu lượng thể tích qua đầu vào phải được điều khiển đến giá trị ổn định là 2,3 m3/h ở các điều kiện xung quanh.

Giá trị tức thời của tốc độ dòng chảy phải được giữ trong khoảng 5% giá trị ổn định ở điều kiện môi trường xung quanh.

Lưu lượng thể tích được tính trung bình trong khoảng thời gian lấy mẫu phải nằm trong khoảng 2% .

5.1.6 Thời gian lấy mẫu

Khoảng thời gian lấy mẫu phải là (24 ± 1) h và phải được ghi lại với độ chính xác ± 5 min. Người lấy mẫu phải có thể cung cấp thông tin về thời gian bắt đầu và dừng lấy mẫu cho từng bộ lọc riêng lẻ.

5.1.7 Độ kín rò rỉ của hệ thống lấy mẫu

5.1.7.1 Yêu cầu chung

Phải thử độ kín của rò rỉ (tốc độ rò rỉ) của đường dẫn dòng hoàn chỉnh của dụng cụ lấy mẫu (đầu vào mẫu, đường lấy mẫu, bộ lọc). Nếu hệ thống hoàn chỉnh không thể được kiểm tra vì lý do kỹ thuật, tốc độ rò rỉ có thể được xác định riêng cho từng thành phần của đường dẫn dòng chảy. Trong trường hợp không thể bịt kín đầu vào mẫu thích hợp, đầu vào có thể bị loại khỏi thử nghiệm. Thử nghiệm này yêu cầu sử dụng thiết bị đo áp suất hoặc đồng hồ đo lưu lượng thể tích. Tốc độ rò rỉ phải đáp ứng yêu cầu tính năng trong Bảng 1.

CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng thử nghiệm rò rỉ được tích hợp trong dụng cụ lấy mẫu trọng lượng tiêu chuẩn, với điều kiện là mức độ nghiêm ngặt của thử nghiệm đó tương đương với thử nghiệm rò rỉ được mô tả trong 5.1.7

5.1.7.2 Phương pháp áp suất thấp

Trong trường hợp xác định tốc độ rò rỉ bằng phương pháp áp suất thấp, thì thể tích của toàn hệ thống phải được ước tính. Sau đó, hệ thống phải được đóng lại ở đầu vào và áp suất được hạ thấp bằng một máy bơm lắp sẵn hoặc riêng biệt đến 75% mức giảm áp suất tối đa mà nhà sản xuất cho phép, tối thiểu là khoảng 40 kPa. Sau khi tắt máy bơm, sự chênh lệch áp suất do áp suất tăng lên so với áp suất thấp đã đặt trước đó phải được xác định trong khoảng thời gian ít nhất là 5 phút. Tốc độ rò rỉ φL phải được xác định ba lần. Tỷ lệ rò rỉ φL được tính theo Công thức (1):

ϕL = (∆P.Vsys) / (P0.∆t) 	(1)

Trong đó

∆P là chênh lệch áp suất được xác định trong khoảng thời gian ∆t;

P0 là áp suất tại thời điểm t0;

Vsys  tổng khối lượng ước tính của hệ thống (khối lượng chết);

∆t là khoảng thời gian cần thiết để tăng áp suất

Phải xác định tối đa ba tốc độ rò rỉ. Hệ thống lấy mẫu hoàn chỉnh phải được kiểm tra về độ kín.

5.1.7.3 Phương pháp thể tích

So với phương pháp áp suất thấp, phương pháp này làm phát sinh độ không đảm bảo cao hơn. Do đó, việc sử dụng nó nên được hạn chế trong các trường hợp ngoại lệ. Chỉ khi không thể đo được áp suất thấp về mặt kỹ thuật, tốc độ rò rỉ có thể được xác định bằng cách đo tốc độ dòng chảy ở đầu vào và đầu ra của đường dẫn dòng chảy.

5.1.8 Điều kiện bảo quản

Người sử dụng tiêu chuẩn này phải xem xét cẩn thận và thực hiện các điều kiện nhiệt độ thích hợp cho việc lưu trữ các bộ lọc đã lấy mẫu, sao cho giảm thiểu sự mất mát của các vật liệu dễ bay hơi và bán dễ bay hơi trong quá trình lưu trữ.  Điều kiện bảo quản cũng phải đảm bảo ngăn ngừa sự ngưng tụ trên các bộ lọc (xem 6.3.3.).

CHÚ THÍCH: Một lựa chọn là giữ các bộ lọc đã lấy mẫu ở hoặc dưới nhiệt độ 23 ° C. Nhiệt độ 23 ° C được chọn là nhiệt độ phòng cân (20 ° C) với giới hạn cho phép 3 ° C, có tính đến các cân nhắc thực tế.

5.2 Phương tiện cân

5.2.1 Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn Châu Âu này mô tả các yêu cầu đối với phương tiện cân được sử dụng trong phương pháp tiêu chuẩn. Các yêu cầu này được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Yêu cầu đối với phương tiện cân

| TT | Đặc tính hiệu suất | Đặc tính hiệu suất | Mục con |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ phòng cân | 19°C đến 21°C được đo bằng giá trị trung bình hàng giờ (a) | 5.2.2 |
| 2 | Độ ẩm tương đối trong phòng cân | 45% RH đến 50% RH được đo dưới dạng giá trị trung bình hàng giờ (a) | 5.2.2 |
| 3 | Độ không đảm bảo đo (độ tin cậy 95%) trong tổng số cảm biến đo nhiệt độ | ≤ 0,2 K | 5.2.2 |
| 4 | Độ không đảm bảo đo (độ tin cậy 95%) trong tổng số cảm biến đo độ ẩm tương đối | ≤ 2 % RH | 5.2.3 |
| 5 | Giải pháp thăng bằng | ≤ 10 µg | 5.2.3 |
| 6 | Độ không đảm bảo đo (độ tin cậy 95%) trong tổng số cân bằng hiệu chuẩn | ≤ 25 µg cho phạm vi từ 0 mg đến 200 mg | 5.2.3 |
| 7 | Ghi lại thông số hoạt động | Các thông số sau phải được ghi lại chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu trên: - kết quả của các phép đo nhiệt độ phòng cân; - kết quả đo độ ẩm tương đối trong phòng cân. | 5.2.2 |
| (a) Không cần phải giảm phạm vi được đưa ra để cân nhiệt độ phòng và độ ẩm tương đối, đối với độ không đảm bảo hiệu chuẩn của các cảm biến được sử dụng để kiểm soát chúng. |  |  |  |

5.2.2 Phòng cân

Một cơ sở được kiểm soát khí hậu sẽ được sử dụng để điều hòa và cân các bộ lọc. Trong Tiêu chuẩn Châu Âu này, cơ sở này sẽ được gọi là “phòng cân”, mặc dù nó có thể là một phòng hoặc tủ phù hợp.

Nhiệt độ và độ ẩm tương đối phải được theo dõi và kiểm soát liên tục theo các yêu cầu trong Bảng 2.

Các cảm biến được sử dụng để đo nhiệt độ phòng cân và độ ẩm tương đối phải đáp ứng các yêu cầu cho trong Bảng 2.

Các thông số liệt kê trong Bảng 2 ở mục 7 phải được ghi lại và sẵn sàng để chứng minh hoạt động thích hợp. Đối với cả hai thông số ở mức trung bình hàng giờ tối thiểu sẽ có sẵn.

Trước khi phòng cân được sử dụng cho các công việc thường xuyên, hoạt động thích hợp của nó phải được kiểm tra bằng cách áp dụng các thủ tục được mô tả trong Phụ lục E.

5.2.3 Cân

Cân được sử dụng phải được lắp đặt và vận hành trong phòng cân và có độ phân giải ≤ 10 µg.

Cân được sử dụng phải có chất lượng sao cho có thể đạt được độ không đảm bảo (độ tin cậy 95%) để hiệu chuẩn ≤ 25 µg cho dải từ 0 mg đến 200 mg.

- Điều kiện bộ lọc, quy trình lấy mẫu và cân

  - Yêu cầu chung

Các bộ lọc phải luôn được xử lý bằng nhíp (thép không gỉ hoặc phủ PTFE).

CHÚ THÍCH: Khi sử dụng nhíp phủ PTFE, điện tích tĩnh có thể xảy ra ở bộ lọc sợi.

Thời gian lưu trữ phải được giữ càng ngắn càng tốt. Bảng 3 đưa ra hướng dẫn về thời gian bảo quản tối đa

Bảng 3. Yêu cầu về khoảng thời gian lưu trữ bộ lọc

| Bộ lọc | Khoảng thời gian lưu trữ tối đa |
| --- | --- |
| Bộ lọc chưa được lấy mẫu sau khi cân | 2 tháng (tổng thời gian lưu trữ trong phòng cân và thiết bị lấy mẫu) hoặc lâu hơn nếu mẫu rỗng vẫn phát triển trong phạm vi giới hạn quy định (xem 6.2) |
| Bộ lọc được lấy mẫu và khoảng rỗng trong bộ lấy mẫu | 1 tháng |
| Bộ lọc được lấy mẫu và mẫu trống tại hiện trường trong phòng cân trước khi cân | 1 tháng |

  - Điều kiện của Bộ lọc và cân trước khi lấy mẫu

Trước khi lấy mẫu, tất cả các bộ lọc phải được xác định duy nhất (tác dụng của phương pháp xác định bộ lọc phải được thử nghiệm trong khoảng thời gian 1m với việc cân lặp lại để xem liệu có ảnh hưởng đáng kể đến khối lượng hay không) được điều hòa trong phòng cân ở nhiệt độ 19°C đến 21°C và 45% RH đến 50% RH trong ≥ 48 giờ sau đó là lần đầu tiên cân: kết quả mc,1, và sau đó sau khi điều hòa bổ sung trong ≥ 12 giờ: kết quả mc, 2.

Sự khác biệt giữa hai kết quả sẽ đáp ứng yêu cầu, xem Công thức (2):

|mc,1 - mc,2| ≤ 40 μg	 (2)

CHÚ THÍCH: Sự khác biệt về khối lượng ở trên tương đương với chênh lệch về nồng độ đo được là 0,7µg/ m3 (ở lưu lượng ổn định và 24h lấy mẫu).

Nếu điều kiện này không được đáp ứng, bộ lọc sẽ là:

- Hoặc bị loại bỏ,

- Hoặc được điều hòa thêm trong khoảng thời gian ≥ 24 giờ, cân lại: kết quả mc,3.

Sự khác biệt giữa hai kết quả cuối cùng sẽ đáp ứng yêu cầu, xem Công thức (3):

|mc,2 - mc,3|≤ 40 μg 	(3)

Nếu điều kiện này không được đáp ứng, bộ lọc sẽ bị loại bỏ.

Khối lượng bộ lọc chưa được lấy mẫu phải được lấy làm giá trị trung bình của hai lần cân liên tiếp gần đây nhất.

Một nghiên cứu thực địa toàn diện [14] cho thấy rằng trong hầu hết các trường hợp, kết quả của lần cân đầu tiên chỉ khác nhau một chút từ giá trị trung bình của lần cân thứ nhất và thứ hai. Do đó, lần cân thứ hai có thể được miễn nếu độ không đảm bảo đo dẫn đến bổ sung được tính toán và đưa vào ngân sách độ không đảm bảo của phương pháp.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng phòng thí nghiệm để chứng minh rằng tình huống này phù hợp với tình hình của chính nó.

Khi thử nghiệm điều hòa sơ bộ được mô tả trong Phụ lục D cho thấy rằng sự chênh lệch khối lượng đối với bộ lọc điều hòa trước và điều hòa sau thường xuyên tiếp theo là ≥ 40 µg, quy trình trên có thể được thực hiện trước điều hòa  ở độ ẩm tương đối cao (không khí bão hòa với hơi nước ở 19°C đến 21°C) trong khoảng thời gian ≥ 3 hàng tuần.

Tối thiểu hai bộ lọc trắng có cùng kích thước và chất liệu như bộ lọc được sử dụng để lấy mẫu phải được giữ trong phòng cân để làm trống trong phòng cân.

  - Quy trình lấy mẫu

    - Nạp băng giấy lọc

Giá đỡ bộ lọc phải được nạp các bộ lọc trống đã được điều hòa trong môi trường sạch, ví dụ phòng cân, đảm bảo khả năng nguyên xi của bộ lọc và vị trí của nó trong băng tuần tự bộ lọc lấy mẫu.

### 6.3.2 Lấy mẫu bộ lọc

Các bộ lọc trong hộp sẽ được lấy mẫu trong khoảng thời gian lấy mẫu cần thiết, sau đó nó được khôi phục lại trong hộp băng lọc.

Ít nhất một bộ lọc sẽ không được lấy mẫu nhưng phải nằm trong băng để làm trường rỗng.

### 6.3.3 Quy trình bảo quản và vận chuyển mẫu

Tất cả các bộ lọc đã lấy mẫu và các khoảng trống hiện trường phải được bảo vệ khỏi sự nhiễm bẩn bên ngoài trong quá trình bảo quản và vận chuyển, ví dụ trong ngăn chứa bộ lọc, trong đĩa petri thủy tinh sạch, hoặc các vật chứa tương tự.

Việc vận chuyển các bộ lọc đã lấy mẫu phải được đựng trong các thùng chứa có nắp đậy và cách nhiệt để tránh nhiễm bẩn từ bên ngoài và sưởi ấm quá mức. Bộ lọc phải được xử lý cẩn thận. (nên là thùng đá)

Người sử dụng tiêu chuẩn này phải xem xét cẩn thận và thực hiện các điều kiện nhiệt độ thích hợp để bảo quản các bộ lọc đã lấy mẫu, sao cho giảm thiểu thất thoát các vật liệu bay hơi và bán bay hơi trong thời gian bảo quản. Điều kiện bảo quản cũng phải đảm bảo ngăn ngừa sự ngưng tụ hơi nước trên bộ lọc.

CHÚ THÍCH: Điều này có thể đạt được bằng cách vận chuyển trong hộp mát. Có thể tránh ảnh hưởng của sự ngưng tụ trong hộp làm mát lên các bộ lọc bằng cách đóng gói các băng trong túi nhựa hoặc bằng cách niêm phong chúng, ví dụ: với parafilm.

Các bộ lọc phải được đưa vào phòng cân trong vòng 1 tháng sau khi lấy mẫu bộ lọc đầu tiên trong cassette.

  - Điều kiện cột lọc và cân sau khi lấy mẫu

Các bộ lọc đã lấy mẫu phải được điều hòa trong phòng cân trong ≥ 48 h, sau đó là lần cân đầu tiên: kết quả ms,1, và sau đó sau khi điều hòa bổ sung trong 24 h đến 72 h: kết quả ms, 2.

Sự khác biệt giữa hai kết quả sẽ đáp ứng yêu cầu nếu, xem Công thức (4):

|ms,1 - ms,2| ≤ 60 μg (4)

CHÚ THÍCH: Sự khác biệt về khối lượng ở trên tương đương với sự khác biệt về nồng độ đo được là 1 µg/m3 (ở lưu lượng danh định và 24 h lấy mẫu).

Nếu điều kiện này không được đáp ứng, kết quả sẽ là không hợp lệ hoặc bộ lọc sẽ được điều hòa thêm trong khoảng thời gian ≥ 24 h và được cân lại: kết quả ms,3.

Sự khác biệt giữa hai kết quả cuối cùng sẽ đáp ứng yêu cầu, xem Công thức (5):

|ms,2 - ms, 3| ≤ 60 μg (5)

Nếu điều kiện này không được đáp ứng, kết quả sẽ bị tuyên bố là không hợp lệ.

Khối lượng bộ lọc được lấy mẫu phải được lấy là giá trị trung bình của hai lần cân liên tiếp gần đây nhất.

Một nghiên cứu thực địa toàn diện [14] cho thấy rằng trong hầu hết các trường hợp, kết quả của lần cân đầu tiên chỉ khác nhau một chút từ giá trị trung bình của lần cân thứ nhất và thứ hai. Do đó, lần cân thứ hai có thể được miễn nếu độ không đảm bảo đo dẫn đến bổ sung được tính toán và đưa vào độ không đảm bảo của phương pháp.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng phòng thí nghiệm để chứng minh rằng tình huống này phù hợp với tình hình của chính nó.

## 6.5 Quy trình phòng cân

Các quy trình sau đây sẽ được áp dụng tại mọi lượt cân.

- Điều kiện phòng cân phải được theo dõi và ghi lại.

- Tất cả các bộ lọc phải được kiểm tra bằng mắt trước khi sử dụng để tìm các khuyết tật như lỗ hoặc vật liệu lỏng lẻo, và loại bỏ nếu các khuyết tật được tìm thấy.

- Vào đầu mỗi buổi cân, sự hoạt động tốt của cân phải được kiểm tra với khối lượng tham chiếu có khối lượng tương tự với bộ lọc, như một phép đo độ chính xác và độ trôi của cân. Nếu số đọc của cân chênh lệch hơn 25 µg so với khối lượng chuẩn, tình huống đã điều tra và phải giải quyết trước khi tiến hành.

- Một bộ phóng tĩnh điện phải được sử dụng trên các bộ lọc phủ PTFE và PTFE trước khi cân, trừ khi nó có thể được chứng minh rằng không cần điều này (xem Phụ lục D).

CHÚ THÍCH 1: Đối với các vật liệu lọc khác, thông thường không cần thiết phải sử dụng bộ phóng điện tĩnh. Tuy nhiên, người ta thấy rằng trong một số trường hợp xả tĩnh có thể cải thiện kết quả cân.

CHÚ THÍCH 2: Có thể đánh giá nhu cầu sử dụng bộ phóng điện bằng cách thực hiện 40 lần cân liên tiếp với và không có bộ phóng điện tĩnh (xem thêm Phụ lục D).

## 6.6 Cột lọc rỗng để kiểm soát chất lượng liên tục

### 6.6.1 Yêu cầu chung

Việc sử dụng các bộ lọc rỗng là một phần quan trọng của khái niệm kiểm soát chất lượng liên tục. Để theo dõi quá trình cân bao gồm cả ảnh hưởng của việc điều hòa bộ lọc, các bộ lọc trống trong phòng cân được sử dụng.

Các tác động bổ sung lên khối lượng bộ lọc như xử lý bộ lọc, tải và dỡ bộ lấy mẫu. Sự vận chuyển, thất thoát vật liệu hoặc khử/hấp thụ nước lên vật liệu lọc được xem xét bằng việc khảo sát khối lượng các khoảng trống hiện trường.

### 6.6.2 Bộ lọc trắng trong phòng cân

Khối lượng của các bộ lọc trắng trong phòng cân riêng lẻ (xem 6.2) phải được ghi lại ở mỗi lần cân, để kiểm tra và đảm bảo các điều kiện ổn định trong phòng cân và để ước tính bất kỳ tác động nào ảnh hưởng đến khối lượng của các bộ lọc. Nếu khối lượng của các bộ lọc trắng đã thay đổi nhỏ hơn hoặc bằng 40 μg kể từ lần cân cuối cùng, thì khối lượng của mỗi bộ lọc trắng trong phòng cân được ghi lại và có thể tiến hành cân các bộ lọc. Nếu không, lý do của sự sai lệch sẽ được điều tra và giải quyết trước khi tiếp tục.

CHÚ THÍCH: Sự thay đổi khối lượng 40 μg ở trên đối với bộ lọc trắng tương đương với sự thay đổi nồng độ đo được khoảng 0,7 μg/m3 (ở lưu lượng định danh  và 24 giờ lấy mẫu).

### 6.6.3 Bộ lọc trắng tại hiện trường

Để kiểm soát chất lượng hiệu quả, phải thu được các khoảng trống tại hiện trường cho tất cả các vị trí lấy mẫu (xem 6.3.2). Các khoảng trống hiện trường được điều hòa cùng với các bộ lọc được sử dụng để lấy mẫu và phải được cân như tất cả các bộ lọc chưa được lấy mẫu trước khi vận chuyển và bảo quản trong quá trình lấy mẫu bộ lọc tại vị trí giám sát. Sau khi lấy mẫu, các khoảng trắng hiện trường phải được điều hòa một lần nữa như các bộ lọc lấy mẫu (xem 6.4) trong phòng cân.

Chênh lệch khối lượng của hiện trường trống trước và sau khoảng thời gian lấy mẫu là khối lượng mẫu trắng hiện trường.

Giá trị tuyệt đối của khối lượng mẫu trắng trường phải nhỏ hơn hoặc bằng 60 μg. Các thủ tục chi tiết để giải quyết việc vượt quá tiêu chí này được giao cho nhà điều hành địa phương.

CHÚ THÍCH 1: Sự khác biệt về khối lượng ở trên tương đương với sự chênh lệch về nồng độ đo được là 1 μg/m3 (ở lưu lượng ổn định và 24h lấy mẫu).

CHÚ THÍCH 2: Mức vượt quá hệ thống của tiêu chí mẫu trắng hiện trường có thể là một chỉ báo cho thấy vật liệu lọc không phù hợp.

Khoảng trống hiện trường không được sử dụng để hiệu chỉnh khối lượng đo được của PM trên bộ lọc vì giả định rằng các quá trình ảnh hưởng đến mẫu trắng và bộ lọc mẫu giống nhau không có khả năng hợp lệ do luồng không khí đi qua bộ lọc lấy mẫu.

- Kiểm soát chất lượng liên tục

## 7.1 Yêu cầu chung

Kiểm soát chất lượng là điều cần thiết để đảm bảo rằng độ không đảm bảo của các giá trị đo được đối với vật chất dạng hạt trong không khí xung quanh được giữ trong giới hạn đã nêu trong thời gian giám sát kéo dài tại hiện trường. Điều này đòi hỏi tuân theo các quy trình bảo trì, thử nghiệm và hiệu chuẩn phải được tuân thủ, những quy trình cần thiết để đạt được độ chính xác và dữ liệu chất lượng không khí có thể theo dõi. Trong điều này, các quy trình bảo dưỡng, kiểm tra và hiệu chuẩn được đưa ra.

Các thủ tục này được coi là tối thiểu cần thiết để duy trì mức chất lượng yêu cầu.

Các yêu cầu về kiểm tra chất lượng và hiệu chuẩn đã được xác định trên cơ sở xác định các nguồn góp phần vào độ không đảm bảo đo của PM nói chung.

CHÚ THÍCH: Cơ quan được chỉ định đang thực hiện các thủ tục kiểm soát chất lượng liên tục nên được công nhận theo EN ISO / IEC 17025 [15].

## 7.2 Tần suất hiệu chuẩn, kiểm tra và bảo trì

Việc kiểm tra và hiệu chuẩn cùng với tần suất của chúng được tóm tắt trong Bảng 4. Các tiêu chí cũng được đưa ra để điều chỉnh, hiệu chuẩn hoặc bảo trì thiết bị được sử dụng.

Bảng 4 - Tần suất hiệu chuẩn, kiểm tra và bảo dưỡng

| Hiệu chuẩn, kiểm tra và bảo trì | Mục con | Tần suất | Phòng thí nghiệm/ Hiện trường | Tiêu chí hành độnga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bảo trì thường xuyên các thành phần của bộ lấy mẫu | 7.3 | Theo yêu cầu nhà sản xuất | L/F |  |
| Kiểm tra các cảm biến về nhiệt độ và áp suất trong bộ lấy mẫu | 7.4 | 3 tháng (b) | F | ±3 K ±1 kPa |
| Hiệu chuẩn các cảm biến cho nhiệt độ và áp suất trong bộ lấy mẫu | 7.5 | Mỗi năm | L/F | ±1,5 K ±0,5 kPa |
| Kiểm tra tốc độ dòng chảy của bộ lấy mẫu | 7.6 | 3 tháng (b) | F | 5 % |
| Hiệu chuẩn tốc độ dòng chảy của bộ lấy mẫu | 7.7 | Mỗi năm | L/F | 1 % |
| Kiểm tra rò rỉ của hệ thống lấy mẫu | 7.8 | Mỗi năm | L/F | 1 % |
| Kiểm tra các cảm biến trong phòng cân về nhiệt độ và độ ẩm tương đối | 7.9 | 6 tháng | L | ±1 K ±3 % RH |
| Hiệu chuẩn các cảm biến trong phòng cân đối với nhiệt độ và độ ẩm tương đối | 7.10 | Mỗi năm | L |  |
| Hiệu chỉnh cân | 7.11 | Mỗi năm | L |  |
| - Với tham chiếu đến các giá trị danh nghĩa. b. Tần suất kiểm tra có thể được nới lỏng khi có đủ lịch sử chứng minh rằng sai lệch của các chỉ số cảm biến và tốc độ dòng chảy đạt được trong các yêu cầu quy định. Việc hiệu chuẩn sẽ được thực hiện hàng năm |  |  |  |  |

## 7.3 Bảo dưỡng hệ thống lấy mẫu

Kiểm tra rò rỉ phải được thực hiện như mô tả trong 5.1.7.

Các đầu vào mẫu phải được làm sạch và các tấm ép được làm sạch và bôi trơn theo yêu cầu nhà sản xuất, có tính đến nồng độ Hạt bụi tại chỗ. Nếu không có hướng dẫn về cách làm sạch / bôi trơn do các khoảng thời gian do nhà sản xuất đưa ra, các tấm tác động phải được bôi trơn ít nhất sau mỗi:

- Mẫu thứ 30 cho PM10;

- Mẫu thứ 15 cho PM2,5;

tùy thuộc vào nồng độ PM.

CHÚ THÍCH 1: Tần suất tối ưu để làm sạch và phục hồi tấm ép sẽ phụ thuộc nhiều vào vị trí.

CHÚ THÍCH 2: Một tùy chọn khác là xoay tấm ép để làm cho các đầu ra của vòi phun của bộ tác động làm sạch các điểm trên tấm.

## 7.4 Kiểm tra cảm biến lấy mẫu

Trong trường hợp các cảm biến nhiệt độ và áp suất (chênh lệch) là cần thiết để kiểm soát hoạt động thích hợp của thiết bị, chúng phải được kiểm tra bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn thích hợp với các số đọc có thể truy nguyên theo (liên) các tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn quốc. Các kiểm tra này phải được thực hiện trước khi kiểm tra tốc độ dòng chảy.

Nếu các giá trị cảm biến được xác định bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn chuyển giao khác nhiều hơn các tiêu chí cho trong Bảng 4, thì các cảm biến phải được hiệu chuẩn lại và điều chỉnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp cảm biến nhiệt độ, đây có thể là các cảm biến cho nhiệt độ thực tế, ví dụ. không khí xung quanh và các ngăn lọc.

## 7.5 Hiệu chuẩn các cảm biến lấy mẫu

Trong trường hợp các cảm biến nhiệt độ và áp suất (chênh lệch) là cần thiết để kiểm soát hoạt động bình thường của thiết bị, các cảm biến này phải được hiệu chuẩn ít nhất một lần mỗi năm bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn chuyển giao thích hợp với các số đọc có thể truy nguyên theo (liên) các tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn quốc. Các tiêu chuẩn chuyển giao này phải đáp ứng các thông số kỹ thuật về độ không đảm bảo sau (độ tin cậy 95%):

- Nhiệt độ: 1,5 K,

- Áp suất: 0,5 kPa.

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp cảm biến nhiệt độ, đây có thể là các cảm biến cho nhiệt độ thực tế, ví dụ: không khí xung quanh, không khí vỏ bọc và các ngăn lọc.

## 7.6 Kiểm tra tốc độ dòng chảy của bộ lấy mẫu

Việc kiểm tra tốc độ dòng chảy tức thời phải được thực hiện bằng cách sử dụng đồng hồ đo lưu lượng thích hợp với các số đọc có thể truy nguyên theo (giữa) các tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn quốc. Độ không đảm bảo đo tương đối mở rộng của lưu lượng kế (độ tin cậy 95%) phải là ≤ 2% ở điều kiện phòng thí nghiệm. Kiểm tra lưu lượng phải bao gồm cả dòng mẫu.

Tất cả các cảm biến phải hoạt động trong quá trình kiểm tra lưu lượng. Các số đọc của cảm biến phải được sử dụng để chuyển đổi tốc độ dòng chảy sang các điều kiện nhiệt độ và áp suất xung quanh.

CHÚ THÍCH: Trong thực tế, các đồng hồ đo lưu lượng đã được chứng minh về khả năng ứng dụng là bộ dò piston bằng than chì và đồng hồ đo lưu lượng khối lượng.

Người sử dụng nên kiểm tra xem phạm vi nhiệt độ do nhà sản xuất quy định để thiết bị đo lưu lượng hoạt động chính xác có phù hợp với điều kiện thực tế của họ hay không.

Máy đo lưu lượng phải có đủ thời gian để đạt được nhiệt độ thực tế tại đó các phép đo được thực hiện.

Nếu đầu vào của bộ lấy mẫu bao gồm một ống thẳng không có bất kỳ mối nối nào, thì đầu vào có thể được tháo ra trước khi hiệu chuẩn để tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình.

Nếu tốc độ dòng chảy được xác định bằng cách sử dụng đồng hồ đo lưu lượng khác hơn 5% so với giá trị cần thiết để nó hoạt động bình thường, thì bộ điều khiển lưu lượng phải được hiệu chuẩn lại và điều chỉnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

## 7.7 Hiệu chuẩn tốc độ dòng chảy của bộ lấy mẫu

Việc hiệu chuẩn phải được thực hiện hàng năm bằng cách sử dụng đồng hồ đo lưu lượng thích hợp với các số đọc có thể theo dõi được

(liên) các tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn quốc. Độ không đảm bảo đo tương đối mở rộng của lưu lượng kế (độ tin cậy 95%) phải là ≤ 1,0% ở điều kiện phòng thí nghiệm. Hiệu chuẩn lưu lượng phải bao gồm đường mẫu. Tất cả các cảm biến sẽ hoạt động trong quá trình hiệu chuẩn lưu lượng

## 7.8 Kiểm tra rò rỉ của hệ thống lấy mẫu

Độ kín rò rỉ của hệ thống lấy mẫu phải được kiểm tra hàng năm như mô tả trong 5.1.7.

Nếu thử nghiệm cho thấy tỷ lệ rò rỉ > 1%, hệ thống lấy mẫu phải được duy trì và kiểm tra lại các rò rỉ.

## 7.9 Kiểm tra cảm biến phòng cân

Các cảm biến phải được kiểm tra 6 tháng một lần theo các tiêu chuẩn chuyển giao thích hợp với các số đọc có thể truy nguyên theo (liên) các tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn quốc. Độ không đảm bảo (độ tin cậy 95%) của phép đo nhiệt độ của chất chuẩn chuyển đổi phải tốt hơn 0,4 K, độ không đảm bảo (độ tin cậy 95%) của chất chuẩn chuyển đổi đối với phép đo độ ẩm tương đối phải tốt hơn 3,0% (RH) .

Nếu các giá trị cảm biến được xác định bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn chuyển giao khác nhiều hơn các tiêu chí cho trong Bảng 4, các cảm biến phải được hiệu chuẩn lại và điều chỉnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

## 7.10 Hiệu chuẩn các cảm biến phòng cân

Các cảm biến phải được hiệu chuẩn ít nhất một lần mỗi năm bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn hiệu chuẩn thích hợp với các số đọc có thể truy nguyên theo (liên) các tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn quốc. Độ không đảm bảo (độ tin cậy 95%) của phép đo nhiệt độ của chất chuẩn hiệu chuẩn phải lớn hơn 0,2 K, độ không đảm bảo (độ tin cậy 95%) của phép đo độ ẩm tương đối của chất chuẩn hiệu chuẩn phải tốt hơn 2,0% (RH ).

## 7.11 Cân

Cân phải được hiệu chuẩn theo khối lượng thích hợp có thể theo dõi các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế ít nhất mỗi năm một lần. Độ không đảm bảo (độ tin cậy 95%) của phép đo khối lượng phải lớn hơn 25 µg đối với dải từ 0 mg đến 200 mg.

- Biểu thị kết quả

Kết quả đo phải được biểu thị bằng µg /  m3, trong đó thể tích không khí ở điều kiện môi trường gần đầu vào trong quá trình lấy mẫu.

Kết quả được tính bằng chênh lệch về khối lượng giữa bộ lọc đã lấy mẫu và bộ lọc chưa lấy mẫu, chia cho thể tích mẫu, được xác định bằng tốc độ dòng nhân với thời gian lấy mẫu (xem Công thức (6)).

C = (ml - mu) / (ϕa.t) 	(6)

Trong đó:

- c là nồng độ, tính bằng microgam trên mét khối (µg/ m3 );

- ml là khối lượng bộ lọc đã lấy mẫu, tính bằng microgam (µg);

- mu là khối lượng bộ lọc chưa được lấy mẫu, tính bằng microgam (µg);

- ϕa là tốc độ dòng chảy ở điều kiện xung quanh, tính bằng mét khối trên giờ ( m3/h);

t là thời gian lấy mẫu, tính bằng giờ (h).

- Đặc điểm hoạt động của phương pháp

## 9.1 Yêu cầu chung

Các đặc tính hoạt động của phương pháp đo tiêu chuẩn được đề cập trong ba điều sau:

- Điều 9.2 phác thảo cách tiếp cận GUM để xác định độ không đảm bảo của các phép đo được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp tiêu chuẩn;

- Điều 9.3 Liệt kê các nguồn riêng lẻ của độ không đảm bảo và liệu chúng có được xác định bằng các thử nghiệm hiện trường hoặc nếu không thì; các nguồn độ không đảm bảo đo thành phần được kết hợp để tạo ra độ không đảm bảo đo tổng hợp của phương pháp đo tiêu chuẩn;

- Điều 9.4 so sánh Độ không đảm bảo đo với các mục tiêu chất lượng dữ liệu từ Chỉ thị 2008/50 / EC.

## 9.2 Khái niệm GUM

Theo Chỉ thị 2008/50 / EC, việc đánh giá độ không đảm bảo đo của phương pháp đo tiêu chuẩn phải dựa trên cách tiếp cận được mô tả trong Hướng dẫn biểu thị độ không đảm bảo đo trong phép đo (GUM) (xem Điều 2), được xuất bản là JCGM 100. Các Độ không đảm bảo đo phải được thể hiện tại vùng của giá trị giới hạn PM. Phương pháp tiếp cận yêu cầu thiết lập một phương trình mô hình đại diện cho quy trình thu được lượng đầu ra mong muốn từ các lượng đầu vào (xem Điều 8 và Công thức (6)).

Đại lượng đầu ra c là nồng độ khối lượng PM; các đại lượng đầu vào lần lượt là khối lượng ml và mu của bộ lọc đã lấy mẫu và bộ lọc chưa lấy mẫu, tốc độ dòng chảy φ và thời gian lấy mẫu t:

- xác định và định lượng tất cả các nguồn riêng lẻ của độ không đảm bảo liên quan đến các đại lượng đầu vào, được biểu thị bằng độ lệch chuẩn, ui;

- kết hợp các độ không đảm bảo đo thành phần để thu được độ không đảm bảo đo chuẩn tổng hợp, theo sự phụ thuộc của đại lượng đầu ra vào đại lượng đầu vào tương ứng trong phương trình mô hình; trong đó các nguồn riêng lẻ của độ không đảm bảo đo độc lập và tất cả đều đóng góp tuyến tính vào đại lượng đầu ra, bình phương của độ không đảm bảo đo chuẩn kết hợp uc được xác định theo Công thức (7):

uc 2  = (ui)2 		(7)

tính toán độ không đảm bảo đo mở rộng U, bằng cách nhân uc với hệ số phủ k, xem Công thức (8): 			U = k . uc    		 (8)

Đại lượng U sao cho có xác suất 95% giá trị thực nằm trong khoảng ± U của giá trị đo được. Khi áp dụng đủ số bậc tự do, k được coi là 2.

Sau đó, độ không đảm bảo mở rộng có thể được so sánh với các mục tiêu chất lượng dữ liệu từ Chỉ thị 2008/50 / EC.

Không giống như tình hình đối với hầu hết các chất ô nhiễm không khí khác, việc thiếu các vật liệu chuẩn đại diện có nghĩa là không thể đánh giá ảnh hưởng của nguồn không đảm bảo đo riêng lẻ đến kết quả đo bằng cách thay đổi một cách có hệ thống từng nguồn trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, ảnh hưởng tổng hợp của nhiều nguồn độ không đảm bảo có thể được đánh giá bằng cách sử dụng các phép đo tại hiện trường từ các cặp máy lấy mẫu sắp xếp đồng thời đo cùng một bầu khí quyển và bộ lọc có xử lý song song. Cụ thể, độ lệch chuẩn ubs của sự khác biệt giữa các bộ lấy mẫu giống hệt nhau đóng vai trò là thước đo các tác động kết hợp này theo Công thức (9):

(9)

Trong đó:

- xi, 1 và xi, 2 là dữ liệu nồng độ đồng thời từ các máy lấy mẫu giống hệt nhau về danh nghĩa 1 và 2;

- n là số giá trị được ghép nối.

Khi đó, việc xác định độ không đảm bảo đo phụ thuộc vào việc quyết định xem các nguồn độ không đảm bảo đo thành phần sẽ được đưa vào trong độ không đảm bảo đo giữa bộ lấy mẫu và chúng không ở đâu, định lượng và kết hợp chúng một cách thích hợp.

## 9.3 Nguồn độ không đảm bảo đo thành phần

## 9.3.1 Yêu cầu chung

Từ công thức mô hình (6) trong Điều 8, có ba phép đo đầu vào đóng góp vào đại lượng đầu ra, đó là khối lượng hạt thu được, tốc độ dòng chảy và thời gian.

Các nguồn độ không đảm bảo đo thành phần trong mỗi phép đo đầu vào này được đưa ra dưới đây.

## 9.3.2 Thu thập khối lượng hạt

## 9.3.2.1 Sai lệch của hiệu suất lựa chọn kích thước so với đặc tính được chỉ định

Đặc tính lựa chọn kích thước hạt được chỉ định cho phần PM của Hạt bụi lơ lửng được xác định bởi thiết kế trong Phụ lục A, khi được sử dụng ở tốc độ dòng chảy chính xác. Sai lệch trong phần kích thước truyền do đó sẽ phụ thuộc vào:

- sai lệch so với thiết kế cơ học lý tưởng do dung sai kích thước, tích tụ bụi hoặc bôi trơn không đủ;

- sai lệch so với tốc độ dòng chảy yêu cầu.

Những sai lệch này được giới hạn bởi dung sai thiết kế và các quy trình nêu trong Điều 6 và Điều 7, và có thể được coi là không đáng kể.

Ngoài ra, độ lệch trong phần kích thước truyền sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh, vì sự phụ thuộc nhiệt độ của độ nhớt của không khí xung quanh. Đường kính cắt PM thay đổi khoảng 1,5% khi nhiệt độ thay đổi 10 K. Về nguyên tắc, sự thay đổi này là một phần nội tại của phương pháp tiêu chuẩn, và do đó không góp phần vào độ không đảm bảo của kết quả.

Người ta coi rằng bất kỳ đóng góp ngẫu nhiên nào vào độ không đảm bảo đo sẽ được đưa vào trong độ không đảm bảo đo giữa các bộ lấy mẫu.

## 9.3.2.2 Tổn thất lắng đọng trong đường ống nối

Có một số cơ chế khác nhau có thể dẫn đến thất thoát vật chất dạng hạt trong đường ống làm việc giữa đầu vào và bộ lọc [16].

Tổn thất do lắng trọng lực và lắng đọng quán tính được thực hiện không đáng kể bằng cách sử dụng các đường lấy mẫu thẳng đứng, và tránh các hạn chế về dòng chảy (chẳng hạn như khúc cua) trong đường lấy mẫu. Tổn thất do lắng đọng tĩnh điện được tạo ra không đáng kể bằng cách sử dụng công trình ống dẫn điện.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến tổn thất vận chuyển trong quá trình làm việc của ống nối là sự lắng đọng nhiệt, được giữ không đáng kể bằng cách tránh sự sụt giảm nhiệt độ lớn giữa công trình ống nối và không khí lấy mẫu.

Các yếu tố này bị giới hạn bởi các yêu cầu trong Điều 5.

Cuối cùng, sự khuếch tán hạt chỉ có ý nghĩa đối với các hạt rất nhỏ (nhỏ hơn khoảng 30 nm), có đóng góp không đáng kể vào khối lượng PM quan sát được.

Đối với PM, tổn thất trong quá trình làm việc của ống như quy định trong Điều 5 được coi là có đóng góp không đáng kể vào độ không đảm bảo đo.

## 9.3.2.3 Hiệu quả thu gom bộ lọc

Tổn thất vật chất dạng hạt do truyền qua bộ lọc dự kiến sẽ rất nhỏ và bị giới hạn bởi yêu cầu đối với bộ lọc trong Điều 5.

Người ta coi rằng bất kỳ đóng góp nào vào độ không đảm bảo đo sẽ không đáng kể.

## 9.3.2.4 Mất các chất dạng hạt bán bay hơi giữa quá trình thu gom và cân

Người ta biết rằng các phần đáng kể của khối lượng PM có thể bao gồm các thành phần bán dễ bay hơi, chẳng hạn như amoni nitrat, có thể bay hơi bất kỳ lúc nào giữa lúc đưa vào đầu vào mẫu và cân bộ lọc lấy mẫu. Các yếu tố chính trong tốc độ bay hơi là nhiệt độ của hệ thống lấy mẫu và bộ lọc, độ ẩm tương đối, vật liệu lọc và tốc độ dòng chảy. Do đó, sẽ có một số hao hụt vật liệu bán bay hơi khi tuân theo Tiêu chuẩn Châu Âu này và tổn thất sẽ thay đổi theo thời gian và địa điểm.

Sự mất mát do bay hơi này được giới hạn trong phương pháp đo tiêu chuẩn bởi các ràng buộc đối với các thành phần của hệ thống lấy mẫu được nêu trong 5.1 và về bảo quản, vận chuyển và điều hòa mẫu được quy định trong Điều 5 và 6.

Về nguyên tắc, định nghĩa PM cho mục đích của Tiêu chuẩn Châu Âu này kết hợp các tổn thất này của vật liệu bán dễ bay hơi. Do đó, ảnh hưởng trung bình của tổn thất bay hơi đối với phép đo PM được coi là bằng không theo quy ước, khi tuân theo các ràng buộc quy định trong Tiêu chuẩn Châu Âu này.

Ảnh hưởng đến độ không đảm bảo của các biến thiên hao hụt vật liệu từ các mẫu tương tự trong quá trình bảo quản, vận chuyển và điều hòa tương tự sẽ được tính vào sự thay đổi trong độ không đảm bảo đo giữa các bộ lấy mẫu, ubs.

Các thay đổi về tổn thất của vật liệu bán bay hơi do các thay đổi trong việc bảo quản, vận chuyển và điều hòa mẫu được cho phép trong các ràng buộc nêu trong Điều 6 sẽ không được đánh giá trong độ không đảm bảo của bộ lấy mẫu, và được đánh giá riêng.

## 9.3.2.5 Thay đổi khối lượng bộ lọc do hàm lượng nước

Người ta biết rằng khối lượng của các bộ lọc, không có bất kỳ vật chất  hạt  nào được thu thập, thay đổi theo độ ẩm theo cách khác nhau giữa các vật liệu lọc và cả giữa các bộ lọc trên mức bình thường của cùng một loại vật liệu.

Đối với mục đích của tiêu chuẩn này, chỉ những thay đổi về ảnh hưởng của độ ẩm giữa các trọng lượng chưa lấy mẫu và đã lấy mẫu là phù hợp. Hiệu ứng này được kiểm soát bởi các yêu cầu điều hòa đối với bộ lọc chưa lấy mẫu và bộ lọc đã lấy mẫu nêu trong Điều 6.

Sự đóng góp vào độ không đảm bảo đo do sự thay đổi của độ ẩm trên bộ lọc sẽ được bao gồm một phần trong sự thay đổi được xác định trong tham số trường, ubs. Tuy nhiên, sự thay đổi về độ ẩm tương đối trung bình từ 45% đến 50% giữa các phiên cân bộ lọc chưa lấy mẫu và đã lấy mẫu sẽ được phép theo tiêu chuẩn nhưng sẽ không được tính đến trong thông số ubs, vì các bộ lọc riêng lẻ sẽ gặp phải vấn đề điều kiện tương tự. Hiệu quả tối đa được định lượng bằng các ràng buộc về sự thay đổi khối lượng trên các bộ lọc chưa được lấy mẫu ở các phiên cân riêng biệt (6.4).

## 9.3.2.6 Sự thay đổi khối lượng của các hạt vật chất do hàm lượng nước

Chức năng thứ hai của các ràng buộc điều hòa là đưa các vật chất dạng hạt thu thập được về mức hàm lượng nước tiêu chuẩn bằng cách quy định nhiệt độ và độ ẩm tương đối trước và trong khi cân. Các thành phần hút ẩm của PM, ví dụ: muối amoni và natri clorua, sẽ hấp thụ một lượng nước thay đổi theo độ ẩm tương đối của không khí [17]. Ảnh hưởng của điều này đối với độ không đảm bảo của phép đo được định lượng một phần bởi hạn chế về sự thay đổi khối lượng ở các lần cân riêng biệt của bộ lọc lấy mẫu được đưa ra trong 6.4. Công việc thử nghiệm được thực hiện bởi CEN / TC 264 / WG 15 đã chỉ ra rằng đối với các mẫu dự kiến sẽ đại diện cho các tình huống xấu nhất, sự khác biệt về khối lượng đo được theo thứ tự 100 µg (xem Phụ lục F).

Ngoài ra, hàm lượng nước của PM được lấy mẫu cũng có thể phụ thuộc vào “lịch sử” của mẫu, tức là điều kiện không khí xung quanh lúc lấy mẫu. Hàm lượng nước sẽ phụ thuộc vào việc độ ẩm tương đối lúc lấy mẫu cao hơn cái gọi là độ ẩm tương đối phát huỳnh quang, hay thấp hơn cái gọi là độ ẩm tương đối sủi bọt của các thành phần hút ẩm của PM. Đối với các thành phần trên, các điểm này lần lượt nằm ở mức 75% RH và 35% RH. Độ trễ tiềm ẩn, ví dụ: sự khác biệt về khối lượng của PM đo được khi tiếp cận độ ẩm tương đối điều hòa từ phía trên RH phát quang hoặc từ dưới RH phát quang đã được ước tính trong một số thử nghiệm hạn chế bằng cách sử dụng các mẫu được giả định là đại diện cho các điều kiện trường hợp xấu nhất (xem Phụ lục F). Sự khác biệt lớn nhất quan sát được giữa các khối lượng đo được ở 45% RH và 50% RH theo thứ tự là 80 µg. Giả sử phân bố đồng đều, kết quả đóng góp khoảng 46 µg.

## 9.3.2.7 Những thay đổi về hiệu ứng nổi giữa trọng lượng chưa lấy mẫu và cân đã lấy mẫu

Mật độ của không khí xung quanh, gây ra hiệu ứng nổi đối với trọng lượng của các bộ lọc, chủ yếu được xác định bởi áp suất không khí và nhiệt độ. Trong số này, chỉ có nhiệt độ được kiểm soát như một phần của Điều 6. Các tác động của việc thay đổi điều kiện giữa các lần cân sẽ không được đánh giá bằng các thử nghiệm hiện trường.

Tuy nhiên, tác động dự kiến của sự thay đổi lực nổi có thể được tính toán từ các nguyên tắc vật lý là nhỏ hơn 3 µg.

## 9.3.2.8 Độ không đảm bảo của cân và độ trôi điểm 0

Khi hiệu chuẩn, cân phải có độ sai số đo nhỏ hơn 25 µg. Điều này rõ ràng là không đáng kể so với những thay đổi về khối lượng được đề cập trong 9.3.2.5 và 9.3.2.6.

Độ lệch không hiệu chỉnh của một cân đã được hiệu chuẩn tốt có thể dẫn đến sai số hàng chục µg. Các sai số này được hạn chế bởi các quy trình sử dụng bộ lọc trống trong phòng cân được quy định trong Điều 6.

Sự đóng góp vào độ sai số đo sẽ được xác định theo các tiêu chí trong Điều 6.

## 9.3.2.9 Ảnh hưởng của lực tĩnh điện trong quá trình cân

Điện tích tĩnh được biết là có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến trọng lượng của bộ lọc PTFE.

Tuy nhiên, việc sử dụng đúng thiết bị phóng điện tĩnh như yêu cầu trong Điều 6 được coi là để kiểm soát điều này. Mọi tác động được coi là có trong biến thể được xác định trong thử nghiệm hiện trường, ubs.

## 9.3.2.10 Nhiễm bẩn hoặc mất vật liệu lọc giữa các lần cân chưa lấy mẫu và đã lấy mẫu

Có thể tạo ra sai số đáng kể về trọng lượng của các Hạt bụi được thu thập do mất bộ lọc hoặc vật liệu dạng hạt trong quá trình xử lý và vận chuyển, hoặc bổ sung các vật chất không được thu thập trong quá trình lấy mẫu. Các quy trình xử lý, bảo quản và vận chuyển trong Điều 6 được thiết kế để kiểm soát các yếu tố này. Sự đóng góp vào độ sai số đo trong sử dụng bình thường của tiêu chuẩn được coi là bao gồm trong biến thể được xác định trong tham số trường, ubs.

## 9.3.2.11 Các bề mặt do tương tác giữa vật liệu lọc và khí

Ngoài nước, vật liệu lọc có thể hấp phụ các hợp chất dễ bay hơi có trong không khí được lấy mẫu. Các ví dụ ở đây là amoniac, nitơ đioxit và khí hữu cơ. Sự đóng góp vào khối lượng bộ lọc sẽ thay đổi theo nồng độ của các loại khí và bản chất hóa học của vật liệu lọc. Sự hấp phụ thậm chí có thể dẫn đến giảm thất thoát các cấu tử bán dễ bay hơi của PM (9.3.2.4).

Do đó, không thể định lượng được mức độ ảnh hưởng của sự hấp phụ các chất khí. Đối với mục đích áp dụng Tiêu chuẩn Châu Âu này, hiện tượng được thừa nhận nhưng không được xem xét trong ngân sách không chắc chắn.

## 9.3.2.12 Tốc độ dòng chảy (φa)

Phép đo lưu lượng có thể dựa trên một số nguyên tắc vật lý khác nhau, có các yếu tố ảnh hưởng khác nhau. Tuy nhiên, độ sai số đo được kiểm soát bởi các yêu cầu đối với hệ thống dòng chảy nêu trong 5.1 và các thông số cần được kiểm soát phải do người vận hành thiết lập trong từng trường hợp.

Sẽ có hai thành phần của độ sai số đo lưu lượng, thứ nhất phát sinh từ độ chính xác của tiêu chuẩn truyền được sử dụng để hiệu chuẩn, và thứ hai là do bất kỳ độ lệch thực nào so với tốc độ dòng yêu cầu so với giá trị đã hiệu chuẩn trong khoảng thời gian của phép đo. Như đã nêu trong 5.1, lưu lượng trung bình được kiểm soát trong phạm vi ± 2%, trong khi đồng hồ đo lưu lượng được hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn chuyển giao với độ sai số đo nhỏ hơn 2% (với độ tin cậy 95%). Các số liệu này đã được kết hợp theo phương vuông góc để đưa ra đóng góp hiệu quả trong Bảng 1, cho sự đóng góp của độ không đảm bảo đối với dòng chảy không nằm trong tham số trường, là 3%.

Việc đo lưu lượng cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt về tốc độ dòng chảy giữa đầu lấy mẫu và đồng hồ đo lưu lượng, giảm áp suất qua bộ lọc, gió, nhiệt độ và áp suất ảnh hưởng đến đồng hồ đo lưu lượng, và rò rỉ trong đường ống hoặc xung quanh giá đỡ bộ lọc. Các yếu tố này được kiểm soát bởi các quy trình QA/QC trong Điều 7, và bất kỳ đóng góp còn lại nào vào độ không đảm bảo được coi là bao gồm trong biến thể được xác định trong thông số trường, ubs.

## 9.3.3 Thời gian (t)

Có hai yếu tố có thể góp phần vào độ sai số của phép đo thời gian.

Thứ nhất, việc đo lường không chính xác của bất kỳ thiết bị đo thời gian hiện đại nào sẽ ảnh hưởng không đáng kể đến mục đích của Tiêu chuẩn Châu Âu này.

Thứ hai, sẽ có một số khác biệt giữa thời gian đo được và thời gian thực mà bộ lọc lấy mẫu ở tốc độ dòng chảy yêu cầu. Theo 6.4, chênh lệch tối đa được yêu cầu là 5 min trong khoảng thời gian lấy mẫu là 24 h, tức là độ biến thiên 0,35%. Một lần nữa, bất kỳ ảnh hưởng nào đến độ sai số đo được coi là không đáng kể.

## 9.3.4 Nguồn gây nên độ không đảm bảo đo

Các nguồn thành phần của độ không đảm bảo đo được tóm tắt trong Bảng 5.

Bảng 5 – Nguồn độ không đảm bảo đo thành phần

| Thành phần | Ký hiệu | Sự đóng góp |
| --- | --- | --- |
| a) Khối lượng (ml - mu) | um | 63 µg |
| 1) Hiệu suất đầu vào | umip | Không đáng kể |
| 2) Tổn thất vận chuyển | umtl | Không đáng kể |
| 3) Hiệu quả lọc | umfe | Không đáng kể |
| 4) Sự mất đi của chất bán bay hơi | umsv | Zero theo quy ước |
| 5) Cân : hiệu chuẩn | umba | 253 ug |
| 6) Khối lượng của bộ lọc chưa được lấy mẫu: | umu |  |
| i) Ảnh hưởng của độ ẩm đến bộ lọc rỗng | umlb | 403 ug |
| ii) Độ nổi | umb | 33 ug |
| iii) Không di chuyển | ums | Không đáng kể |
| iv) Cân: không trôi | umzd | 103 ug |
| 7) Khối lượng của bộ lọc được lấy mẫu: | uml |  |
| i) Ảnh hưởng của độ phơi sáng trên bộ lọc rỗng (trường trống) | umfb | 603 ug |
| ii) Ảnh hưởng của độ ẩm lên vật chất dạng hạt | umhp | 6012 ug |
| iii) Hiệu ứng trễ do hấp thụ hơi nước | umh | 46 µg |
| iv) Tương tác với khí | umg | Không được xem xét |
| v) Độ nổi | umb | 33 ug |
| vi) Tĩnh | ums | Không đáng kể |
| vii) Ô nhiễm | umc | Không đáng kể |
| viii) Cân: không trôi | umzd | 103 ug |
| b) Dòng chảy | uf | 1,7 % |
| 1) Hiệu chuẩn | ufc | 33 % |
| 2) Trôi | ufd | Không đáng kể |
| c) Thời gian | ut | Không đáng kể |
| d) Biến thể giữa bộ lấy mẫu | ubs | 23 µg/ m3 |

- cho thể tích mẫu ổn định là 55,2  m3 (2,3  m3/h x 24 h)

- ở các mức của giá trị giới hạn cho PM10 và PM2,5

(10)

Trong đó:

- (ml - mu) được tính ở mức của giá trị giới hạn;

- L là giá trị giới hạn hàng ngày.

CHÚ THÍCH: Theo Chỉ thị 2008/50 / EC, độ sai số đo được tính cho các phép đo riêng lẻ, trong trường hợp này là các phép đo trong khoảng thời gian 24 h. Đối với PM2,5, giá trị giới hạn chỉ được xác định với khoảng thời gian tham chiếu là 1 năm. Do đó, giá trị giới hạn "giả hàng ngày" cho PM2,5 là 30 µg/m3 được sử dụng trong Tài liệu tham khảo [11].

Các độ không đảm bảo đo tương đối kết hợp sau đó là

- PM10: 3,8%

- PM2,5: 5,8% đối với mức 30 µg/m3

## 9.4 Độ không đảm bảo đo mở rộng so với Mục tiêu chất lượng dữ liệu của Liên minh Châu Âu

Độ không đảm bảo của 9.3 phải được so sánh với các mục tiêu chất lượng dữ liệu được mô tả trong Chỉ thị 2008/50 / EC, đặc biệt là đối với các giá trị giới hạn hàng ngày (xem 9.3). Tuy nhiên, độ không đảm bảo đo ở mức giá trị giới hạn hàng năm cũng đã được tính toán.

Đối với tất cả các giá trị giới hạn, độ không đảm bảo đo mở rộng ở mức độ tin cậy 95% được đưa ra bởi Công thức (11):

U =2uc (11)

Nồng độ trung bình hàng năm của PM thu được bằng cách lấy trung bình tối thiểu là 0,9 × 365 giá trị hàng ngày, có tính đến các thành phần của độ không đảm bảo đóng góp ngẫu nhiên sẽ có tác động giảm. Đối với mục đích của Tiêu chuẩn Châu Âu này, người ta giả định rằng tham số ubs đại diện cho các đóng góp ngẫu nhiên,trong khi các khoản đóng góp khác vẫn như cũ cho các giá trị hàng ngày.

Độ không đảm bảo đo tổng hợp hàng năm được tính theo Công thức (12):

(12)

Bảng 6 tóm tắt độ sai số đo mở rộng của phương pháp đo tiêu chuẩn ở các giá trị giới hạn hàng ngày và hàng năm, cùng với các yêu cầu về độ không đảm bảo đo của EU.

Bảng 6 Độ không đảm bảo đo mở rộng của phương pháp tiêu chuẩn

| Giá trị giới hạn | Yêu cầu về Độ không đảm bảo đo của EU% | % Độ không đảm bảo đo tương đối được mở rộng |
| --- | --- | --- |
| PM10 |  |  |
| – daily: 50 μg/ m3 | 25 | 7,7 |
| – annual: 40 μg/ m3 | - | 7,1 |
| PM2,5 |  |  |
| – daily: 30 μg/ m3 a | 25 | 11,6 |
| – annual: 25 μg/ m3 | 25 | 10,1 |
| a See NOTE in 9.3. |  |  |

# PHỤ LỤC A

Bản vẽ thiết kế của đầu vào tiêu chuẩn để lấy mẫu PM10 và PM2,5

Kích thước tính bằng milimét

Hình A.1 - Sơ đồ thiết kế đầu vào PM10 và PM2,5, tốc độ dòng chảy 2,3 m3 / h

Chìa khóa

Dung sai của tất cả các biện pháp không có dung sai: ± 0,2 mm, hoặc ± 0,5 °, tương ứng.

-  1: đầu vào không khí

-  2: hệ thống thoát nước cho nước bị ảnh hưởng

-  3: để lọc

-  n1: 	đường kính bên trong vòi

đối với PM2,5: 2,6 ± dung sai sản xuất

đối với PM10: 6,5 ± dung sai sản xuất

-   n2:  chiều dài vòi

đối với PM2,5: 3,7 ± 0,1

đối với PM10: 7,0 ± 0,1

Thiết kế này chưa được cấp bằng sáng chế .

# PHỤ LỤC B

NHỮNG MÁY LẤY MẪU KHÁC

## B.1 Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn Châu Âu hiện tại đại diện cho sự phát triển của các Tiêu chuẩn Châu Âu trước đó (EN 12341: 1998 và EN 14907: 2005) thông qua việc phát triển bộ lấy mẫu 2,3  m3/h để bao gồm các ràng buộc về nhiệt độ của bộ lọc trong và sau khi lấy mẫu, khả năng làm mát bộ lọc sau khi lấy mẫu, và khả năng giám sát nhiệt độ tại các điểm quan trọng trong không khí vỏ bọc làm mát hệ thống lấy mẫu. Khuyến cáo rằng khi thiết bị được mua sắm, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn hiện hành của Châu Âu. Tuy nhiên, các phiên bản cũ hơn của các máy lấy mẫu 2,3  m3 / h này không sử dụng làm mát bằng không khí trong vỏ bọc, khả năng làm mát bộ lọc sau khi lấy mẫu hoặc khả năng theo dõi nhiệt độ tại các điểm quan trọng trong hệ thống lấy mẫu có trạng thái đặc biệt về mặt của chúng. sử dụng như là máy lấy mẫu tham khảo. Kết quả lịch sử thu được bằng cách sử dụng các trình lấy mẫu này sẽ vẫn có giá trị. Những máy lấy mẫu này vẫn có thể được sử dụng cho mục đích giám sát và cho các thử nghiệm tương đương, với điều kiện là phải có dự phòng bổ sung hợp lý cho độ sai số của chúng.

Ngoài ra, ba hệ thống lấy mẫu cụ thể - bộ lấy mẫu “vòi dài” 2,3  m3/h và bộ lấy mẫu 68  m3/h cho PM10 trong EN 12341: 1998 và 30 m3/h. Đầu vào PM2,5 trong EN 14907: 2005 - cũng có trạng thái đặc biệt về việc sử dụng chúng làm bộ lấy mẫu tham chiếu. Kết quả lịch sử thu được bằng cách sử dụng các trình lấy mẫu này sẽ vẫn có giá trị. Những máy lấy mẫu này vẫn có thể được sử dụng cho mục đích giám sát và cho các thử nghiệm tương đương, với điều kiện là phải có dự phòng bổ sung hợp lý cho độ không đảm bảo của chúng.

Các hệ thống lấy mẫu khác có thể được sử dụng với điều kiện là phải thực hiện dự phòng bổ sung hợp lý đối với độ không đảm bảo của chúng khi thu được từ các phép thử tương đương. Việc áp dụng tất cả các thiết bị lấy mẫu được đề cập phải tuân theo việc giám sát các thông số cần thiết như được mô tả trong Tiêu chuẩn Châu Âu này và việc áp dụng một chế độ đảm bảo chất lượng / kiểm soát chất lượng ở mức độ được mô tả trong Tiêu chuẩn Châu Âu này.

Khi sử dụng các hệ thống lấy mẫu hoạt động ở tốc độ dòng chảy khác nhau từ 2,3  m3/h, các yêu cầu đối với bộ lọc

Điều hòa và cân có thể đạt được từ Điều 6 bằng cách áp dụng hệ số tỷ lệ bằng tỷ lệ của tốc độ dòng chảy của máy lấy mẫu không chuẩn và mẫu chuẩn.

VÍ DỤ: Đối với máy lấy mẫu hoạt động ở 30  m3/h, hệ số tỷ lệ cho các khoảng trống của bộ lọc bằng 30 /2,3.

Kết quả của các thử nghiệm tương đương được trình bày dưới đây dựa trên dữ liệu lịch sử. Do đó, những điều này đã xảy ra với các máy lấy mẫu có thể không đáp ứng tất cả các yêu cầu (bổ sung) về kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng của Tiêu chuẩn Châu Âu hiện hành. Tuy nhiên, giả định rằng việc đáp ứng tất cả các yêu cầu sẽ chỉ dẫn đến cải thiện hiệu suất của bộ lấy mẫu và do đó, cải thiện khả năng so sánh của các kết quả được sản xuất. Do đó, sự khác biệt quan sát được và độ không đảm bảo đo dẫn đến nên được coi là “trường hợp xấu nhất”.

## B.2 PM10

## B.2.1 Bộ lấy mẫu tham chiếu, ví dụ: EN 12341: 1998

## B.2.1.1 Máy lấy mẫu hoạt động ở 2,3  m3/h với thiết kế vòi phun khác nhau

EN 12341: 1998 mô tả thiết bị lấy mẫu hoạt động ở tốc độ dòng chảy ổn định là 2,3  m3/h với thiết kế đầu vào khác với thiết kế trong Tiêu chuẩn Châu Âu này. Người ta đã chỉ ra rằng thiết kế quy định trong Tiêu chuẩn Châu Âu này (Hình A.1) dẫn đến đường cong cắt dốc hơn cho PM10, dẫn đến giảm “lấy mẫu quá mức” các hạt thô có đường kính > 10 µm [18] . Điều tra tác dụng thực tế của việc sử dụng cả hai loại của đầu phun [18] đến [20] đã chỉ ra rằng chỉ trong các điều kiện thực tế đặc biệt(ví dụ: sự xuất hiện của các phần nhỏ hạt lớn có đường kính> 10 µm) có thể tìm thấy sự khác biệt về nồng độ khối lượng đo được.

Do đó, WG 15 coi kết quả cho cả hai loại đầu vào là tương đương nhau. Dữ liệu từ các phép đo so sánh được hiển thị bằng đồ thị trong Hình B.1 và Hình B.2.

Hình B.1 - Sự tương đương của các thiết bị lấy mẫu có đầu phun ngắn và dài tại vị trí có phần thô lớn đối với PM10

Chìa khóa

X C (µg/m3), vòi phun ngắn

Y C (µg/m3), vòi phun dài

ĐẦU RA ĐỊA CHỈ:

| Độ dốc b | 1,056 |  |
| --- | --- | --- |
| Độ không đảm bảo của b | 0,008 | Đáng kể |
| Ngăn chặn a | -0,78 |  |
| Độ không đảm bảo của a | 0,34 | Đáng kể |
| Số lượng của cặp dữ liệu | 74 |  |
| KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯƠNG ĐƯƠNG |  |  |
| Số hạng ngẫu nhiên | 1,5 | µg/m³ |
| Thiên vị ở LV | 2,0 | µg/m³ |
| Kết hợp độ không đảm bảo | 2,5 | µg/m³ |
| Độ không đảm bảo tương đối | 5,0 % | Vượt qua |
| Độ không đảm bảo rf | 0,7 | µg/m³ |
| Giá trị giới hạn | 50 | µg/m³ |

Hình B.2 - Sự tương đương của các thiết bị lấy mẫu với đầu phun ngắn và dài ở các vị trí khác đối với PM10

Chìa khóa

X C (µg/m3), vòi phun ngắn

Đầu phun dài Y C (µg/m3)

ĐỊA CHỈ ĐẦU RA:

| Độ dốc b |  | 0,999 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Độ không đảm bảo của b |  | 0,004 |  |
| Ngăn chặn a |  | -0,21 |  |
| Độ không đảm bảo của a |  | 0,13 |  |
| Số lượng của cặp dữ liệu |  | 393 |  |
| KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯƠNG ĐƯƠNG: |  |  |  |
| Số hạng ngẫu nhiên | 1,2 |  | µg/m³ |
| Thiên vị ở LV | -0,3 |  | µg/m³ |
| Kết hợp độ không đảm bảo | 1,2 |  | µg/m³ |
| Độ không đảm bảo tương đối | 2,4 % |  | Vượt |
| Độ không đảm bảo rf | 0,7 |  | µg/m³ |
| Giá trị giới hạn | 50 |  | µg/m³ |

Bất cứ khi nào bộ lấy mẫu này được sử dụng, không cần đóng góp thêm vào độ không đảm bảo của kết quả đo.

## B.2.1.2 Bộ lấy mẫu hoạt động ở tốc độ dòng chảy 68  m3/h

EN 12341: 1998 mô tả “máy lấy mẫu khối lượng lớn” (HVS) hoạt động ở tốc độ dòng chảy danh định 68  m3/h. Bộ lấy mẫu này đã được so sánh với bộ lấy mẫu tham chiếu trong một loạt các chiến dịch trước khi xuất bản EN 12341: 1998. Kết quả của những so sánh này được đưa ra trong Hình B.3.

Hình B.3 - Sự tương đương của bộ lấy mẫu tham chiếu với bộ lấy mẫu hoạt động ở 68  m3/h đối với PM10

Chìa khóa

X C (µg/m3), Tham chiếu

Y C (µg/m3), bộ lấy mẫu 68  m3/h

ĐẦU RA ĐỊA CHỈ:

| Độ dốc b | 1,031 |  |
| --- | --- | --- |
| Độ không đảm bảo của b | 0,011 | Đáng kể |
| Ngăn chặn a | -2,33 |  |
| Độ không đảm bảo của a | 0,72 | Đáng kể |
| Số lượng của cặp dữ liệu | 218 |  |
| KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯƠNG ĐƯƠNG: |  |  |
| Số hạng ngẫu nhiên | 5,9 | µg/m³ |
| Thiên vị ở LV | -0,8 | µg/m³ |
| Kết hợp độ không đảm bảo | 6,0 | µg/m³ |
| Độ không đảm bảo tương đối | 11,9 % | pass |
| Độ không đảm bảo rf | 1,1 | µg/m³ |
| Giá trị giới hạn | 50 | µg/m³ |

Độ chệch được tìm thấy phản ánh khả năng so sánh của cả hai bộ lấy mẫu. Sự phân tán tương đối lớn có thể là do việc áp dụng các chế độ QA/QC ít nghiêm ngặt hơn nhiều so với các chế độ được mô tả trong Tiêu chuẩn Châu Âu này. Các chế độ này phản ánh tình trạng tối tân tại thời điểm thực hiện các phép so sánh.

Bất cứ khi nào bộ lấy mẫu này đã sử dụng độ không đảm bảo của kết quả đo tạo ra phải bao gồm một phần đóng góp do độ chệch với bộ lấy mẫu chuẩn hiện tại. Khi các kết quả cho bộ lấy mẫu này được sử dụng như vậy, thuật ngữ thiên vị (theo phương vuông góc) có dạng Công thức (B.1):

u 2 = (- 0,03y  +  2,26)2       (B.1)

u là độ chệch kết quả của bộ lấy mẫu so với kết quả của phương pháp chuẩn, tính bằng microgam trên mét khối (µg /  m3);

y là kết quả đo của bộ lấy mẫu, tính bằng microgam trên mét khối (µg /  m3).

## B.2.2 Các máy lấy mẫu khác

## B.2.2.1 Bộ lấy mẫu hoạt động ở tốc độ dòng chảy 30  m3/h

Bộ lấy mẫu được đánh giá không phải là bộ lấy mẫu chuẩn cho phép đo PM10 như được mô tả trong EN 12341: 1998. Tuy nhiên, bộ lấy mẫu này đã được sử dụng rộng rãi và được sử dụng, ví dụ: để chứng minh sự tương đương của các hệ thống đo lường tự động cho PM10.

Dưới đây là kết quả tổng hợp của một loạt các phép đo song song của PM10 với bộ lấy mẫu chuẩn và bộ lấy mẫu vận hành ở 30  m3/h được trình bày sau khi đánh giá sự tương đương phù hợp với dữ liệu được mô tả trong Tài liệu tham khảo [11] trên Hình B.4. Kết quả được tổng hợp từ các nguồn sau:

- Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschütz (LAI), Đức,

- STIMES-Arbeitsgruppe PM10, Đức,

- Umweltbundesamt (Áo),

- Viện Trung tâm Nghiên cứu Chung về Môi trường và Bền vững của Ủy ban Châu Âu.

Các phép đo song song đã được thực hiện ở các địa điểm khác nhau, bao gồm các vị trí theo định hướng giao thông, nền đô thị và nông thôn, trong các mùa khí tượng khác nhau.

Hình B.4 - Tương đương của bộ lấy mẫu chuẩn với bộ lấy mẫu hoạt động ở 30  m3/h đối với PM10

Chìa khóa

X C (µg/m3), Tham chiếu

Y C (µg/m3), 30  m3/h lấy mẫu

| Độ dốc b | 0,986 |  |
| --- | --- | --- |
| Độ không đảm bảo của b | 0,004 | Đáng kể |
| Ngăn chặn a | -0,06 |  |
| Độ không đảm bảo của a | 0,16 | Đáng kể |
| Số lượng của cặp dữ liệu | 790 |  |
| KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯƠNG ĐƯƠNG: |  |  |
| Số hạng ngẫu nhiên | 2,4 | µg/m³ |
| Thiên vị ở LV | -0,8 | µg/m³ |
| Kết hợp độ không đảm bảo | 2,5 | µg/m³ |
| Độ không đảm bảo tương đối | 5,0 % | pass |
| Độ không đảm bảo rf | 0,67 | µg/m³ |
| Giá trị giới hạn | 50 | µg/m³ |

Độ chệch được tìm thấy phản ánh khả năng so sánh của cả hai bộ lấy mẫu. Sự phân tán tương đối lớn có thể là do việc áp dụng các chế độ QA/QC ít nghiêm ngặt hơn nhiều so với các chế độ được mô tả trong Tiêu chuẩn Châu Âu này. Các chế độ này phản ánh tình trạng tối tân tại thời điểm thực hiện các phép so sánh.

Bất cứ khi nào bộ lấy mẫu này được sử dụng, độ không đảm bảo của kết quả đo tạo ra phải bao gồm một phần đóng góp do độ chệch với bộ lấy mẫu chuẩn hiện tại. Khi các kết quả cho bộ lấy mẫu này được sử dụng như vậy, thuật ngữ thiên vị (theo phương vuông góc) có dạng Công thức (B.2):

u 2 = (0,014 y)2 (B.2)

u	 là độ chệch kết quả của bộ lấy mẫu so với kết quả của phương pháp chuẩn, tính bằng microgam trên mét khối (µg/m3);

Y	 là kết quả đo của bộ lấy mẫu, tính bằng microgam trên mét khối (µg/ m3).

## B.2.2.2 Máy lấy mẫu hoạt động ở tốc độ dòng chảy 1,0  m3/h

Bộ lấy mẫu cụ thể này hoạt động ở tốc độ dòng danh nghĩa 1,0  m3 / h không phải là bộ lấy mẫu chuẩn cho phép đo PM10 như được mô tả trong EN 12341: 1998. Bộ lấy mẫu này đã được thử nghiệm trong một số nghiên cứu so sánh. Kết quả của các nghiên cứu này [21; 22] cho thấy rằng các bộ lấy mẫu này cung cấp các kết quả tương đương với kết quả của bộ lấy mẫu chuẩn được mô tả trong Tiêu chuẩn Châu Âu này được trình bày trong Hình B.5. Tuy nhiên, những người sử dụng tiềm năng của loại bộ lấy mẫu này nên cẩn thận để đảm bảo rằng các điều kiện mà bộ lấy mẫu này được thử nghiệm là đại diện cho các điều kiện hoạt động thực tế của riêng họ.

Hình B.5 - Tương đương của bộ lấy mẫu chuẩn với bộ lấy mẫu hoạt động ở 1,0  m3/h đối với PM10

Chìa khóa

X C (µg/m3), Tham chiếu

Y C (µg/m3), bộ lấy mẫu 1,0  m3/h

| Độ dốc b | 0,998 |  |
| --- | --- | --- |
| Độ không đảm bảo của b | 0,010 1 |  |
| Ngăn chặn a | 0,70 |  |
| Độ không đảm bảo của a | 0,216 | Đáng kể |
| Số lượng của cặp dữ liệu | 384 |  |
| KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯƠNG ĐƯƠNG: |  |  |
| Số hạng ngẫu nhiên | 2,1 | µg/m³ |
| Thiên vị ở LV | 0,6 | µg/m³ |
| Kết hợp độ không đảm bảo | 2,1 | µg/m³ |
| Độ không đảm bảo tương đối | 4,3 % | pass |
| Độ không đảm bảo rf | 0,67 | µg/m³ |
| Giá trị giới hạn | 50 | µg/m³ |

Độ chệch được tìm thấy phản ánh khả năng so sánh của cả hai bộ lấy mẫu. Sự phân tán tương đối lớn có thể là do việc áp dụng các chế độ QA/QC ít nghiêm ngặt hơn nhiều so với các chế độ được mô tả trong Tiêu chuẩn Châu Âu này. Các chế độ này phản ánh tình trạng tối tân tại thời điểm thực hiện các phép so sánh.

Bất cứ khi nào bộ lấy mẫu này được sử dụng, độ không đảm bảo của kết quả đo tạo ra phải bao gồm một phần đóng góp do độ chệch với bộ lấy mẫu chuẩn hiện tại. Khi các kết quả cho bộ lấy mẫu này được sử dụng như vậy, thuật ngữ thiên vị (theo phương vuông góc) có dạng Công thức (B.3):

u 2  = 0,7 2                 (B.3)

u là độ chệch kết quả của bộ lấy mẫu so với kết quả của phương pháp chuẩn, tính bằng microgam trên mét khối (µg /  m3).

## B.3  PM2,5 - Bộ lấy mẫu hoạt động ở tốc độ dòng chảy 30  m3/h

EN 14907: 2005 mô tả một bộ lấy mẫu hoạt động ở tốc độ dòng chảy danh định là 30 m3 / h. Dưới đây là kết quả tổng hợp của một loạt các phép đo song song của PM2,5 với bộ lấy mẫu tham chiếu hoạt động ở 2,3  m3 / h và bộ lấy mẫu hoạt động ở 30  m3/ h được trình bày sau khi đánh giá sự tương đương theo dữ liệu của Tài liệu tham khảo [11 ]. Kết quả được tổng hợp từ các nguồn sau:

- CEN / TC 264 / WG 15,

—The STIMES-Arbeitsgruppe PM2,5, Đức.

Các phép đo song song đã được thực hiện ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả các vị trí theo hướng giao thông, nền đô thị và nông thôn, trong các mùa khí tượng khác nhau. Kết quả được trình bày trong Hình B.6.

Hình B.6 - Tương đương của bộ lấy mẫu chuẩn với bộ lấy mẫu hoạt động ở 30 m3/h đối với PM2,5

Chìa khóa

X C (µg/m3), Tham chiếu

Y C (µg/m3), bộ lấy mẫu 30,0  m3/h

| Độ dốc b | 1,005 |
| --- | --- |
| Độ không đảm bảo của b | 0,007 |
| Ngăn chặn a | -0,16 |
| Độ không đảm bảo của a | 0,20 |
| Số lượng của cặp dữ liệu | 615 |
| KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯƠNG ĐƯƠNG: |  |  |
| Số hạng ngẫu nhiên | 2,8 | µg/m³ |
| Thiên vị ở LV | 0,0 | µg/m³ |
| Kết hợp độ không đảm bảo | 2,8 | µg/m³ |
| Độ không đảm bảo tương đối | 9,3 % | pass |
| Độ không đảm bảo rf | 0,8 | µg/m³ |
| Giá trị giới hạn | 30 | µg/m³ |

Độ chệch được tìm thấy phản ánh khả năng so sánh của cả hai bộ lấy mẫu. Sự phân tán tương đối lớn có thể là do việc áp dụng các chế độ QA/QC ít nghiêm ngặt hơn nhiều so với các chế độ được mô tả trong Tiêu chuẩn Châu Âu này. Các chế độ này phản ánh tình trạng tối tân tại thời điểm thực hiện một phần của các phép so sánh.

Bất cứ khi nào bộ lấy mẫu này được sử dụng, không cần đóng góp thêm vào độ không đảm bảo của kết quả đo.

Ghi chú về tính toán các tốc độ dòng chảy của các máy thu mẫu

# Phụ lục C:

Sơ đồ của bộ lấy mẫu chuẩn PM

Hình C.1 - Sơ đồ của bộ lấy mẫu chuẩn PM

Đầu vào không khí trong vỏ bọc và hệ thống thùng chứa / ống (tùy chọn) đường dẫn có hệ thống của bộ lọc trắng / lấy mẫu

- 1	air mẫu (Ta, Pa)

- 2	đầu vào của bộ phản ứng

- 3	 kết nối đường ống

- 4	 cửa gió vào (tùy chọn)

- 5	 ngăn giữ bộ lọc

- 6	 thiết bị đo dòng chảy

- 7	bơm

- 8	 hệ thống kiểm soát luồng

- 9	 phép đo nhiệt độ Ta và áp suất Pa

- 10	 phép đo nhiệt độ T và áp suất P

- 11	 bộ thay đổi mẫu và bộ lọc lưu trữ

- 12	 đo nhiệt độ bảo quản

- 13	 đo nhiệt độ không khí gần bộ lọc

# Phụ lục D:

KIỂM TRA TÍNH PHÙ HỢP CỦA BỘ LỌC

## D.1 Thử nghiệm lưu giữ hạt

Khuyến nghị các nhà sản xuất bộ lọc xác định hiệu quả tách bộ lọc theo các phương pháp tiêu chuẩn như EN 13274-7 [23] hoặc EN 1822-1 [24]. Bộ lọc phải có khả năng giữ lại các hạt có kích thước khí động học danh nghĩa là 0,3 µm với hiệu suất ≥ 99,5%.

## D.2 Kiểm tra tính toàn vẹn của vật liệu lọc

Điều cần thiết là tính toàn vẹn của bộ lọc phải được duy trì trong quá trình xử lý thường xuyên, ví dụ: đưa vào và tháo ra khỏi giá đỡ bộ lọc, lắp vào và lấy ra khỏi đĩa petri, cân, v.v.

Tính toàn vẹn của một loại bộ lọc cụ thể có thể được kiểm tra như sau:

chọn ngẫu nhiên 10 bộ lọc từ một lô ≥ 100;

- điều kiện các bộ lọc như mô tả trong 6.2 và cân;

- lắp các bộ lọc vào các giá đỡ bộ lọc trong phòng cân;

- tháo các bộ lọc ra khỏi các giá đỡ bộ lọc sau 1 giờ;

- cân lại các bộ lọc.

Sự mất khối lượng tối đa cho phép đối với mỗi bộ lọc là 40 µg.

## D.3 Thử nghiệm tái lập khối lượng cơ bản

Đối với bộ lọc bao gồm vật liệu cơ bản có chất kết dính, ví dụ: một số loại bộ lọc bằng thạch anh hoặc sợi thủy tinh, phần chất kết dính có mặt có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của bộ lọc. Sự thay đổi về khối lượng cơ bản của một loạt các bộ lọc từ cùng một lô hoặc các lô khác nhau của các bộ lọc đó có thể là dấu hiệu của sự thiếu nhất quán trong sản xuất. Sự thay đổi, được biểu thị bằng độ lệch chuẩn tương đối của khối lượng bộ lọc, phải dưới 20%.

## D.4 Thử nghiệm sạc tĩnh

Để đánh giá sự cần thiết đối với bộ lọc để loại bỏ các điện tích tĩnh trước khi cân, thử nghiệm sau có thể đã tiến hành:

- chọn ngẫu nhiên 10 bộ lọc từ một lô ≥ 100;

- điều kiện các bộ lọc như mô tả trong 6.2 và cân mà không có phóng điện tĩnh;

- cân lại các bộ lọc sau khi xả tĩnh;

- sự khác biệt tối đa có thể chấp nhận được đối với các kết quả riêng lẻ là 40 ug

## D.5 Thử nghiệm hấp thụ nước

Một bài kiểm tra phức tạp hơn để đánh giá tính phù hợp của một loại bộ lọc bao gồm một bài kiểm tra trong đó một loạt bộ lọc dựa trên mô phỏng quá trình thực tế mà mẫu rỗng có thể trải qua trong các điều kiện trường hợp xấu nhất tương đối:

a) điều hòa đầu tiên và cân như mô tả trong 6.2,

b) tiếp xúc với độ ẩm tương đối cao (gần 100%),

c) điều hòa tiếp theo như mô tả trong (6.2), tiếp theo là một loạt các lần cân để xác định sự thay đổi khối lượng của bộ lọc.

Thử nghiệm có thể được tiến hành như sau.

- chọn ngẫu nhiên 10 bộ lọc từ một lô ≥ 100;

- điều kiện và cân từng bộ lọc theo quy định trong 6.2;

- để bộ lọc tiếp xúc với không khí có độ ẩm tương đối gần 100% ở nhiệt độ 20 ° C ± 1 ° C trong thời gian 15 ngày;

- sửa chữa lại các bộ lọc theo quy định trong 6.2 và cân chúng sau 2 ngày, 3 ngày và 7 ngày điều hòa; khối lượng sau 2 ngày là mi, 2, khối lượng sau 3 d là mi, 3, khối lượng sau 7 d là mi, 7.

The following criteria apply:

— mi,2 – mi,3 ≤ 40 µg,

— mi,3 – mi,7 ≤ 40 µg.

Nếu một trong các tiêu chí này không được đáp ứng thì đây là dấu hiệu của quá trình hấp thụ nước chậm không thể đảo ngược và

sự thiếu phù hợp của loại bộ lọc.

CHÚ THÍCH 1: Dụng cụ để thực hiện các phép thử như vậy (“hệ thống hấp thụ hơi động”) có sẵn trên thị trường.

CHÚ THÍCH 2: Bằng cách xem xét kết quả đối với các bộ lọc riêng lẻ hơn là trung bình, thử nghiệm này cũng là một phép đo độ biến thiên “giữa các bộ lọc”.

# PHỤ LỤC E:

KIỂM TRA TÍNH PHÙ HỢP BAN ĐẦU CỦA CƠ SỞ CÂN

## E.1 Độ chính xác và ổn định của nhiệt độ và độ ẩm tương đối

Để thiết lập sự thay đổi không gian và thời gian của nhiệt độ và độ ẩm tương đối trong phòng cân, các phép đo của cả hai thông số phải được thực hiện bằng cách sử dụng các cảm biến đã hiệu chuẩn theo 5.2.2.

Các phép đo phải được thực hiện tối thiểu tại các vị trí sau:

- tại / trong vị trí hoặc ngăn điều hòa bộ lọc,

- tại một điểm đại diện cho các điều kiện xung quanh sự cân bằng.

Các phép đo phải được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 24 h, trong đó các giá trị trung bình trong 1 h phải được ghi lại.

Những điều này phải đáp ứng các yêu cầu của 5.2 tại từng địa điểm riêng lẻ.

Trước tiên, các thử nghiệm phải được thực hiện trong phòng cân mà không có hoạt động. Sau đó, nó sẽ được lặp lại khi các hoạt động quy định trong D.3 được thực hiện.

## E.2 Độ chính xác và ổn định của cân bằng

Độ chính xác và độ chụm của cân phải được thiết lập bằng cách cân lặp lại một miếng có khối lượng 100 mg hoặc 200 mg. Việc cân phải được thực hiện sau mỗi 30 phút trong khoảng thời gian 4 h. Các tiêu chí để chấp nhận số dư như sau.

- độ chụm của các lần cân, được biểu thị bằng độ lệch chuẩn của các kết quả riêng lẻ, phải ≤ 10 µg;

- độ lệch của số đọc cân trong khoảng thời gian 4 h phải là ≤ 10 µg / h.

## E.3 Độ chính xác và độ chính xác của quy trình cân

Độ chính xác và độ chính xác của quy trình cân tổng phải được thiết lập bằng cách cân lặp lại một mẫu trắng và một bộ lọc lấy mẫu. Quy trình phải bao gồm phóng điện tĩnh nếu được yêu cầu (xem bao gồm phóng điện tĩnh, nếu có; xem 6.5). Việc cân phải được thực hiện sau mỗi 30 phút trong khoảng thời gian 4 h. Các tiêu chí để chấp nhận quy trình cân đầy đủ như sau.

- độ chụm của các lần cân, được biểu thị bằng độ lệch chuẩn của các kết quả riêng lẻ, phải ≤ 10 µg;

- độ trôi của khối lượng bộ lọc trong khoảng thời gian 4 h phải ≤ 10 µg / h.

# PHỤ LỤC F:

KẾT QUẢ CỦA CÔNG VIỆC THỬ NGHIỆM

Trong khuôn khổ của việc soạn thảo Tiêu chuẩn Châu Âu (sửa đổi) này, một số thử nghiệm hạn chế đã được thực hiện để giải quyết một số nguồn chính của độ không đảm bảo liên quan đến việc áp dụng quy trình:

- ảnh hưởng của việc tiếp xúc với các bộ lọc trống với độ ẩm tương đối cao sau khi điều hòa thường xuyên;

- hoạt động của các khoảng trống hiện trường có và không tiếp xúc trước với độ ẩm tương đối cao;

- ảnh hưởng của các độ ẩm tương đối khác nhau đến khối lượng của bộ lọc mẫu trắng và mẫu (bao gồm cả độ trễ, xem 9.3.2.6.).

Các loại bộ lọc sau đã được thử nghiệm:

- sợi thạch anh không có và có chất kết dính,

2)	 sợi thủy tinh không có và có chất kết dính,

3)	 Polytetrafluoroethylen (PTFE),

4)	 Sợi thủy tinh tráng polytetrafluoroethylene (PTFE).

Ba nhãn hiệu của bộ lọc sợi thạch anh không có chất kết dính đã được tham gia vào các cuộc thử nghiệm.

Kết quả của các thử nghiệm có thể được tóm tắt như sau.

- Sự thay đổi khối lượng khi bộ lọc tiếp xúc với độ ẩm tương đối cao phụ thuộc nhiều vào loại bộ lọc.

Các bộ lọc bằng thạch anh và sợi thủy tinh có độ nhạy cao đối với nước, với sự gia tăng khối lượng trong khoảng thời gian 5 tuần là 150 µg trở lên. Khối lượng của sợi thủy tinh tráng Polytetrafluoroethylene (PTFE) và Polytetrafluoroethylene (PTFE) hầu như không bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với độ ẩm tương đối cao.

- Quan sát thấy sự khác biệt đáng kể về hành vi giữa các nhãn hiệu bộ lọc cùng loại khác nhau.

- Điều hòa thường xuyên sau khi tiếp xúc với độ ẩm tương đối cao làm giảm khối lượng bộ lọc thường đến mức không đổi (trong khoảng ± 30 µg) trong vòng 2 ngày đến 3 ngày. Đối với một số bộ lọc, khối lượng sau khi điều hòa thường xuyên xấp xỉ mức trước khi tiếp xúc với độ ẩm tương đối cao. Đối với các bộ lọc khác, sự hấp phụ của nước là một phần không thể đảo ngược và / hoặc không hoàn toàn. Các bộ lọc này sẽ cần tiếp xúc với độ ẩm tương đối cao (điều hòa trước) trước khi tiếp xúc thường xuyên.

- Điều hòa sơ bộ thường làm giảm mức độ trống trường của bộ lọc sợi thủy tinh và thạch anh khi lưu trữ trong 15 ngày trong bộ lấy mẫu tuần tự. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường xung quanh có nhiệt độ thấp và độ ẩm tương đối thấp, các giá trị trống trường âm mạnh có thể dẫn đến các khoảng trống trường được điều chỉnh trước do giải hấp nước. Điều hòa sơ bộ không có ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động của Polytetrafluoroethylen (PTFE) và

Bộ lọc sợi thủy tinh tráng polytetrafluoroethylene (PTFE).

- Việc bộ lọc tiếp xúc với các độ ẩm tương đối khác nhau cho thấy:

- khả năng của vật chất dạng hạt được thu thập trên bộ lọc để hấp thụ một lượng lớn nước (lên đến vài mg) khi tiếp xúc với độ ẩm tương đối khoảng 90% RH;

2) sự khác biệt rõ ràng về khối lượng nước hấp thụ khi tiếp cận RH điều hòa thông thường (50%) từ dưới RH bùng phát hoặc trên RH điểm sương (hysteresis); hiện tượng trễ được tìm thấy chủ yếu trong vùng từ 50% RH đến 80% RH;

3) giảm phạm vi độ ẩm tương đối được phép để điều hòa và cân từ (45 đến 55)% RH đến (45 đến 50)% RH sẽ làm giảm độ không đảm bảo đo trung bình do có thể có sự thay đổi về độ ẩm tương đối từ 2,8 µg/m3 đến 1,1 µg/ m3 đối với các bộ lọc được khảo sát.

Kết quả của các thí nghiệm này đã dẫn đến các yêu cầu và khuyến nghị mới được đưa ra trong 6.2, 6.4 và Phụ lục B.

# PHỤ LỤC G

TÁC ĐỘNG HIỆU QUẢ

Hình G.1 - Hiệu suất bộ tác động EI liên quan đến đường kính  dae  khí động học của hạt của đầu vào tiêu chuẩn để lấy mẫu PM10 [25]

Hình G.2 - Hiệu suất bộ tác động EI liên quan đến đường kính khí động học hạt của đầu vào tiêu chuẩn để lấy mẫu PM2,5 (hai lần chạy thử nghiệm)

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe, OJ L 152, 11.6.2008, p. 1–44, available from http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:EN:PDF

[2] EN 12341:1998, Air quality - Determination of the PM 10 fraction of suspended particulate matter -Reference method and field test procedure to demonstrate reference equivalence of measurement methods

[3] EN 14907:2005, Ambient air quality - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM2,5 mass fraction of suspended particulate matter

[4] VONK J., HAFKENSCHEID TH.L., MOOIBROEK D. Comparability of reference measurement devices and filter types for particulate matter (PM10), RIVM Report 680708010/2010. Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, The Netherlands, 2011 [(in Dutch)]

[5] CEN/TS 16450:2013, Ambient air - Automated measuring systems for the measurement of the concentration of particulate matter (PM10; PM2,5)

[6] EN 14902, Ambient air quality - Standard method for the measurement of Pb, Cd, As and Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter

[7] EN 15549, Air quality - Standard method for the measurement of the concentration of benzo[a]pyrene in ambient air

[8] Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air, OJ L 23, 26.1.2005, p. 3–16, available fromhttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:023:0003:0016:EN:PDF

[9] CEN/TR 16243, Ambient air quality - Guide for the measurement of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) deposited on filters

[10] CEN/TR 16269, Ambient air - Guide for the measurement of anions and cations in PM2,5

[11] Guidance to the Demonstration of Equivalence of Ambient Air Monitoring Methods, version January 2010. Available at http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/assessment.htm

[12] Council Directive 89/654/EEC of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the workplace (first individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC), OJ L 393, 30.12.1989, p. 1–12, available from http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:393:0001:0012:EN:PDF

[13] JCGM 200, International vocabulary of metrology Basic and general concepts and associated terms (VIM)

[14] PM2. 5-Vergleichsmessungen der deutschen Bundesländer im Rahmen der STIMES-Arbeitsgruppe. LANUV-Fachbericht 26, Landesamt für Naturschutz und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW), Recklinghausen, Germany, www.lanuv.nrw.de und Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG), Wiesbaden, Germany, www.hlug.de, 2010, ISSN 1864-3930 LANUVFachberichte

[15] EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025)BS EN 12341:2014 EN 12341:2014 (E) 53

[16] WILLEKE K., BARON P.A. Aerosol Measurement — Principles, Techniques and Applications. Van Nostrand Reinhold, New York, 1993

[17] ORR C., HURD F.K., CORBETT W.J. Aerosol size and relative humidity. J. Colloid Sci. 1958, 13 pp. 472–782

[18] Dr. Stefan Jacobi, Dipl.-Ing. Klaus Bruns, Dipl.-Ing. Heinz Kaminski, Dr. Thomas A.J. Kuhlbusch, Neue nonkonforme PM2,5/PM10-Messtechnik — Aktuelle Hinweise aus der Praxis und Weiterentwicklung, Stickstoffdioxid und Partikel (PM2,5/PM10), KRdL-Schriftenreihe Band 41, S 31 - 46, Düsseldorf, 2010, ISBN 978-3-931384-70-8

[19] PRESENTATION AT THE. “PMx and UFP workshop of the Euregional PM-Lab project”, the PM10 nozzle comparison results are displayed on slides n°3 and n°4ISSeP-Liège, 8 and 9 December 2011; http://www.pmlab.eu/upload/3_08122011_PMLab_Workshop_Maurice_Hermans.pdf of the site: www.pmlab.eu

[20] BELIS C.A., KARAGULIAN F., DOUGLAS K., BARBIERE M. The effect of filter type on PM10 measurements in Leckel (short nozzles) and FAI Hydra (long nozzles) samplers. Technical Note JRC 64946. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, 2011, pp. 12.

[21] Test Report on the proof of the equivalence of the Partisol-Plus Model 2025 Air Sampler for the collection of airborne particulate matter from Rupprecht & Patashnick Co. Inc. using the reference method according to the European Standard EN 12341. P. Mückler — TUV — November 2000 — reference1.6/205/90

[22] Assessment of UK AURN particulate matter monitoring equipment against the January 2010 Guide to demonstration of Equivalence, Bureau Veritas Report AGG04003328/BV/AQ/DH/2657 (December 2010), available from: http://ukair.defra.gov.uk/reports/cat14/1101140842_Assessment_of_UK_AURN_PM_Equipment_against_201 0_GDE.pdf

[23] EN 13274-7, Respiratory protective devices - Methods of test - Part 7: Determination of particle filter penetration

[24] EN 1822-1, High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) - Part 1: Classification, performance testing, marking

[25] KAMINSKI H., KUHLBUSCH T. Überprüfung der Trenngrade zweier PM10-Vorabscheider für 2,3 m3/h mittels Messung mit polydispersem Aerosol, Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V (IUTA), Bericht LP 59/2010. In: Auftrag des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie. HLUG, 2010