CẤU HÌNH THIẾT BỊ

HỆ THỐNG CHUẨN HÀM LƯỢNG BỤI TRONG KHÔNG KHÍ

Căn cứ đề xuất:

- Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định danh mục phương tiện đo nhóm 2

- Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

- ĐLVN 90:2017 - Phương tiện đo hàm lượng bụi tổng trong không khí - Quy trình kiểm định

- ĐLVN 294:2016 - Chuẩn đo hàm lượng bụi trong không khí - Quy trình hiệu chuẩn

- QCVN 05:2013 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

- Tham khảo hệ thống chuẩn đo lường của Viện Đo lường Đức, Canada, Trung Quốc

- ISO 21501 – A Standard Methodology to Optical Particle Counter Calibration and What It Means to Cleanroom Owners

- BS EN 12341:2014 - Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter

I. Sự cần thiết phải đầu tư hệ thống chuẩn hàm lượng bụi trong không khí

Ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động sản xuất công nghiệp chủ yếu tập trung tại các vùng ven các nhà máy, cơ sở sản xuất vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu, quản lý môi trường kém, điển hình như một số nhà máy xi măng, luyện kim, khai khoáng, nhiệt điện… Nguồn ô nhiễm không khí từ hoạt động công nghiệp này thường có hàm lượng bụi cao,  tùy thuộc vào loại hình sản xuất, quy trình công nghệ, quy mô sản xuất và nhiên liệu sử dụng mà các hoạt động công nghiệp khác nhau sẽ phát sinh bụi với mức độ khác nhau.

Việc đo hàm lượng bụi không chỉ giúp đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí theo thời gian/không gian để từ đó xác định các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng mà còn cung cấp những thông tin cơ bản cho việc lập kế hoạch tổng thể về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí cũng như vấn đề qui hoạch phát triển vùng công nghiệp.

Mức độ ảnh hưởng của bụi phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó phải kể tới các yếu tố quan trọng nhất là hàm lượng bụi, kích thước hạt và thành phần hóa học của bụi. Nồng độ bụi lơ lửng càng lớn, mức độ ô nhiễm càng cao. Ngoài bụi ra còn có rất nhiều khí thải độc hại, gồm cả vô cơ và hữu cơ, đi kèm với bụi trong không khí. Kích thước hạt bụi càng nhỏ (chẳng hạn PM10 và PM2.5) thì bề mặt riêng càng lớn, và do đó khả năng hấp phụ khí ô nhiễm của bụi càng cao. Mặt khác, các hạt bụi kích thước nhỏ có thể phát tán trong phạm vi rộng hơn. Đó là lý do tại sao việc kiểm soát nồng độ bụi PM2.5 và PM10 luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước. Các thông số kích thước bụi thường được lựa chọn để đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh và nơi làm việc là bụi lơ lửng (PM10, PM2,5).

Các kỹ thuật xác định bụi bao gồm: xác định hàm lượng bụi trong đường ống dẫn khí, trong khí quyển, trong phòng làm việc hoặc chỗ làm việc; Xác định lượng bụi lắng rơi trong một khu vực (thời gian hứng một mẫu bụi lắng khô ở khu công nghiệp/dân cư không ít hơn 24 giờ nhưng không quá 7 ngày); Xác định tính chất vật lý của bụi cũng như phân tích định tính và định lượng hỗn hợp bụi. Để xác định các đại lượng trên, có 2 phương pháp đo phổ biến, đó là: Phương pháp lấy mẫu, đo, phân tích và đánh giá kết quả; Phương pháp đo nồng độ bụi tự động (còn gọi là phương pháp tự động, liên tục).

Theo thống kê của Trung tâm Quan trắc môi trường thì hiện nay số lượng thiết bị đo bụi khoảng 550 thiết bị (25 hãng thiết bị đo bụi cầm tay, 12 hãng thiết bị đo bụi liên tục, tự động) như Nhật (Horiba, Kymoto), Mỹ (Ecotech, Teledyne, Thermo), Pháp (SA), Anh (Codel)… sử dụng các công nghệ khác nhau như tán xạ ánh sáng (Light scattering), suy giảm tia beta (Beta-ray), trọng lượng (Gravimetric), TEOM… nhưng hầu hết các thiết bị này chưa được kiểm soát chất lượng và thực hiện kiểm định/hiệu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật về đo lường.

Theo Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định danh mục phương tiện đo phải kiểm định thì các thiết bị đo xác định hàm lượng bụi thuộc danh mục phải kiểm định, ngoài ra theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 thì các thiết bị đo ảnh hưởng đến kết quả quan trắc đều phải thực hiện biện pháp kiểm soát chất lượng và hiệu chuẩn. Tuy nhiên, việc kiểm soát chất lượng, kiểm định/hiệu chuẩn chưa được quan tâm chú trọng do thiếu hệ thống chuẩn đo lường cố định và thiếu hệ thống chuẩn đo lường di động tới tận nơi để thực hiện.  Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn nói trên thì “Hệ thống chuẩn hàm lượng bụi trong không khí” cần phải được lựa chọn và đầu tư.

Mục đích đầu tư:

- Dùng để kiểm định/hiệu chuẩn các thiết bị đo bụi sử dụng bằng phương pháp trọng lượng, phương pháp hấp thụ ánh sáng khuếch tán.

- Các thiết bị đo bụi hiện nay bao gồm các thiết bị đo nhanh hiện trường và các thiết bị lắp đặt tại các trạm quan trắc tự động, di động và tự động cố định.

II. Hiện trạng thông tin về hoạt động kiểm định và hiệu chuẩn

Hiện nay, đã và đang có nhiều đơn vị, tổ chức tham gia thực hiện quan trắc môi trường nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu, quản lý, thanh tra - kiểm tra, giải quyết khiếu kiện về môi trường. Các số liệu, kết quả quan trắc và phân tích thu được đã đáp ứng được phần nào của yêu cầu đề ra, tuy nhiên đôi khi kết quả nhận được chưa phản ánh sát thực tế hiện trạng của môi trường tại nơi quan trắc. Sự sai lệch này có thể do nhiều nguyên nhân như kỹ năng của người quan trắc, đo tại hiện trường, bảo quản mẫu, sai số phân tích mẫu, cấp chính xác của thiết bị và một nguyên nhân rất quan trọng là do sai số theo thời gian của thiết bị. Nhằm nâng cao chất lượng của kết quả quan trắc thì việc giảm thiểu các yếu tố dẫn đến sai số kết quả là hết sức cần thiết. Để giảm thiểu các yếu tố do con người, phương pháp đo, bảo quản, phân tích mẫu bằng đào tạo nâng cao kỹ năng, trình độ, áp dụng các quy trình, quy phạm trong phân tích. Để giảm thiểu sai số do cấp chính xác của thiết bị có thể đầu tư mua sắm các thiết bị tiên tiến, ổn định, cấp chính xác cao. Nhưng để giảm thiểu được sai số của thiết bị theo thời gian thì một việc quan trọng là các thiết bị này phải thường xuyên, định kỳ được tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng, kiểm định và hiệu chuẩn để khẳng định được thiết bị đó đang được hoạt động trong điều kiện tốt và sai số nằm trong khoảng cho phép, cũng như có căn cứ để loại bỏ, thay thế những vật tư, thiết bị không bảo đảm chất lượng.

2.1. Hiện trạng thiết bị chính thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn đã được đầu tư

| TT | Tên chuẩn đo lường và phương tiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm | Nước sản xuất | Số sản xuất | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác | Sử dụng tại quy trình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ quả cân chuẩn E2 | Thụy sỹ | B338806873 | 1 mg ÷ 200 g | OIML E2 | QTHC 07:2015 |
| 2 | Thiết bị pha loãng khí chuẩn và tạo Ozon | Nhật Bản | 903273 | Tỷ lệ pha 1/10 ÷ 1/1000 - Tạo ra O3: (0 ÷ 0,2) ppm | 1,0% | QTHC 08:2015 và QTHC 09:2015 |
| 3 | Máy hiệu chuẩn âm đa chức năng | Đức | 3049080 | - Tần số: (31,5 Hz ÷ 16 kHz) - Các mức âm danh định: 94 dB; 104 dB; 114 dB | Class 1 IEC 60942:2003 | ĐLVN 89:2010 QTHC 06:2015 |
| 4 | Thiết bị pha loãng khí chuẩn và tạo Ozon | Mỹ | 1136451087 | Tỷ lệ pha 1/5 ÷ 1/900; - Tạo ra O3: (0 ÷ 6) ppm | 1,0% | QTHC 08:2015 và QTHC 09:2015 |
| 5 | Buồng hiệu chuẩn thiết bị đo khí cầm tay | Nhật Bản | GSTU-VN01 | Tỉ lệ pha 1/1 ÷ 1/1000 | 1,0% | QTHC 09:2015 |
| 6 | Lưu lượng khí | Mỹ | 132851 | (0 ÷ 5) L/min | 1% | QTHC 10:2015 |
| 7 | Thiết bị chuẩn lưu lượng dòng khí | Mỹ | 3606 | (280 ÷ 1980) L/min | 2% | QTHC 18:2015 |
| 8 | Bộ Filter chuẩn/ Bộ Cuvet chuẩn KCl 12% và Cuvet blank (hãng Hellma) - Hiệu chuẩn thiết bị quang phổ UV-Vis | Đức | 3065 | (190 ÷ 1.100) nm | 1 nm vùng tử ngoại; 3 nm vùng khả kiến | QTHC 11:2015 |
| 9 | Thiết bị chuẩn nhiệt độ | Mỹ | 80068 | (-40 ÷ 150) oC | 0,5 oC | QTHC 12:2015 |
| 10 | Thiết bị đo nhiệt, cặp nhiệt điện, lò nhiệt, thiết bị hiện số và tương tự bao gồm: | Mỹ | 932587 | (-200 ÷ 420) °C | 0,1% | QTHC 16:2015 ĐLVN 138:2004 |
| 11 | Buồng nhiệt ẩm | Mỹ | 10406 | (7 ÷ 85) °C (10 ÷ 95) % RH | ±0.1°C ±0.5% RH | QTHC 16:2015 |
| 12 | Máy đo quang phổ UV-Vis Lambda | Mỹ | 1601013002 | (190 ÷ 1.100) nm | 0,1 nm | QTHC 23: 2015; QTHC 24: 2015; QTHC 25: 2016; QTHC 27: 2016 |
| 13 | Titrator T70 (Dung dịch chuẩn nồng độ ôxy hòa tan bão hòa) | Mỹ | B544650619 | (0÷14) pH (-1.999 ÷ 1.999) mV (0÷200) mS/cm (0÷130) 0C |  | ĐLVN 276:2014 ĐLVN 279:2015 QTHC 13:2015 |
| 14 | Chuẩn lưu lượng khí Molboc | Mỹ | 443/4429/7004 | (0 ÷ 600) KPa | 0,01 % | QTHC 40:2016 |
| 15 | Xe kiểm định, hiệu chuẩn di động | Mỹ |  |  |  |  |
| 16 | Bộ sinh khí Zero 1 (ZNV7) | Nhật Bản | 903195 | Lưu lượng đầu ra (1 ÷ 20) lít/phút | - Hiệu quả làm sạch: SO2; O3; NO/NO2 < 0,2 ppb; HC < 0,02 ppm; CO < 2 ppb |  |
| 17 | Bộ sinh khí Zero 2 (ZNV7) | Nhật Bản |  | Lưu lượng đầu ra (1 ÷ 20) lít/phút | - Hiệu quả làm sạch: SO2; O3; NO/NO2 < 0,2 ppb; HC < 0,02 ppm; CO < 2 ppb |  |
| 18 | Bộ làm sạch khí 1 | Nhật Bản | 1064106 |  |  |  |
| 19 | Bộ làm sạch khí 2 | Nhật Bản | 1064107 |  |  |  |
| 20 | Thiết bị tạo khí không 1160 | Mỹ | 1136451088 | Lưu lượng đầu ra (1 ÷ 15) lít/phút | - Hiệu quả làm sạch: SO2; NO/NO2 < 0,5 ppb; HC > 99,798%; CO > 99,998%. |  |

Qua bảng trên cho thấy, mới chỉ đầu tư các thiết bị chuẩn phục vụ cho các lĩnh vực, thông số khác nhau mà chưa có đầu tư bất kỳ thiết bị nào để kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo bụi môi trường.

2.2. Hiện trạng nhân lực thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn đã được đào tạo

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ học vấn | Viên chức/Lao động hợp đồng | Khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã hoàn thành | Tổ chức đào tạo | Lĩnh vực hoạt động kiểm định, hiệu huẩn, thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dương Thành Nam | 1979 | Tiến sỹ | Viên chức | - Kiểm định viên: khí, nước, khối lượng, độ ồn - Hiệu chuẩn viên: nhiệt, nhiệt ẩm - Thử nghiệm viên: hoá – lý | TT Đào tạo Nghiệp vụ, TĐC; CEM | PTĐ khí, nước, khối lượng, độ ồn, nhiệt, nhiệt ẩm |
| 2 | Trần Sơn Tùng | 1988 | Thạc sỹ | Không xác định thời hạn | - Kiểm định viên: khí, nước, khối lượng - Hiệu chuẩn viên: nhiệt, nhiệt ẩm - Thử nghiệm viên: hoá – lý | TT Đào tạo Nghiệp vụ, TĐC; CEM | PTĐ khí, khối lượng, nhiệt, nhiệt ẩm |
| 3 | Nguyễn Thị Hiền | 1988 | Kỹ sư | Có thời hạn | - Kiểm định viên: độ ồn, khí, nước - Hiệu chuẩn viên: nhiệt, nhiệt ẩm - Thử nghiệm viên: hoá – lý | TT Đào tạo Nghiệp vụ, TĐC; CEM | PTĐ nước, khối lượng, độ ồn, nhiệt, nhiệt ẩm |
| 4 | Võ Thị Thu Hoài | 1990 | Kỹ sư | Có thời hạn | - Kiểm định viên: khối lượng, độ ồn, khí, nước - Hiệu chuẩn viên: nhiệt, nhiệt ẩm - Thử nghiệm viên: hoá – lý | TT Đào tạo Nghiệp vụ, TĐC; CEM | PTĐ nước, khối lượng, độ ồn, nhiệt, nhiệt ẩm |
| 5 | Hoàng Kim Tùng | 1990 | Kỹ sư | Có thời hạn | - Kiểm định viên: khí, nước, khí thải xe cơ giới - Hiệu chuẩn viên: nhiệt, nhiệt ẩm | CEM | PTĐ khí, khối lượng, nhiệt, nhiệt ẩm, khí thải xe cơ giới |
| 6 | Mai Đức Binh | 1986 | Cử nhân | Có thời hạn | - Kiểm định viên: độ ồn, khí, nước - Hiệu chuẩn viên: nhiệt, nhiệt ẩm - Thử nghiệm viên: hoá – lý | TT Đào tạo Nghiệp vụ, TĐC; CEM | PTĐ nước, khối lượng, độ ồn, nhiệt, nhiệt ẩm |
| 7 | Lưu Hải Đăng | 1992 | Kỹ sư | Có thời hạn | - Kiểm định viên: độ ồn, khí, nước, khí thải xe cơ giới - Hiệu chuẩn viên: nhiệt, nhiệt ẩm - Thử nghiệm viên: hoá – lý | TT Đào tạo Nghiệp vụ, TĐC; CEM | PTĐ nước, khối lượng, độ ồn, nhiệt, nhiệt ẩm, khí thải xe cơ giới |

2.3. Hiện trạng năng lực thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn

Đối với hệ thống tiêu chuẩn ISO 17025:2005, Trung tâm Quan trắc môi trường (mã số VILAS 575) đang áp dụng quản lý cho các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo cụ thể như sau:

Năng lực hiệu chuẩn thiết bị theo ISO 17025:2005

Theo Quyết định số 365.2016/QĐ-VPCNCL ngày 15 tháng 08 năm 2016 về việc công nhận mở rộng lĩnh vực thực hiện hiệu chuẩn phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 số VILAS 575 được chứng nhận 26 thông số bao gồm: khí, nước, lưu lượng khí, khối lượng, nhiệt, quang học và ồn. Đồng thời, cũng cần phải nâng cao kỹ năng của hiệu chuẩn viên bằng việc tổ chức tham gia các khóa học chuyên sâu và đào tạo cơ bản và chuyên sâu.

Năng lực kiểm định thiết bị theo yêu cầu Nghị định 105/2016/NĐ-CP

Ngày 17/6/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho Trung tâm Quan trắc môi trường với số hiệu ĐK 40. Đến ngày 28/9/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quyết định chỉ định cho Trung tâm Quan trắc môi trường thực hiện kiểm định 09 phương tiện đo nhóm 2 theo Thông tư số 23/2013/TT-KHCN.

Căn cứ theo Điều 3 của Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Thông tư 24) quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường thì tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phải đáp ứng các điều kiện như thành lập theo quy định của pháp luật, có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, có đủ quy trình và nhân lực.

Theo đó, ngày 17 tháng 6 năm 2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Quyết định số 1047/TĐC-ĐL về việc chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho Phòng Kiểm chuẩn thiết bị với số hiệu ĐK 40 (điều kiện cần).

Tuy nhiên, để thực hiện kiểm định được các phương tiện đo nhóm 2 (pH, EC, độ đục, DO, TDS, khí SO2, khí CO, khí CO2, khí NOx) thì phải đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 24 và phải được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định thực hiện (điều kiện đủ). Ngày 28 tháng 9 năm 2015, Trung tâm Quan trắc môi trường đã được chỉ định thực hiện kiểm định các phương tiện đo nhóm 2 đối với lĩnh vực Hóa – Lý và khối lượng theo Quyết định số 1479/QĐ-TĐC ngày 28 tháng 9 năm 2015 với ký hiệu N99 (dấu kiểm định).

Căn cứ theo Điều 21 của Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Thông tư 24) quy định về duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn đo lường. Theo đó, việc sử dụng chuẩn đo lường phải được thực hiện theo đúng quy định do người đứng đầu tổ chức kiểm định được chỉ định ban hành và các quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành gọi tắt ĐLVN.

Mặt khác, trong các văn bản kỹ thuật Đo lường (ĐLVN) quy định về mẫu chuẩn đo lường để thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo phải đáp ứng điều kiện tối thiểu như sau:

Hình 1. Danh mục yêu cầu kỹ thuật đối với chuẩn đo lường

| TT | Quy trình kiểm định | Phạm vi kiểm định | Yêu cầu của mẫu chuẩn đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĐLVN 16:2009 | (0 ÷ 10) kg | - Bộ quả cân 23 quả; - quả cân (0,5; 1; 2; 5) kg |
| 2 | ĐLVN 31:2001 (pH) | (0 ÷ 14) pH | pH 2, pH 4, pH 7, pH 10 |
| 3 | ĐLVN 80:2002 (TDS) | (0 ÷ 50.000) mg/L | (10; 20; 40) g/L |
| 4 | ĐLVN 89:2010 (ồn) | Dải tần số: (31,5 Hz ÷ 16 kHz) Các mức âm: (94; 104; 114) dB | Bộ tạo chuẩn âm (94; 104; 114) dB |
| 5 | ĐLVN 274:2014 (EC) | (0 ÷ 20) µS/cm | (Nước cất; 10 µS/cm) |
|  |  | (0 ÷ 2000) µS/cm | (147; 1000; 1413) µS/cm |
|  |  | (0 ÷ 20) mS/cm | (1,41; 8,00; 12,88) mS/cm |
| 6 | ĐLVN 275:2014 (Độ đục) | (0 ÷ 500) NTU | (25; 200; 400) NTU |
|  |  | (0 ÷ 1.000) NTU | (200; 400; 800) NTU |
|  |  | (0 ÷ 4.000) NTU | (400; 800; 1.600) NTU |
| 7 | ĐLVN 276:2014 (DO) | (0 ÷ 20) mg/L | 0 mg/L |
| 8 | ĐLVN 265:2016 (Khí SO2, CO, CO2, NOx) | SO2 (0 ÷ 5.000) ppm | Thang: (40 ± 10) % Thang: (80 ± 10) % |
|  |  | CO2 (0 ÷ 16%) | Thang: (40 ± 10) % Thang: (80 ± 10) % |
|  |  | CO (0 ÷ 10.000) ppm | Thang: (40 ± 10) % Thang: (80 ± 10) % |
|  |  | NO (0 ÷ 4.000) ppm | Thang: (40 ± 10) % Thang: (80 ± 10) % |
|  |  | NO2 (0 ÷ 1.000) ppm | Thang: (40 ± 10) % Thang: (80 ± 10) % |
| 9 | ĐLVN 90:2017 | (0 - 200) mg/m3 | Chuẩn hàm lượng bụi tổng trong không khí: - Phạm vi: (0 ÷ 200 mg/m3; - Độ không đảm bảo đo không lớn hơn ½ sai số cho phép |

Trong những năm qua Trung tâm Quan trắc môi trường đã được đầu tư từ dự án "Xây dựng phòng kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường” và nhiệm vụ thường xuyên đến năm 2015 đã đáp ứng tối thiểu mẫu chuẩn đo lường để chỉ định thực hiện kiểm định phương tiện đo trên. Để duy trì và vận hành hiệu lực chỉ định kiểm định trong năm tiếp theo thì cần bổ sung hệ thống chuẩn đo lường phù hợp với các ĐLVN đã ban hành. Cụ thể cần phải đầu tư “Hệ thống chuẩn đo hàm lượng bụi trong môi trường” phù hợp với ĐLVN 90:2017.

III. Đề xuất danh mục thiết bị

| TT | Tên thiết bị và đặc tính kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu chuẩn theo các kích thước hạt khác nhau - Kích thước hạt các loại: (0,1 ÷ 100) µm; - Độ không đảm bảo đo: ≤ 2,5 % (với kích thước hạt < 5µm) và ≤ 5% (với kích thước hạt ≥ 5 µm). | Bộ | 1 |
| 2 | Hệ thống tạo bụi chuẩn - Phạm vi kích thước hạt: (0,1 ÷ 100) µm; - Nồng độ số hạt tối đa: ≤ 107 hạt / cm3; - Lưu lượng (thể tích): (0,5 ÷ 5,0) m3/h; - Lưu lượng khối (các hạt): (0,04 ÷ 430) g/h (với tỷ trọng gắn kết giả định của các hạt: 1 g/cm3); - Vật liệu hạt: Bột/khối không gắn kết (đã bao gồm); - Khí mang/phân tán: Không khí; - Áp suất đầu vào: (4 ÷ 8) barg; - Tốc độ vận chuyển: (1 ÷ 300) mm/h; - Đường kính ống cấp: 7, 10, 14, 20,28 mm; - Chiều dài ống cấp: 70 mm; - Nắp phân tán: Loại A, B, C, D; + Kết nối không khí nén: Kết nối nhanh + Nắp phân tán kết nối đầu ra Aerosol loại A: Øoutside = 8 mm / Øinside = 5 mm + Nắp phân tán kết nối đầu ra Aerosol loại B: Øoutside = 6 mm / Øinside = 3.6 mm + Nắp phân tán kết nối đầu ra Aerosol loại C: Øoutside = 6 mm / Øinside = 2.5 mm + Nắp phân tán kết nối đầu ra Aerosol loại D: Øoutside = 8 mm / Øinside = 5 mm - Nguồn điện: (115 ÷ 230) V, (50 ÷ 60) Hz; - Thời gian vận hành: Vài giờ liên tục (không dừng). * Hệ thống cung cấp bao gồm: - Máy chính, bàn chải, nắp phân tán, bộ chứa bột, van điều áp, dụng cụ làm sạch, valy đựng thiết bị | Bộ | 1 |
| 3 | Bộ hấp thụ khử nước - Lưu lượng: lớn nhất 4 L/phút; - Khối lượng chứa hút ẩm: ~ 830 g; - Có thể dễ dàng thay thế vật liệu dùng để hút ẩm trong bộ hấp thụ khử nước. * Hệ thống cung cấp bao gồm: - Bộ hấp thụ khử nước | Bộ | 2 |
| 4 | Bộ trung hòa điện tích hạt bụi - Nguồn Kr-85 hoặc Po-210; - Phát xạ phân rã Beta; - Phóng xạ [MBq (mCi)]: 740 (20); - Lưu lượng tối đa: 150 L / min; - Nhiệt độ tối đa: 50°C; - Áp suất tối đa: 35 kPa (5 psig). * Hệ thống cung cấp bao gồm: - Bộ trung hòa điện tích hạt | Bộ | 1 |
| 5 | Thiết bị chuẩn đo bụi PM10, PM2.5 - Thiết bị phải được cấp chứng nhận của US EPA ( Cục bảo vệ môi trường Mỹ ) đo được 2 dải (dải lớn > 10 ug/m3 và dải bé <10 ug/m3), dải bé đo hạt bụi trên cùng 1 thiết bị PM10, PM2.5 và PM10-2.5 - Nguyên lý đo: Quang phổ dải rộng sử dụng tán xạ ánh sáng trắng 900 với đèn LED đa sắc - Độ phân giải kích thước hạt: 256 cỡ với dải từ 0.18- 20µm, kết hợp tới 64 kênh để tính toán khối lượng - Dải đo: 0.1-10000 µg/m3 và < 200 mg/m3 - Độ phân giải hiển thị và tính toán khối lượng: 0.1 µg/m3 cho dải bé - Độ chính xác: ±0.5 µg/m3( trung bình 1 giờ) cho dải bé - Ngưỡng phát hiện thấp nhất: <0.1 µg/m3 (trung bình 1 giờ) cho dải bé - Thời gian đo: 10 giây đến 2 ngày ( tuỳ chọn bởi người dùng) - Tốc độ dòng: 5.0 l/phút ( tiêu chuẩn) - Độ chính xác tốc độ dòng: trong ±1% ( thông thường trong ±0,5%) - Điều khiển độ ẩm mẫu: 24VDC, 90W điều khiển nhiệt để đạt đến 35% độ ẩm - Bộ nhớ kết quả: 4 Gb cho phép lưu kết quả đo > 1 năm - Màn hình hiển thị cảm ứng với phần mềm điều khiển thiết bị - Giao diện kết nối: USB, Ethernet - Nhiệt độ làm việc: 0 tới +50 oC - Độ ẩm: 100% - Nguồn điện: 110/230V; 50/60Hz - Tiêu thụ điện áp: <120 W | Bộ | 1 |
| 6 | Thiết bị phân tích xung hệ thống chuẩn bụi - Băng thông: 100 MHz; - Sườn tăng (Rinse time): 3,5 ns; - Số kênh: 4. Đặc tính: Đỉnh phổ Đỉnh phổ tới đỉnh phổ DC trung bình Khác biệt điện áp Khác biệt thời gian Tần số Pha Điện áp Các mức kích hoạt Thời gian trễ Trễ Delta * Hệ thống cung cấp bao gồm: - Máy chính, cáp cắm nguồn điện | Cái | 1 |
| 7 | Thiết bị đo đa năng hệ thống chuẩn bụi Điện áp DC: - Độ chính xác: (0,15 % +2) - Độ phân giải lớn nhất: 0,1 mV - Lớn nhất: 1000V Điện áp AC: - Độ chính xác: (1,0% +3) - Độ phân giải lớn nhất: 0,1 mV - Lớn nhất: 1000V Dòng DC: - Độ chính xác: (1,0% +3) - Độ phân giải lớn nhất: 0,01 mA - Lớn nhất: 10A Dòng AC: - Độ chính xác: (1,5% +3) - Độ phân giải lớn nhất: 0,01 mA - Lớn nhất: 10 A Điện trở: - Độ chính xác: (0,9%+1) - Độ phân giải lớn nhất: 0,1 Ω - Lớn nhất: 50 MΩ Điện dung: - Độ chính xác: (1,2%+2) - Độ phân giải lớn nhất: 1 nF - Lớn nhất: 10000 µF Tần số: - Độ chính xác: (0,1%+1) - Độ phân giải lớn nhất:0,01 Hz - Lớn nhất: 100 kHz Nhiệt độ: -Độ chính xác: (1,0%+10) - Độ phân giải lớn nhất: 0,1 oC - Phạm vi: -40 oC/400 oC * Hệ thống cung cấp bao gồm: - Máy chính, đầu đo nhiệt độ, dây đo, pin 9V | Cái | 1 |
| 8 | Thiết bị đo lưu lượng dòng khí của tháp chuẩn bụi - Độ chính xác: 1,5 % toàn thang; - Đo trực tiếp lưu lượng dao động từ ( 0 ÷ 10) sccm đến (0 ÷ 500) slpm; - Độ lặp lại: ± 0,5% toàn thang; - Kết cầu thép không rỉ 316; - Sự ảnh hưởng nhiệt độ: 0,15% toàn thang đo/oC hoặc tốt hơn; - Sự ảnh hưởng của áp suất: 0,15% toàn thang đo/bar hoặc tốt hơn; - Thời gian phản ứng: ổn định trong khoảng 800 ms; 6s đạt độ ổn định kết quả đo trong khoảng sai số ± 2% kết quả đo cuối cùng trong phạm vi đo (25 ÷ 100) toàn thang đo; - Khí sử dụng: Hầu hết các loại khí; kiểm tra khả năng tương thích với các vật liệu bị ướt. - Áp suất khí: + Tối đa 500 psig (34 barg); + Tối đa 1000 psig (69 barg) đối với các bộ phận có lưu lượng thấp; - Nhiệt độ môi trường và dòng khí: (0 ÷ 50) °C; - Nguồn điện: (12 ÷ 15)VDC; tối đa 100 mA; - Màn hình hiển thị LCD * Hệ thống cung cấp bao gồm: - Thiết bị đo lưu lượng dòng | Cái | 03 |
| 9 | Các trang thiết bị phụ kiện kèm theo | Hệ thống | 1 |
| 9.1 | Máy nén khí sạch/khô Lưu lượng dòng có thể điều chỉnh tới 300 Lít/phút. Bao gồm bộ lọc HEPA: Khả năng lọc ≥ 99,97 % | Cái | 1 |
| 9.2 | Van kiểm soát lưu lượng dòng Tốc độ dòng: (0 ÷ 200) L/phút | Cái | 5 |
| 9.3 | Buồng trộn bụi chuẩn và ống dẫn, đầu nối Thể tích > 250 L | Cái | 1 |
| 9.4 | Đồng hồ bấm giờ Độ chính xác: 1 | Cái | 1 |
| 9.5 | Tích hợp hệ thống thiết bị | Hệ thống | 1 |
| 10 | Thiết bị chuẩn phân tích nước xách tay | Thiết bị | 01 |
|  | Benchtop Spectrophotometer Hệ thống quang: Tia phân tách Chế độ hoạt động: Độ truyền quang (%), độ hấp thụ quang và nồng độ Nguồn đèn: Tungsten Halogen Thang đo bước sóng: 320 đến 1100nm Độ chuẩn xác bước sóng: ± 1.5 nm (trong dải 340-900 nm) Độ phân giải bước sóng: 1 nm Hiệu chuẩn bước sóng: Tự động Lựa chọn bước sóng: Tự động , dựa trên phương pháp đã chọn Tốc độ quét: = 8 nm/s (theo bước sóng quét 1 nm) Độ dài bước sóng: 5 nm Hiệu chuẩn do người sử dụng tự nhập vào: 100 Lưu trữ dữ liệu: 2000 giá trị đọc Tự động nhận diện phương pháp: Khi dùng ống TNTplus Đo là lấy trung bình 10 giá trị đọc: Khi dùng ống TNTplus Màn hình: 7" TFT WVGA (800 pix x 480 pix) Cốc đo tương thích: 1" vuông, 1" tròn, 1-cm vuông, 1-cm x 5-cm, Multipath 1"/1-cm, 16-mm tròn, 13-mm tròn Thông số vật lý và môi trường hoạt động: Rộng: 350mm (13.78 in) Cao: 151 mm (5.94 in) Dày: 255 mm (10.04 in) Khối lượng: 4200 g (9.26 lb) Yêu cầu hoạt động: 10 - 40 °C (50 - 104 °F), max. 80% độ ẩm tương đối (không diểm sương) Yêu cầu bảo quản: -40 - 60 °C (-40 - 140 °F) max. 80% độ ẩm tương đối (không diểm sương) Thông số kĩ thuật bổ sung: Nguồn chính: Input: 100-240V/50-60 Hz Output: 15 V/30 VA Cổng giao tiếp: 2 x USB type A 1 x USB type B 1 x Ethernet Chuẩn bảo vệ vỏ máy: IP40 (ngoại trừ cổng giao tiếp và cổng cắm nguồn) Và thuốc thử, phụ kiện tiêu hao trong vòng 1 năm |  |  |