| Facility for production of ambient-like model aerosols (PALMA) in the laboratory: application in the intercomparison of automated PM monitors with the reference gravimetric method | Cơ sở sản xuất mô hình khí sol giống môi trường xung quanh (PALMA) trong phòng thí nghiệm: ứng dụng trong việc so sánh giữa các quan trắc PM tự động với phương pháp trọng lượng tham chiếu |
| --- | --- |
| Abstract A new facility has been developed which allows for a stable and reproducible production of ambient-like model aerosols (PALMA) in the laboratory. The set-up consists of multiple aerosol generators, a custommade flow tube homogeniser, isokinetic sampling probes, and a system to control aerosol temperature and humidity. Model aerosols containing elemental carbon, secondary organic matter from the ozonolysis of pinene, inorganic salts such as ammonium sulfate and ammonium nitrate, mineral dust particles, and water were generated under different environmental conditions and at different number and mass concentrations. The aerosol physical and chemical properties were characterised with an array of experimental methods, including scanning mobility particle sizing, ion chromatography, total reflection X-ray fluorescence spectroscopy and thermooptical analysis. The facility is very versatile and can find applications in the calibration and performance characterisation of aerosol instruments monitoring ambient air. In this study, we performed, as proof of concept, an intercomparison of three different commercial PM (particulate matter) monitors (TEOM 1405, DustTrak DRX 8533 and Fidas Frog) with the gravimetric reference method under three simulated environmental scenarios. The results are presented and compared to previous field studies. We believe that the laboratory-based method for simulating ambient aerosols presented here could provide in the future a useful alternative to time-consuming and expensive field campaigns, which are often required for instrument certification and calibration | Tóm tắt Một cơ sở mới đã được phát triển cho phép sản xuất bình phun mô hình giống môi trường xung quanh (PALMA) ổn định và có thể tái sản xuất trong phòng thí nghiệm. Việc thiết lập bao gồm nhiều máy tạo Sol khí, bộ đồng nhất ống dòng chảy tùy chỉnh, đầu dò lấy mẫu đẳng động và hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm của khí sol. Các sol khí mô hình có chứa cacbon nguyên tố, chất hữu cơ thứ cấp từ quá trình ozo hóa của pinen, các muối vô cơ như amoni sulfat và amoni nitrat, các hạt bụi khoáng và nước được tạo ra trong các điều kiện môi trường khác nhau và ở các nồng độ số lượng và khối lượng khác nhau. Các tính chất vật lý và hóa học của sol khí được đặc trưng bởi một loạt các phương pháp thực nghiệm, bao gồm quét định cỡ hạt linh động, sắc ký ion, quang phổ huỳnh quang tia X phản xạ toàn phần và phân tích nhiệt. Thiết bị này rất linh hoạt và có thể tìm thấy các ứng dụng trong việc hiệu chuẩn và mô tả đặc tính hiệu suất của các thiết bị aerosol theo dõi không khí xung quanh. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã thực hiện, như một bằng chứng về khái niệm, so sánh giữa ba thiết bị quan trắc PM (vật chất hạt) thương mại khác nhau (TEOM 1405, DustTrak DRX 8533 và Fidas Frog) với phương pháp tham chiếu trọng lực trong ba tình huống môi trường mô phỏng. Các kết quả được trình bày và so sánh với các nghiên cứu thực địa trước đây. Chúng tôi tin rằng phương pháp dựa trên phòng thí nghiệm để mô phỏng sol khí xung quanh được trình bày ở đây có thể cung cấp trong tương lai một giải pháp thay thế hữu ích cho các chiến dịch thực địa tốn thời gian và tốn kém, vốn thường được yêu cầu để chứng nhận và hiệu chuẩn thiết bị |
| 1 Introduction Atmospheric pollution by airborne particles significantly contributes to climate change and has been linked to respiratory and cardiovascular diseases and lung cancer (Fuzzi et al., 2015; Kim et al., 2015; WHO, 2013). It has been estimated that in Europe alone more than 500 000 deaths per year can be attributed to PM exposure, and that pollution hot spots of PM are responsible for a loss in life expectancy of up to 36 months (Fuzzi et al., 2015). For EU member states, air quality monitoring – as laid down in the Air Quality Directive 2008/50/EC (European Parliament, 2008, 2015) – is mandatory and comprises quantification of airborne particulate matter (PM) and some of its constituents. The most important regulated metric to monitor particulate air pollution is the mass concentration, or more specifically the total mass per unit volume of air of particulate matter which is small enough to pass through a size-selective inlet with a 50 % efficiency cut-off at 2.5 and 10 µm aerodynamic diameter, commonly referred to as PM2.5 and PM10 respectively. Ambient limit values for PM2:5 and PM10 have been established in Europe (European Parliament, 2008, 2015; FOEN, 2018), the USA (US-EPA, 2016) and other countries worldwide. | 1. Giới thiệu Ô nhiễm không khí đáng kể bởi các hạt trong không khí góp phần vào biến đổi khí hậu và có liên quan đến các bệnh hô hấp, tim mạch và ung thư phổi (Fuzzi và cộng sự, 2015; Kim và cộng sự, 2015; WHO, 2013). Người ta ước tính rằng chỉ riêng ở châu Âu, hơn 500 000 ca tử vong mỗi năm có thể là do tiếp xúc với PM, và các điểm nóng ô nhiễm PM là nguyên nhân làm giảm tuổi thọ lên đến 36 tháng (Fuzzi et al., 2015). Đối với các quốc gia thành viên EU, giám sát chất lượng không khí - như được quy định trong Chỉ thị Chất lượng Không khí 2008/50/EC (Nghị viện Châu Âu, 2008, 2015) - là bắt buộc và bao gồm việc định lượng các hạt vật chất trong không khí (PM) và một số thành phần của nó. Số liệu được quy định quan trọng nhất để theo dõi ô nhiễm không khí dạng hạt là nồng độ khối lượng, hoặc cụ thể hơn là tổng khối lượng trên một đơn vị thể tích không khí của hạt vật chất đủ nhỏ để đi qua một đầu vào chọn lọc kích thước với hiệu suất cắt 50% tại Đường kính khí động học 2,5 và 10 µm, thường được gọi là PM2. 5 và PM10 tương ứng. Giá trị giới hạn môi trường xung quanh cho PM2.5 và PM10 đã được thiết lập ở Châu Âu (Nghị viện Châu Âu, 2008, 2015; FOEN, 2018), Hoa Kỳ (US-EPA, 2016) và các quốc gia khác trên toàn thế giới. |
| Regulatory bodies, air quality networks and atmospheric instrument manufacturers all strive to improve air quality monitoring, yet there is still a lack of metrological traceability in airborne PM measurements. PM mass concentration was established as the default metric of PM based on the assumption that mass measurements are straightforward; they can be performed with a conventional balance. The gravimetric filter-based reference methods for PM10 and PM2:5 are set out in the standards EN 12341:2014 (CEN/TC 264/WG-15, 2014) and EN 14907:2005; however, they fall short in areas such as time resolution and ongoing quality assurance and quality control to control the effects of semi volatile particles and water absorption by particles, for example (CEN/TC 264/WG-15, 2014; Eisner and Wiener, 2002; Hauck et al., 2004; Zhu et al., 2007). The measurement uncertainties for PM mass concentration in the directive (European Parliament, 2008, 2015) are 25 %, and thus much higher than those for gaseous pollutants (typically 15 %). Automatic PM monitoring systems were developed in order to avoid these drawbacks and enable time resolutions below 24 h (Schwab et al., 2006; Weingartner et al., 2011; Zhu et al., 2007); however, demonstrating their equivalence to the reference manual gravimetric method is time consuming and expensive (Hauck et al., 2004; Zhu et al., 2007). There are also inconsistencies in the automatic instruments based on different working principles (e.g. light scattering, beta absorption, oscillating microbalance) and the variations of the aerosols used for comparison. Ambient PM is not uniform with respect to chemical composition, particle size and shape. In most cases, PM does not refer to a single pollutant with a distinct chemical signature, but rather to a highly variable mixture of combustion particles, salts, mineral dust, organic substances and other materials (Hueglin et al., 2005; Putaud et al., 2010). Therefore, suitable standard calibration aerosols do not currently exist. | Các cơ quan quản lý, mạng lưới chất lượng không khí và các nhà sản xuất thiết bị khí quyển đều cố gắng cải thiện việc giám sát chất lượng không khí, tuy nhiên vẫn còn thiếu khả năng truy xuất nguồn gốc đo lường trong các phép đo PM trong không khí. Nồng độ khối lượng PM được thiết lập làm thước đo mặc định của PM dựa trên giả định rằng các phép đo khối lượng là đơn giản; chúng có thể được thực hiện với một sự cân bằng thông thường. Các phương pháp tham chiếu dựa trên bộ lọc trọng lượng cho PM10 và PM2.5 được quy định trong các tiêu chuẩn EN 12341: 2014 (CEN/TC 264/WG-15, 2014) và EN 14907: 2005; tuy nhiên, chúng thiếu hụt trong các lĩnh vực như phân giải thời gian và đảm bảo chất lượng liên tục và kiểm soát chất lượng để kiểm soát tác động của các hạt bán dễ bay hơi và sự hấp thụ nước của các hạt, ví dụ (CEN/TC 264/WG-15, 2014; Eisner và Wiener, 2002; Hauck và cộng sự, 2004; Zhu và cộng sự, 2007). Độ không đảm bảo đo đối với nồng độ khối lượng PM trong chỉ thị (Nghị viện Châu Âu, 2008, 2015) là 25%, và do đó cao hơn nhiều so với các chất ô nhiễm dạng khí (thường là 15%). Hệ thống giám sát PM tự động được phát triển để tránh những nhược điểm này và cho phép độ phân giải thời gian dưới 24 giờ (Schwab và cộng sự, 2006; Weingartner và cộng sự, 2011; Zhu và cộng sự, 2007); tuy nhiên, việc chứng minh sự tương đương của chúng với phương pháp trọng lượng thủ công tham chiếu là tốn thời gian và tốn kém (Hauck et al., 2004; Zhu et al., 2007). Cũng có những điểm không nhất quán trong các thiết bị tự động dựa trên các nguyên tắc làm việc khác nhau (ví dụ: tán xạ ánh sáng, hấp thụ beta, cân bằng vi dao động) và các biến thể của sol khí được sử dụng để so sánh. PM môi trường không đồng nhất về thành phần hóa học, kích thước và hình dạng hạt. Trong hầu hết các trường hợp, PM không đề cập đến một chất ô nhiễm đơn lẻ với đặc điểm hóa học riêng biệt, mà là một hỗn hợp có thể thay đổi cao của các hạt cháy, muối, bụi khoáng, các chất hữu cơ và các vật liệu khác (Hueglin và cộng sự, 2005; Putaud và cộng sự ., 2010). Do đó, các sol khí hiệu chuẩn tiêu chuẩn phù hợp hiện không tồn tại. |
| To date, automated PM instruments which are used for regulatory purposes (e.g. at national air quality monitoring stations) are tested for equivalence with the manual gravimetric reference method in monitoring sites using real ambient air (EC-WG, 2010; Hauck et al., 2004). This requires long and expensive testing campaigns at multiple sites during different times of the year in an attempt to include all representative meteorological conditions and the temporal and spatial variations of the ambient air composition. Portable and cost-effective PM monitors, such as the DustTrak (TSI Inc., USA) and Fidas Frog (Palas, Germany), which are mostly employed for industrial or occupational hygiene surveys (Asbach et al., 2018; Davison et al., 2019; Grzyb and LenartBoron, 2019), outdoor (Kingham et al., 2006; Viana et al.,2015; Wallace et al., 2011) and indoor (Chowdhury et al., 2013; Manibusan and Mainelis, 2020; Zhou et al., 2016) air quality investigations, process or emissions monitoring (AlAttabi et al., 2017; Crilley et al., 2012; Grall et al., 2018; McNamara et al., 2011), and aerosol research studies, do not necessarily go through equivalence testing. Instead, they are often calibrated in the laboratory with simple model aerosols, e.g. with dust or salt particles (Hogrefe et al., 2004; Liu et al., 2017; Papapostolou et al., 2017; Schwab et al., 2004) or dried organic particles, such as sucrose and adipic acid (Zhang et al., 2018). Such model aerosols, however, are only partially representative of ambient air since they fail to account for carbonaceous particles and the complex organic matter, which constitute a considerable mass fraction of airborne particulates (Hueglin et al., 2005; Putaud et al., 2010). Lightscattering PM monitors are very sensitive to the aerosol size distribution, refractive index (i.e. chemistry) and humidity, and research findings suggest that a rigorous calibration with “tailored” aerosols, i.e. aerosols representative of the environment of their intended use, is needed (Jayaratne et al., 2020; McNamara et al., 2011). | Cho đến nay, thiết bị quan trắc PM tự động được sử dụng cho các mục đích bắt buộc (ví dụ tại các trạm quan trắc chất lượng không khí quốc gia) được kiểm tra tính tương đương với phương pháp tham chiếu trọng lực thủ công tại các vị trí giám sát sử dụng không khí xung quanh thực (EC-WG, 2010; Hauck và cộng sự, 2004). Điều này đòi hỏi các chiến dịch thử nghiệm kéo dài và tốn kém tại nhiều địa điểm trong các thời điểm khác nhau trong năm nhằm bao gồm tất cả các điều kiện khí tượng đại diện và các biến thể theo thời gian và không gian của thành phần không khí xung quanh. Quan trắc PM di động và tiết kiệm chi phí, chẳng hạn như DustTrak (TSI Inc., Hoa Kỳ) và Fidas Frog (Palas, Đức), hầu hết được sử dụng cho các cuộc khảo sát vệ sinh công nghiệp hoặc nghề nghiệp (Asbach et al., 2018; Davison et al. , 2019; Grzyb và LenartBoron, 2019), ngoài trời (Kingham và cộng sự, 2006; Viana và cộng sự, 2015; Wallace và cộng sự, 2011) và trong nhà (Chowdhury và cộng sự, 2013; Manibusan và Mainelis, 2020; Zhou et al., 2016) điều tra chất lượng không khí, giám sát quá trình hoặc khí thải (AlAttabi et al., 2017; Crilley et al., 2012; Grall et al., 2018; McNamara et al., 2011), và nghiên cứu aerosol, làm không nhất thiết phải trải qua thử nghiệm tương đương. Thay vào đó, chúng thường được hiệu chuẩn trong phòng thí nghiệm với các aerosol mô hình đơn giản, ví dụ: có bụi hoặc các hạt muối (Hogrefe và cộng sự, 2004; Liu và cộng sự, 2017; Papapostolou và cộng sự, 2017; Schwab và cộng sự, 2004) hoặc các hạt hữu cơ khô, chẳng hạn như sucrose và axit adipic (Zhang và cộng sự. , 2018). Tuy nhiên, các sol khí mô hình như vậy chỉ đại diện một phần cho không khí xung quanh vì chúng không bao gồm các hạt cacbon và chất hữu cơ phức tạp, tạo thành một phần khối lượng đáng kể của các hạt trong không khí (Hueglin và cộng sự, 2005; Putaud và cộng sự, 2010 ). Quan trắc PM tán xạ ánh sáng rất nhạy cảm với sự phân bố kích thước sol khí, chỉ số khúc xạ (tức là hóa học) và độ ẩm, và các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng cần phải có hiệu chuẩn nghiêm ngặt với các loại sol khí “phù hợp”, tức là các sol khí đại diện cho môi trường sử dụng dự kiến của chúng (Jayaratne và cộng sự, 2020; McNamara và cộng sự, 2011). |
| The goal of this study was to develop a standardised laboratory-based calibration procedure for automatic PM measuring instruments under well-controlled and reproducible experimental conditions. Multi-component model aerosols were generated in order to reproduce the main properties of real ambient air in terms of particle size distribution, chemical composition and number/mass concentration, including semi-volatility and hygroscopicity. The properties of ambient air, of course, may differ dramatically from place to place. Here, the main focus was on simulating aerosols encountered in Europe (Putaud et al., 2010), which are dominated by organic matter, inorganic ions (predominantly sulfate and nitrate, and to a lesser extent ammonium), carbonaceous particles (mostly from fossil fuel combustion rather than biomass burning), mineral dust and water. Apart from the aerosol generation system (detailed below), the new set-up comprises a flow tube homogeniser and a system for reference gravimetric measurements. The facility is very versatile: the total PM mass concentration of the model aerosols can be adjusted in a range from a few micrograms per cubic metre up to about 500 µgm−3; the percentage fraction of each PM constituent can be tuned to simulate different urban, suburban or rural aerosols; and the aerosol temperature and relative humidity can be adjusted to simulate winter or summer-like environmental conditions. As a proof of concept, three different automated PM monitors, the TEOM 1405 (Thermo Scientific, USA), the DustTrak DRX 8533 (TSI Inc., USA) and the Fidas Frog (Palas, Germany), were compared with the reference gravimetric method under three different environmental scenarios. To our knowledge, this is the very first intercomparison involving the Fidas Frog. Here, we focused on the calibration of the PM monitors’ particle quantification, rather than the particle inlet size selection; i.e. the TEOM 1405 unit was calibrated withoutits PM sampling inlet. The Fidas Frog and DustTrak DRX 8533, which are optical instruments, do not possess any sizeselective inlet. The facility could be, however, extended in the future to calibrate PM monitors together with their sampling inlets, if needed. Finally, the facility for generating ambientlike model aerosols presented in this study is not only relevant for the calibration of PM monitors but can find applications in the performance evaluation and quality assurance of other aerosol instruments meant for monitoring ambient, indoor and workplace air as well as in controlled health studies and in vitro toxicology. | Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển một quy trình hiệu chuẩn dựa trên phòng thí nghiệm cho các thiết bị đo PM tự động trong các điều kiện thí nghiệm được kiểm soát tốt và có thể lặp lại. Các sol khí mô hình đa thành phần được tạo ra để tái tạo các đặc tính chính của không khí xung quanh thực về sự phân bố kích thước hạt, thành phần hóa học và nồng độ số / khối lượng, bao gồm cả tính bán bay hơi và hút ẩm. Tất nhiên, các đặc tính của không khí xung quanh có thể khác nhau đáng kể giữa các nơi. Ở đây, trọng tâm chính là mô phỏng các sol khí gặp ở châu Âu (Putaud và cộng sự, 2010), chủ yếu là chất hữu cơ, các ion vô cơ (chủ yếu là sunfat và nitrat, và ở mức độ thấp hơn là amoni), các hạt cacbon (chủ yếu là từ hóa thạch đốt nhiên liệu chứ không phải đốt sinh khối), bụi khoáng và nước. Ngoài hệ thống tạo sol khí (chi tiết bên dưới), thiết lập mới bao gồm một ống dòng chảy đồng nhất và một hệ thống để đo trọng lượng tham chiếu. Cơ sở này rất linh hoạt: nồng độ tổng khối lượng PM của các mô hình sol khí có thể được điều chỉnh trong phạm vi từ vài µg/m- 3đến khoảng 500 µg/m3; phần trăm của mỗi thành phần PM có thể được điều chỉnh để mô phỏng các sol khí ở thành thị, ngoại ô hoặc nông thôn; và nhiệt độ sol khí và độ ẩm tương đối có thể được điều chỉnh để mô phỏng các điều kiện môi trường giống như mùa đông hoặc mùa hè. Như một bằng chứng về khái niệm, 03 thiết bị quan trắc PM tự động khác nhau, TEOM 1405 (Thermo Scientific, Hoa Kỳ), DustTrak DRX 8533 (TSI Inc., Hoa Kỳ) và Fidas Frog (Palas, Đức), đã được so sánh với phương pháp trọng lượng tham chiếu trong ba kịch bản môi trường khác nhau. Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là lần so sánh đầu tiên liên quan đến Fidas Frog. Ở đây, chúng tôi tập trung vào việc hiệu chuẩn định lượng hạt của quan trắc PM, thay vì lựa chọn kích thước hạt đầu vào; tức là thiết bị TEOM 1405 đã được hiệu chuẩn mà không có đầu vào lấy mẫu PM. Fidas Frog và DustTrak DRX 8533, là thiết bị quang học, không có bất kỳ đầu vào chọn lọc kích thước nào. Tuy nhiên, cơ sở này có thể được mở rộng trong tương lai để hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc PM cùng với các cửa hút mẫu của chúng, nếu cần. Cuối cùng, cơ sở để tạo ra aerosol mô hình giống môi trường xung quanh được trình bày trong nghiên cứu này không chỉ thích hợp cho việc hiệu chuẩn thiết bị quan trắc PM mà còn có thể tìm thấy các ứng dụng trong việc đánh giá hiệu suất và đảm bảo chất lượng của các thiết bị sol khí khác dùng để giám sát không khí xung quanh, trong nhà và nơi làm việc cũng như trong các nghiên cứu sức khỏe có kiểm soát và độc chất học trong ống nghiệm. |
| 2 Design and validation of the experimental set-up The experimental set-up consists of three distinct parts: (i) the generators of the primary aerosols (dust, salts, soot and aged soot); (ii) a flow tube homogeniser for aerosol mixing, including isokinetic sampling probes; and (iii) a system for reference gravimetric measurements. Each part is described in more detail in the following subsections. 2.1 Aerosol generation Four primary aerosols, fresh soot, aged (i.e. organically coated) soot, inorganic salt and mineral dust particles, were generated as depicted in Fig. 1. Fresh soot particles were generated with a miniCAST 6204 burner (Jing Ltd., Switzerland). The operation point was optimised to produce combustion particles with a geometric mean mobility diameter (GMD) of 90 nm and EC = TC (elemental carbon to total carbon) mass fraction of > 90%. The combustion aerosol was split in two portions; one portion was led to the exhaust and the other through a metallic agglomeration tube (1.2 m long, 5 mm internal diameter), where the soot particles grew to about 120 nm. The mobility diameter was measured by a scanning mobility particle sizer (SMPS). The combustion aerosol was subsequently diluted by a factor of 10 with a VKL10 dilution unit (Palas, Germany). The outlet flow was delivered into an oxidation flow reactor known as the Micro Smog Chamber (MSC prototype developed by Keller and Burtscher, 2012, and used by Bruns et al., 2015; Corbin et al., 2015b, 2015a; Keller and Burtscher, 2012), where soot was mixed with a controlled amount of α-pinene vapours (≥ 97% purity, Sigma Aldrich, Switzerland) under dry conditions (RH < 5%). The concentration of α-pinene at the inlet of the MSC was determined with a photoionisation detector (PID PhoCheck TIGER, Ion Science Ltd, UK) after filtering out the particles. The concentration could be varied by adjusting the flow of air through the α-pinene container (gas bubbler) and typically ranged between 60 and 70 ppm. RH was measured with a digital humidity sensor (FHAD 46 series/Almemo D6, Ahlborn, Germany). The aerosol flow through the MSC was set to 1.2 Lmin−1 with the use of a miniature radial air blower (model H015X-525A9 with controller, Micronel AG, Switzerland). Higher aerosol flows through the MSC would lead to the residence time in the reactor being too short and should be avoided. α-Pinene underwent ozonolysis in the MSC, forming secondary organic aerosol (SOA), part of which condensed on the surface of the soot particles, simulating atmospheric ageing procedures (Ess et al., 2020). | 2 Thiết kế và phê duyệt thí nghiệm Thiết lập thử nghiệm bao gồm ba phần riêng biệt: (i) máy tạo ra sol khí chính (bụi, muối, bồ hóng và bồ hóng già); (ii) thiết bị đồng nhất ống dòng để trộn sol khí, bao gồm các đầu dò lấy mẫu đẳng động học; và (iii) hệ thống đo trọng lượng tham chiếu. Mỗi phần được mô tả chi tiết hơn trong các tiểu mục sau. 2.1 Tạo sol khí Bốn sol khí chính, bồ hóng tươi, bồ hóng già (nghĩa là được phủ hữu cơ), muối vô cơ và các hạt bụi khoáng, được tạo ra như mô tả trong Hình 1. Các hạt bồ hóng mới được tạo ra bằng đầu đốt miniCAST 6204 (Jing Ltd., Thụy Sĩ). Điểm hoạt động được tối ưu hóa để tạo ra các hạt cháy có đường kính di động trung bình hình học (GMD) là 90 nm và phần khối lượng EC = TC (cacbon nguyên tố trên cacbon tổng số) > 90%. Sol khí đốt được chia thành hai phần; một phần được dẫn đến ống xả và phần kia qua một ống kết tụ bằng kim loại (dài 1,2 m, đường kính trong 5 mm), nơi các hạt bồ hóng phát triển đến khoảng 120 nm. Đường kính độ linh động được đo bằng máy quét hạt lưu động (SMPS). Sau đó, sol khí đốt được pha loãng theo hệ số 10 với đơn vị pha loãng VKL10 (Palas, Đức). Dòng đầu ra được đưa vào lò phản ứng dòng oxy hóa được gọi là Buồng khói siêu nhỏ (nguyên mẫu MSC được phát triển bởi Keller và Burtscher, 2012, và được sử dụng bởi Bruns và cộng sự, 2015; Corbin và cộng sự, 2015b, 2015a; Keller và Burtscher, 2012), trong đó bồ hóng được trộn với một lượng hơi α-pinen được kiểm soát (độ tinh khiết ≥ 97%, Sigma Aldrich, Thụy Sĩ) trong điều kiện khô (RH <5%). Nồng độ của α-pinen tại đầu vào của MSC được xác định bằng máy dò quang hóa (PID PhoCheck TIGER, Ion Science Ltd, Vương quốc Anh) sau khi lọc bỏ các hạt. Nồng độ có thể thay đổi bằng cách điều chỉnh luồng không khí qua bình chứa α-pinen (bình tạo bọt khí) và thường dao động trong khoảng 60 đến 70 ppm. RH được đo bằng cảm biến độ ẩm kỹ thuật số (FHAD 46 series / Almemo D6, Ahlborn, Đức). Lưu lượng Sol khí qua MSC được đặt thành 1,2 L/min với việc sử dụng một máy thổi khí hướng tâm thu nhỏ (mẫu H015X-525A9 với bộ điều khiển, Micronel AG, Thụy Sĩ). Các dòng sol khí cao hơn qua MSC sẽ dẫn đến thời gian lưu trú trong lò phản ứng quá ngắn và cần phải tránh. α-Pinene đã trải qua quá trình ozonolysis trong MSC, tạo thành sol khí hữu cơ thứ cấp (SOA), một phần trong đó ngưng tụ trên bề mặt của các hạt bồ hóng, mô phỏng quy trình lão hóa trong khí quyển (Ess và cộng sự, 2020). |
| The GMD of the soot mobility size distribution was shifted to 160 nm upon coating with SOA, and the EC = TC mass fraction dropped to about 20 %. In parallel, fresh soot particles (120 nm mobility diameter) were sampled from the exhaust of the VKL10 dilution unit with the use of a second Micronel blower at flows between 1 and 2 Lmin−1. Mineral dust particles (ISO 12103-1 A2 fine test dust, Powder Technology Inc., USA) were generated with a rotating brush generator (RBG 1000, Palas, Germany) and were injected horizontally into an empty vessel, which acted as a swirl separator, filtering out the largest size fraction above PM10. Alternatively, whenever calibration with respect to the PM2.5 faction is desired, a PM2.5 impactor can be installed right before injecting the dust particles into the homogeniser. Inorganic salt particles were generated by nebulising aqueous mixtures of ammonium sulfate and ammonium nitrate at various ratios with the use of a TSI 3076 atomiser (TSI Inc., USA). The particles were passed through a 1.5 m long, spiral-shaped agglomeration tube to increase the GMD of the (number-based) mobility size distribution to about 100 nm (the mass-based aerodynamic size distribution shows a maximum at ≈ 200 nm). The aim was to simulate the presence of ammonium, nitrate and sulfate ions in the fine mode of atmospheric particle size distributions (Liu et al., 2000; Wall et al., 1988; Zhuang et al., 1999). Although generation of coarsemode nitrate, formed at coastal areas by the reaction of gasphase nitric acid with sea-salt or soil dust particles, or coarsemode sulfate was not actively pursued, there is evidence (see Sect. 3) of coarse-sulfate formation. Presumably, this is either due to internal mixing of sulfate ions and mineral dust particles in the flow tube homogeniser or to deposition of salt particles in the aerosol pipes and consequent re-entrainment of agglomerates, which are larger than the particles initially produced by the generator. The primary aerosols were introduced into a flow tube homogeniser (see Sect. 2.2) through separate injection ports. The flow of each primary aerosol entering the homogeniser could be regulated with separate mass flow controllers (Redy MFC, Vögtlin, Switzerland) by splitting and directing part of the main primary aerosol flow to the exhaust. A filter (HEPA capsule, Pall Corporation, USA) was placed upstream of each MFC to remove the particles from the air flow. All four MFCs were connected to the same aerosol pump (VTE8, Thomas, Germany) as shown in Fig. 1. The mobility diameter and number concentration of the soot and salt particles were determined with a scanning mobility particle sizer (SMPS 4.500, Grimm Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Germany, L-DMA, Am-241 neutraliser,scan time 695 s). The mass concentration of each primary aerosol was measured with a tapered element oscillating microbalance (TEOM 1405, Thermo Scientific, USA), operated at a flow rate of 3 Lmin−1 and a temperature of 30 ◦C. The TEOM data were recorded via a custom-made LabVIEW routine every 6 s without averaging. The size distribution of the dust particles was measured with a Fidas Frog fine-dust monitor (Palas, Germany) and a high-resolution optical particle counter LAS-X II (Particle Measuring Systems, USA). | GMD của sự phân bố kích thước di động muội đã được thay đổi đến 160 nm khi phủ SOA, và phần khối lượng EC = TC giảm xuống khoảng 20%. Song song đó, các hạt bồ hóng mới (đường kính di động 120 nm) được lấy mẫu từ khí thải của thiết bị pha loãng VKL10 với việc sử dụng quạt thổi Micronel thứ hai với lưu lượng từ 1 đến 2 L/min. Các hạt bụi khoáng (bụi thử nghiệm mịn ISO 12103-1 A2, Powder Technology Inc., Hoa Kỳ) được tạo ra bằng máy phát chổi quay (RBG 1000, Palas, Đức) và được bơm theo phương ngang vào một bình rỗng, hoạt động như một bộ tách xoáy , lọc ra phần có kích thước lớn nhất trên PM10. Ngoài ra, bất cứ khi nào muốn hiệu chuẩn đối với phe PM2.5, một bộ tác động PM2.5 có thể được lắp đặt ngay trước khi bơm các hạt bụi vào bộ đồng nhất. Các hạt muối vô cơ được tạo ra bằng cách phun hỗn hợp nước của amoni sulfat và amoni nitrat ở các tỷ lệ khác nhau với việc sử dụng máy phun phân tử TSI 3076 (TSI Inc., Hoa Kỳ). Các hạt được đưa qua một ống kết tụ hình xoắn ốc, dài 1,5 m để tăng GMD của phân bố kích thước độ linh động (dựa trên số) lên khoảng 100 nm (sự phân bố kích thước khí động học dựa trên khối lượng cho thấy cực đại ở ≈ 200 nm). Mục đích là mô phỏng sự hiện diện của các ion amoni, nitrat và sunfat trong chế độ phân bố kích thước hạt trong khí quyển (Liu và cộng sự, 2000; Wall và cộng sự, 1988; Zhuang và cộng sự, 1999). Mặc dù quá trình tạo ra nitrat coarsemode, được hình thành tại các khu vực ven biển do phản ứng của axit nitric khí với muối biển hoặc các hạt bụi đất, hoặc sunfat coarsemode không được theo đuổi tích cực, nhưng có bằng chứng (xem Phần 3) về sự hình thành sunfat thô. Có thể, điều này là do sự trộn lẫn bên trong của các ion sunfat và các hạt bụi khoáng trong bộ đồng nhất ống dòng chảy hoặc do lắng đọng các hạt muối trong các ống Sol khí và kết quả là sự kết tụ lại các chất kết tụ, lớn hơn các hạt được tạo ra ban đầu bởi máy phát. Các sol khí chính được đưa vào bộ đồng nhất ống dòng (xem Phần 2.2) thông qua các cổng phun riêng biệt. Lưu lượng của mỗi Sol khí sơ cấp đi vào thiết bị đồng hóa có thể được điều chỉnh bằng các bộ điều khiển lưu lượng khối lượng riêng biệt (Redy MFC, Vögtlin, Thụy Sĩ) bằng cách tách và hướng một phần của dòng Sol khí sơ cấp chính vào ống xả. Một bộ lọc (viên nang HEPA, Pall Corporation, Hoa Kỳ) được đặt ở thượng nguồn của mỗi MFC để loại bỏ các hạt khỏi luồng không khí. Tất cả 04 MFC được kết nối với cùng một máy bơm Sol khí (VTE8, Thomas, Đức) như trong Hình 1. Đường kính lưu động và nồng độ số lượng của muội và các hạt muối được xác định bằng thiết bị làm mịn hạt lưu động quét (SMPS 4.500, Grimm Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Đức, L-DMA, chất trung hòa Am-241, thời gian quét 695 s). Nồng độ khối lượng của mỗi sol khí sơ cấp được đo bằng một vi cân bằng dao động phần tử thuôn nhọn (TEOM 1405, Thermo Scientific, Hoa Kỳ), hoạt động ở tốc độ dòng 3 L/min và nhiệt độ 30 ◦C. Dữ liệu TEOM được ghi lại thông qua quy trình LabVIEW tùy chỉnh cứ sau 6 giây mà không tính trung bình. Sự phân bố kích thước của các hạt bụi được đo bằng máy theo dõi bụi mịn Fidas Frog (Palas, Đức) và máy đếm hạt quang học có độ phân giải cao LAS-X II (Hệ thống đo hạt, Mỹ). |
| Hình 1. Sơ đồ minh họa việc thiết kế thí nghiệm. DUT là viết tắt của thiết bị thử nghiệm |  |
| 2.2 Aerosol homogenisation and sampling The homogeniser is a 2.1 m long custom-made stainless steel tube with an inner diameter of 16.4 cm, placed vertically. The design is based on a previous study but has been significantly improved, and the facility has been shortened (Horender et al., 2019). The tube is equipped with five identical inlets, placed at the very top as shown in Figs. 1 and 2a. Dilution air (filtered, humidity and temperature controlled) is delivered to each one of the inlets at a flow rate of 24 Lmin−1. The air is conditioned in two steps (Niedermeier et al., 2020) in such a way that the humidified air is particle-free: first, the dew point is adjusted by passing the air through a Nafion humidifier (Series FC125-240-10MP, PermaPure, USA) filled with water (ultra-analytic grade, Purelab ultra, ELGA, Switzerland) at a preselected water temperature, adjusted between 3 and 30 ◦C with a cryostat–thermostat (LAUDA Ecoline Staredition RE 306, Lauda DR. R. Wobser GmbH & Co. KG, Germany). After being put through the Nafion humidifier, the air is fully saturated with water. Subsequently, the air is guided through a heated hose (Series T-7000, Thermocoax Isopad GmbH, Germany), where the temperature can be adjusted up to 100 ◦C. The temperature and RH of the aerosol were monitored in the homogeniser at the height of the sampling probes with digital sensors (FHAD 46 series/Almemo D6, Ahlborn, Germany). The primary aerosols are injected in the middle of the tube through separate ports located 50 cm downstream as shown in Fig. 2b. The dilution air sweeps the particles down the tube, where they are further mixed by three turbulent jets of air. The three air-jet injection tubes (flow rate 20 Lmin−1 each) are placed symmetrically around the homogeniser tube pointing 60◦ downwards (Fig. 2b). The total flow rate of the homogenised aerosol is hence equal to 180 Lmin−1 plus the flows of the four primary aerosols (in total less than 10 Lmin−1). The temperature and relative humidity of the air jets are adjusted as described above for the dilution air. Finally, the homogeniser is surrounded by copper tubes with flowing water in order to maintain the stainless-steel tube at the same temperature as the aerosol. The temperature of water is adjusted by a flow-type cooler (AS-160 Green Line, Lindr, Czech Republic) or a thermostat (LAUDA EcoGold E4, Lauda DR. R. Wobser GmbH & Co. KG, Germany). The water flows in a closed loop, i.e. circulates back to the cryostat–thermostat as shown in Fig. 1. Currently, the homogeniser can only be cooled down to about 10 ◦C, and this poses limitations to the environmental conditions which can be simulated in the laboratory; even though the aerosol entering the homogeniser can be preconditioned at a temperature down to about 5 ◦C, the aerosol temperature at the outlet of the homogeniser will always be ≥ 10◦C The sampling zone is located 1.25 m downstream of the injection position and accommodates isokinetic sampling probes (funnels) placed at the bottom end of the homogeniser as illustrated in Fig. 2c. Isokinetic conditions are necessary when sampling with instruments operating at different flow rates to ensure representative sampling, e.g. by minimising sampling artefacts of larger particles. Several custommade sampling probes with different cross sections have been therefore designed to match the flow rate of the various automated PM monitors, which typically ranges between 0.2 and 20 Lmin−1. It is worth noting that the sampling system is highly adaptable; the lower end (outlet) of each sampling probe has custom-made threads so that it can be screwed in and out of the bottom metallic plate of the homogeniser. This ensures that the sampling probes can be readily exchanged before each experiment depending on the specifications of the PM monitors under testing. Finally, the excess aerosol flow exits the homogeniser through an exhaust outlet connected to a vacuum line as illustrated schematically in Fig. 1 | 2.2 Đồng nhất sol khí và lấy mẫu Thiết bị đồng nhất là một ống thép không gỉ theo yêu cầu dài 2,1 m với đường kính trong là 16,4 cm và đặt thẳng đứng. Thiết kế dựa trên một nghiên cứu trước đó nhưng đã được cải tiến đáng kể và cơ sở vật chất đã được rút ngắn (Horender và cộng sự, 2019). Ống được trang bị năm cửa hút giống hệt nhau, được đặt ở trên cùng như trong Hình 1 và 2a. Không khí pha loãng (được lọc, kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ) được đưa đến từng cửa vào với tốc độ dòng chảy 24 L/min. Không khí được điều hòa theo hai bước (Niedermeier và cộng sự, 2020) theo cách mà không khí được làm ẩm không có hạt: đầu tiên, điểm sương được điều chỉnh bằng cách cho không khí đi qua máy làm ẩm Nafion(Dòng FC125-240-10MP, PermaPure, USA) chứa đầy nước (loại siêu phân tích, Purelab ultra, ELGA, Thụy Sĩ) ở nhiệt độ nước đã chọn trước, được điều chỉnh từ 3 đến 30 ◦C bằng bộ điều chỉnh nhiệt lạnh (LAUDA Ecoline Staredition RE 306, Lauda DR. R . Wobser GmbH & Co. KG, Đức). Sau khi được đưa qua máy tạo ẩm Nafion, không khí được bão hòa hoàn toàn với nước. Sau đó, không khí được dẫn qua một ống dẫn nhiệt (Dòng T-7000, Thermocoax Isopad GmbH, Đức), nơi nhiệt độ có thể được điều chỉnh lên đến 100 ◦C. Nhiệt độ và RH của sol khí được theo dõi trong thiết bị đồng nhất ở độ cao của đầu dò lấy mẫu bằng cảm biến kỹ thuật số (FHAD 46 series / Almemo D6, Ahlborn, Germany). Các sol khí hiệu chuẩn được bơm vào giữa ống thông qua các cổng riêng biệt nằm ở phía hạ lưu 50 cm như trong Hình 2b. Không khí pha loãng quét các hạt xuống ống, tại đây chúng được trộn thêm bởi ba luồng khí hỗn loạn. Ba ống phun tia không khí (tốc độ dòng chảy 20 L/min mỗi ống) được đặt đối xứng xung quanh ống đồng nhất hướng 60◦ xuống dưới (Hình 2b). Tổng tốc độ dòng chảy của sol khí đồng nhất do đó bằng 180 L/min cộng với lưu lượng của bốn sol khí chính (tổng cộng nhỏ hơn 10 L/min). Nhiệt độ và độ ẩm tương đối của các tia khí được điều chỉnh như mô tả ở trên đối với không khí pha loãng. Cuối cùng, thiết bị đồng hóa được bao quanh bởi các ống đồng có nước chảy để duy trì ống thép không gỉ ở cùng nhiệt độ với sol khí. Nhiệt độ của nước được điều chỉnh bằng bộ làm mát kiểu dòng chảy (AS-160 Green Line, Lindr, Cộng hòa Séc) hoặc bộ điều nhiệt (LAUDA EcoGold E4, Lauda DR. R. Wobser GmbH & Co. KG, Đức). Nước chảy trong một vòng khép kín, tức là tuần hoàn trở lại bộ điều nhiệt - bộ điều nhiệt như thể hiện trong Hình 1. Hiện tại, bộ đồng nhất chỉ có thể được làm mát xuống khoảng 10 oC, và điều này gây ra những hạn chế đối với các điều kiện môi trường có thể được mô phỏng trong phòng thí nghiệm; mặc dù sol khí đi vào thiết bị đồng hóa có thể được điều chỉnh trước ở nhiệt độ xuống khoảng 5 oC, nhiệt độ của sol khí tại đầu ra của thiết bị đồng hóa sẽ luôn là ≥ 10 oC Vùng lấy mẫu nằm ở phía hạ lưu của vị trí bơm 1,25 m và có các đầu dò lấy mẫu đẳng động học (phễu) được đặt ở đầu dưới cùng của thiết bị đồng nhất như được minh họa trong Hình 2c. Điều kiện đẳng động học là cần thiết khi lấy mẫu bằng các thiết bị vận hành ở các tốc độ dòng chảy khác nhau để đảm bảo lấy mẫu đại diện, ví dụ: bằng cách giảm thiểu việc lấy mẫu đồ tạo tác của các hạt lớn hơn. Do đó, một số đầu dò lấy mẫu tùy chỉnh với các mặt cắt khác nhau đã được thiết kế để phù hợp với tốc độ dòng chảy của các bộ theo dõi PM tự động khác nhau, thường nằm trong khoảng từ 0,2 đến 20 L/min. Điều đáng chú ý là hệ thống lấy mẫu có khả năng thích ứng cao; đầu dưới (đầu ra) của mỗi đầu dò lấy mẫu có ren tùy chỉnh để có thể vặn vào và ra khỏi tấm kim loại dưới cùng của thiết bị đồng nhất. Điều này đảm bảo rằng các đầu dò lấy mẫu có thể được trao đổi dễ dàng trước mỗi thử nghiệm tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của quan trắc PM đang thử nghiệm. Cuối cùng, dòng Sol khí dư thừa thoát ra khỏi thiết bị đồng hóa thông qua một cửa xả được kết nối với đường chân không như được minh họa bằng sơ đồ trong Hình 1. |
| Hình 2. (a) Thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính (CAD, Inventor Professional 2019, Autodesk, USA) của bộ đồng nhất. Bảng (b) và (c) hiển thị hình ảnh mở rộng của đầu vào Sol khí chính và đầu dò lấy mẫu đẳng động học, tương ứng |  |
| To characterise the aerosol homogeneity in the flow tube as a function of particle size, sodium chloride (NaCl) particles with a geometric mean mobility diameter of 50 nm and mineral dust particles with an aerodynamic diameter in the lower micrometre range (ISO A2 dust) were generated with a nebuliser and a rotating-brush generator, respectively, as described in Sect. 2.1. Two parallel sampling lines were inserted into the flow tube at the height where the sampling probes would be normally located; the position of the first sampling line was kept fixed at the centre of the flow tube (radial position 0), whereas the second one was placed consecutively at a distance i = −70, −50, −30, −10, +10, +30, +50 and + 70mm with respect to the centre. The outlet of each sampling line was connected to a calibrated condensation particle counter (CPC; Models 3775 and 3776, respectively, TSI inc., USA). In total, concentration measurements at eight different positions along the diameter of the flow tube were performed. The particle number concentration measured at the centre was used as reference (Cref =C0/, and the aerosol homogeneity was calculated as Ci/Cref. The flow rate of each CPC was 0.3 Lmin−1, and the inner diameter of the sampling line was 6 mm. This configuration ensured nearly isokinetic sampling. The tests were performed with NaCl and mineral dust particles separately. In both cases the aerosol spatial homogeneity was found to be well within 3 % in number concentration as shown in Fig. 3a and b, respectively, indicating that the particle mixing characteristics do not depend on particle size in the tested range (i.e. from lower nanometre to lower micrometre range). A final test was performed by mixing NaCl and dust particles to investigate whether the particle mixing properties are affected when two primary aerosols are introduced into the homogeniser simultaneously. It was confirmed that the aerosol homogeneity remains well within ±3% (measurements not shown), indicating that the simultaneous injection of primary aerosols into the homogeniser through separate ports (see Fig. 2b) does not compromise particle mixing in any way. By calculating the standard deviation of all 28 measured data points, the spatial inhomogeneity of the aerosol in terms of number concentration was found to be 1.3 % for coverage factor k =1 (i.e. 68 % confidence level) or 2.6 % for k = 2 (i.e. 95 % confidence level). This is used as an estimate for the uncertainty of the aerosol spatial homogeneity ηhom (see fourth row of Table 1). This is a crucial parameter which had not been evaluated so rigorously, if at all, in previous chamber studies (Hogrefe et al., 2004; Liu et al., 2017; Papapostolou et al., 2017; Schwab et al., 2004; Zhu et al., 2007). | Để mô tả tính đồng nhất của sol khí trong ống dòng như một hàm của kích thước hạt, các hạt natri clorua (NaCl) có đường kính độ linh động trung bình hình học là 50 nm và các hạt bụi khoáng có đường kính khí động học trong phạm vi micromet thấp hơn (bụi ISO A2) là được tạo ra tương ứng với máy phun sương và máy phát chổi quay, như được mô tả trong Sect. 2.1. Hai đường lấy mẫu song song được đưa vào ống dòng ở độ cao nơi thường đặt các đầu dò lấy mẫu; vị trí của đường lấy mẫu đầu tiên được giữ cố định tại tâm của ống dòng (vị trí bán kính 0), trong khi đường thứ hai được đặt liên tiếp ở khoảng cách i = −70, −50, −30, −10, +10, +30, +50 và + 70mm đối với tâm. Đầu ra của mỗi đường lấy mẫu được kết nối với một máy đếm hạt ngưng tụ đã được hiệu chuẩn (CPC; Model 3775 và 3776, tương ứng, TSI inc., USA). Tổng cộng, các phép đo nồng độ tại tám vị trí khác nhau dọc theo đường kính của ống dòng đã được thực hiện. Nồng độ số hạt đo được tại trung tâm được sử dụng làm tham chiếu (Cref = C0 / và độ đồng nhất của sol khí được tính là Ci / Cref. Tốc độ dòng chảy của mỗi CPC là 0,3 L/min và đường kính trong của đường lấy mẫu là 6 mm. Cấu hình này đảm bảo lấy mẫu gần như đẳng động. Các thử nghiệm được thực hiện với NaCl và các hạt bụi khoáng riêng biệt. Trong cả hai trường hợp, sự đồng nhất trong không gian của sol khí được tìm thấy là tốt trong khoảng 3% về nồng độ số như thể hiện trong Hình 3a và b, cho thấy rằng các đặc tính trộn lẫn hạt không phụ thuộc vào kích thước hạt trong phạm vi được thử nghiệm (tức là từ nanomet thấp hơn để thấp hơn phạm vi micromet). Một thử nghiệm cuối cùng được thực hiện bằng cách trộn lẫn NaCl và các hạt bụi để điều tra xem các đặc tính trộn hạt có bị ảnh hưởng khi hai sol khí sơ cấp được đưa vào thiết bị đồng nhất đồng thời hay không. Người ta đã xác nhận rằng độ đồng nhất của sol khí duy trì tốt trong khoảng ± 3% (các phép đo không được hiển thị), cho thấy rằng việc tiêm đồng thời các sol khí sơ cấp vào thiết bị đồng nhất thông qua các cổng riêng biệt (xem Hình 2b) không ảnh hưởng đến việc trộn hạt theo bất kỳ cách nào. Bằng cách tính toán độ lệch chuẩn của tất cả 28 điểm dữ liệu được đo, sự không đồng nhất trong không gian của sol khí về nồng độ số được tìm thấy là 1,3% đối với hệ số bao phủ k = 1 (tức là mức tin cậy 68%) hoặc 2,6% đối với k = 2 ( tức là độ tin cậy 95%). Điều này được sử dụng làm ước lượng cho độ không đảm bảo đo của độ đồng nhất trong không gian của sol khí hom (xem hàng thứ tư của Bảng 1). Đây là một thông số quan trọng chưa được đánh giá nghiêm ngặt, nếu ở tất cả, trong các nghiên cứu tại phòng trước đây (Hogrefe và cộng sự, 2004; Liu và cộng sự, 2017; Papapostolou và cộng sự, 2017; Schwab và cộng sự, 2004; Zhu và cộng sự, 2007). |

|  | Quantity | Value |  | Standard uncertainty | Relative uncertainty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (example) |  | (k D 1) | (95 % confidence level) |
|  | t | 240 min |  | negligible | negligible |  |
|  | Prel | 1.00 |  | 0.01 | 2 % |
|  | hom | 1.000 |  | 0.013 | 2.6 % |
|  | Q | 38.333 L min 1 |  | 0.058 L min 1 | 0.30 % a |  |
|  | m | 368.0b µ g | 1 | 8.4 µ g 1 | 4.6 % |
|  | Cm;ref | 40.00 µg m | 3 | 1.13 µg m 3 | 5.7 % |

| Bảng 1. Ví dụ về nguồn độ không đảm bảo cho nồng độ khối lượng PM10 là 40 µg/m3 và thời gian lấy mẫu là 240 phút |  |
| --- | --- |
| Hình 3. Tính đồng nhất không gian của sol khí, ηhom = Ci / Cref Ở các vị trí hướng tâm dọc theo đường kính của ống dòng có (a) NaCl (natri clorua) và (b) các hạt bụi khoáng làm sol khí thử nghiệm. Các phép đo ở vị trí i = −10 và +10 mm được thực hiện hai lần để đánh giá khả năng tái lập phép đo. Các thanh lỗi chỉ định độ không đảm bảo mở rộng (mức độ tin cậy 95%). Đây là độ không đảm bảo đo loại B từ độ không đảm bảo đo kết hợp của hai CPC và không ảnh hưởng đến việc xác định tính đồng nhất vì chúng sẽ dịch chuyển tất cả các điểm dữ liệu lên trên hoặc xuống dưới cùng một lượng. |  |
| The reference method used in this study for determining the PM10 or PM2:5 mass concentrations of particulate matter in the synthetic ambient aerosols is similar to the method described in the standard EN 12341:2014 (CEN/TC 264/WG- 15, 2014); i.e. particulate matter was sampled on filters and weighed by means of a balance. The only major deviation from the requirements of the standard is the absence of any size-selective inlets upstream of the automatic PM samplers and the filter holder of the reference gravimetric method. Briefly, model aerosols were drawn through 47 mm PTFE coated glass fibre filters (Measurement Technology Laboratories, USA) placed in a metallic filter holder (C806 standard aerosol filter holder, Merck Millipore, Germany). The aerosol flow was controlled with a needle valve and measured with a calibrated mass flow meter (Natec Sensors GmbH, Germany) connected to an aerosol pump (VTE8, Thomas, Germany) in such a way that the volumetric flow corresponded to 2.3 m3 h−1 at ambient conditions. Here, ambient conditions refer to the aerosol temperature and pressure in the homogeniser at the height of the sampling probes. In the EN 12341 standard, the requirement that the aerosol flow be set to 2.3 m3 h−1 (= 38.33Lmin−1) at ambient conditions arises from the need to accurately define the size cut-off of the PM inlets, a property that depends on the inlet flow. Since the custom-made facility developed in this study aims at calibrating the PM monitors without their respective PM inlet, this flow requirement is here largely superfluous, apart from effects on sampling from the velocity of air through the filter. Nevertheless, during the experiments the aerosol flow was set to 2.3 m3 h−1 at ambient conditions to facilitate comparison between the conventional field-based and the new laboratory-based procedures. The connecting tube between the isokinetic sampling probe (i.e. central sampling funnel in Fig. 2c) and the filter holder was made of inert, electrically conducting rubber material and was kept as short as possible (≈ 5 cm) without bends to minimise deposition losses of particulate matter by kinetic processes as well as losses ue to thermal, chemical or electrostatic processes. Finally, the laboratory temperature and pressure were kept constant at (21 ± 1) ◦C and (950 ± 20) hPa, respectively. | Phương pháp tham chiếu được sử dụng trong nghiên cứu này để xác định nồng độ khối lượng hạt PM10 hoặc PM2.5 trong sol khí môi trường tổng hợp tương tự như phương pháp được mô tả trong tiêu chuẩn EN 12341: 2014 (CEN/TC 264 / WG-15, 2014) ; tức là vật chất dạng hạt được lấy mẫu trên bộ lọc và cân bằng cân. Sự khác biệt lớn duy nhất so với các yêu cầu của tiêu chuẩn là không có bất kỳ đầu vào chọn lọc kích thước nào ở phía trên của máy lấy mẫu PM tự động và giá đỡ bộ lọc của phương pháp trọng lượng tham chiếu. Tóm lại, các khí sol mô hình được hút qua bộ lọc sợi thủy tinh tráng PTFE 47 mm (Phòng thí nghiệm Công nghệ Đo lường, Hoa Kỳ) được đặt trong một giá đỡ bộ lọc bằng kim loại (giá đỡ bộ lọc Sol khí tiêu chuẩn C806, Merck Millipore, Đức). Lưu lượng Sol khí được kiểm soát bằng van kim và được đo bằng đồng hồ đo lưu lượng khối lượng đã hiệu chuẩn (Natec Sensors GmbH, Đức) được kết nối với một máy bơm Sol khí (VTE8, Thomas, Đức) theo cách lưu lượng thể tích tương ứng với 2,3 m3h − 1 ở điều kiện môi trường xung quanh. Ở đây, điều kiện môi trường đề cập đến nhiệt độ và áp suất của sol khí trong thiết bị đồng hóa ở độ cao của các đầu dò lấy mẫu. Trong tiêu chuẩn EN 12341, yêu cầu rằng lưu lượng Sol khí được đặt thành 2,3 m3/h (= 38,33 L/min) ở các điều kiện môi trường xung quanh phát sinh từ nhu cầu xác định chính xác kích thước của đầu vào PM, một đặc tính điều đó phụ thuộc vào lưu lượng đầu vào. Vì cơ sở tùy chỉnh được phát triển trong nghiên cứu này nhằm mục đích hiệu chuẩn quan trắc PM mà không có đầu vào PM tương ứng của chúng, yêu cầu lưu lượng này ở đây phần lớn là không cần thiết, ngoài ảnh hưởng đến việc lấy mẫu từ vận tốc không khí qua bộ lọc. Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, lưu lượng Sol khí được đặt thành 2,3 m3/h ở điều kiện môi trường xung quanh để tạo điều kiện so sánh giữa quy trình dựa trên hiện trường thông thường và quy trình dựa trên phòng thí nghiệm mới. Ống nối giữa đầu dò lấy mẫu đẳng động (tức là phễu lấy mẫu trung tâm trong Hình 2c) và giá đỡ bộ lọc được làm bằng vật liệu cao su trơ, dẫn điện và được giữ càng ngắn càng tốt (≈ 5 cm) mà không bị uốn cong để giảm thiểu tổn thất lắng đọng của vật chất dạng hạt do các quá trình động học cũng như tổn thất do các quá trình nhiệt, hóa học hoặc tĩnh điện. Cuối cùng, nhiệt độ và áp suất trong phòng thí nghiệm được giữ không đổi ở (21 ± 1) ◦C và (950 ± 20) hPa, tương ứng. |
| Before sampling, the filters were conditioned and weighed at the National Physical Laboratory (NPL) and shipped in individual plastic containers to the Federal Institute of Metrology METAS. After sampling, the filter samples were placed in Petri dishes, wrapped tightly in plastic covers and stored at 4 C for about a week. They were then shipped to NPL for conditioning and weighing. NPL use a Measurement Technology Laboratories robotic filter weighing system that comprises an environmental chamber (200C ±10C and 47.5 % 2.5 % relative humidity), an autohandler system and a Mettler Toledo XP2U balance. The filters are conditioned in the chamber for 48 h before weighing. The filters are weighed, and then the system pauses for 24 h before reweighing the filters to identify any time variation in filter mass. Numerous quality assurance and quality control checks are made before each set of weighings. | Trước khi lấy mẫu, các bộ lọc đã được điều hòa và cân tại Phòng thí nghiệm Vật lý Quốc gia (NPL) và được vận chuyển trong các thùng nhựa riêng lẻ đến Viện Đo lường Liên bang METAS. Sau khi lấy mẫu, các mẫu lọc được cho vào đĩa Petri, bọc chặt trong các nắp nhựa và bảo quản ở 4 C trong khoảng một tuần. Sau đó, chúng được chuyển đến NPL để điều hòa và cân. NPL sử dụng hệ thống cân bộ lọc tự động của Phòng thí nghiệm Công nghệ Đo lường bao gồm buồng môi trường (độ ẩm tương đối 20 0C ±10C và 47.5% 2.5%), hệ thống xử lý tự động và cân Mettler Toledo XP2U. Các bộ lọc được điều hòa trong buồng 48 giờ trước khi cân. Các bộ lọc được cân và sau đó hệ thống tạm dừng trong 24 giờ trước khi cân lại các bộ lọc để xác định bất kỳ sự thay đổi thời gian nào về khối lượng bộ lọc. Nhiều kiểm tra đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng được thực hiện trước mỗi bộ cân. |
| 2.4 Uncertainty budget for the laboratory-based calibration of PM monitors The reference mass concentration, Cm;ref, is given by the equation Cm;ref =ηhomPrelV/m, where ηhom is the aerosol homogeneity in the flow tube, m is the particulate mass collected on the filter and V is the sampled volume. V is given by the aerosol flow through the filter, Q, multiplied by the time duration of the measurement t. Prel is defined as the relative particle penetration, Prel = PDUT/Pref, where PDUT and Pref are the penetration through the sampling probe and connecting tube of the device under testing (DUT) and the reference method, respectively. The associated uncertainties are listed in Table 1. Since sampling is carried out with isokinetic sampling probes and the tubes leading to the filter holder and the DUT are kept straight and as short as possible, particle losses are minimised. Penetration Prel was set to 1; however, an uncertainty of 2 % was assigned to account for the higher impaction losses of supermicrometre particles in the sampling funnel of the reference method due to the higher sampling flow (von der Weiden et al., 2009). These losses are to some extent counteracted by the lower diffusion losses of submicrometre particles, which decrease with increasing sampling flow. Here, we followed a rather conservative approach and kept the uncertainty of Prel at 2 % | 2.4 Nguồn độ không đảm bảo cho việc hiệu chuẩn dựa trên phòng thí nghiệm của quan trắc PM Nồng độ khối lượng tham chiếu, Cm; ref, được cho bởi phương trình Cm;ref =ηhomPrelm/V, trong đó ηhom là độ đồng nhất của sol khí trong ống dòng, m là khối lượng hạt thu được trên bộ lọc và V là thể tích được lấy mẫu. V được cho bởi lưu lượng Sol khí qua bộ lọc, Q, nhân với khoảng thời gian của phép đo t. Prel được định nghĩa là sự xâm nhập của hạt tương đối, Prel = PDUT/Pref, trong đó PDUT và Pref là sự xâm nhập qua đầu dò lấy mẫu và ống nối của thiết bị được thử nghiệm (DUT) và phương pháp chuẩn, tương ứng. Các độ không đảm bảo đo liên quan được liệt kê trong Bảng 1. Vì việc lấy mẫu được thực hiện với các đầu dò lấy mẫu đẳng động học và các ống dẫn đến giá đỡ bộ lọc và DUT được giữ thẳng và càng ngắn càng tốt, nên giảm thiểu thất thoát hạt. Penetration Prel được đặt thành 1; Tuy nhiên, độ không đảm bảo đo 2% được chỉ định là nguyên nhân dẫn đến tổn thất do tác động cao hơn của các hạt siêu vi lượng trong phễu lấy mẫu của phương pháp chuẩn do lưu lượng lấy mẫu cao hơn (von der Weiden và cộng sự, 2009). Những tổn thất này ở một mức độ nào đó được chống lại bởi tổn thất khuếch tán thấp hơn của các hạt siêu nhỏ, giảm khi lưu lượng lấy mẫu tăng lên. Ở đây, chúng tôi đã theo một cách tiếp cận khá thận trọng và giữ độ không chắc chắn của Prel ở mức 2%. |
| 3 Chemical characterisation of model aerosols Ion chromatography was performed with a Thermo Scientific Dionex™ ICS-1500 Ion Chromatography System for analysis of anions and the ICS-2100 model for cations. The systems consist of a liquid eluent, a high-pressure pump, an automatic sample injector, a guard and separator column, an electrolytic suppressor, and a conductivity cell. Before running a sample, the systems were calibrated using a traceable set of calibration standard solutions, which were prepared inhouse. The data produced by the range of calibration standard solutions were used to calculate calibration coefficients, which were used to quantitate the sample ions. Thermo-optical analysis of carbonaceous particles was performed with an OC–EC Analyzer (Lab OC-EC Aerosol Analyzer, Sunset Laboratory Inc., USA), which classified the carbonaceous material as elemental carbon (EC) and organic carbon (OC). The particles were sampled on quartz fibre filters (Advantec, Tokyo, Japan, QR-100, 47 mm). For the analysis, the EUSAAR2 protocol (Cavalli et al., 2010) was modified by extending the last temperature step (850 ◦C) from 80 s in the original protocol to 120 s in order to ensure the complete evolution of carbon (Ess and Vasilatou, 2019). The charring correction for pyrolysed OC was performed by transmittance. OC, EC and TC (total carbon D sum of OC and EC) masses were calculated by the software based on instrument calibration with sucrose solutions. The elemental composition of the model aerosols was characterised by combining a cascade impactor for PM sampling with Total Reflection X-ray Fluorescence Spectroscopy (TXRF, Bruker TStar S4™, Germany) (Osán et al., 2020). A 13-stage low-pressure cascade impactor (Dekati DLPI 10™, Finland) with particle size range from 30 nm to 10 µm was modified to sample at a rate of 10 Lmin−1 on smooth and clean commercial-grade acrylic discs with 30 mm diameter, suitable for TXRF. In TXRF, the incident X-ray beam hits the disc’s surface at the total reflection angle. The fluorescence spectrum is detected perpendicular to the surface and is dominated by the contributions from the deposit, i.e. the sampled particles. This allows for the detection of element masses as low as ≈ 10 to 100 pg and thus short sampling periods. The measured element quantities, combined with the sampled air volume, provide the particle size selected element mass concentrations in the aerosol. The discs were prepared with a 50 ng yttrium standard for TXRF calibration. As an example, the TXRF analysis of model aerosol 1 is shown in Fig. 4. The analysis revealed that the mineral dust particles contain primarily the elements Si and Al, and it was assumed that these are present as oxides SiO2 and Al2O3. The mass-based aerodynamic distribution of the SiO2 particles exhibits a maximum in the range 1–2 µm while the Al2O3 particles are larger (≈ 7µm). Sulfur (i.e. in the form of sulfate ions) appears predominantly in the submicrometre range (aerodynamic diameter of 30 nm–1 µm), but a second weaker mode is visible at ≈ 4–7 µm, thus simulating the aerodynamic size distribution of sulfates in ambient air (Wall et al., 1988; Zhuang et al., 1999) reasonably well. The coarse-mode arises most probably from internal mixing of sulfate ions with mineral dust particles. Since nitrates and sulfates were generated with the same method, nitrates are expected to exhibit a similar bimodal size distribution, but this could not be experimentally confirmed since nitrogen is difficult to detect with TXRF spectroscopy. Finally, KC and Cl− ions appear in the micrometre range (> 2µm). It is reasonable to expect that NaC ions also appear in this size range; however, this could not be investigated by TXRF. By comparing the results of ion chromatography with those of TXRF spectroscopy, there is no evidence of insoluble potassium. The results of the chemical analysis of the model aerosols with ion chromatography, EC=OC analysis and TXRF spectroscopy are summarised in Table 2 and presented graphically in Fig. 5. | 3 Đặc điểm hóa học của mô hình sol khí Sắc ký ion được thực hiện với Hệ thống sắc ký ion Thermo Scientific Dionex ™ ICS-1500 để phân tích anion và mô hình ICS-2100 cho các cation. Các hệ thống bao gồm dung dịch rửa giải dạng lỏng, bơm cao áp, vòi phun mẫu tự động, cột bảo vệ và phân tách, bộ khử điện phân và tế bào dẫn điện. Trước khi chạy mẫu, hệ thống đã được hiệu chuẩn bằng cách sử dụng một bộ dung dịch chuẩn hiệu chuẩn có thể xác định nguồn gốc, được chuẩn bị sẵn trong nhà. Dữ liệu được tạo ra bởi dải dung dịch chuẩn hiệu chuẩn được sử dụng để tính toán các hệ số hiệu chuẩn, được sử dụng để định lượng các ion mẫu. Phân tích quang nhiệt của các hạt cacbon được thực hiện bằng Máy phân tích OC – EC (Lab OC-EC Aerosol Analyzer, Sunset Laboratory Inc., USA), phân loại vật liệu cacbon là cacbon nguyên tố (EC) và cacbon hữu cơ (OC). Các hạt được lấy mẫu trên bộ lọc sợi thạch anh (Advantec, Tokyo, Nhật Bản, QR-100, 47 mm). Để phân tích, giao thức EUSAAR2 (Cavalli và cộng sự, 2010) đã được sửa đổi bằng cách kéo dài bước nhiệt độ cuối cùng (850 ◦C) từ 80 giây trong giao thức ban đầu lên 120 giây để đảm bảo sự phát triển hoàn toàn của carbon (Ess và Vasilatou, 2019). Việc hiệu chỉnh than cho OC bị nhiệt phân được thực hiện bằng phương pháp truyền qua. Khối lượng OC, EC và TC (tổng carbon D của OC và EC) được phần mềm tính toán dựa trên hiệu chuẩn thiết bị với các dung dịch sacaroza. Thành phần nguyên tố của sol khí mô hình được đặc trưng bằng cách kết hợp bộ tác động tầng để lấy mẫu PM với Quang phổ huỳnh quang tia X phản xạ toàn phần (TXRF, Bruker TStar S4 ™, Đức) (Osán và cộng sự, 2020). Một bộ tác động thác áp suất thấp 13 giai đoạn (Dekati DLPI 10™, Phần Lan) với phạm vi kích thước hạt từ 30 nm đến 10 µm đã được sửa đổi để lấy mẫu ở tốc độ 10 L/min trên đĩa acrylic thương mại mịn và sạch với đường kính 30 mm, phù hợp với TXRF. Trong TXRF, chùm tia X tới chạm vào bề mặt đĩa ở góc phản xạ toàn phần. Phổ huỳnh quang được phát hiện vuông góc với bề mặt và bị chi phối bởi sự đóng góp từ chất lắng đọng, tức là các hạt được lấy mẫu. Điều này cho phép phát hiện khối lượng nguyên tố thấp từ to 10 đến 100 pg và do đó thời gian lấy mẫu ngắn. Các đại lượng nguyên tố đo được, kết hợp với thể tích không khí được lấy mẫu, cung cấp kích thước hạt nồng độ khối lượng nguyên tố đã chọn trong sol khí. Các đĩa được chuẩn bị với tiêu chuẩn 50 ng yttrium để hiệu chuẩn TXRF. Ví dụ, phân tích TXRF của aerosol mô hình 1 được hiển thị trong Hình 4. Phân tích cho thấy rằng các hạt bụi khoáng chủ yếu chứa các nguyên tố Si và Al, và người ta cho rằng chúng có mặt dưới dạng các oxit SiO2 và Al2O3. Sự phân bố khí động học dựa trên khối lượng của các hạt SiO2 thể hiện cực đại trong khoảng 1–2 µm trong khi các hạt Al2O3 lớn hơn (≈ 7µm). Lưu huỳnh (tức là ở dạng ion sunfat) chủ yếu xuất hiện trong phạm vi siêu nhỏ (đường kính khí động học 30 nm – 1 µm), nhưng chế độ thứ hai yếu hơn có thể nhìn thấy ở ≈ 4–7 µm, do đó mô phỏng sự phân bố kích thước khí động học của sunfat không khí xung quanh (Wall và cộng sự, 1988; Zhuang và cộng sự, 1999) khá tốt. Chế độ thô phát sinh nhiều nhất có lẽ là do sự trộn lẫn bên trong của các ion sunfat với các hạt bụi khoáng. Vì nitrat và sunfat được tạo ra bằng cùng một phương pháp, nên nitrat được mong đợi sẽ thể hiện sự phân bố kích thước hai phương thức tương tự, nhưng điều này không thể được xác nhận bằng thực nghiệm vì nitơ rất khó phát hiện bằng quang phổ TXRF. Cuối cùng, các ion KC và Cl− xuất hiện trong khoảng micromet (> 2µm). Điều hợp lý để mong đợi rằng các ion NaC cũng xuất hiện trong phạm vi kích thước này; tuy nhiên, điều này không thể được điều tra bởi TXRF. Bằng cách so sánh kết quả của sắc ký ion với kết quả của quang phổ TXRF, không có bằng chứng về việc kali không hòa tan. Kết quả phân tích hóa học của sol khí mô hình với sắc ký ion, phân tích EC = OC và quang phổ TXRF được tóm tắt trong Bảng 2 và được trình bày dưới dạng đồ thị trong Hình 5. |

| Bảng 2. Thành phần hóa học của ba sol khí mô hình, nồng độ khối lượng (µg/m3) của mỗi thành phần hóa học và điều kiện môi trường trong mỗi thí nghiệm |  |
| --- | --- |
|  | Hình 4. Phân tích TXRF của aerosol mô hình 1 (xem văn bản và Bảng 2 để thảo luận về cả ba loại sol khí kiểu mẫu). |
| 4 Intercomparison of automated PM monitors with the reference gravimetric method Three PM monitors, a TEOM 1405 (Thermo Scientific, USA), a DustTrak DRX 8533 (TSI Inc., USA) and a Fidas Frog (Palas, Germany), were used in this study. The 1405 TEOM takes continuous direct mass measurements of particulates using a tapered element oscillating microbalance and is considered to be one of the most well established automated instruments for monitoring PM mass concentration at air quality monitoring stations. The DustTrak DRX 8533 and the Fidas Frog aerosol monitors are, unlike TEOM, portable and more cost efficient. These do not measure particle mass directly but record instead the particle number concentration and size distribution using optical techniques, from which they calculate the mass concentration using built-in algorithms. The PM monitors were exposed to three different model aerosols, which were generated in the laboratory with the facility described in Sect. 2. All three model aerosols were ambient-like mixtures; i.e. they contained inorganic salts, elemental carbon (soot), secondary organic matter, mineral dust and water. The aerosol composition was analysed with the methods described in Sect. 3. The chemical composition of the model aerosols and the environmental conditions during each experiment are listed in Table 2 and depicted schematically in Fig. 5. It can be seen that the mass fractions of the different chemical constituents varied in the range ≈ 30 %–40 % OM, ≈ 5 %–15 % EC, ≈ 7 %–15 % nitrate, ≈ 5 %–15 % sulfate, ≈ 2 %–3 % ammonium, ≈ 10 %– 20 % mineral dust and ≈ 10 %–20 % other materials. The PM10 mass concentration range (20–40 µgm−3) is typical for urban and suburban regions across Europe. The chemical composition is representative of European aerosols containing carbonaceous particles from fossil fuel combustion (rather than biomass burning); secondary organic matter; mineral dust particles; and inorganic ions such as ammonium, sulfate, nitrate and sodium. The temperature and relative humidity of the aerosols were controlled in the range ≈ 10–20 ◦C and 50 %–70 %, respectively, to simulate different ambient environmental conditions. The results of the comparison between the automated PM monitors and the reference gravimetric method are shown in Fig. 6. For the automated PM monitors, which measure continuously and with high time resolution, each data point corresponds to the arithmetic average over a 30 min measurement period. The reference method delivers only one data point, i.e. the average PM10 mass concentration over the whole measurement period, which is illustrated in the graph as a straight solid line and summarised in Table 2. It must be noted that the operating temperature of the TEOM 1405 monitor was set as low as possible, i.e. to 30 ◦C, to minimise losses due to (semi) volatile material (Meyer et al., 2000). For the DustTrak and Fidas Frog the default factory settings were used. | 4 So sánh giữa quan trắc PM tự động với phương pháp trọng lượng tham chiếu 03 thiết bị quan trắc PM (TEOM 1405 Thermo Scientific, Hoa Kỳ; DustTrak DRX 8533 - TSI Inc., Hoa Kỳ); Fidas Frog - Palas, Đức), đã được sử dụng trong nghiên cứu này. 1405 TEOM thực hiện các phép đo khối lượng trực tiếp liên tục của các hạt bằng cách sử dụng một phần tử thuôn nhọn dao động và được coi là một trong những thiết bị tự động được thiết lập tốt nhất để theo dõi nồng độ khối lượng PM tại các trạm quan trắc chất lượng không khí. Không giống như TEOM, thiết bị DustTrak DRX 8533 và Fidas Frog có tính di động và tiết kiệm chi phí hơn. Chúng không đo trực tiếp khối lượng hạt mà thay vào đó ghi lại nồng độ số lượng hạt và sự phân bố kích thước bằng kỹ thuật quang học, từ đó chúng tính toán nồng độ khối lượng bằng các thuật toán tích hợp sẵn. Thiết bị quan trắc PM được tiếp xúc với ba loại sol khí khác nhau, được tạo ra trong phòng thí nghiệm với cơ sở được mô tả trong Sect. 2. Cả ba sol khí mô hình đều là hỗn hợp giống môi trường xung quanh; tức là chúng chứa muối vô cơ, cacbon nguyên tố (bồ hóng), chất hữu cơ thứ cấp, bụi khoáng và nước. Thành phần sol khí được phân tích bằng các phương pháp được mô tả trong Sect. 3. Thành phần hóa học của các sol khí mô hình và các điều kiện môi trường trong mỗi thí nghiệm được liệt kê trong Bảng 2 và được mô tả dưới dạng giản đồ trong Hình 5. Có thể thấy rằng phần khối lượng của các thành phần hóa học khác nhau dao động trong khoảng ≈ 30% - 40% OM, ≈ 5% –15% EC, ≈ 7% –15% nitrat, ≈ 5% –15% sunfat, ≈ 2% –3% amoni, ≈ 10% - 20% bụi khoáng và ≈ 10% –20 % vật liệu khác. Phạm vi nồng độ khối lượng PM10 (20–40 µg/m3) là đặc trưng cho các khu vực thành thị và ngoại ô trên khắp Châu Âu. Thành phần hóa học đại diện cho các sol khí châu Âu có chứa các hạt cacbon từ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch (chứ không phải đốt sinh khối); chất hữu cơ thứ cấp; các hạt bụi khoáng; và các ion vô cơ như amoni, sunfat, nitrat và natri. Nhiệt độ và độ ẩm tương đối của sol khí được kiểm soát trong khoảng ≈ 10–20 ◦C và 50% –70%, tương ứng, để mô phỏng các điều kiện môi trường xung quanh khác nhau. Kết quả so sánh giữa quan trắc PM tự động và phương pháp trọng lượng tham chiếu được thể hiện trong Hình 6. Đối với quan trắc PM tự động, đo liên tục và với độ phân giải thời gian cao, mỗi điểm dữ liệu tương ứng với giá trị trung bình số học trong 30 phút đo giai đoạn. Phương pháp tham chiếu chỉ cung cấp một điểm dữ liệu, tức là nồng độ khối lượng PM10 trung bình trong toàn bộ thời gian đo, được minh họa trong biểu đồ dưới dạng một đường liền nét thẳng và được tóm tắt trong Bảng 2. Cần lưu ý rằng nhiệt độ hoạt động của TEOM 1405 quan trắc được đặt ở mức thấp nhất có thể, tức là đến 30 ◦C, để giảm thiểu tổn thất do (bán) vật chất dễ bay hơi (Meyer và cộng sự, 2000). Đối với DustTrak và Fidas Frog, cài đặt gốc mặc định đã được sử dụng. |
| Figure 6a presents the results of the TEOM 1405, Fidas Frog and the reference gravimetric method for model aerosol 1. The results of the DustTrak 8533 are not reported because of a technical problem (obstruction of the aerosol inlet) which compromised the measurement accuracy. The TEOM 1405 seems to agree well with the reference method in the beginning but indicates a decrease of about 15 % in mass concentration at the end of the 4 h measurement. Particle number concentration measurements of the primary aerosols before and after the experiment revealed that the number concentration of the fresh soot particles decreased by about 60 % during the measurement period, whereas the number con-centration of the dust, salt and aged soot particles remained largely constant. The reason was a defect in the valve regulat-ing the flow of the fresh soot particles into the homogeniser. The decrease in the aerosol mass concentration recorded by the TEOM is therefore real and can be attributed predomi-nantly to the decreasing number and mass concentration of the uncoated soot particles. Since the concentration of the model aerosol decreased during measurement, the best way to assess the performance of the TEOM 1405 with respect to the reference method is to calculate the 4 h average mass con-centration. This amounts to 41.6 µg/m3 (see Table 3), only 3.7 % lower than the reference measurement (43.2 µg/m3). | Hình 6a trình bày kết quả của TEOM 1405, Fidas Frog và phương pháp trọng lượng tham chiếu cho aerosol mẫu 1. Kết quả của DustTrak 8533 không được báo cáo do sự cố kỹ thuật (tắc nghẽn đầu vào của aerosol) làm ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo. TEOM 1405 dường như đồng ý tốt với phương pháp tham chiếu lúc đầu nhưng cho thấy nồng độ khối lượng giảm khoảng 15% khi kết thúc phép đo trong 4 giờ. Các phép đo nồng độ số hạt của sol khí sơ cấp trước và sau khi thí nghiệm cho thấy rằng nồng độ số lượng của các hạt bồ hóng tươi giảm khoảng 60% trong suốt thời gian đo, trong khi số lượng tập trung của các hạt bụi, muối và bồ hóng già vẫn còn không thay đổi. Nguyên nhân là do lỗi trong van điều chỉnh dòng chảy của các hạt bồ hóng mới vào thiết bị đồng nhất. Do đó, sự giảm nồng độ khối lượng sol khí được TEOM ghi lại là có thật và có thể được cho là chủ yếu do số lượng và nồng độ khối lượng giảm của các hạt bồ hóng không được phủ. Vì nồng độ của sol khí mô hình giảm trong quá trình đo, cách tốt nhất để đánh giá hiệu suất của TEOM 1405 đối với phương pháp chuẩn là tính toán khối lượng trung bình tập trung trong 4 giờ. Con số này là 41,6 µg/m3 (xem Bảng 3), chỉ thấp hơn 3,7% so với phép đo tham chiếu (43,2 µg/m3). |
| Hình 5. Thành phần PM (%) của ba sol khí mô hình và điều kiện môi trường trong mỗi thí nghiệm. |  |

| Bảng 3. Nồng độ khối lượng PM10 trung bình (µg/m3) được báo cáo bởi quan trắc PM tự động TEOM 1405, Fidas Frog và DustTrak 8533 và phương pháp trọng lượng tham chiếu |  |
| --- | --- |
| The fresh soot particles consist mainly of EC and have a geometric mean mobility diameter of about 120 nm, i.e. be-low the cut-off limit of the Fidas Frog. Indeed, experiments with miniCAST soot showed that the Fidas Frog and Dust-Trak 8533 failed to detect soot particles of this size. This explains why the Fidas Frog reported a constant mass con-centration over the whole measurement period. In Table 3, it can be seen that the Fidas Frog reported an average PM10 mass concentration of 38.8 µg/m3, i.e. 4,4 µg/m3 with respect to the reference method. This deviation agrees well with the EC mass concentration of 5.0 µg/m3 (Table 2), as determined with EC=OC analysis. Note that the cut-off curve of optical instruments depends on the refractive index of the particles: the Fidas Frog fails to detect fresh soot particles below 200 nm but detects a considerable mass fraction of the coated soot and salt particles despite their small size. | Các hạt bồ hóng tươi chủ yếu bao gồm EC và có đường kính di động trung bình hình học khoảng 120 nm, tức là thấp hơn giới hạn cắt của Fidas Frog. Thật vậy, các thí nghiệm với muội than miniCAST cho thấy Fidas Frog và Dust-Trak 8533 không phát hiện được các hạt muội có kích thước này. Điều này giải thích tại sao Fidas Frog báo cáo khối lượng tập trung không đổi trong toàn bộ thời gian đo. Trong Bảng 3, có thể thấy rằng Fidas Frog đã báo cáo nồng độ khối lượng PM10 trung bình là 38,8 µg/m3, tức là 4,4 µg/m3 với phổ lại của phương pháp tham chiếu. Độ lệch này phù hợp với nồng độ khối lượng EC là 5,0 µg/m3 (Bảng 2), được xác định bằng phân tích EC = OC. Lưu ý rằng đường cong cắt của thiết bị quang học phụ thuộc vào chiết suất của các hạt: Fidas Frog không phát hiện được các hạt bồ hóng mới dưới 200 nm nhưng lại phát hiện được một phần khối lượng đáng kể của các hạt bồ hóng và muối được phủ bên ngoài mặc dù kích thước của chúng rất nhỏ. |
| The results obtained with model aerosol 2 are displayed in Fig. 6b. Here, the concentration of the aerosol remained constant throughout the measurement period. The Fidas Frog and TEOM 1405 monitors underestimate the mass concen-tration by 29 % and 14 %, respectively, compared to the reference method, while the DustTrak 8533 overestimates the mass concentration by 50 %. The larger deviation be-tween the TEOM 1405 and the reference method compared to model aerosol 1 results from the winter-like environmen-tal conditions; the temperature of model aerosol 2 was set to 12 C, the relative humidity was set to 70 % and the ni-trate content was relatively high (about 15 %) as shown in Table 2. Since the aerosol stream sampled by the TEOM 1405 is heated to 30 C, a fraction of the (semi)volatile components (e.g. nitrate, secondary organic aerosol and water) evolves into the gas phase and is therefore not collected on the filter. These results are in agreement with previous studies report-ing that TEOM monitors set at a lower temperature than the standard configuration (50 C) still could lose semivolatile materials (Lee et al., 2005), especially in cooler months (So-fowote et al., 2014; Su et al., 2018). | Kết quả thu được với aerosol mô hình 2 được hiển thị trong Hình 6b. Ở đây, nồng độ của sol khí không đổi trong suốt thời gian đo. Máy theo dõi Fidas Frog và TEOM 1405 đánh giá thấp hơn nồng độ khối lượng lần lượt là 29% và 14% so với phương pháp tham chiếu, trong khi DustTrak 8533 đánh giá quá cao nồng độ khối lượng tới 50%. Độ lệch lớn hơn giữa TEOM 1405 và phương pháp tham chiếu so với aerosol mô hình 1 là kết quả từ các điều kiện môi trường giống như mùa đông; nhiệt độ của aerosol mô hình 2 được đặt thành 12oC, độ ẩm tương đối được đặt thành 70% và hàm lượng ni-trate tương đối cao (khoảng 15%) như trong Table 2. Vì dòng aerosol được lấy mẫu bởi TEOM 1405 được đun nóng đến 30 C, một phần (bán) thành phần dễ bay hơi (ví dụ: nitrat, sol khí hữu cơ thứ cấp và nước) chuyển thành pha khí và do đó không được thu lại trên bộ lọc. Những kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đó báo cáo rằng các quan trắc TEOM đặt ở nhiệt độ thấp hơn cấu hình tiêu chuẩn (50 C) vẫn có thể làm mất các vật liệu bán dễ bay hơi (Lee và cộng sự, 2005), đặc biệt là trong những tháng lạnh hơn (Sofowote et cộng sự, 2014; Su và cộng sự, 2018). |
| The large positive deviation of the DustTrak 8533 by a factor of about 1.5 is not surprising. Previous studies have found that different DustTrak models over-recorded PM values by a factor of 1.2–3 (Chung et al., 2001; Grzyb and Lenart-Boron, 2019; Heal et al., 2000; Kingham et al., 2006; Liu et al.2017; McNamara et al., 2011; Wallace et al., 2011; Yanosky et al., 2002) depending on the aerosol properties. It has been suggested that the “over-estimation is a simple calibration issue in which differences between the optical properties of the manufacturer’s factory calibration PM (Arizona Road Dust) and the PM under study explained the uniform relative errors recorded” (Kingham et al., 2006). The results are nevertheless puzzling. Considering that the device fails completely to detect fresh soot and underestimates the amount of aged soot, we would have rather expected to observe a negative deviation with respect to the reference method. In any case, the large range of the positive systematic bias (factor of 1.2–3) highlights the need for source-specific calibration procedures against a reference method. In the case of Fidas Frog, if the reading of the monitor (21.0 µgm−3; Table 3) is corrected for the undetected mass of fresh soot (3.8 µgm−3; Table 2), then the Fidas Frog still underestimates the mass concentration by ≈ 15% with respect to the reference method.. | Độ lệch dương lớn của DustTrak 8533 theo hệ số khoảng 1,5 là không đáng ngạc nhiên. Các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng các mô hình DustTrak khác nhau đã ghi quá nhiều giá trị PM theo hệ số 1,2–3 (Chung và cộng sự, 2001; Grzyb và Lenart-Boron, 2019; Heal và cộng sự, 2000; Kingham và cộng sự, 2006; Liu và cộng sự.2017; McNamara và cộng sự, 2011; Wallace và cộng sự, 2011; Yanosky và cộng sự, 2002) tùy thuộc vào đặc tính của sol khí. Có ý kiến cho rằng “ước tính quá mức là một vấn đề hiệu chuẩn đơn giản, trong đó sự khác biệt giữa các đặc tính quang học của PM hiệu chuẩn nhà máy của nhà sản xuất (Bụi đường Arizona) và PM đang được nghiên cứu giải thích các sai số tương đối đồng nhất được ghi lại” (Kingham và cộng sự. , 2006). Tuy nhiên, kết quả thật khó hiểu. Xét rằng thiết bị không hoàn toàn phát hiện được muội tươi và đánh giá thấp lượng muội già, chúng tôi mong muốn quan sát độ lệch âm đối với phương pháp tham chiếu. Trong mọi trường hợp, phạm vi lớn của độ chệch hệ thống dương (hệ số 1,2–3) cho thấy sự cần thiết của các quy trình hiệu chuẩn nguồn cụ thể so với phương pháp chuẩn. Trong trường hợp của Fidas Frog, nếu số đọc của quan trắc (21,0 µg/m3; Bảng 3) được hiệu chỉnh cho khối lượng bồ hóng tươi chưa phát hiện (3,8 µg/m3; Bảng 2), thì Fidas Frog vẫn đánh giá thấp nồng độ khối lượng bằng ≈ 15% đối với phương pháp tham chiếu. |
| Figure 6. PM10 mass concentrations reported by the TEOM 1405, DustTrak DRX 8533 and Fidas Frog monitors compared to the re-sults of the reference gravimetric method in the case of (a) model aerosol 1, (b) model aerosol 2 and (c) model aerosol 3. In Fig. 6a, the results of the DustTrak 8533 are not plotted because of technical issues during measurement (see text for more details). The dashed lines designate the expanded uncertainties (95 % confidence level) of the reference PM10 value. | Hình 6. Nồng độ khối lượng PM10 được báo cáo bởi TEOM 1405, Quan trắc DustTrak DRX 8533 và Fidas Frog được so sánh với việc kết thúc lại phương pháp trọng lượng tham chiếu trong trường hợp của (a) mô hình aerosol 1, (b) aerosol kiểu 2 và (c) aerosol kiểu 3. Trong hình 6a, kết quả của DustTrak 8533 không được vẽ biểu đồ do kỹ thuật các vấn đề trong quá trình đo (xem văn bản để biết thêm chi tiết). Dấu gạch ngang các đường chỉ định độ không đảm bảo mở rộng (độ tin cậy 95%) của giá trị PM10 tham chiếu. |
| The results obtained in the case of model aerosol 3 are illustrated in Fig. 6c. With an average PM10 mass concen-tration of 19.2 µg/m3, the TEOM 1405 exhibits an excellent agreement with the reference method (19.3 µg/m3; see Table 2). The DustTrak 8533 overestimates the mass concentration by approx. 33 % and thus performs slightly better than in the case of model aerosol 2. Fidas Frog underestimates the mass concentration by about 23 %, or 15 % after correction for the undetected mass of fresh soot, in agreement with the findings of the experiment with model aerosol 2. As men-tioned above, PM monitors based on light scattering, such as the Fidas Frog and the DustTrak, measure particle number concentration and convert this into mass concentration by using a size-dependent particle density function. This function is integrated into the software of the instrument. Deviations may occur if the built-in functions differ substantially from the real density function of the aerosol. Hygroscopic growth of aerosol particles can also lead to considerable measure-ment artefacts especially when low-cost PM sensors are used (Di Antonio et al., 2018; Crilley et al., 2018). More experiments with ambient-like model aerosols under low and high relative humidity would be needed to define a comprehensive set of calibration factors for these instruments. | Kết quả thu được trong trường hợp aerosol mô hình 3 được minh họa trong Hình 6c. Với khối lượng trung bình chứa PM10 là 19,2 µg/m3, TEOM 1405 thể hiện sự phù hợp tuyệt vời với phương pháp chuẩn (19,3 µg/m3; xem Table 2). DustTrak 8533 đánh giá quá cao độ tập trung khối lượng khoảng. 33% và do đó hoạt động tốt hơn một chút so với trường hợp của bình phun mô hình 2. Fidas Frog đánh giá thấp nồng độ khối lượng khoảng 23%, hoặc 15% sau khi hiệu chỉnh đối với khối lượng không phát hiện của bồ hóng mới, phù hợp với kết quả của thí nghiệm với mô hình aerosol 2. Như đã đề cập ở trên, PM giám sát dựa trên sự tán xạ ánh sáng, chẳng hạn như Fidas Frog và DustTrak, đo nồng độ số hạt và chuyển nó thành nồng độ khối lượng bằng cách sử dụng hàm mật độ hạt phụ thuộc vào kích thước. Chức năng này được tích hợp vào phần mềm của thiết bị. Sự sai lệch có thể xảy ra nếu các chức năng tích hợp về cơ bản khác với chức năng mật độ thực của sol khí. Sự phát triển hút ẩm của các hạt aerosol cũng có thể dẫn đến các đồ tạo tác đo lường đáng kể, đặc biệt là khi sử dụng cảm biến PM giá rẻ (Di Antonio và cộng sự, 2018; Crilley và cộng sự, 2018). Cần có nhiều thí nghiệm hơn với các sol khí mô hình giống môi trường xung quanh dưới độ ẩm tương đối thấp và cao để xác định một cách toàn diện tập hợp các hệ số hiệu chuẩn cho các thiết bị này. |
| 5 Conclusions In this study, we present the first steps towards the gener-ation of ambient-like model aerosols in the laboratory. A custom-made facility (PALMA) for the stable and reproducible generation of such model aerosols was developed, which presents the following advantages: - The model aerosols are complex, consisting of elemental carbon (fresh soot), soot coated with SOA (aged soot), inorganic ions (such as ammonium, sulfate and nitrate) and mineral dust particles. - The aerosol mixture can therefore have a controlled amount of semivolatile and hygroscopic material. - The total PM mass concentration of the model aerosols can be adjusted in a range from a few micrograms per cubic metre up to about 500 µg/m3 and remains stable over several hours. - The percentage fraction of each PM constituent can be tuned to simulate different urban, suburban or rural aerosols. - The size distribution (geometric mean and width of accumulation and coarse mode) can be adjusted by tuning the size distribution of the primary aerosols. - The aerosol temperature and relative humidity can be adjusted to simulate winter-like or summer-like envi-ronmental conditions (10–40 C, 5 %–90 % RH). - A spatial aerosol homogeneity of 2.6 % (k = 2) in number concentration can be attained in the mixing chamber, a parameter not evaluated so rigorously, if at all, in previous chamber studies (Hogrefe et al., 2004; Liu et al., 2017; Papapostolou et al., 2017; Schwab et al., 2004; Zhu et al., 2007). - The isokinetic sampling system is highly adaptable and can accommodate instruments with flows up to at least 40 L/min. - The design is much more compact compared to other mixing chambers described in the literature (Hogrefe et al., 2004; Horender et al., 2019; Papapostolou et al., 2017; Schwab et al., 2004; Zhu et al., 2007) and can therefore easily fit into a typical laboratory. | 5. Kết luận Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày các bước đầu tiên hướng tới sự phát triển của các aerosols mô hình giống môi trường xung quanh trong phòng thí nghiệm. Một cơ sở tùy chỉnh (PALMA) để tạo ra các sol khí mô hình như vậy ổn định và có thể tái tạo đã được phát triển, mang lại những ưu điểm sau: - Các sol khí mô hình rất phức tạp, bao gồm cacbon nguyên tố (muội tươi), muội phủ SOA (muội già), các ion vô cơ (như amoni, sunfat và nitrat) và các hạt bụi khoáng. - Hỗn hợp sol khí do đó có thể có một lượng vật liệu hút ẩm và bán bay hơi được kiểm soát. - Tổng nồng độ khối lượng PM của các sol khí mô hình có thể được điều chỉnh trong phạm vi từ vài microgam trên mỗi mét khối lên đến khoảng 500 µg/m3 và vẫn ổn định trong vài giờ. - Phần trăm của mỗi thành phần PM có thể được điều chỉnh để mô phỏng các khu vực thành thị, ngoại ô hoặc nông thôn khác nhau sol khí. - Sự phân bố kích thước (trung bình hình học và chiều rộng của tích tụ và chế độ thô) có thể được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh sự phân bố kích thước của các sol khí sơ cấp. - Nhiệt độ sol khí và độ ẩm tương đối có thể được điều chỉnh để mô phỏng các điều kiện môi trường giống mùa đông hoặc mùa hè (10–40 C, 5% –90% RH). - Có thể đạt được sự đồng nhất trong không gian của sol khí là 2,6% (k = 2) về nồng độ số trong buồng trộn, một thông số không được đánh giá nghiêm ngặt như vậy, nếu có, trong các nghiên cứu về buồng trước đó (Hogrefe và cộng sự, 2004; Liu và cộng sự ., 2017; Papapostolou và cộng sự, 2017; Schwab và cộng sự, 2004; Zhu và cộng sự, 2007). - Hệ thống lấy mẫu đẳng động có khả năng thích ứng cao và có thể chứa các thiết bị có lưu lượng lên đến ít nhất 40 L/min. - Thiết kế nhỏ gọn hơn nhiều so với các buồng trộn khác được mô tả trong tài liệu (Hogrefe et al., 2004; Horender et al., 2019; Papapostolou et al., 2017; Schwab et al., 2004; Zhu et al., 2007) và do đó có thể dễ dàng phù hợp với một phòng thí nghiệm điển hình. |
| As a proof of concept, three different automated PM mon-itors, the TEOM 1405 (Thermo Scientific, USA), the Dust-Trak DRX 8533 (TSI Inc., USA) and the Fidas Frog (Palas, Germany), were compared with the reference gravimetric method under three different environmental scenarios. The TEOM 1405, operated at 30 oC, agreed very well with the reference gravimetric method in the case of summertime aerosols (21oC) but showed a negative deviation in PM10 mass concentration of 15 % when the model aerosol was conditioned at 12 C due to losses of semi-volatile material. The Fidas Frog underestimated the PM10 mass concentration by 10 %–30 %, whereas the DustTrak 8533 overestimated the PM10 mass concentration by 30 %–50 % depending on the aerosol chemical composition and environmental condi-tions. Currently, one limitation of the facility is that the model aerosols cannot be conditioned to temperatures lower than 10 oC, but this could be improved by thermally insulating the homogeniser (e.g. with black nitrile foam insulation). More-over, the composition of the model aerosols could be further refined by adding more components, such as metallic parti-cles with the use of a spark-discharge generator, bioaerosols (e.g. with a Sparging Liquid Aerosol Generator – SLAG, CH Technologies, USA) and particles from biomass burning. This last step could pose challenges since the mass output is usually not very stable over time and the physicochemical properties of the aerosol depend heavily on the combustion material, as well as the stove design. | Như một bằng chứng về khái niệm, ba thiết bị quan trắc PM tự động khác nhau, TEOM 1405 (Thermo Scientific, USA), Dust-Trak DRX 8533 (TSI Inc., USA) và Fidas Frog (Palas, Đức), đã được so sánh với phương pháp trọng lượng tham chiếu trong ba tình huống môi trường khác nhau. TEOM 1405, hoạt động ở 30 oC, rất phù hợp với phương pháp trọng lượng tham chiếu trong trường hợp aerosol vào mùa hè (21 oC) nhưng cho thấy độ lệch âm về nồng độ khối PM10 là 15% khi aerosol mô hình được điều hòa ở 12 oC do tổn thất của vật liệu bán dễ bay hơi. Fidas Frog đã đánh giá thấp nồng độ khối lượng PM10 10% –30%, trong khi DustTrak 8533 đã đánh giá quá cao nồng độ khối lượng PM10 tới 30% –50% tùy thuộc vào thành phần hóa học của sol khí và điều kiện môi trường. Hiện tại, một hạn chế của cơ sở là không thể điều hòa các bình phun mô hình ở nhiệt độ thấp hơn 10 oC, nhưng điều này có thể được cải thiện bằng cách cách nhiệt bộ đồng nhất (ví dụ với cách nhiệt bằng bọt nitrile đen). Hơn nữa, thành phần của aerosol mô hình có thể được tinh chỉnh thêm bằng cách thêm nhiều thành phần hơn, chẳng hạn như kim loại phân tử với việc sử dụng bộ tạo phóng tia lửa điện, bioaerosols (ví dụ: với Máy tạo Sol khí lỏng Sparging - SLAG, CH Technologies, Mỹ) và các hạt từ quá trình đốt sinh khối. Bước cuối cùng này có thể đặt ra nhiều thách thức vì sản lượng khối lượng thường không ổn định lắm theo thời gian và các đặc tính hóa lý của sol khí phụ thuộc nhiều vào vật liệu đốt, cũng như thiết kế bếp. |
| To conclude, the facility presented in this study can be used to generate ambient-like model aerosols for quality as-surance testing, intercomparisons of different instruments, and performance evaluation and calibration with respect to PM mass concentration. The same facility could also be used for other PM measurements such as number concentration and absorption properties (e.g. those related to black carbon). The aerosol facility also provides excellent opportunities for basic aerosol research and aerosol health-related studies. | Để kết luận, cơ sở được trình bày trong nghiên cứu này có thể được sử dụng để tạo ra các sol khí mô hình giống như môi trường xung quanh để kiểm tra chất lượng không phù hợp, so sánh giữa các thiết bị khác nhau, đánh giá hiệu suất và hiệu chuẩn đối với nồng độ khối lượng PM. Cơ sở tương tự cũng có thể được sử dụng cho các phép đo PM khác như nồng độ số và các đặc tính hấp thụ (ví dụ: các đặc tính liên quan đến carbon đen). Cơ sở Sol khí cũng cung cấp cơ hội tuyệt vời cho việc nghiên cứu cơ bản về Sol khí và các nghiên cứu liên quan đến sức khỏe bằng Sol khí. |
| Data availability. All data presented in the paper are available for research purposes on request to the authors of the paper. Author contributions. SH and KV designed, validated and oper-ated the experimental facility; coordinated the intercomparison; and prepared the paper with contributions from all other authors. KA designed the isokinetic sampling probes. CCA assisted dur-ing the preparation of the intercomparison and DMK performed EC=OC analysis. StS performed TXRF analysis. PQ helped design the study, TOMS weighed the filter samples and KW performed ion chromatography analysis. FGL advised on aerosol generation. KD performed high-resolution measurements with a reference optical particle counter. SNS operated the DustTrak DRX during the inter-comparison. Competing interests. The authors declare that they have no conflict of interest. | Tính khả dụng của dữ liệu. Tất cả các dữ liệu được trình bày trong bài báo đều có sẵn cho các mục đích nghiên cứu theo yêu cầu của các tác giả của bài báo. Sự đóng góp của tác giả. SH và KV thiết kế, xác nhận và hoàn thiện cơ sở thí nghiệm; điều phối việc so sánh giữa các bên; và chuẩn bị bài báo với sự đóng góp của tất cả các tác giả khác. KA đã thiết kế các đầu dò lấy mẫu đẳng động học. CCA đã hỗ trợ chuẩn bị so sánh giữa các đối tượng và DMK đã thực hiện phân tích EC = OC. StS thực hiện phân tích TXRF. PQ đã giúp thiết kế nghiên cứu, TOMS cân các mẫu lọc và KW thực hiện phân tích sắc ký ion. FGL đã tư vấn về tạo Sol khí. KD thực hiện các phép đo độ phân giải cao với máy đếm hạt quang học tham chiếu. SNS đã vận hành BụiTrak DRX trong quá trình so sánh lẫn nhau. Lợi ích cạnh tranh. Các tác giả tuyên bố rằng họ không có xung đột lợi ích. |
| Disclaimer. The opinions expressed and arguments employed herein do not necessarily reflect the official views of the Swiss Gov-ernment. Acknowledgements Stefan Horender, Kevin Auderset and Kon-stantina Vasilatou would like to thank their colleagues at the me-chanical and electronic workshop (METAS) for valuable technical assistance throughout this study. Financial support. This research has been supported by the Euro-pean Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR) (grant no. 16ENV07 Aeromet) and the Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) (grant no. 17.00112). EMPIR is jointly funded by the EMPIR participating countries within EURAMET and the European Union. Review statement. This paper was edited by Francis Pope and reviewed by two anonymous referees. | Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Các ý kiến ​​được trình bày và các lập luận được sử dụng ở đây không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Thụy Sĩ. Sự nhìn nhận Stefan Horender, Kevin Auderset và Kon-stantina Vasilatou chân thành cảm ơn các đồng nghiệp của họ tại xưởng điện tử và kỹ thuật tôi (METAS) đã hỗ trợ kỹ thuật có giá trị trong suốt nghiên cứu này. Hỗ trợ tài chính. Nghiên cứu này đã được hỗ trợ bởi Chương trình Đo lường Châu Âu về Đổi mới và Nghiên cứu (EMPIR) (tài trợ số 16ENV07 Aeromet) và Ban Thư ký Nhà nước Thụy Sĩ về Giáo dục, Nghiên cứu và Đổi mới (SERI) (cấp số 17.00112). EMPIR được tài trợ chung bởi các quốc gia tham gia EMPIR trong EURAMET và Liên minh Châu Âu. Nhận xét tuyên bố. Bài báo này đã được chỉnh sửa bởi Đức Giáo hoàng Phanxicô và được xem lại bởi hai trọng tài ẩn danh. |