Questions

Re: 	Researching and Manufacturing Standard Systems for Testing / Calibration of Dust Measuring Equipment in the Air Environment

To:  	Dr. Duong Thanh Nam

Dear Dr. Nam,

Thank you very much for consulting with Sibata on the dust monitor calibration system you would like to build in Vietnam. We have received your requests and the list of equipment you would like to calibrate at your facility. We understand that the list contains various kinds of equipment. Also between the laminar chamber system of which picture you provided us and two dust testing systems of which pictures we sent to you, the magnitude of the supposed system is still varied from small to large. Because the magnitude of the project will change drastically depending on the operation method you would like to utilize, we would like to ask following questions to confirm your plan at this moment.

- As PM10 is included in the test objects, we would like to ask if this item is absolutely necessary. Because the magnitude of the system will change drastically by just adding PM10 as a test object, our approach to this project is greatly altered depending on whether we consider PM10 as an absolute requirement or we can consider it as something that can be eliminated if necessary.

Trả lời

- Theo QCVN 05:2013/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định PM10 và PM2.5 bắt buộc phải quan trắc.

- Quá trình hiệu chuẩn bụi PM10 và PM2.5 thực hiện độc lập, không liên quan đến nhau để tránh nhiễu.

- PM10 và PM2.5 thực hiện độc lập với khoảng thời gian và mẫu chuẩn khác nhau

- May we set the measurement dust concentration range to be from 10 μg/m3 to 300 μg/m3? It depends on the control concentration level that is to be assumed by your project.

Trả lời

Theo yêu cầu của Việt Nam mong muốn

- Phạm vi Buồng trộn (0 ÷ 1000) μg/m3

- Độ ổn định và độ đồng đều của buồng trộn là 5% (trung bình 1 giờ).

Lý do tại sao Sibata chỉ có thể tạo từ 10 μg/m3 đến 300 μg/m3? Do thể tích buồng lớn? khó đồng đều? khó ổn định? khó tạo nồng độ lớn hơn? Hay do thang đo của thiết bị đối chứng?

- Will you need to control the temperature and humidity at constant levels under the test condition? If you do, the necessary equipment will be added accordingly.

Trả lời

Điều kiện buồng trộn:

- Nhiệt độ (25 ± 0,5) oC

- Độ ẩm (60 ± 10) %RH.

Điều kiện phòng thí nghiệm (điều kiện môi trường):

- Nhiệt độ (25 ± 2) oC

- Độ ẩm < 80 %RH.

Công bố kết quả nồng bộ bụi (μg/Nm3) ở điều kiện tiêu chuẩn (25 oC; 1 at) hoặc (25 oC; 760 mmHg).

Điều kiện vận hành của thiết bị phụ trợ: theo công bố của nhà sản xuất (nhiệt độ, độ ẩm, công suất tiêu thụ, nguồn điện)

- How many instruments do you suppose you would want to test (calibrate) at one time? The magnitude of the system is altered accordingly.

Trả lời

Tối thiểu 02 thiết bị cùng 01 thời điểm:

- 01 Thiết bị chuẩn (Reference Unit)

- 01 Thiết bị đo (DUT - Device Under Test)

- Your list of instruments which you would want to calibrate at your facility includes various instruments with various flow rates, inlets, and tube sizes, and we consider it to be extremely difficult to test all of these instruments with only one system. Are you considering the possibility of breaking these instruments down to several categories and preparing a test system for each category?

Trả lời

| TT | Thiết bị | Đặc tính kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Casella Microdust Pro | - Range: 0.001mg/m3 - 250g/m3 (thực hiện theo thang hệ thống chuẩn) | Thiết bị cầm tay (Portalbe Meter) |
| 2 | Casella CEL-712 | - Range: 0.001mg/m3 - 250g/m3 (thực hiện theo thang hệ thống chuẩn) | Thiết bị cầm tay (Portalbe Meter) |
| 3 | DUSTTRAK™ Aerosol Monitor | - Range: 0.001 –100 mg/m3 - Flow Rate: 1.4–2.4 L/min | Thiết bị cầm tay (Portalbe Meter) |
| 4 | DUSTTRAK Models 8530, 8531 và 8532 | - Flow Rate: 0.1 CFM (2.83 L/min) | Thiết bị cầm tay (Portalbe Meter) |
| 5 | DUSTTRAK Models 9303 | - Range: 2,000,000 particles/ft3 at 5% coincidence loss - Flow Rate: 0.1 CFM (2.83 L/min) | Thiết bị cầm tay (Portalbe Meter) |
| 6 | EPAM 5000 | - Range: 0.001-20.0 mg/m3 0.01-200.0 mg/m3 (optional) - Flow Rate: 1.0 – 4.3 liters/minute | Thiết bị cầm tay (Portalbe Meter) |
| 7 | AEROCET 531 | - Range: 0 - 3,000,000 particles per cubic foot (105,900 particles/L) - Flow Rate: 0.1 CFM (2.83 L/min) - Mass Concentration Ranges: PM1, PM2.5, PM7, PM10, and TSP - Concentration Range: 0 - 1 mg/m3 | Thiết bị cầm tay (Portalbe Meter) |
| 8 | GT-321 | - Range: 0 - 3,000,000 particles per cubic foot (105,900 particles/L) - Flow Rate: 0.1 CFM (2.83 L/min) - Mass Concentration Ranges: 0.3, 0.5, 1, 2, 5 micron size ranges | Thiết bị cầm tay (Portalbe Meter) |
| 9 | Grimm 180 | - Measuring principle: 90° light-scattering - Flow Rate: 1.2 l/min ±5% constant with controller. | Thiết bị tự động, liên tục (Real-time, continuous particulate matter ) |
| 10 | TOEM 1405 | - Range: 0 to 1,000,000 μg/m³ (1 g/m³) - Resolution: 0.1 μg/m³ - Flow Rate: 16,67 L/min | Thiết bị tự động, liên tục (Real-time, continuous particulate matter ) |
| 11 | Teledyne T640 | - Measurement Range: 0.1 – 10,000 µg/m3 - Resolution: 0.1 µg/m3 - Particle Size Resolution: 0.18 – 20µm over 256 channels - Resolution: 0.1 μg/m³ - Flow Rate: 5 - 16,67 L/min | Thiết bị tự động, liên tục (Real-time, continuous particulate matter ) |
| 12 | BAM 1020 | - Range: 1 mg/m3 (1000 µg/m3) default setting - Resolution: 0.1 µg/m3 - Flow Rate: 16.7 liters per minute | Thiết bị tự động, liên tục (Real-time, continuous particulate matter ) |

- In addition to the question number 5, for example, when you categorize testing instruments, do you suppose to categorize instruments by their classes or grades and issue certificates by the classes or the grades?

Trả lời

Thiết bị được phân thành 2 loại chính:

- Thiết bị cầm tay (Portalbe Meter)

- Thiết bị tự động, liên tục (Real-time, continuous particulate matter )

Thank you for taking your time to answer these questions. We hope to assist and serve you the best we can.