| TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÒNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG |  |
| --- | --- |
| QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN |  |
| Tiêu đề: Quy trình thao tác trong phòng cân xác định hàm lượng bụi (TSP, PM10) (Ban hành lần 1) |  |
| Ngày hiệu lực:……/……/2020 | Số hiệu: SOP-5.7-39 |
| Người thực hiện |  |
| Tên : Bùi Thị Trang Chức vụ: Cán bộ Phòng Quan trắc Môi trường Chữ ký: Ngày: …./…./2020 |  |
| Được sự phê duyệt |  |
| Tên : Ths. Trần Thị Thành Chức vụ: Trưởng Phòng Quan trắc Môi trường Chữ ký: Ngày: …./…./2020 |  |
| Tên : CN. Nguyễn Trường Sung Chức vụ: Quản lý kỹ thuật Chữ ký: Ngày: …./…./2020 |  |

1. Phạm vi áp dụng:

Phương pháp này cho phép xác định hàm lượng từng lần (30 phút) và trung bình ngày đêm (24h) của bụi trong không khí bên ngoài phạm vi các xí nghiệp, công nghiệp với kích thước hạt từ 1-100µm.

2. Nguyên lý của phương pháp:

Phương pháp này dựa trên việc cân lượng bụi thu được trên cái lọc, sau khi lọc một thể tích không khí xác định. Kết quả hàm lượng bụi trong không khí được biểu thị bằng µg/m3(Phương pháp khối lượng).

3. Lấy mẫu và bảo quản mẫu:

- Phòng Quan trắc môi trường thực hiện việc lấy mẫu.

- Việc cân cái lọc trước và sau khi lấy mẫu phải được thực hiện trong những điều kiện như nhau, trên cùng một cân phân tích và cùng một kỹ thuật viên.

- Bảo quản các bao đựng cái lọc sau khi sấy ở trong bình hút ẩm sau 24h mới đem đi cân.

4. Dụng cụ và thiết bị:

- Tủ sấy Memmert;

- Cân phân tích độ chính xác 0,1mg;

- Bình hút ẩm;

- Hộp bảo quản mẫu;

- Đầu lọc bụi gồm phễu và giấy lọc;

- Panh gặp bằng kim loại không rỉ.

5. Các yếu tố ảnh hưởng:

- Độ ẩm, nhiệt độ phòng thí nghiệm phải đảm bảo trong cùng điều kiện môi trường.

6. Quy trình phân tích:

6.1. Chuẩn bị giấy lọc mẫu:

Trước khi lấy mẫu phải chuẩn bị giấy lọc theo trình tự: cho giấy lọc vào túi giấy và dấy 4h ở 600C, để trong môi trường cân 1 ngày rồi cân và ghi lại khối lượng m1. Sau đó bảo quản vào túi nilon.

6.2. Xử lý mẫu:

Mẫu sau khi lọc bụi xong đưa vào sấy ở nhiệt độ 60oC trong thời gian 4 giờ, để ổn định 1 ngày trong môi trường cân rồi cân và ghi lại khối lượng m2.

Cân cùng những cái lọc đối chứng.

7. Báo cáo kết quả:

Hàm lượng bụi trong không khí được tính theo công thức:

C = (m2-m1-b).1000Vo    (1)

Trong đó: 	C: là hàm lượng bụi (mg/m3)

m1: khối lượng ban đầu của cái lọc, mg.

m2 : khối lượng của cái lọc sau khi cân mẫu, mg.

b: giá trị trung bình cộng của hiệu khối lượng của những cái lọc đối chứng được cân cùng thời điểm với cái lọc lấy mẫu, mg (b=0).

V0 (m3): do phòng QTMT xác định và cung cấp.

8. Đánh giá phương pháp: Tính toán độ KĐB

Từ công thức (1) và các nguồn độ KĐB cho thấy có 2 đại lượng đầu vào ảnh hưởng đến độ KĐB của phép phân tích tại phòng thí nghiệm là m2, m1. Vậy tính độ KĐB cho hàm lượng tổng chất rắn theo công thức:

UBụi =C*um1m12+um2m22    (2)

Trong đó: Um1 = Um2 vì giá trị m1 và m2 là khối lượng của cái lọc trước và sau cân, đặc biệt cùng cân trên một đối tượng là cái cân.

C: là hàm lượng bụi (mg).

m2: khối lượng của cái lọc sau khi cân mẫu, mg.

m1: khối lượng ban đầu của cái lọc, mg.

9. Kiểm soát chất lượng:

Để kiểm soát chất lượng kết quả thử nghiệm, cán bộ thử nghiệm cần thực hiện tối thiểu một trong các mẫu kiểm soát như sau:

9.1. Mẫu trắng phương pháp (MBS) 0 mg: Được xác định ngay sau mỗi lần cân (cái lọc đối chứng). Hàm lượng khối lượng chấp nhận được của mẫu MBS là <MDL (giới hạn phát hiện của phương pháp) mg.

9.2. Mẫu lặp (DS): Được xác định ngay sau mỗi lần cân cho 15 mẫu hoặc mỗi đợt mẫu. Phần trăm sai khác tương đối (RPD) giữa 2 lần thử nghiệm không được vượt quá 30%. Nếu bị vượt quá 30% thì cần kiểm tra lại quá trình phân tích để tìm hiểu nguyên nhân và thực hiện lại với lần lặp khác.

Cách tính RPD như sau:

RPD=DS1-DS2(DS1+DS2)/2*100%

DS1: Kết quả đo lần thứ nhất;

DS2: Kết quả đo lần thứ hai.