## 001
電気炉検査記録 | [20 empty] | １／２ |  | 頁
管理番号 |  |  |  |  | DVA-051-001 | [5 empty] | 校正年月日 |  |  |  | 2017-11-04
製造業者・型式 |  |  |  |  | ヤマト科学㈱ FO200 | [5 empty] | 有効期限 |  |  |  | 2018-11-30
製造番号 |  |  |  |  | 54800033 | [5 empty] | 有効期間 |  |  |  | 校正日の翌月１日から起算して12ヶ月
検査試験装置
| 機器名 |  |  |  |  | 管理番号 |  |  |  | 製造業者・型式 | [8 empty] | 製造番号
| デジタル温度計 |  |  |  |  | DVM-010-003 |  |  |  | 日置電機㈱ 3412 | [8 empty] | 130810062
| シース熱伝対 |  |  |  |  | DVM-172-005 |  |  |  | 大貴工業㈱ SKS-35 | [8 empty] | 103765
１. 比較結果表
[7 empty] | 100℃ |  |  |  | 200℃ |  |  | 300℃ | [5 empty] | 400℃
[7 empty] | 本体 表示 |  | 実測 値 | 差 | 本体 表示 | 実測 値 | 差 | 本体 表示 |  | 実測 値 |  | 差 |  | 本体 表示 | 実測 値 | 差
|  |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 99 | -1 | 200 | 214 | 14 | 302 |  | 315 |  | 13 |  | 400 | 413 | 13
|  |  |  | 5 |  |  | 100 |  | 99 | -1 | 202 | 213 | 11 | 303 |  | 316 |  | 13 |  | 400 | 413 | 13
|  |  |  | 10 |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 202 | 213 | 11 | 304 |  | 315 |  | 11 |  | 400 | 413 | 13
|  |  |  | 15 |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 203 | 213 | 10 | 303 |  | 315 |  | 12 |  | 400 | 412 | 12
|  |  |  | 20 |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 203 | 212 | 9 | 303 |  | 314 |  | 11 |  | 400 | 412 | 12
|  |  |  | 25 |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 203 | 211 | 8 | 303 |  | 314 |  | 11 |  | 400 | 412 | 12
|  |  |  | 30 |  |  | 100 |  | 107 | 7 | 202 | 211 | 9 | 303 |  | 313 |  | 10 |  | 400 | 412 | 12
|  |  |  | 平均 |  |  | 100 |  | 101 | 1 | 202 | 212 | 10 | 303 |  | 315 |  | 12 |  | 400 | 412 | 12
|  |  |  | 温度設定 |  |  | 99 |  |  |  | 190 |  |  | 288 | [5 empty] | 388
|  |  |  | 実測値 |  |  | 95 |  |  |  | 193 |  |  | 295 | [5 empty] | 400
２．判断基準
＊ 設定温度に対して、温度差が判断基準 を超える場合は、電気炉本体の温度を
基準のシース熱伝対に合わせる。
[17 empty] | 管理担当者 |  |  |  | 校正者
保管期間 |  |  |  | 期末より5年間 |  | 保管部門 |  | 測定部門 | [8 empty] | 改訂（制定）日 |  |  |  | 2014-09-01
電気炉検査記録 | [20 empty] | ２／２ |  | 頁
管理番号 |  |  |  |  | DVA-051-001 | [5 empty] | 校正年月日 |  |  |  | 2017-11-04
製造業者・型式 |  |  |  |  | ヤマト科学㈱ FO200 | [5 empty] | 有効期限 |  |  |  | 2018-11-30
製造番号 |  |  |  |  | 54800033 | [5 empty] | 有効期間 |  |  |  | 校正日の翌月１日から起算して12ヶ月
検査試験装置
| 機器名 |  |  |  |  | 管理番号 |  |  |  | 製造業者・型式 | [8 empty] | 製造番号
| デジタル温度計 |  |  |  |  | DVM-010-003 |  |  |  | 日置電機㈱ 3412 | [8 empty] | 130810062
| シース熱伝対 |  |  |  |  | DVM-172-005 |  |  |  | 大貴工業㈱ SKS-35 | [8 empty] | 103765
１. 比較結果表
[7 empty] | 500℃ |  |  |  | 600℃ |  |  | 700℃ | [5 empty] | 800℃
[7 empty] | 本体 表示 |  | 実測 値 | 差 | 本体 表示 | 実測 値 | 差 | 本体 表示 |  | 実測 値 |  | 差 |  | 本体 表示 | 実測 値 | 差
|  |  |  | 0 |  |  | 500 |  | 520 | 20 | 600 | 625 | 25 | 700 |  | 723 |  | 23 |  | 800 | 825 | 25
|  |  |  | 5 |  |  | 500 |  | 520 | 20 | 600 | 624 | 24 | 700 |  | 722 |  | 22 |  | 800 | 824 | 24
|  |  |  | 10 |  |  | 500 |  | 519 | 19 | 600 | 624 | 24 | 700 |  | 722 |  | 22 |  | 800 | 824 | 24
|  |  |  | 15 |  |  | 500 |  | 519 | 19 | 600 | 623 | 23 | 700 |  | 723 |  | 23 |  | 800 | 824 | 24
|  |  |  | 20 |  |  | 500 |  | 518 | 18 | 600 | 623 | 23 | 700 |  | 722 |  | 22 |  | 800 | 824 | 24
|  |  |  | 25 |  |  | 500 |  | 518 | 18 | 600 | 623 | 23 | 700 |  | 722 |  | 22 |  | 800 | 823 | 23
|  |  |  | 30 |  |  | 500 |  | 518 | 18 | 600 | 623 | 23 | 700 |  | 722 |  | 22 |  | 800 | 823 | 23
|  |  |  | 平均 |  |  | 500 |  | 519 | 19 | 600 | 624 | 24 | 700 |  | 722 |  | 22 |  | 800 | 824 | 24
|  |  |  | 温度設定 |  |  | 481 |  |  |  | 576 |  |  | 678 | [5 empty] | 776
|  |  |  | 実測値 |  |  | 498 |  |  |  | 598 |  |  | 703 | [5 empty] | 798
２．判断基準
＊ 設定温度に対して、温度差が判断基準 を超える場合は、電気炉本体の温度を
基準のシース熱伝対に合わせる。
[17 empty] | 管理担当者 |  |  |  | 校正者
保管期間 |  |  |  | 期末より5年間 |  | 保管部門 |  | 測定部門 | [8 empty] | 改訂（制定）日 |  |  |  | 2014-09-01
設定
温度
時間
（分）
設定
温度
時間
（分）

## 002
電気炉検査記録 | [20 empty] | １／２ |  | 頁
管理番号 |  |  |  |  | DVA-051-002 | [5 empty] | 校正年月日 |  |  |  | 2017-11-04
製造業者・型式 |  |  |  |  | ヤマト科学㈱ FO200 | [5 empty] | 有効期限 |  |  |  | 2018-11-30
製造番号 |  |  |  |  | 54800032 | [5 empty] | 有効期間 |  |  |  | 校正日の翌月１日から起算して12ヶ月
検査試験装置
| 機器名 |  |  |  |  | 管理番号 |  |  |  | 製造業者・型式 | [8 empty] | 製造番号
| デジタル温度計 |  |  |  |  | DVM-010-006 |  |  |  | 日置電機㈱ 3412 | [8 empty] | 130810059
| シース熱伝対 |  |  |  |  | DVM-172-001 |  |  |  | 大貴工業㈱ SKS-35 | [8 empty] | 103766
１. 比較結果表
/
[7 empty] | 100℃ |  |  |  | 200℃ |  |  | 300℃ | [5 empty] | 400℃
[7 empty] | 本体 表示 |  | 実測 値 | 差 | 本体 表示 | 実測 値 | 差 | 本体 表示 |  | 実測 値 |  | 差 |  | 本体 表示 | 実測 値 | 差
|  |  |  | 0 |  |  | 101 |  | 113 | 12 | 202 | 221 | 19 | 300 |  | 318 |  | 18 |  | 400 | 423 | 23
|  |  |  | 5 |  |  | 101 |  | 113 | 12 | 202 | 221 | 19 | 300 |  | 319 |  | 19 |  | 400 | 423 | 23
|  |  |  | 10 |  |  | 101 |  | 112 | 11 | 203 | 221 | 18 | 300 |  | 319 |  | 19 |  | 400 | 423 | 23
|  |  |  | 15 |  |  | 101 |  | 112 | 11 | 203 | 220 | 17 | 300 |  | 319 |  | 19 |  | 400 | 422 | 22
|  |  |  | 20 |  |  | 101 |  | 112 | 11 | 202 | 220 | 18 | 300 |  | 318 |  | 18 |  | 400 | 422 | 22
|  |  |  | 25 |  |  | 100 |  | 112 | 12 | 202 | 219 | 17 | 300 |  | 318 |  | 18 |  | 400 | 422 | 22
|  |  |  | 30 |  |  | 100 |  | 111 | 11 | 202 | 219 | 17 | 300 |  | 319 |  | 19 |  | 400 | 422 | 22
|  |  |  | 平均 |  |  | 101 |  | 112 | 11 | 202 | 220 | 18 | 300 |  | 319 |  | 19 |  | 400 | 422 | 22
|  |  |  | 温度設定 |  |  | 89 |  |  |  | 182 |  |  | 281 | [5 empty] | 378
|  |  |  | 実測値 |  |  | 96 |  |  |  | 197 |  |  | 300 | [5 empty] | 397
２．判断基準
＊ 設定温度に対して、温度差が判断基準 を超える場合は、電気炉本体の温度を
基準のシース熱伝対に合わせる。
[17 empty] | 管理担当者 |  |  |  | 校正者
保管期間 |  |  |  | 期末より5年間 |  | 保管部門 |  | 測定部門 | [8 empty] | 改訂（制定）日 |  |  |  | 2014-09-01
電気炉検査記録 | [20 empty] | ２／２ |  | 頁
管理番号 |  |  |  |  | DVA-051-002 | [5 empty] | 校正年月日 |  |  |  | 2017-11-04
製造業者・型式 |  |  |  |  | ヤマト科学㈱ FO200 | [5 empty] | 有効期限 |  |  |  | 2018-11-30
製造番号 |  |  |  |  | 54800032 | [5 empty] | 有効期間 |  |  |  | 校正日の翌月１日から起算して12ヶ月
検査試験装置
| 機器名 |  |  |  |  | 管理番号 |  |  |  | 製造業者・型式 | [8 empty] | 製造番号
| デジタル温度計 |  |  |  |  | DVM-010-006 |  |  |  | 日置電機㈱ 3412 | [8 empty] | 130810059
| シース熱伝対 |  |  |  |  | DVM-172-001 |  |  |  | 大貴工業㈱ SKS-35 | [8 empty] | 103766
１. 比較結果表
[7 empty] | 500℃ |  |  |  | 600℃ |  |  | 700℃ | [5 empty] | 800℃
[7 empty] | 本体 表示 |  | 実測 値 | 差 | 本体 表示 | 実測 値 | 差 | 本体 表示 |  | 実測 値 |  | 差 |  | 本体 表示 | 実測 値 | 差
|  |  |  | 0 |  |  | 500 |  | 525 | 25 | 600 | 630 | 30 | 700 |  | 730 |  | 30 |  | 800 | 828 | 28
|  |  |  | 5 |  |  | 500 |  | 525 | 25 | 600 | 630 | 30 | 700 |  | 730 |  | 30 |  | 800 | 828 | 28
|  |  |  | 10 |  |  | 500 |  | 525 | 25 | 600 | 629 | 29 | 700 |  | 730 |  | 30 |  | 800 | 828 | 28
|  |  |  | 15 |  |  | 500 |  | 525 | 25 | 600 | 629 | 29 | 700 |  | 730 |  | 30 |  | 800 | 828 | 28
|  |  |  | 20 |  |  | 500 |  | 525 | 25 | 600 | 629 | 29 | 700 |  | 730 |  | 30 |  | 800 | 828 | 28
|  |  |  | 25 |  |  | 500 |  | 525 | 25 | 600 | 629 | 29 | 700 |  | 730 |  | 30 |  | 800 | 828 | 28
|  |  |  | 30 |  |  | 500 |  | 525 | 25 | 600 | 629 | 29 | 700 |  | 730 |  | 30 |  | 800 | 828 | 28
|  |  |  | 平均 |  |  | 500 |  | 525 | 25 | 600 | 629 | 29 | 700 |  | 730 |  | 30 |  | 800 | 828 | 28
|  |  |  | 温度設定 |  |  | 475 |  |  |  | 571 |  |  | 670 | [5 empty] | 772
|  |  |  | 実測値 |  |  | 497 |  |  |  | 597 |  |  | 696 | [5 empty] | 800
２．判断基準
＊ 設定温度に対して、温度差が判断基準 を超える場合は、電気炉本体の温度を
基準のシース熱伝対に合わせる。
[17 empty] | 管理担当者 |  |  |  | 校正者
保管期間 |  |  |  | 期末より5年間 |  | 保管部門 |  | 測定部門 | [8 empty] | 改訂（制定）日 |  |  |  | 2014-09-01
設定
温度
時間
（分）
設定
温度
時間
（分）