TIÊUCHUẨN QUỐC GIA

TCVN10505-1:2015

ISO8655-1:2002

DỤNG CỤ ĐO THỂ TÍCH CÓ CƠ CẤU PITTÔNG - PHẦN 1: THUẬT NGỮ,YÊU CẦU CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN NGƯỜI SỬ DỤNG

Piston-operatedvolumetric apparatus - Part 1: Terminology, general requirements and userrecommendations

Lời nói đầu

TCVN 10505-1:2015 hoàn toàn tươngđương với ISO 8655-1:2002 và đính chính kỹ thuật 1:2008.

ISO 8655-1:2002 đã được phê duyệt lạinăm 2013 với bố cục và nội dung không thay đổi.

TCVN 10505-1:2015 do Ban Kỹ thuật Tiêuchuẩn Quốc gia TCVN/TC 48 Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh biên soạn, Tổngcục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 10505:2015 (ISO8655) Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông gồm các tiêu chuẩn sau:

TCVN 10505-1:2015 (ISO 10505-1:2002),Phần 1: Thuật ngữ, yêu cầu chung và hướng dẫn người sử dụng;

TCVN 10505-2:2015 (ISO 10505-2:2002).Phần 2: Pipet pittông;

TCVN 10505-3:2015 (ISO 10505-3:2002),Phần 3: Buret pittông.

TCVN 10505-4:2015 (ISO 10505-4:2002),Phần 4: Dụng cụpha loãng

TCVN 10505-5:2015 (ISO 10505-5:2002),Phần 5: Dụng cụ phân phối định lượng

TCVN 10505-6:2015 (ISO10505-6:2002), Phần 6: Xác định sai số phép đo bằng phương pháp khối lượng

TCVN 10505-7:2015 (ISO 10505-7:2005),Phần 7: Đánh giá tính năng của thiết bị không sử dụng phương pháp khối lượng.

Lời nói đầu

Tiêu chuẩn này được sử dụng cho:

— Nhà cung cấp, làm cơ sở để kiểm soátchất lượng, baogồm cả việc đánh giá sự phù hợp trong công bố của nhà cung cấp;

— Các phòng thử nghiệm và các tổ chứckhác, làm cơ sở để chứng nhận độc lập;

— Người sử dụng thiết bị, để có thể kiểmtra độ chính xác theo định kỳ.

Các phép thử được qui định phải đượcthực hiện bởi kỹ thuật viên đã được đào tạo.

DỤNG CỤ ĐO THỂTÍCH CÓ CƠ CẤU PITTÔNG - PHẦN 1: THUẬT NGỮ, YÊU CẦU CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN NGƯỜI SỬDỤNG

Piston-operatedvolumetric apparatus - Part 1: Terminology, general requirements and userrecommendations

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầuchung đối với các dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông. Tiêu chuẩn này áp dụngcho pipet pittông, buret pittông, dụng cụ pha loãng và dụng cụ phân phối địnhlượng. Tiêu chuẩn này cũng định nghĩa các thuật ngữ đối với việc sử dụng các dụngcụ đo thể tích có cơ cấu pittông và đưa ra các hướng dẫn cho người sử dụng.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sảnphẩm y tế sử dụng cho người, ví dụ bơm tiêm y tế.

CHÚ THÍCH Đối với các yêucầu về đo lường,sai số cho phép lớn nhất, các yêu cầu về ghi nhãn và thông tin cung cấp cho người sửdụng các dụng cụ đo thể tích có cơ cấupittông, xem TCVN10505-2 (ISO 8655-2) đối với pipet pittông, xem TCVN 10505-3 (ISO 8655-3) đối vớiburet pittông, xem TCVN 10505-4 (ISO 8655-4) đối với dụng cụ pha loãng vàxem TCVN 10505-5 (ISO 8655-5) đối với dụng cụ phân phối định lượng. Việc thử nghiệm sựphù hợp (đánh giá điển hình) dụngcụ đo thể tích có cơcáu pittông được qui địnhtrong TCVN 10505-3 (ISO 8655-3). Các phương pháp thử thay thế nhưphương pháp trắc quang và chuẩn độ được qui định trong TCVN 10505-7 (ISO8655-7). Đối với tất cả các phépthử khác (vi dụ hoạt động đảm bảo chất lượng bởi nhà cung cấp, đảm bảo chất lượng thiếtbị phân tích và phươngtiện đo bởi người sử dụng)xem TCVN 10505-6 (ISO 8655-6) hoặc các phương pháp thử thay thế khác.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiếtcho việc áp dụng tiêuchuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụngphiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì ápdụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 10505-2 (ISO 8655-2), Dụng cụđo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 2: Pipet pittông

TCVN 10505-3 (ISO 8655-3), Dụng cụđo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 3: Buret pittông

TCVN 10505-4 (ISO 8655-4), Dụng cụđo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 4 - Dụng cụ pha loãng

TCVN 10505-5 (ISO 8655-5), Dụng cụđo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 5: Dụng cụ phân phối địnhlượng;

TCVN 10505-6 (ISO 8655-6), Dụng cụđo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 6: Xác định sai số phép đo bằng phươngpháp khối lượng

IEC 60073, Basic and safety principles forman-machine interface, markingand identification. Coding principles forindication devices and actuators(Nguyên tắc cơ bản và an toàn cho người vậnhành máy, ghi nhãn và nhận biết. Các nguyên tắc mã hóa đối với các thiết bị chỉ thị vàtruyền động)

IEC 61010-1, Safetyrequirements for electrical equipment for measurement, control and laboratoryuse. General requirements (Các yêu cầu an toàn đối với thiết bị đo điện,kiểm soát và sử dụng trong phòng thí nghiệm. Yêu cầu chung)

IEC 61326-1, Electrical equipmentfor measurement, control and laboratory use - EMC requirements (Thiết bị đo điện, kiểmsoát và sử dụng trong phòng thí nghiệm - Các yêu cầu EMC).

3. Thuật ngữ và địnhnghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuậtngữ và định nghĩa sau.

3.1. Cácthuật ngữ về đo lường

3.1.1. Sai số chophép lớn nhất(maximumpermissible error)

Giá trị cực trị cho phép trên hoặc dướicủa độ lệch thể tích xả so với thể tích danh định (3.1.5) hoặc thể tích được chọn(3.1.6) của dụng cụ đo thểtích có cơ cấu pittông.

| CHÚ THÍCH 1 | Định nghĩa chung về sai số cho phép lớn nhất được qui định trong VIM. |
| --- | --- |
| CHÚ THÍCH 2 | Sai số cho phép lớn nhất của dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông được qui định trong TCVN 10505-2 (ISO 8655-2) đến TCVN 10505-5(ISO 8655-5). Việc thử nghiệm sai số cho phép lớn nhất được thực hiện bằng phương pháp khối lượng theo TCVN 10505-6 (ISO 8655-6). |

3.1.2. Sai số hệ thống (systematicerror)

Sự chênh lệch (của dụng cụ đo thể tíchcó cơ cấu pittông) giữa thể tích xả và dung tích danh định hoặc dung tích đượcchọn.

CHÚ THÍCH 1 Định nghĩa chung của sai số hệ thống đượcqui định trong VIM và TCVN 8244-2 (ISO 3534-2).

CHÚ THÍCH 2 Đối với thử nghiệm sự phùhợp theo TCVN 10505-6 (ISO 8655-6), sai số hệ thống được xác định dựa trên giá trịtrung bình của 10 lầnđo.

3.1.3. Sai số ngẫunhiên(random error)

(dụng cụ đo thể tích có cơ cấupittông) sự phân tán của thể tích xả xung quanh giá trị trung bình của các thểtích xả.

CHÚ THÍCH 1 Các định nghĩa chung vềsai số ngẫu nhiên được qui định trong VIM và TCVN 8244-2 (ISO 3534-2).

CHÚ THÍCH 2 Đối với việc thử nghiệm sựphù hợp theo TCVN 10505-6 (ISO 8655-6), sai số ngẫu nhiên được xác định dựa trên độ lệch chuẩnlặp lại của 10 phép đo.

3.1.4. Độ không đảmbảo đo(uncertainty ofmeasurement)

(thể tích được xả bởi dụng cụ đothể tích có cơ cấu pittông) thông số đi kèm với thể tích xả, đặc trưngcho sự phân tán của các thể tích có thể chấp nhận được để qui cho thểtích xả.

CHÚ THÍCH 1 Theo VIM.

CHÚ THÍCH 2 Độ không đảm bảo đo baogồm các phần của sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên của phép đo. Độ không đảmbảo đo có thể được tính theo công thức được nêu trong Phụ lục B củaTCVN 10505-6 (ISO 8655-6).

3.1.5. Dung tíchdanh định(nominal volume)

(dụng cụ đo thể tích có cơ cấupittông) dung tích được qui định bởi nhà sản xuất và được sử dụng để nhậndạng và biểu thị khoảng đo.

CHÚ THÍCH Đối với dụngcụ đo thể tích có cơ cấu pittông đặc biệtnhư pipet pittông có nhiều mứcdung tích và pipetpittông đa kênh, định nghĩa này được qui định trong các tiêu chuẩn tương ứng củabộ tiêu chuẩn TCVN 10505 (ISO 8655).

3.1.6. Dung tích đượcchọn(selected volume)

(dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông có nhiều mứcdung tích) dung tích được đặt bởi người sử dụng, để xả một thể tích được chọn trong khoảngdung tích hiệu dụng (3.1.7) của dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông có nhiềumức dung tích.

CHÚ THÍCH Đối với dụng cụ đo thể tíchcó cơ cấu pittông có một mứcdung tích, dung tích được chọn là dung tích danh định.

3.1.7. Khoảng dungtích hiệu dụng (useful volume range)

Phần dung tích danh định cho phép xả đảmbảo sai số cho phép lớn nhất phù hợp với qui định trong tiêu chuẩn tương ứng củabộ tiêu chuẩn TCVN 10505 (ISO 8655).

CHÚ THÍCH 1 Giới hạn trên của khoảngdung tích hiệu dụng luôn là dung tích danh định. Giới hạn dưới là 10 % dung tích danh định,nếu không có qui địnhkhác của nhà cung cấp.

CHÚ THÍCH 2 Đối với buret pittông, cóthể đưa ra yêu cầu về thiết kế đối với buret tự động nạp lại (bao gồm nhiều hành trình củapittông) trước khixả thể tích yêu cầu.

3.1.8. Thể tích khôngkhí chết(dead air volume)

(pipet có cơ cấu pittông với mặt phâncách không khí) thể tích khôngkhí nằm giữa phầndưới của pittông và bề mặt chất lỏng.

3.1.9. Thể tích chấtlỏng chết (dead liquidvolume)

Lượng chất lỏng (trongpipet, buret, dụng cụ pha loãng và dụng cụ phân phối định lượng kiểu dịch chuyểndương), không thuộc thể tích xả và nằm trong ống hút hoặc ống xả, van và trongxylanh trong quá trình vận hành.

3.1.10. Điều chỉnh (adjustment)

(dụng cụ đo thể tích có cơ cấupittông) việc chế tạo với dung sai phù hợp hoặc nhà cung cấp cài đặt thiết bị để bảo đảmtính năng đo lường, theo qui định trong tiêu chuẩn tương ứng của bộ tiêu chuẩnTCVN 10505 (ISO 8655) ở nhiệt độ chuẩn 20 oC hoặc 27 oC.

3.1.11. Điều chỉnh bởingười sử dụng(user adjustment)

(pipet có cơ cấu pittông) việc người sử dụng điềuchỉnh chỉ là sự điều chỉnhtùy theo mục đích của người thực hiện.

CHÚ THÍCH 1 Theo VIM

CHÚ THÍCH 2 Việc điều chỉnh yêu cầu các thaotác thay đổi dụng cụ cho các phépđo tiếp theo.

3.1.12. Hiệu chuẩn (calibration)

(dụng đo thể tích có cơ cấu pittông) tậphợp các thao tác thiết lập mối tương quan giữa thể tích xả và dung tíchdanh định hoặc dung tích được chọn tương ứng của dụng cụ.

CHÚ THÍCH 1 Theo VIM.

CHÚ THÍCH 2 Các kết quả của việchiệu chuẩn cho phép xác định số hiệu chỉnh của thể tích xả và độ không đảm bảo đo mở rộngkèm theo, ví dụ, thực hiện sau sự điều chỉnh hoặc điều chỉnh bởingười sử dụng.

CHÚ THÍCH 3 Kết quả của việc hiệu chuẩn có thể được ghitrong tài liệu được gọi là giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoặc báo cáo hiệuchuẩn.

CHÚ THÍCH 4 Việc hiệu chuẩn không yêu cầu thay đổidụng cụ.

3.2. Các thuật ngữliên quan đếnthử nghiệm

3.2.1. Thử nghiệm sựphù hợp(conformitytesting)

(dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông) việc kiểm tra hệ thống để xác định xem các yêu cầu được qui định trong tiêu chuẩnnày, đặc biệt về đo lường có được đáp ứng đầy đủ hay không.

CHÚ THÍCH 1 Theo TCVN 6450 (ISO/Guide 2).

CHÚ THÍCH 2 Các phương pháp thử tương ứng đượcqui định trong tiêu chuẩn tương ứng của bộ tiêu chuẩn TCVN 10505(ISO 8655).

3.2.2. Thử nghiệm điểnhình(type testing)

Thử nghiệm sự phù hợp trên một hoặcnhiều mẫu sản phẩm đại diệncho việc sản xuất.

3.2.3. Nhà cung cấp (supplier)

Tổ chức chịu trách nhiệm về dụng cụ đo thể tíchcó cơ cấu pittông và có thể bảo đảmchất lượng của dụng cụ.

CHÚ THÍCH Định nghĩa này có thể áp dụng chonhà sản xuất, nhà phân phối, nhà nhập khẩu, thợ lắp ráp, tổ chức dịch vụ, vv,…

3.2.4. Công bố củanhà cung cấp(supplier’s declaration)

Văn bản mà nhà cung cấp đưa ra bảo đảmdụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩnnày.

CHÚ THÍCH Công bố của nhà cung cấp cóthể được thực hiện sau khi thử nghiệm sự phù hợp.

3.2.5. Giấy chứng nhậnsự phù hợp(certificate of conformity)

Văn bản được đưa ra theo qui định củahệ thống chứng nhận, khẳng định rằng việc thử nghiệm sự phù hợp đã được thực hiệnvà các dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đượcqui định trong tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH 1 Theo TCVN 6450 (ISO/IECGuide 2).

CHÚ THÍCH 2 Giấy chứng nhậnsự phù hợp đối với dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông luôn có liên quan đếnhệthốngtổng thể bao gồm các phụ kiện đo lường liên quan. Vì vậy, giấy chứng nhận sự phù hợpcho đầu hút củapipet và cho bộ phận thay đổi của buret biểu thị sự kết hợp của dụng cụ đo thể tíchcó cơ cấu pittông và phụ kiện để áp dụng chứngnhận.

3.2.6. Giấy chứng nhậnhiệu chuẩn(calibration certificate)

Văn bản được đưa ra sau khi hiệu chuẩndụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông để báo cáo kết quả hiệu chuẩn.

4. Các loại dụng cụđo thể tích có cơ cấu pittông

4.1. Nguyêntắc chung

Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittôngbao gồm các dụng cụ dùng để hút hoặc xả các thể tích chất lỏng qui định; chúng có thểđược thực hiện thủ công hoặc tự động và được điều khiển bằng cơ, cơ-điện hoặcđiện tử.

4.2. Pipetpittông

Pipet có cơ cấu pittông đượcsử dụng để hút hoặc xả chất lỏng. Các pipet pittông đơn kênh được lắp mộtpittông/xylanh. Pipet pittông đa kênh được lắp một pittông/xylanh cho mỗi kênh;cùng một thể tích chất lỏng có thể đượcxả đồng thời vào nhiều dụng cụ chứa (ví dụ đĩa vi giếng). Pipet có cơ cấu pittông cóthể được cài đặt trước tại nhà máy để có thể xả một thể tích cho trước, hoặc thểtích được chọn bởi người sử dụng trong khoảng dung tích hiệu dụng.

Các pipet có cơ cấu pittông có thể là loạidịch chuyển dương hoặc loại dịch chuyển không khí [xem TCVN 10505-2 (ISO8655-2)].

4.3. Buretpittông

Buret pittông được thiết kế để xả chấtlỏng dần dần cho đến khi thể tích xả đủ để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng(thường trong phân tích) như sự thay đổi màu sắc, pH, độ dẫn điện hoặc độ phâncực. Thể tích xả có thể đọc được từ màn hình hoặc được ghi lại từ dụng cụ bằngcác phương tiện khác [xem TCVN 10505-3 (ISO 8655-3)].

4.4. Dụng cụpha loãng

Các dụng cụ pha loãng được sử dụng đểxả hỗn hợp cácchất lỏng có các phần thể tích xác định. Các thể tích dự kiến của mẫuvà chất lỏng pha loãng được chọn để cho một thể tích kết hợp có tỉ lệ pha loãngtheo yêu cầu, được người sử dụng chọn trước khi hút và xả chất lỏng. Theo TCVN10505-4 (ISO 8655-4), các dụng cụ pha loãng có thể có hoặc không có van, và cómột mức dung tích hoặc nhiều mức dung tích.

4.5. Dụng cụphân phối định lượng

Dụng cụ phân phối định lượng được sử dụngđể xả lặp lại (địnhlượng) một thể tích chất lỏng được đo. Các dụng cụ phân phối định lượng hành trìnhđơn xả một lần từ mỗi lần nạp. Các dụng cụ phân phối định lượng nhiều đường xảhoặc hệ thống dựa trên bánh cam có thể xả nhiều lần từ mỗi lần nạp.

5. Yêu cầu chung và thửnghiệm

Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittôngphải phù hợp với các yêu cầu tương ứng với các qui định sau đây.

— Yêu cầu về điện và an toàn chung,theo IEC 61010-1.

— Yêu cầu tương thích điện tử, theo IEC61326-1.

— Ghi nhãn và bố trí hiển thị điện tử,đo và kiểm tra theo IEC 60073.

6. Thông tin sản phẩm

6.1. Thôngtin cho người sử dụng

Các hướng dẫn sử dụng phải được kèmtheo mỗi dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông. Hướng dẫn sử dụng phải bao gồmít nhất các thông tin sau.

a) Số lượng các dụng cụ được bao góiphải được liệt kê kèm theo các phụ kiện. Nếu dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông khôngthể được sử dụng đúng như cung cấp, cần phải thông tin chi tiết về các bộ phậnbổ sung cần thiết và hướng dẫn cách lắp đặt các bộ phận đó.

b) Thông tin chi tiết về việc khửtrùng dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông hoặc các bộ phận của dụng cụ này, bao gồmmôi trường khử trùng được chấp nhận (như hơi, khí nóng, etylen oxit), nhiệt độkhử trùng (như 100 oC, 121 oC), và phải nêu các điều kiệngiới hạn (ví dụ áp suất tối đa để hấp được khuyến nghị). Khi khử trùng, phảitháo rời dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông để đạt độ sạch cần thiết.

Nếu thông tin cho người sử dụng khôngbao gồm các nội dung trên, thì dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông phải đượchiểu là không để khử trùng.

c) Hướng dẫn bảo dưỡng, làmsạch và bảo trì dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông.

d) Thông tin tối thiểu bổ sung đối vớitừng loại dụng cụ (xem Điều 4) theo qui định trong các tiêu chuẩn tương ứng củabộ tiêu chuẩn TCVN 10505 (ISO 8655).

e) Khoảng nhiệt độ mà có thể sử dụngđược dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông.

6.2. Làm sạch

Khi có yêu cầu, nhà cung cấp phải hướngdẫn cách tháo rời dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông để tiếp tục vệ sinh, làm sạchtrong trường hợp được sử dụng với các chất phóng xạ, hóa chất hoặcvi sinh. Người sử dụng chịu trách nhiệm trong việc làm sạch. Không được gửi dụngcụ đo thể tích có cơ cấu pittông đến bên thứ ba nếu chưa được làm sạch.

6.3. Độ bềnhóa học

Nếu có yêu cầu, nhà cung cấp phải cungcấp thông tin liên quan đến độ bền hóa học của dụng cụ đo thể tích có cơ cấupittông đối với các dung dịch và dung môi hữu cơ và vô cơ.

7. Các yếu tố ảnh hưởngđến việc lựa chọn dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông

7.1. Tươngtác với chất lỏng

Bên cạnh các yếu tố khác, phạm vi ứngdụng của dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông được xác định bởi chất lượng thựchiện và việc lựa chọn vật liệu chế tạo. Một mặt, chất lỏng có thể tácđộng đến tính năng đo lường của dụng cụ. Mặt khác, dụng cụ có thể tác độngđến các đặc tính của chất lỏng do sự di chuyển các chất hoặc vết các nguyên tố,hoặc qua các ảnh hưởng của chất xúc tác, mà không làm thay đổi rõ ràng tínhnăng đo lường của dụng cụ.

Người sử dụng cần xác nhận là dụng cụđo thể tích có cơ cấu pittông bền với chất lỏng đo, và không làm nhiễm bẩn chấtlỏng. Có thể thựchiện điều này, ví dụ, bằng cách tham chiếu bảng độ bền hoặc, nếu cần thiết, thực hiện cácphép thử trên dụng cụ và chất lỏng theoyêu cầu. Xem thêm 6.1 e), 6.2 và 6.3.

7.2. Sử dụngpipet pittông có mặt phân cách không khí

Để phép thử chính xác nhất, người sử dụng phảinghiên cứu kỹ hướng dẫn sử dụng được cung cấp bởi nhà sản xuất. Phảiđặc biệt cẩn thận trong thao tác để chất lỏng không bị hút vào phần làm việc bên trong của pipet.

Phụ lục B trong TCVN 10505-2 (ISO8655-2) cung cấp các thông tin cụ thể về nguồn sai số có thể và cách tránhchúng.

Các đầu hút được làm bằng chất dẻo đốivới pipet pittông có mặt phân cách không khí được thiết kế để sử dụng một lần.Không làm sạch chúng để sử dụng lại vì các đặc tính đo lường có thể không còn đượctin cậy nữa.

7.3. Thửnghiệm bởi người sử dụng

Người sử dụng phải thiết lập sai số hệthống và các sai số ngẫu nhiên cho phép lớn nhất chấp nhận được dựa trên lĩnh vựcsử dụng và yêu cầu về độ chính xác đối với dụng cụ đo thể tích có cơ cấupittông.

Sự phù hợp đối với sai số cho phép lớnnhất chấp nhận được phải được thử nghiệm bởi người sử dụng theo định kỳ như làmột phần của hoạt động kiểm soát thiết bị thử hoặc kiểm soát chất lượng phântích thường xuyên, ví dụ ba tháng một lần nhưng tối thiểu là một lần một năm.Các khoảng thời gian khác có thể được qui định bởi người sử dụng, tùythuộc vào

— tần suất sử dụng,

— số người sử dụng dụng cụ đo thể tíchcó cơ cấupittông,

— hoạt tính của chất lỏng và

— sai số cho phép lớn nhất chấp nhậnđược do người sử dụng thiết lập.

Phép thử có thể được thực hiện theophương pháp khối lượng phù hợp với TCVN 10505-6 (ISO 8655-6) hoặc cácphương pháp khác.

CHÚ THÍCH Các phương pháp thử thay thế khác như phươngpháp trắc quang vàphương pháp chuẩn độ được qui định trong TCVN 10505-7 (ISO 8655-7).

Khi thử nghiệm sau bảo trì hoặc sửa chữa,áp dụng sai số cho phép lớn nhất được qui định trong tiêu chuẩn tương ứng của bộtiêu chuẩn TCVN 10505 (ISO 8655).

8. Ghi nhãn

Việc ghi nhãn mỗi dụng cụ đo thể tíchcó cơ cấu pittông được thực hiện phù hợp với TCVN 10505-2 (ISO 8655-2), TCVN10505-3 (ISO 8655-3), TCVN 10505-4 (ISO 8655-4) hoặc TCVN 10505-5 (ISO 8655-5)tương ứng.

PHỤ LỤCA

(Qui định)

DANHMỤC CÁC THUẬT NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG

| Tiếng Anh | Tiếng Việt |
| --- | --- |
| Maximum permissible error a | Sai số cho phép lớn nhất |
| Error (of indication) of a measuring instrument a | Sai số (biểu thị) của thiết bị đo |
| Accuracya b c | Độ chính xác |
| Truenessb c | Độ đúng |
| Precision b c | Độ chụm |
| Systematic errora b | Sai số hệ thống |
| Bias a c | Độ lệch |
| Random errora b | Sai số ngẫu nhiên |
| Repeatibility standard deviationb c | Độ lệch chuẩn lặp lại |
| Uncertainty of measurementa b d | Độ không đảm bảo đo |
| Adjustmenta d | Điều chỉnh |
| Calibrationa d | Hiệu chuẩn |
| Verificatione | Sự kiểm tra |
| Nominal volume | Dung tích danh định |
| Useful volume range | Khoảng dung tích hiệu dụng |
| Carry-over | Sự chuyển |
| Supplier | Nhà cung cấp |
| a Thuật ngữ được định nghĩa trong VIM b Thuật ngữ được định nghĩa trong TCVN 8244-2 (ISO 3534-2) c Thuật ngữ được định nghĩa trong TCVN 6910-1 (ISO 5725-1) d Thuật ngữ được định nghĩa trong ISO 10012-1. e Thuật ngữ được định nghĩa trong OIML R 76-1. |  |

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAMKHẢO

[1] TCVN 8244-2 (ISO 3534-2), Statistics- Vocabulary and symbols - Part 2: Applied statistics

[2] TCVN 6910-1 (ISO 5725-1), Accuracy(trueness and precision) of measurement methods and results - Part 1: Generalprinciples and definitions

[3] ISO 10012-1, Quality assurancerequirements for measuring equipment - Part 1: Metrological confirmationsystem for measuring equipment

[4] TCVN 6450 (ISO/IEC Guide 2), Standardizationand related activities - General vocabulary

[5] TCVN 6165 (ISO/IEC Guide 99), Internationalvocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM)

[6] OIML R 76-1:1992, Non-automaticweighing instrumentsPart 1: Metrological and technical requirements - Tests