TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10505-4:2015

ISO 8655-4:2002

DỤNG CỤ ĐO THỂTÍCH CÓ CƠ CẤU PITTÔNG - PHẦN 4: DỤNG CỤ PHA LOÃNG

Piston-operatedvolumetric apparatus - Part 4: Dilutors

Lời nói đầu

TCVN 10505-4:2015 hoàn toàn tươngđương với ISO 8655-4:2002 và đính chính kỹ thuật 1:2008.

ISO 8655-4:2002 đã được phê duyệt lạinăm 2013 với bốcục và nội dung không thay đổi.

TCVN 10505-4:2015 do Ban Kỹ thuật Tiêuchuẩn Quốc gia TCVN/TC 48 Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh biên soạn, Tổngcục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 10505:2015 (ISO8655) Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông gồm các tiêu chuẩn sau:

TCVN 10505-1:2015 (ISO 10505-1:2002),Phần 1: Thuật ngữ, yêu cầu chung và hướng dẫn người sử dụng;

TCVN 10505-2:2015 (ISO 10505-2:2002),Phần 2: Pipet pittông;

TCVN 10505-3:2015 (ISO 10505-3:2002),Phần 3: Buret pittông.

TCVN 10505-4:2015 (ISO 10505-4:2002),Phần 4: Dụng cụ pha loãng

TCVN 10505-5:2015 (ISO 10505-5:2002),Phần 5: Dụng cụ phân phối định lượng

TCVN 10505-6:2015 (ISO 10505-6:2002),Phần 6: Xác định sai sốphép đo bằng phương pháp khối lượng

TCVN 10505-7:2015 (ISO 10505-7:2005),Phần 7: Đánh giá tính năng của thiết bị không sử dụng phương pháp khối lượng.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này được sử dụng cho:

- Nhà cung cấp, làm cơ sở để kiểm soátchất lượng, bao gồm việc đánh giá sự phù hợp trong công bố của nhà cungcấp;

- Các phòng thử nghiệm và các tổ chức khác,làm cơ sở để chứng nhậnđộc lập;

- Người sử dụng thiết bị, để có thểkiểm tra độ chính xác theo định kỳ.

Các phép thử được qui định phải đượcthực hiện bởi kỹ thuật viên đã được đào tạo.

DỤNG CỤ ĐO THỂTÍCH CÓ CƠ CẤU PITTÔNG - PHẦN 4: DỤNG CỤ PHA LOÃNG

Piston-operatedvolumetric apparatus - Part 4: Dilutors

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định

- yêu cầu về đo lường,

- sai số cho phép lớn nhất,

- yêu cầu về ghi nhãn và

- thông tin cho người sử dụng

cho dụng cụ pha loãng có dung tích ốnghút mẫu (In) từ 5 µl đến 10 ml và khả năng pha loãng (Ex) từ 50 µl đến 100 ml.Chúng được thiết kế để cùng xả mẫu và chất pha loãng theo tỉ lệ và thể tích đượcđo.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu chung và các thuật ngữ, định nghĩa về dụng cụ đo thể tíchcó cơ cấu pittông được qui địnhtrong TCVN 10505-1 (ISO 8655-1). Thử nghiệm sự phù hợp (đánh giá điển hình) các dụng cụ đo thểtích có cơ cấu pittông được qui địnhtrong TCVN 10505-6 (ISO 8655-6). Các phương pháp thử thay thế như phương pháptrắc quang và phương pháp chuẩn độ được qui định trong TCVN 10505-7 (ISO 8655-7). Đối vớicác phép thử khác (ví dụ hoạt độngđảm bảo chất lượng bởinhà cung cấp, đảm bảo chất lượngthiết bị phân tích vàphương tiện đo bởi người sử dụng)xem TCVN 10505-6 (ISO 8655-6) hoặc các phương pháp thử thay thế khác. Đối vớicác yêu cầu về an toàncủa các dụng cụ phaloãng pittông sửdụng điện năng, xem IEC61010-1.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiếtcho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bốthì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi nămcông bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếucó).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nướcdùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 10505-1 (ISO 8655-1), Dụng cụđo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 1: Thuật ngữ, yêucầu chung và hướng dẫn người sử dụng

TCVN 10505-6 (ISO 8655-6), Dụng cụđo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 6: Xác định sai số phép đo bằng phương pháp khối lượng.

3. Thuật ngữ và địnhnghĩa

Trong tiêu chuẩn nàysử dụng các thuật ngữ và định nghĩa được qui định trong TCVN 10505-1 (ISO8655-1).

4. Nguyên lý hoạt động

Dụng cụ pha loãng được sử dụng để hútchính xác thể tích được đo mẫu chất lỏng và xả cùng với thể tích được đo chính xác chấtpha loãng. Dụng cụ pha loãng có thể được vận hành thủ công, bằng điện, khí nénhoặc thủy lực và có thể được giữ bằng tay, gắn lên đỉnh chai hoặc là dụng cụ có bệ đứng. Dụngcụ pha loãng cũng có thể là bộ phận của máy phân tích tự động. Bộ phận truyền độngcó thể đồng bộ, hoặc tách rời với bộ phận đo thể tích (bộ phận thay đổi).

Trước khi xả chất pha loãng, hệ thốngpittông pha loãng được nạp bằng cách hút chất pha loãng từ bình chứa. Saukhi loại hoàn toàn bọt khí trong hệ thống, chất pha loãng được hút vào trongxylanh đo thể tích bằng pittông pha loãng hoặc theo cách trực tiếp qua ống hútvà ống xả, hoặc không trực tiếp, từ bình chứa cho đến khi đạt đến giới hạn kiểmsoát về thể tích. Sau đó, thể tích được đo của mẫu được hút vào trong ống hútvà ống xả.

Việc hút mẫu có thể được kiểm soát bằnggiới hạn thứ hai bởi sự chuyển động của pittông pha loãng hoặc có thể bao gồmxylanh và pittông riêng biệt thứ hai cùng với các van. Trong suốt quá trình xả,thể tích mẫu trong ống hút và ống xả được xả ra, dựa theo lượng chất pha loãngđược đo.

CHÚ DẪN

1. Thể tích chất pha loãng

2. Pittông của ống hút mẫu

Hình 1 - Sơ đồ dụng cụ phaloãng

5. Điều chỉnh

5.1. Dụng cụ pha loãng phảiđược điều chỉnh bởi nhà cung cấp việc hút và xả thể tích định sẵn và nhiệt độchuẩn 20 °C, sử dụng nướcLoại 3 phù hợp với TCVN 4851 (ISO 3696).

Khi dụng cụ pha loãng được sử dụng ởquốc gia chấp nhận nhiệt độ chuẩn là 27 °C (khuyến nghị cho việc sử dụng ở vùng nhiệt đới),nhiệt độ này phải được thay thế cho nhiệt độ 20 °C.

5.2. Nếu dụng cụ phaloãng được thiết kế để việc điều chỉnhtrước tại nhà máy được thực hiện bởi người sử dụng, việc thiết kế phải ngăn chặnviệc điều chỉnh lại không chủý. Nếu người sử dụng điều chỉnh lại dụng cụ pha loãng, việc điều chỉnh lại nàyphải được thể hiện rõ ràng bên ngoài của dụng cụ pha loãng, ví dụ người sử dụng có thể đánhdấu, gắn xi, hoặc dán nhãn.

5.3. Phép thử điển hình khi điềuchỉnh phải đáp ứngđược các yêu cầu về tính năng được quiđịnhtrongĐiều 6 khi dụng cụ pha loãng được thử theo TCVN 10505-6 (ISO 8655-6).

6. Các yêu cầu về tính năng đo lường

Phép thử sự phù hợp (đánh giá điển hình) được quiđịnh trong TCVN 10505-6. (ISO 8655-6) đánh giá hệ thống tổng thể của dụngcụ pha loãng bao gồm các bộ pittông và các van, bộ truyền động, ống hút và ống xả và các ốngvà, nếu sử dụng, bộ phận thay đổi (xem Điều 4).

Phép thử sự phù hợp phải được thực hiệntheo TCVN 10505-6 (ISO 8655-6) bởi

- nhà cung cấp, trước khi công bố sựphù hợp hoặc giấy chứng nhận sự phù hợp, hoặc

- phòng thử nghiệm hoặc tổ chức đượcphép khác, trước khi cấp tài liệu chứng nhận sự phù hợp.

Đối với các phép thử sự phù hợp, phảiáp dụng các sai số cho phép lớn nhất được qui định trong Bảng 1 và Bảng 2. Nếucó công bố của nhà cung cấp hoặc giấy chứng nhận sự phù hợp, thì công bố hoặcgiấy chứng nhận sự phù hợp phải đúng với các bộ phận cụ thể đã được thử. Việcsử dụng các ống thay thế bao gồm việc thay đổi hệ thống thử điển hình có thể làmmất hiệu lực tính năng đo thể tích đã được chứng nhận bởi bên thứ ba hoặc nhàcung cấp.

Bảng 1 - Saisố cho phép lớn nhất của ống hút mẫu

| Dung tích danh định | Sai số hệ thống cho phép lớn nhất |  | Sai số ngẫu nhiên cho phép lớn nhất |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| µl | ± % | ± µl a | ± % b | ± µl c |
| 5 | 3,0 | 0,15 | 2 | 0,1 |
| 10 | 2,0 | 0,2 | 0,8 | 0,08 |
| 20 | 2,0 | 0,4 | 0,8 | 0,16 |
| 50 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 0,2 |
| 100 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 |
| 200 | 1,0 | 2,0 | 0,2 | 0,4 |
| 500 | 0,8 | 4,0 | 0,2 | 1,0 |
| 1 000 | 0,6 | 6,0 | 0,15 | 1,5 |
| a Biểu thị độ lệch của giá trị trung bình của phép đo mười lần dung tích danh định hoặc dung tích được chọn [xem TCVN 10505-6:2015 (ISO 8655-6:2002), 8.4]. b Biểu thị hệ số biến thiên của phép đo mười lần [xem TCVN 10505-6:2015 (ISO 8655-6:2002), 8.5]. c Biểu thị độ lệch chuẩn lặp lại của phép đo mười lần [xem TCVN 10505-6:2015 (ISO 8655-6:2002), 8.5]. |  |  |  |  |

Bảng 2 - Saisố cho phép lớn nhất của việc pha loãng

| Dung tích danh định | Sai số hệ thống cho phép lớn nhất |  | Sai số ngẫu nhiên cho phép lớn nhất |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| µl | ± % | ± µl a | ± % b | ± µl c |
| 0,05 | 1,8 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
| 0,1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
| 0,2 | 1,0 | 2,0 | 0,4 | 0,8 |
| 0,5 | 0,8 | 4,0 | 0,2 | 1,0 |
| 1 | 0,6 | 6,0 | 0,2 | 2,0 |
| 2 | 0,6 | 12,0 | 0,2 | 4,0 |
| 5 | 0,6 | 30 | 0,15 | 7,5 |
| 10 | 0,6 | 60 | 0,15 | 15 |
| 25 | 0,6 | 150 | 0,15 | 37,5 |
| 50 | 0,6 | 300 | 0,15 | 75 |
| 100 | 0,6 | 600 | 0,15 | 150 |
| a Biểu thị độ lệch của giá trị trung bình của phép đo mười lần dung tích danh định hoặc dung tích được chọn [xem TCVN 10505-6:2015 (ISO 8655-6:2002), 8.4]. b Biểu thị hệ số biến thiên của phép đo mười lần [xem TCVN 10505-6:2015 (ISO 8655-6:2002), 8.5]. c Biểu thị độ lệch chuẩn lặp lại của phép đo mười lần [xem TCVN 10505-6:2015 (ISO 8655-6:2002), 8.5]. |  |  |  |  |

Đối với dung tích danh định của ốnghút mẫu lớn hơn 1 ml, phải áp dụng sai số cho phép lớn nhất của sự pha loãng đượcqui định trong Bảng 2.

Đối với các sai số cho phép của dụng cụpha loãng có dung tích danh định trung gian giữa các dung tích được cho trong Bảng1 và Bảng 2, phải áp dụng giá trị tuyệt đối đối với dung tích danh định lớnhơn kế tiếp. Trong thử nghiệm sự phù hợp, sai số cho phép lớn nhất đối với dungtích danh định trong Bảng 1 và Bảng 2 áp dụng cho tất cả các dungtích được chọn trong khoảng dung tích hiệu dụng của dụng cụ pha loãng; nghĩa làcác sai số hệ thống cho phép lớn nhất của ống hút mẫu của dụng cụ pha loãng có khoảngdung tích hiệu dụng từ 10 µl đến 100 µl là ± 1,5 µl và sai số ngẫu nhiêncho phép lớn nhất là ± 0,2 µl cho tất cả các dung tích được chọn.

Nếu dụng cụ pha loãng được chế tạo códuy nhất một xylanh hoặc có hai xylanh giống nhau được sử dụng cho ốnghút mẫu và/hoặc xả chất phaloãng thìphải áp dụngsai số cho phép lớn nhất và nghiêm ngặt nhất trong Bảng 1 và 2 đối với mỗi thểtích.

7. Thông tin cho ngườisử dụng

Mỗi dụng cụ pha loãng phải được kèmtheo thông tin cho người sử dụng phù hợp với TCVN 10505-1:2015 (ISO 8655-1:2002),Điều 6. Hướng dẫn sử dụng phải bao gồm ít nhất các nội dung sau:

a) điều chỉnh mẫu vàkênh chất pha loãng (Ex hoặc In) và nhiệt độ chuẩn (20 °C hoặc 27 °C);

b) dung tích danh định của mẫu và cáckênh chất pha loãng;khi không thực hiện được [Điều 8.1 b)], thông tin phải được cung cấp để xác định chính xác dungtích danh định từ các dấu trên bộ hoặcmôđun phù hợp;

c) thể tích mẫu và chất pha loãng nhỏnhất được xả với sai số cho phép lớn nhất phù hợp với Điều 6;

d) thao tác chính xác;

e) thông tin về việc bảo dưỡng, làm sạchvà bảo trì dụng cụpha loãng;

f) hướng dẫn cách nạp chất lỏng màkhông có bọt khí.

g) số lượng của các dụng cụ được baogói bao gồm các phụ kiện.

Nên bao gồm thêm thông tin sau:

h) sai số hệ thống và sai số ngẫunhiên của phép đo với việc tham chiếu các qui trình thử bởi người sử dụngtrong tiêu chuẩn này và TCVN 10505-6 (ISO 8655-6) (nếu được bao gồm, sai số hệ thống vàsai số ngẫu nhiên củaphép đo phải được qui định đối với dung tích danh định, 50 % dung tích danh định và 10 %dung tích danh định hoặc dung tích nhỏ nhất với sai số cho phép lớnnhất phù hợp với qui định trong tiêu chuẩn này).

Nếu có thể, phải cung cấp các thôngtin liên quan đến mục đích và qui trình điều chỉnh bởi người sử dụng. Nếu dụngcụ pha loãng không thể sử dụng đúng như khi được cung cấp, cần phải có thôngtinchitiết về các bộ phận bổ sung cần thiết và cách lắp đặt chúng.

8. Ghi nhãn

Các thông tin sau đây phải được ghinhãn bền trên mỗi dụng cụ pha loãng:

a) dung tích danh định của mẫu và kênhchất pha loãng; nếu không thực hiện được do thiết kế môđun, cácmôđun thể tích phải được đánh dấu dung tích danh định hoặc thông tin cho phép người sử dụngxác định được dung tích danh định từ thông tin cho người sử dụng [xem Điều 7, b)]

b) tên và/hoặc thương hiệu nhà cung cấp;

c) tên dụng cụ của nhà cung cấp;

d) đơn vị đo;

e) số seri của dụng cụ phaloãng;

Thông tin sau tốt nhất cũng phải đượcghi nhãn bền:

f) chữ viết tắt cho sự điều chỉnh vànhiệt độ chuẩn “20 °C hoặc 27 °C”;

g) viện dẫn tiêu chuẩn này;

Dấu phù hợp có thể được gắn tại vị trí thích hợptrên dụng cụ pha loãng.

THƯ MỤC TÀILIỆU THAM KHẢO

[1] IEC 61010-1, Safetyrequirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratoryuse - Part 1: General requirements