TIÊUCHUẨN QUỐC GIA

TCVN10505-5:2015

ISO8655-5:2002

DỤNG CỤ ĐO THỂ TÍCH CÓ CƠ CẤU PITTÔNG - PHẦN 5: DỤNG CỤPHÂN PHỐI ĐỊNH LƯỢNG

Piston-operatedvolumetric apparatus - Part 5: Dispensers

Lời nói đầu

TCVN 10505-5:2015 hoàn toàn tươngđương với ISO 8655-5:2002 và đính chính kỹ thuật 1:2008.

ISO 8655-5:2002 đã được phê duyệt lạinăm 2013 với bố cục và nộidung không thay đổi.

TCVN 10505-5:2015 do Ban Kỹ thuật Tiêuchuẩn Quốc giaTCVN/TC 48 Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh biên soạn, Tổng cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 10505:2015 (ISO8655) Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông gồm các tiêu chuẩn sau:

TCVN 10505-1:2015 (ISO 10505-1:2002),Phần 1: Thuật ngữ, yêu cầu chung và hướng dẫn người sử dụng;

TCVN 10505-2:2015 (ISO 10505-2:2002),Phần 2: Pipet pittông;

TCVN 10505-3:2015 (ISO 10505-3:2002),Phần 3: Buret pittông.

TCVN 10505-4:2015 (ISO 10505-4:2002),Phần 4: Dụng cụ pha loãng

TCVN 10505-5:2015 (ISO 10505-5:2002),Phần 5: Dụng cụ phân phối định lượng

TCVN 10505-6:2015 (ISO 10505-6:2002),Phần 6: Xác định sai số phép đo bằng phương pháp khối lượng

TCVN 10505-7:2015 (ISO 10505-7:2005),Phần 7: Đánh giá tính năng của thiết bị không sử dụng phương pháp khối lượng.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này được sử dụng cho:

- Nhà cung cấp, làm cơ sở để kiểm soátchất lượng, bao gồm việc đánh giá sự phù hợp trong công bố của nhà cungcấp;

- Các phòng thử nghiệm và các tổ chứckhác, làm cơ sở để chứng nhận độc lập;

- Người sử dụng thiết bị, để có thể kiểmtra độ chính xác theo định kỳ.

Các phép thử được qui định phải đượcthực hiện bởi kỹ thuật viên đã được đào tạo.

DỤNG CỤ ĐO THỂTÍCH CÓ CƠ CẤU PITTÔNG - PHẦN 5: DỤNG CỤ PHÂN PHỐI ĐỊNH LƯỢNG

Piston-operatedvolumetric apparatus - Part 5: Dispensers

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định

- yêu cầu về đo lường,

- sai số cho phép lớn nhất,

- yêu cầu về ghi nhãn và

- thông tin cho người sử dụng

cho dụng cụ phân phối định lượng. Tiêuchuẩn này áp dụng cho các dụng cụ phân phối định lượng có dung tích danh định từ1 µl đến 200 ml đượcthiết kế để xả thểtích của chúng (Ex),

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu chung và các thuật ngữ,định nghĩa về dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông được qui định trong TCVN10505-1 (ISO 8655-1). Thử nghiệm sựphù hợp (đánh giá điển hình) dụng cụđo thể tích có cơ cấu pittông được qui địnhtrong TCVN 10505-6 (ISO 8655-6). Các phương pháp thử thay thế như phương pháp trắc quangvà phương pháp chuẩn độ được quiđịnh trong TCVN 10505-7 (ISO 8655-7). Đối với tất cả các phép thử khác (ví dụ hoạt độngđảm bảo chất lượng bởi nhà cung cấp, đảm bảo chất lượng thiết bị phântích và phươngtiện đo bởi người sử dụng) xem TCVN 10505-6 (ISO 8655-6) hoặc các phương pháp thửthay thế khác. Đối với yêu cầu về an toàn củadụng cụ định lượng sử dụng điện năng, xem IEC 61010-1.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rấtcần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi nămcông bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi nămcông bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếucó).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nướcdùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 10505-1 (ISO 8655-1). Dụng cụđo thể tích có cơ cấupittông - Phần 1: Thuật ngữ, yêu cầu chung và hướng dẫn người sử dụng

TCVN 10505-6 (ISO 8655-6), Dụng cụđo thể tích có cơ cấupittông - Phần 6: Xác định sai số phép đo bằng phương pháp khối lượng.

3. Thuật ngữ và địnhnghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụngcác thuật ngữ và định nghĩa được qui định trong TCVN 10505-1 (ISO 8655-1).

4. Nguyên lý hoạt động

Dụng cụ phân phối định lượng được sử dụngđể xả lặp lại chính xác (định lượng) các thể tích chất lỏng được đặttrước. Gồm hai loại:

- Dụng cụ phân phối định lượng hànhtrình đơn xả một lần từ mỗi lần nạp.

- Dụng cụ phân phối định lượng nhiều đườngxả hoặc hệ thống dựa trên bánh cam có thể xả nhiều lần từ mỗi lần nạp.

Pittông có thể được vận hành thủ công,bằng điện, khí nén hoặc thủy lực. Cơ cấu truyền động, pittông và xylanh có thể là một bộ liềnhoặc tách rời, sao cho pittông và xylanh (bộ phận thay đổi) khác có thể được sửdụng với cùng cơ cấu truyền động.

Trong quá trình thực hiện, ống hút đượcnhúng trong bình chứa chất lỏng xả. Sau khi hệ thống được nạp chất lỏng, bảo đảm rằnghệ thống không chứa khí, pittông hút chất lỏng bằng cách chuyển động theo mộthướng và xả chất lỏng cầnđo bằng cách chuyển động theo hướng đối diện.

Dụng cụ phân phối địnhlượng được thiết kế có hoặc không có van. Bên cạnh các yếu tố khác, các đặc tính đo lườngcủa dụng cụ phân phối định lượng phụthuộc vào vật liệu và chất lượng của ống hút và ống xả được sử dụng.Do đó nhà cung cấp phải cung cấp ống hút và và ống xả cần thiết cho dụng cụ phân phối định lượnghoặc đưa ra các khuyến nghị về đặc tính của ống cần phải có để đáp ứng các yêu cầu về đolường được đặt ra trong hệ thống.

Hình 1 - Giản đồ dụng cụphân phối định lượng có và không có van

5. Điều chỉnh

5.1. Dụng cụ phân phối địnhlượng phải được điều chỉnh bởi nhà sảnxuất việc xả (Ex) thể tích định trước và nhiệt độ chuẩn 20 °C, sử dụng nướcLoại 3 theo qui định của TCVN 4851 (ISO 3696).

Khi dụng cụ phân phối định lượng đượcsử dụng ở quốc gia chấpnhận nhiệt độ chuẩn là 27 °C (khuyến nghị đối với việc sử dụng ở vùng nhiệt đới),nhiệt độ này phải được thay thế cho nhiệt độ 20 °C.

5.2. Nếu dụng cụ phân phốiđịnh lượng được thiết kế để việc điều chỉnh trước tại nhà máy được thực hiện bởingười sử dụng, việc thiết kế phải ngăn chặn việc điều chỉnh lại khôngchủ ý. Nếu người sửdụng điều chỉnh lại dụng cụ định lượng thì việc điều chỉnh lại này phảiđược thể hiện rõ ràng bên ngoài dụng cụ định lượng, ví dụ người sửdụng có thể đánh dấu, gắn xi, hoặc dán nhãn.

5.3. Phép thử điển hình khi điềuchỉnh phải đáp ứng các yêu cầu về tính năng được qui định trong Điều 6 khi dụngcụ định lượng được thử theo TCVN 10505-6 (ISO 8655-6).

6. Các yêu cầu vềtính năng đo lường

Các phép thử sự phù hợp (đánh giá điểnhình) được qui định trong TCVN 10505-6 (ISO 8655-6) đánh giá hệ thống tổng thể của dụngcụ phân phối định lượng bao gồm bộ truyền động và bộ phận thay đổi (xem Điều 4)bao gồm ống hút và ống xả, nếu sử dụng. Phép thử sự phù hợp phải được thực hiệntheo TCVN 10505-6 (ISO 8655-6) bởi

- nhà cung cấp, trước khi công bố sựphù hợp hoặc giấy chứng nhận sự phù hợp, hoặc

- phòng thử nghiệm hoặc tổ chức được ủyquyền, trước khi cấp giấy chứng nhận sự phù hợp.

Đối với các phép thử sự phù hợp, phảiáp dụng sai số cho phép lớn nhất được qui định trong Bảng 1 và Bảng 2.

Bảng 1 - Saisố cho phép lớn nhất đối với dụngcụ phân phối định lượng hành trình đơn

| Dung tích danh định | Sai số hệ thống cho phép lớn nhất |  | Sai số ngẫu nhiên cho phép lớn nhất |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ml | ± % | ± µl a | ± % b | ± µl c |
| 0,01 | 2,0 | 0,2 | 1,0 | 0,1 |
| 0,02 | 2,0 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
| 0,05 | 1,5 | 0,75 | 0,4 | 0,2 |
| 0,1 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| 0,2 | 1,0 | 2,0 | 0,2 | 0,6 |
| 0,5 | 1,0 | 5,0 | 0,2 | 1,0 |
| 1 | 0,6 | 6,0 | 0,2 | 2,0 |
| 2 | 0,6 | 12,0 | 0,2 | 4,0 |
| 5 | 0,6 | 30,0 | 0,2 | 10,0 |
| 10 | 0,6 | 60,0 | 0,2 | 20,0 |
| 25 | 0,6 | 150,0 | 0,2 | 50,0 |
| 50 | 0,6 | 300,0 | 0,2 | 100 |
| 100 | 0,6 | 600,0 | 0,2 | 200 |
| 200 | 0,6 | 1 200 | 0,2 | 400 |
| a Biểu thị độ lệch của giá trị trung bình của phép đo mười lần dung tích danh định hoặc dung tích được chọn [xem TCVN 10505-6:2015 (ISO 8655-6:2002), 8.4]. b Biểu thị hệ số biến thiên của phép đo mười lần [xem TCVN 10505-6:2015 (ISO 8655-6:2002), 8.5). c Biểu thị độ lệch chuẩn lặp lại của phép đo mười lần [xem TCVN 10505-6:2015 (ISO 8655-6:2002), 8.5]. |  |  |  |  |

Bảng 2 - Sai sốcho phép lớn nhất đối với dụng cụ phân phối định lượng nhiều đường xả

| Dung tích danh định | Sai số hệ thống cho phép lớn nhất |  | Sai số ngẫu nhiên cho phép lớn nhất |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ml | ± % | ± µl a | ± % b | ± µl c |
| 0,001 | 5,0 | 0,05 | 5,0 | 0,05 |
| 0,002 | 5,0 | 0,1 | 5,0 | 0,1 |
| 0,003 | 2,5 | 0,075 | 3,5 | 0,11 |
| 0,01 | 2,0 | 0,2 | 2,5 | 0,25 |
| 0,02 | 1,5 | 0,3 | 2,0 | 0,4 |
| 0,05 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,75 |
| 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,2 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| 0,5 | 1,0 | 5,0 | 0,6 | 3,0 |
| 1 | 1,0 | 10 | 0,4 | 4,0 |
| 2 | 0,8 | 16 | 0,4 | 8,0 |
| 5 | 0,6 | 30 | 0,3 | 15 |
| 10 | 0,5 | 50 | 0,3 | 30 |
| 25 | 0,5 | 125 | 0,3 | 75 |
| 50 | 0,5 | 250 | 0,25 | 125 |
| 100 | 0,5 | 500 | 0,25 | 250 |
| 200 | 0,5 | 1 000 | 0,25 | 500 |
| a Biểu thị độ lệch của giá trị trung bình của phép đo mười lần dung tích danh định hoặc dung tích được chọn [xem TCVN 10505-6:2015 (ISO 8655-6:2002), 8.4]. b Biểu thị hệ số biến thiên của phép đo mười lần [xem TCVN 10505-6:2015 (ISO 8655-6:2002), 8.5]. c Biểu thị độ lệch chuẩn lặp lại của phép đo mười lần [xem TCVN 10505-6:2015 (ISO 8655-6:2002), 8.5). |  |  |  |  |

Nếu công bố của nhà cung cấp hoặcgiấy chứng nhận sự phù hợp áp dụng cho bộ phận thay đổi, nhà cung cấp phải qui địnhsự kết hợp của bộ truyền động và bộ phận thay đổi với công bố sự phù hợp áp dụng.

Đối với sai số cho phép củadụng cụ phân phốiđịnh lượng có dung tích danhđịnh trung gian giữa các dung tích được cho trong Bảng 1 và Bảng 2, phải ápdụng các giá trị tuyệt đối đối với dung tích danh định lớn hơn kế tiếp.

CHÚ THÍCH: Điều này cónghĩa là sai số hệ thốngcho phép lớn nhất của dụng cụphân phối định lượng hành trình đơn có dung tích danh định là 75 ml là ± 600 µl và các sai số ngẫu nhiên cho phép lớn nhất là ±200 µl.

Trong phép thử sự phù hợp, sai số chophép lớn nhất đối vớidung tích danh địnhtrong Bảng 1 và Bảng 2 áp dụng cho tất cả dung tích được chọn trong khoảng dungtích hiệu dụng của dụng cụ phân phốiđịnh lượng; nghĩa là các sai số hệ thống cho phép lớn nhất của dụngcụ phân phối định lượng hành trình đơn với khoảng dung tích hiệu dụng từ 1 ml đến10 ml là ± 60 µl và các sai số ngẫu nhiên cho phép lớn nhất là ± 20 µl chotất cả các dung tích được chọn.

7. Thông tin cho ngườisử dụng

Mỗi dụng cụ phân phối định lượng phảiđược kèm theo thông tin người sử dụng phù hợp với TCVN 10505-1:2015 (ISO8655-1:2002), Điều 6. Hướng dẫn sử dụng phải bao gồm ít nhất các nộidung sau:

a) điều chỉnh (Ex) và nhiệt độ chuẩn (20 °C hoặc 27 °C);

b) dung tích danh định; khi không thựchiện được [xem Điều 8 a)], thông tin phải được cung cấp để xác định chính xácdung tích danh định từ các dấu trên bộ hoặc môđun phù hợp;

c) thể tích nhỏ nhất được xả với sai sốcho phép lớn nhất phù hợp với Điều 6;

d) thao tác chính xác;

e) thông tin về việc bảo dưỡng, làm sạchvà bảo trì dụng cụ phân phối định lượng;

f) hướng dẫn cách nạp chất lỏng mà không có bọtkhí.

Nên bao gồm thêm thông tin sau:

g) sai số hệ thống và ngẫunhiên của phép đo với việctham chiếu các qui trình thử nghiệm bởi người sử dụng trongtiêu chuẩn này và TCVN 10505-6 (ISO 8655-6) (nếu được bao gồm, sai số của phép đo phải đượcqui định đối với dung tích danh định, 50 % dung tích danh định và hoặc 10 % dungtích danh định hoặcthể tích xả nhỏ nhất mà quan sát được sai số tuyệt đối cho phép lớn nhất đượcqui định trong tiêu chuẩn này.

Nếu có thể, phải cung cấp các thôngtin liên quan đến mục đích và qui trình điều chỉnhbởi người sử dụng.

8. Ghi nhãn

Các thông tin sau đây phải được ghinhãn bền trên mỗi dụng cụ phânphối định lượng:

a) dung tích danh định của mẫu và kênhpha loãng; nếu không thực hiện được do thiết kế môđun, các môđun thể tích phảiđược đánh dấu dung tích danh định hoặc thông tin cho phép người sử dụng xác địnhđược dung tích danh định từthông tin cho người sử dụng [xem Điều 7, b)]

b) tên và/hoặc thương hiệu nhà cung cấp;

c) tên dụng cụ của nhà cung cấp;

d) đơn vị đo;

e) số seri của dụng cụphân phối định lượng;

Thông tin sau tốt nhất cũng phải đượcghi nhãn bền:

f) chữ viết tắt “Ex” và nhiệt độchuẩn “20 °C hoặc 27 °C”;

g) viện dẫn tiêu chuẩn này;

Dấu phù hợp có thể được gắn tại vị trí thích hợptrên dụng cụ phân phối định lượng.

THƯ MỤC TÀILIỆU THAM KHẢO

[1] IEC 61010-1, Safetyrequirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratoryuse - Part 1: General requirements