TIÊUCHUẨN QUỐC GIA

TCVN10505-6:2015

ISO8655-6:2002

DỤNG CỤ ĐO THỂ TÍCH CÓ CƠ CẤU PITTÔNG - PHẦN 6: XÁC ĐỊNHSAI SỐ PHÉP ĐO BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG

Piston-operatedvolumetric apparatus - Part 6: Gravimetricmethods for the determination of measurement error

Lời nói đầu

TCVN 10505-6:2015 hoàn toàn tươngđương với ISO 8655-6:2002 và đính chính kỹ thuật 1:2008.

ISO 8655-6:2002 đã được phê duyệt lạinăm 2013 với bố cục và nội dung không thay đổi.

TCVN 10505-6:2015 do Ban Kỹ thuật Tiêuchuẩn Quốc gia TCVN/TC 48 Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh biên soạn,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệcông bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 10505:2015 (ISO8655) Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông gồm các tiêu chuẩn sau:

TCVN 10505-1:2015 (ISO 10505-1:2002),Phần 1: Thuật ngữ, yêu cầu chung và hướng dẫn người sử dụng;

TCVN 10505-2:2015 (ISO 10505-2:2002),Phần 2: Pipet pittông;

TCVN 10505-3:2015 (ISO 10505-3:2002),Phần 3: Buret pittông.

TCVN 10505-4:2015 (ISO 10505-4:2002),Phần 4: Dụng cụ pha loãng

TCVN 10505-5:2015 (ISO 10505-5:2002),Phần 5: Dụng cụ phân phối định lượng

TCVN 10505-6:2015 (ISO 10505-6:2002),Phần 6: Xác định sai số phép đo bằng phương pháp khối lượng

TCVN 10505-7:2015 (ISO 10505-7:2005),Phần 7: Đánh giá tính năng của thiết bị không sử dụng phương pháp khối lượng.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này được sử dụng cho:

- Nhà cung cấp, làm cơ sở đểkiểm soát chất lượng, bao gồm việc đánh giá sự phù hợp trong công bố của nhàcung cấp;

- Các phòng thử nghiệm và các tổchức khác, làm cơ sở để chứng nhận độc lập;

- Người sử dụng thiết bị, để có thể kiểm trađộ chính xác theo định kỳ.

Các phép thử được quy định phải đượcthực hiện bởi kỹ thuậtviên đã được đào tạo.

DỤNG CỤ ĐOTHỂ TÍCH CÓ CƠ CẤU PITTÔNG - PHẦN 6: XÁC ĐỊNH SAISỐ PHÉP ĐO BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG

Piston-operatedvolumetric apparatus - Part 6: Gravimetricmethods for the determination of measurement error

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháptham chiếu đối với thử nghiệm sự phù hợp của các dụng cụ đo thể tích có cơ cấupittông, theo đó sai số củaphép đo được xác định bằng phương pháp khối lượng. Việc thử nghiệm được áp dụngcho hệ thống hoàn chỉnh bao gồm dụng cụ, thiết bị chính và tất cả các bộ phậnđược chọn để sử dụng cùng với dụng cụ, dùng một lần hoặc tái sử dụng theo quytrình hút (In) hoặc xả (Ex).

CHÚ THÍCH: Các yêu cầuchung và các thuật ngữ, định nghĩa được quy định trong TCVN 10505-1 (ISO8655-1). Đối với các yêu cầu về đo lường, sai số cho phép lớn nhất, yêu cầu về ghi nhãn và thôngtin cung cấp cho người sử dụng cho dụng cụ đo thể tích có cơ cấupittông, xem TCVN 10505-2 (ISO 8655-2) đối với pipet pittông, xem TCVN 10505-3 (ISO8655-3) đối với buretpittông, xem TCVN 10505-4 (ISO 8655-4) đối với dụng cụ pha loãng và xem TCVN10505-5 (ISO 8655-5) đối với Dụng cụphân phối định lượng. Các phương pháp thử thay thế như các phương pháp trắcquang và phương pháp chuẩn độ được quy định trong TCVN 10505-7 (ISO 8655-7).

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiếtcho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bốthì áp dụngphiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì ápdụng phiên bản mới nhất,bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nướcdùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 6450 (ISO/IEC Guide 2), Tiêuchuẩn hóa và cáchoạt động có liên quan - Thuật ngữ chung và định nghĩa

TCVN 10505-1:2015 (ISO 8655-1:2002), Dụngcụ đo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 1: Thuật ngữ,các yêu cầu chung và khuyến nghị người sử dụng

TCVN 10505-2:2015 (ISO 8655-2:2015), Dụngcụ đo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 2: Pipet pittông

TCVN 10505-3:2015 (ISO 8655-3:2002), Dụngcụ đo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 3: Buret pittông

TCVN 10505-4: 2015 (ISO 8655-4:2002), Dụngcụ đo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 4: Dụng cụ pha loãng

TCVN 10505-5 (ISO 8655-5:2002), Dụngcụ đo thể tích có cơcấu pittông - Phần 5: Dụng cụ phân phối định lượng

ISO/TR 20461:2000, Determination ofuncertainty for volume measurements made using the gravimetric method (Xác định độkhông đảm bảo đo của các phép đo thể tích bằng phương pháp khối lượng)

OIML R 76-1:1992 Non-automaticweighing instruments - Part 1: Metrological and technical requirements -Tests(Dụng cụ đo khối lượng phi tự động - Phần 1: Yêu cầu đo lường và kỹ thuật - Cácphép thử).

3. Thuật ngữ và địnhnghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuậtngữ và định nghĩa được quy định trong TCVN 10505-1 (ISO 8655-1), TCVN 6450(ISO/IEC Guide 2) và OIML R 76-1.

4. Thiết bị, dụng cụ

4.1. Cân phântích hoặc các dụng cụ đo khối lượng phù hợp, có độ phân giải phùhợp với dung tích được chọn của các dụng cụ cần thử (xem Bảng 1).

Bảng 1 - Yêucầu tối thiểu đối với cân

| Dung tích được chọna của dụng cụ cần thử | Độ phân giải | Độ lặp lại và độ tuyến tính | Độ không đảm bảo đo chuẩn |
| --- | --- | --- | --- |
| V | mg | mg | mg |
| 1 ml ≤ V ≤ 10 ml | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| 10 ml ≤ V ≤ 100 ml | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 100 ml ≤ V ≤ 1 000 ml | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 1 ml ≤ V ≤ 10 ml | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 10 ml ≤ V ≤ 200 ml | 1 | 2 | 2 |
| a Đối với yêu cầu thực hành, dung tích danh định có thể được sử dụng để chọn cân |  |  |  |

Nếu biết độ không đảm bảo đo chuẩn của cân (ví dụtừ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của cân) thì có thể sử dụng thay cho độ lặp lại và độ tuyếntính. Độ không đảm bảo đo chuẩn phải không được lớn hơn hai đến ba lần độ phângiải.

4.2. Bìnhchứa chất lỏng, với dung tích đủ để chứa chất lỏng cho toànbộ các phép thử theo yêu cầu.

4.3. Bình cân, phù hợp vớiquy trình thử được chọn trong Điều 7. Phải thận trọng để tránh làm mất nước dobay hơi trong quá trình xả và cân.

Khuyến nghị rằng, đặc biệt đối vớidụng cụ thử thể tích tối thiểu, tỉ lệ chiều cao/đường kính của bìnhcân phải ít nhất là 3:1 hoặc sử dụng bình cân có nắp đậy.

4.4. Dụngcụ đo thời gian, có độ không đảm bảo đo chuẩn ≤ 1 s (xem chúthích trong 4.7).

4.5. Nhiệtkế,có độ không đảmbảo đo chuẩn ≤ 0,2 °C (xem chúthích trong 4.7).

4.6. Ẩm kế, có độ khôngđảm bảo đo chuẩn ≤ 10 % (xemchú thích trong 4.7).

4.7. Khí ápkế,có độ không đảm bảo đo chuẩn ≤ 0,5 kPa (xem chú thích trong 4.7).

CHÚ THÍCH: Tất cả độ không đảm bảo đo được quy định sử dụng hệsố phủ k = 1.

5. Chất lỏng thử

Sử dụng nước cất hoặc nước khử ionLoại 3 theo quy định của TCVN 4851 (ISO 3696), đã được khử khí hoặc cân bằngkhông khí. Nước phải ở nhiệt độphòng (xem 6.2).

6. Điều kiện thử

6.1. Quyđịnh chung

Dụng cụ mà được tháo và lắp lại địnhkỳ trong phạm vi sử dụng (ví dụ, mục đích làm sạch) phải được tháo và lắp lạiít nhất một lần trước khi thử theo hướng dẫn vận hành của nhà cungcấp.

Dụng cụ phải được vận hành đúng theohướng dẫn của nhà cung cấp.

6.2. Phòngthử

Phép thử phải được tiến hành trongphòng thoáng khí với môi trường ổn định. Phòng thử phải có độ ẩm tương đối trên50 % và nhiệt độ ổn định (± 0,5 °C) trong khoảng từ 15 °C đến 30 °C. Trước khithử, các dụng cụ để thử và nước thử phải được để trong phòng với thời gian cần thiết,tối thiểu là 2 h, để đạt cân bằng với các điều kiện phòng.

CHÚ THÍCH: Xem 8.3 đểhiệu chỉnh khi số đọc cân được quy đổi thành thể tích.

6.3. Sự bayhơi

Đặc biệt đối với các thể tích nhỏ hơn50 ml, phải tínhđến sai số do bay hơi của chất lỏng thử trong quá trình cân. Ngoài thiết kế củabình cân (4.3), thời gian chu kỳ thử là quan trọng.

Để sai số do bay hơi là nhỏ nhất cóthể, phải tính đến các yếu tố bổ sung sau đây nếu thể tích thử nhỏ hơn 50 ml:

- cân có các phụ kiện phù hợpnhư cửa chắn; hoặc

- chất lỏng thử để cân có thểđược xả vào ống mao quản, mặc dù phương pháp này không thay cho phương pháp sửdụng thông thường và người sử dụng nên tự kiểm tra các vấn đề còn tồn tại.

Ngoài các yếu tố trên, sai số do bayhơi trong suốt quá trình đo có thể được xác định bằng thực nghiệm (xem 7.2.8)và được bù về mặt toán học (xem 8.1). Phải tính thêm độ không đảm bảo đo của phần bù nàyvào độ không đảm bảo của phép đo.

6.4. Thờigian chu kỳ thử

Thời gian chu kỳ thử (thời gian yêucầu để hoàn thành việc cân một thể tích được xả) phải là tối thiểu. Thời gianlý tưởng không đượcvượt quá 60 s. Quan trọng là phải đều đặn, cả trong phạm vi mỗi chu kỳ và ngaykhi có thể từ chu kỳ này đến chu kỳ khác, sao cho có thể áp dụng được phần bùtoán họctincậy của sai số do bay hơi trong suốt quá trình đo.

7. Cách tiến hành

7.1. Nguyên tắc chung

7.1.1. Dungtích thử

Trong trường hợp dụng cụ có một mứcdung tích, thể tích thử là dung tích danh định. Trong trường hợp dụng cụ cónhiều mức dung tích (dung tích được chọn bởi người sử dụng), ít nhất ba thể tích phảiđược thử:

- dung tích danh định.

- khoảng 50 % dung tích danhđịnh.

- giới hạn dưới của khoảng dungtích hiệu dụng hoặc 10 % dung tích danh định (tùy theo giá trị nào lớn hơn).

Việc đo các thể tích tiếp theo làkhông bắt buộc. Các thiết bị cài đặt của dụng cụ (ví dụ đồng hồ, thang đo) phải đủđể chọn thể tích thử.

7.1.2. Sốlượng phép đo cho mỗi thể tích

Nếu phương pháp khối lượng của tiêuchuẩn này được sử dụng để thử nghiệm sự phù hợp hoặc thử loại, ví dụ, trước khicông bố hoặc chứng nhận sự phù hợp, hoặc nếu phương pháp khối lượng được sửdụng để đối chứng, phải tiến hành 10 phép đo đối với mỗi thể tích thử. Các phépđo này được sử dụng để tính toán sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên của phép đotheo Điều 8.

Để thiết lập lại sự phù hợp, ví dụ,sau việc sửa chữa không do nhà cung cấp thực hiện, cũng phải tiến hành 10 phép đođối với mỗi dung tích.

Nếu phương pháp khối lượng được sửdụng cho các mục đích khác, như kiểm soát chất lượng của nhà cung cấp hoặc bảohành sau bán hàng của nhà cung cấp,

- số lượng các dung tích thử(xem 7.1.1),

- số phép đo trên mỗi dung tíchvà,

- nếu sử dụng, số kênh được thử

có thể thay đổi với số lượng phù hợp.Cũng có thể sử dụngcác phương pháp thử khác cho mục đích này, miễn là có thể chứng minh được làtương quan với phương pháp tham chiếu được quy định trong tiêu chuẩn này, trongtrường hợp đó, người sử dụng nên chọn số lượng phép đo để xác định đặc tính đolường được dựa trên yêu cầu về độ chính xác.

7.1.3. Quytrình cân

Việc cân đối với các dụng cụ dùng đểxả (Ex) phải luôn bao gồm việc xả chất lỏng thử vào bình cân. Việc cân đối vớidụng cụ dùng để chứa (In) phải luôn bao gồm việc hút chất lỏng thử từ bình cân.Trường hợp sau tương tự như bước lấy mẫu khi sử dụng dụng cụ pha loãng.

7.1.4. Điềukiện thử trong quy trình cân

Tại thời điểm bắt đầu và kết thúc quytrình cân, nhiệtđộ của chất lỏng thử trong bình chứa phải được ghi với độ chính xác đến 0,2 °C. Áp suất khiquyển trong phòng thử phải được ghi với độ chính xác đến 1 kPa và độ ẩm tươngđối chính xác đến 10 %.

7.2. Pipetpittông đơn kênh có mặt phân cách khôngkhí (phù hợp với TCVN 10505-2 (ISO 8655-2)

7.2.1. Trườnghợp pipet pittông tự động, việc hút và xả chất lỏng thử là tự động. Các thaotác còn lại của quy trình được tiến hành như sau.

7.2.2. Đổ chất lỏng thử từ bình chứa vào bình cân đến độ sâu ít nhất 3 mm. Ghilại nhiệt độ của chất lỏng thử, áp suất khí quyển và độ ẩm tương đối trongphòng thử (xem 7.1.4). Nếu bình cân có nắp thì đậy nắp lại.

CHÚ THÍCH:Nhiệt độ và áp suất khí quyển là cần thiết đểlựa chọn hệ số điều chỉnh Z (xem 8.3 và Phụ lục A); độ ẩm tương đối không cần thiết đểđánh giá hệ số điều chỉnh Z trong Phụ lục A áp dụng cho khoảng độ ẩm tương đối từ 20% đến 90 % nhưng cần thiết cho việc lập báo cáo thử nghiệm [xem Điều 9, mục d)].

7.2.3. Nếu sử dụngpipet pittông có nhiều mức dung tích, chọn dung tích thử; việc đặt này khôngđược thay đổi trong suốt chu kỳ thử 10 phép đo.

7.2.4. Chuẩn bịpipet pittông và chu kỳ thử như sau:

a) lắp đầu hút được chọn vào pipetpittông

b) nạp chất lỏng thử vào đầu hút và xảnăm lần để đạt cân bằng độ ẩm trong thể tích không khí chết [xem TCVN 10505-1(ISO 8655-1:2002), 3.1.8] của pipet pittông loại dịch chuyển không khí.

c) đặt bình cân với nước vào đĩa cân.

7.2.5. Thựchiện chu kỳ thử sau (xem Hình 1 và Hình 2):

a) thay đầu hút dùng một lần của pipetpittông

b) nạp chất lỏng thử vào pipetpittông, nhúng lỗ xả của pipet xuống dưới bề mặt nước từ 2 mm đến 3 mm. Nếuthao tác bằng tay, từ từ mở nút và cẩn thận rút pipet thẳng đứng ra khỏi nước. Khẽ chạm lỗ xảvào thành bên của bình chứa có chất lỏng thử.

c) xả nước vào bình chứa để làm ướt lạiđầu hút và nạp đầy lại pipet pittông như mô tả trong b).

d) ghi khối lượng m0của bình cân đến vạch chia tối thiểu như trong Bảng 1, hoặc trừ bì cân đến “0" (m0=0).Bắt đầu đo thời gian (bỏ qua nếu sử dụng bình cân có nắp).

e) nếu bình cân có nắp thì bỏ nắp ra.Xả chất lỏng từ pipet vào bình cân, khẽ chạm đầu mút của pipet vào thànhtrong của bình ngay trênbề mặt chất lỏng một góc khoảng từ 30° đến 45° và di chuyển dọc theo thànhtrong của bình cân một khoảng từ 8 mm đến 10 mm để loại bỏ bất kỳ các giọt nước nào còn đọng lạiquanh lỗ của đầuhút. Đậy nắp lại, nếu có.

Nếu có thể, sử dụng tính năng thổi củapipet pittông để xả bỏ giọt chấtlỏng cuối cùng trước khi di chuyển đầu xả dọc theo thành trong của bìnhcân.

Nếu cần lấy bình cân ra khỏi đĩacân để xả chất lỏng vào, phải tránh động tác thừa và khả năng nhiễm bẩn bằng cáchsử dụng găng tay không có xơ. Đặt lạibình cân vào đĩa cân sau khixả.

f) Ghi khối lượng m1 của bìnhcân, hoặc trừ bì theo bước 7.2.4 c) khối lượng mi của lượngxả.

Hình 1 - Xảthể tích thử vào bình cân

Hình 2 - Sơđồ quy trình thử pipet pittông có mặt phân cách khôngkhí

7.2.6. Lặp lạichu kỳ thử được mô tả trong 7.2.5 đến khi thực hiện được 10 phép đo và ghi lạidãy các khối lượng từ m1 đến m10.

7.2.7. Ghi lạithời gian cần thiết để hoàn thành 10 chu kỳ thử, chính xác đến hai chữ số.

7.2.8. Sau lần câncuối trong 7.2.6, đặt bình cân lên đĩa cân trong thời gian đo theo 7.2.7 và ghilại là khối lượng m11.

Nếu bình cân được lấy ra khỏi đĩa cân để xả, đặtnó lên đĩa trong một nửa thời gian trong 7.2.7 và sau đó lấy ra khỏi cânvà để trên bề mặt làm việc trong một nửa thời gian được đo trong 7.2.7.

Nếu thể tích thử > 50 ml hoặc bìnhcân có nắp đậy, bỏcác bước 7.2.7 và 7.2.8 vì không cần thiết phải điều chỉnh sự bay hơi. Tại thểtích ≤ 50 ml, tính khối lượnghao tổn theo hướng dẫn của nhà cung cấp.

7.2.9. Đo nhiệt độchất lỏng thử còn lại với độ chính xác đến 0,2 °C. Tính và ghi lạinhiệt độ thử trung bình. (xem 7.1.4).

7.2.10. Các giá trịghi được phải được đánh giátheo Điều 8.

7.3. Pipetpittông đa kênh [theo TCVN 10505-2 (ISO 8655-2)]

Pipet pittông đa kênh tương tự nhưpipet đơn kênh ở chỗ chúng bao gồm các cơ cấu đo và xả một thể tíchvà hoạt động đồng thời bởi cơ cấu vận hành đơn. Để thử nghiệm, mỗi kênh phảiđược thử và báo cáo như là một kênhđơn.

Làm đầy tất cả các kênh của pipet đakênh bằng cách hút chất lỏng thử. Chỉ xả chất lỏng thử được hút bởi kênh đượcthử vào trong bình cân.

7.4. Pipetdịch chuyển dương [theo TCVN 10505-2 (ISO 8655-2)]

Các pipet pittông không có mặt phâncách không khí phải được thử theo 7.2. Tuy nhiên việc làm ướt lại năm lần đầuhút pipet trước khi thử và làm ướt lại một lần trước mỗi phép đo chỉ cần đượcthực hiện nếu có yêu cầu của nhà cung cấp. Chỉ thay đầu hút của pipet khi thửpipet loại chuyển dịch dương Loại D2 [TCVN 10505-2 (ISO 8655-2)]. Lau đầu hút củapipet trên thành bình chứa nước sau khi hút chất lỏng thử trước khi xảvào bình cân để loại bỏ các giọt bên ngoài đầu hút. Tiếp tục loại bỏ bất kỳ giọt nào vẫncòn bám dính sau khi lau đầu hút mà không lấy chất lỏng từ bên trong. Sau đóloại bỏ bọt khí ở đầu hút củapipet theo hướng dẫn của nhà cung cấp.

Thổi đầu hút của pipet vào bình cântheo 7.2.5 e).

7.5. Buretpittông [theo TCVN 10505-3 (ISO 8655-3)]

7.5.1. Chuẩnbị

Tiến hành thử bằng cách xả vào trongbình cân (xem 7.1.3). Cẩn thận làm sạch bìnhcân và cho thêm một lượng nhỏ chất lỏng thử vào bình cân. Đặt bình cân và chấtlỏng thử lên bàn cân. Sau đó đặt buret cần thử, với ống nạp chứa đầy chất lỏngthử, càng gần với cân càng tốt. Để ít nhất 2 h để đạt được sự cân bằng.

7.5.2. Quytrình thử

Đo khối lượng bình cân và chất lỏng thửvà coi giá trị này là khối lượng bì trước khi thực hiện phép đo đầutiên.

Nạp chất lỏng thử vào buret pittông từống nạp mà không có bọt khí theo hướng dẫn của nhà cung cấp. Xả chất lỏngthử từ buret vào bình cân, cho đến khi đạt được thể tích chọn. Nếu buret tựđộng, xả chất lỏng thử đến khi đạt được thể tích đã đặt và không xả thêm. Cân lạibình cân và tính khối lượng chất lỏng được xả.

Khi thử các thể tích thành phần (xem7.1.1) của dung tích danh định của buret pittông, không cần đặt pittông về vịtrí ban đầu (“0”) trước phép đo tiếp theo. Phải bảo đảm giới hạn dung tích trêncủa pittông và dung tích danh định của buret pittông không bị vượt quá khi xảthể tích thành phần.

Khi thử buret pittông - đặc biệt trongtrường hợp phép thử tự động - việc lau vòi xả trên thành bình để loại bỏ giọt chấtlỏng có thể không thực hiện được do phép thử đã được cài đặt. Trong trường hợpnhư vậy, cần đảm bảo là việc cân chỉ được tiến hành sau khi kết thúc việc xả từvòi xả vào bình cân.

Chất lỏng thử có thể, ví dụ, được xảqua đầu hút nối dài để tạo thành tia gián đoạn và không nhỏ giọt.

Các giá trị nhận được phải được đánhgiá theo Điều 8.

7.6. Dụngcụ pha loãng [theo TCVN10505-4 (ISO 8655-4)]

7.6.1. Quyđịnh chung

Tùy theo thiết kế của dụng cụ phaloãng cần thử, thể tích mẫu, thể tích pha loãng và/hoặc thể tích tổng phải đượcthử bằng cách thực hiện 10 phép đo. Nếu thể tích mẫu (In) hoặc thể tích phaloãng (Ex) được thử độc lập, nếu thiết kế cho phép, xylanh không được thử phảiđược đặt về “0” hoặc khóa. Nếu không, chỉ có thể thử được thể tích mẫu và tổngthể tích bằng thao tác thông thường.

7.6.2. Chuẩnbị

Cẩn thận làm sạch bình cân (xem4.3) và thêm một lượng nhỏ chất lỏng thử. Nếu cần đo ống hút mẫu thể tích chấtlỏng phải gấpít nhất 15 lần thể tích cần hút ở mỗi thao tác. Coi khối lượng bình bao gồmchất lỏng thử trước khi thực hiện phép đo đầu tiên là khối lượngbì [xem 7.2.4 c)]. Đặt bình cân vàchất lỏng thử lên bàn cân. Sau đó đặt dụng cụ pha loãng, với hệ thống xả, nạpchất pha không có bọt khí, càng gần với cân càng tốt và để tối thiểu 2 h để đạtcân bằng.

Nếu thử ống hút mẫu, đặt thể tích mẫutrong dụng cụ pha loãng tại giá trị cần thiết, có thể là thể tích lớnnhất hoặc thể tích trung bình trong phạm vi đo, tắt hệ thống pha loãng, đặt về“0” hoặc giá trịtối thiểu có thể. Không thay đổi các cài đặt này trong suốt quá trình thực hiện10 phép đo.

Nếu thử việc xả chất pha loãng hoặc xảtổng thể, tắt hệ thống lấy mẫu, đặt về “0” hoặc bất kỳ thể tích thích hợp nào nhất có thể. Đặt thểtích chất pha loãng đến thể tích danh định hoặc thể tích trung gian trongkhoảng giới hạn. Không thay đổi các cài đặt này trong suốt quá trình thực hiện 10 phép đo.

Khi thử dụng cụ pha loãng với thể tíchcài đặt ít hơn 50 ml,cần chú ý đặc biệt đến sự bay hơi của chất lỏng thử từ bình cân do điều này cóthể dẫn đến sai số phụ trong phép đo khối lượng xả (hoặc phần dư, trong trườnghợp thu hồi bằng cách hút chất lỏng thử). Có thể sử dụng cân phù hợp vớiBảng 1 được lắp các phụ kiện đặc biệt (ví dụ cửa chặn).

7.6.3. Quytrình thử

Trước khi tiến hành thử, thực hiện mộtchu kỳ đầy đủ bao gồm việc hút và xả (nếu cần thiết bao gồm việc xả chất lỏngthử từ hệ thống pha loãng) và xả bỏchất lỏng thử, để chuẩn hóa các điều kiện ban đầu. Chạm ống hút và ống xả vàothành bình cân đểloại bỏ các giọt quanh lỗ xả và cân bình cân để xác định khối lượng ban đầu.

Đo thể tích mẫu đo bằng cách hút chấtlỏng thử từ bình cân qua ống hút và xả, và ghi khối lượng tổn hao từ bình cân.Chạm đầu của ống vào thành trong của bình cân sau khi hút để bảo đảm không còncác giọt ngẫu nhiên bám dính quanh lỗ của nó. Xả bỏ mẫu đã hút, nếu cần thiết với mộtlượng chất lỏng thử “pha loãng”. Nếu có thể, đo thể tích chất pha loãng bằng hệthống xả chất pha loãng như dụng cụ phân phối định lượng. Mặt khác, đo tổng thểtích mẫu và thể tích chất pha loãng.

CHÚ THÍCH: Nhiều thiết kế cho phép dụng cụ pha loãng được sử dụngnhư là dụng cụ phân phối định lượng bằng cách ngắt chức năng hút mẫu.

Nếu thể tích tổng được đobằng cách hút nước thử từ bình cân và sau đó xả chất lỏng thử “pha loãng” trở lạivào bình cân, sự gia tăng về khối lượng sẽ được tính cho chỉ chất lỏng thử “phaloãng”. Trong trường hợp khác, sự gia tăng về khối lượng của bình cân tương ứngvới việc chỉ xả chất lỏng thử “pha loãng”.

Trong suốt quá trình thực hiện, phảibảo đảm rằng pittông không được chạm đến giới hạn của hành trình một cách độtngột do có thể gây ra việc mở nhanh van xả tải trọng lò xo (việc phun tóe do phản lựccủa dòng bị dừng đột ngột).

Các giá trị nhận được phải được đánhgiá theo Điều 8.

7.7. Dụng cụ phânphối định lượng [theo TCVN 10505-5 (ISO 8655-5)]

7.7.1. Chuẩn bị

Tiến hành thử bằng cách xả vào bình cân (xem7.1.3). Cẩn thận làmsạch bình cân và thêm vào một lượng nhỏ chất lỏng thử. Đặt bình cân và chất lỏng thửlên bàn cân. Sau đó đặt dụng cụ phânphối định lượng cần thử, với bình chứa được nạp đầy chất lỏng thử để càng gầnvới cân càng tốt. Để ít nhất 2 h để đạt được sự cân bằng.

7.7.2. Quy trình thử

Sau khi thực hiện xả bỏ lần đầu tiên,lau sạch bất kỳ giọt chất lỏng thử nào còn đọng lại trên miệng xả (tương tựthao tác với pipet pittông) và nạp lại dụng cụ phân phối định lượng theo hướngdẫn của nhà cung cấp.

CHÚ THÍCH: Do tốc độcủa pittông có ảnh hưởng lớn lênkết quả đo, bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu hướng dẫn thực hành về tốcđộ của pittông là đặc biệtquan trọng (ví dụ lựa chọn tốc độ phù hợp đối với nước với dụng cụ tự động).

Trong suốt quá trình thực hiện, phải bảo đảmrằng pittông không được chạm đến giới hạn của hành trình một cách đột ngột do có thể gây raviệc mở nhanh van xảtải trọng lò xo (việc phun tóe do phản lực của dòng bị dừng đột ngột).

Đối với Dụng cụ phân phối định lượngnhiều đường xả [xem TCVN 10505-5 (ISO 8655-5)], không đặt lại pittông ở vị trí banđầu giữa mỗi 10 chu kỳ nếu vẫn còn đủ chất lỏng thử để xả trong phép thử kếtiếp.

Sử dụng 10 thể tích xả liên tiếp vàobình cân để xác định sai số hệ thống và ngẫu nhiên của phép đo (xem Điều 8).

8. Đánh giá

8.1. Tính khốilượng tổn hao

Khi khối lượng tổn hao được xác địnhđể thực hiện điều chỉnh sự bay hơi của chất lỏng thử từ bình cân trong suốt chukỳ thử, tính khối lượng tổn hao cho mỗi chu kỳ theo công thức (m10- m11)/10 (xem7.2.6 và 7.2.8 đối với pipet pittông) hoặc phương pháp hoặc công thức phù hợpkhác, ví dụ được quy định bởi nhà cung cấp.

8.2. Tính toánkhối lượng điều chỉnh của mỗi lượng xả

Nếu không sử dụng chức năng trừ bì của cân,tính khối lượng của mỗi lượng xả mi bằng cách trừ m1- m0, m2 - m1,..., m10- m9. Thêm giá trị khối lượng tổn hao của mỗi chu kỳ đượctính theo 8.1 đối với mỗi lượng xả mi.

8.3. Chuyển đổi khối lượngđiều chỉnh về thểtích

Các giá trị mi nhậnđược theo 8.2 là số đọc của cân. Việc điều chỉnh cần phải tính đến tỉ trọng củanước và sức đẩy của không khí để chuyển đổi các số đọc của cân mi thành cácthể tích Vi. Sử dụng cáchệ số điều chỉnh Z được quyđịnh trong Phụ lục A, Bảng A.1 để chuyển đổi.

CHÚ THÍCH: Các hệ số điều chỉnh Z được quyđịnh trong Bảng A.1 có tính đến tỉ trọng của nước và sức đẩy của khôngkhí trong suốt quá trình cân tại nhiệt độ thử tương ứng.

Chuyển đổi mỗi khối lượng mi nhận được từ8.2 bằng cách áp dụng hệ số chuyển đổi Z trong Bảng A.1 tại nhiệt độ và ápsuất khí quyển trung bình được đotrong 7.1.4 và sử dụng công thức (1):

Vi = mi.Z                                           (1)

Cộng 10 thể tích (n = 10) được xả Vivà chia tổng cho 10 để có thể tích trung bình tại nhiệt độthử. Giá trị này có thể được biểu thị bằng microlít hoặc mililít:

(2)

Nếu nhiệt độ thử khác nhiệt độ điềuchỉnh [20 °C, xem TCVN10505-2 (ISO 8655-2), TCVN 10505-3 (ISO 8655-3), TCVN 10505-4 (ISO 8655-4) vàTCVN 10505-5 (ISO 8655-5)] và nếu biết hệ số giãn nở nhiệt Ycủa dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông, có thể thay công thức (1) bằng côngthức (3):

Vi=mi.Z.Y                                          (3)

Chi tiết xem thêm ISO/TR20461.

8.4. Sai số hệthống của phép đo

8.4.1. Tính toán

Tính sai số hệ thống escủa dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông tính bằng microlít theo công thức(4):

es = - Vs                                (4)

Hoặc tỉ lệ phần trăm theo công thức(5)

es = 100 (- Vs)/Vs                                        (5)

trong đó Vs là thể tíchthử được chọn.

Trong trường hợp dụng cụ đo thể tíchcó cơ cấu pittông có một mức dung tích, thể tích thử Vs là dung tíchdanh định V0 và có thểthay thế Vs bằng V0.

8.4.2. Đánh giá sựphù hợp

Các sai số cho phép tối đa được quyđịnh trong các tiêu chuẩn từ TCVN 10505-2 (ISO 8655-2) đến TCVN 10505-5 (ISO8655-5) luôn được áp dụng cho mọi dung tích được chọn trong khoảng dung tíchhiệu dụng của dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông [xem ví dụ TCVN10505-2:2015 (ISO 8655-2:2002), 7.4]. Trong trường hợp dụng cụ đo thể tích có cơcấu pittông có một mức dung tích, khi thể tích thử Vs là dung tíchdanh định V0 (Vs= V0), có thể so sánhtrực tiếp các giá trị nhận được từ công thức (4) và (5) với các sai số hệ thốngcho phép tuyệt đối hoặc tương đối lớn nhất được quy định trong các tiêu chuẩntừ TCVN 10505-2 (ISO 8655-2) đến TCVN 10505-5 (ISO 8655-5) và phải không đượcvượt quá các giá trị quy định này.

Tuy nhiên trong trường hợp dụng cụ đothể tích có cơ cấupittông có có nhiều mứcdung tích, và nếu sai số hệ thống tương đối của phép đo được sử dụng để đánhgiá sự phù hợp, Vs trong côngthức (5) phải được thay bằng V0 và công thức(6) phải được sử dụng để so sánh với giá trị tương đối nhận được,tính bằng phần trăm, với giá trị được quy định trong TCVN 10505-2 (ISO 8655-2)đến TCVN 10505-5 (ISO 8655-5):

es = 100 (- Vs)/V0                                   (6)

8.5. Sai số ngẫunhiên của phép đo

8.5.1. Tính toán

Sai số ngẫu nhiên của dụng cụ đo thểtích có cơ cấupittông dưới dạng độ lệch chuẩn lặp lại sr được tính theocông thức (7):

(7)

trong đó n là số phép đo,trong trường hợp này n = 10.

Sai số ngẫu nhiên này cũng có thể đượctính bằng phần trăm, theo hệ số biến thiên, CV, theo công thức (8):

CV = 100                                        (8)

8.5.2. Đánh giá sựphù hợp

Trong trường hợp dụng cụ đo thể tíchcó cơ cấu pittông cómột mức dung tích, khi Vs = V0, có thể sosánh trực tiếp các giá trị nhận được từ công thức (7) hoặc (8) với các sai sốngẫu nhiên cho phép tuyệt đối hoặc tương đối lớn nhất được quy định trong cáctiêu chuẩn từ TCVN 10505-2 (ISO 8655-2) đến TCVN 10505-5 (ISO 8655-5) và phảikhông được vượt quá các giá trị quy định này.

Tuy nhiên trong trường hợp các dụng cụđo thể tích có cơ cấu pittông có nhiều mức dung tích, và nếu sai số ngẫu nhiêntương đối của phép đo được sử dụng để đánh giá sự phù hợp, phải thay công thức(8) bằng công thức (9):

(9)

8.6. Độ không đảmbảo đo

Có thể đánh giá độ không đảm bảo đo u  theo Phụ lụcB hoặc ISO/TR 20461.

9. Báo cáo thử nghiệm

Ít nhất các thông tin sau phải được báo cáo:

a) nhận dạng dụng cụ đo thể tích có cơcấu pittông bởi

- tên nhà cung cấp,

- tên loại hoặc số model,

- dung tích danh định hoặc khoảng dung tíchhiệu dụng;

b) cơ sở điều chỉnh (Ex) hoặc (In) vànhiệt độ chuẩn “20 °C hoặc 27 °C”;

c) nhận dạng loại đầu hút và phụ kiệnkhác được sử dụng với dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông cho phép thử;

d) điều kiện thử để thực hiện phépthử, bao gồm nhiệt độ, áp suất khí quyển và độ ẩm tương đối của phòngthử;

e) viện dẫn cách tiến hành thử theotiêu chuẩn này hoặc phương pháp thử thay thế khác;

f) sai số hệ thống và sai số ngẫunhiên nhận được đối với các thể tích thử;

g) ngày thử;

h) người thực hiện phép thử.

Phụ lục A

(quy định)

Tính toán các thể tích từ số đọc của cân

Giá trị các hệ số điều chỉnh Z được chotrong Bảng A.1. Cũng có thể tính hệ số điều chỉnh Z từ công thức (3)được quy định trong ISO/TR 20461:2000.

Bảng A.1 - Hệsố điều chỉnh Z đối với nướccất là hàm số của nhiệt độ thử và áp suất không khí

Giá trị Z tính bằngmicrolít trên miligam

| Nhiệt độ °C | Áp suất không khí, kPa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 101,3 | 105 |
| 15,0 | 1,001 7 | 1,001 8 | 1,001 9 | 1,001 9 | 1,002 0 | 1,002 0 | 1,002 0 |
| 15,5 | 1,001 8 | 1,001 9 | 1,001 9 | 1,002 0 | 1,002 0 | 1,002 0 | 1,002 1 |
| 16,0 | 1,001 9 | 1,002 0 | 1,002 0 | 1,002 1 | 1,002 1 | 1,002 1 | 1,002 2 |
| 16,5 | 1,002 0 | 1,002 0 | 1,002 1 | 1,0021 | 1,002 2 | 1,002 2 | 1,002 2 |
| 17,0 | 1,0021 | 1,002 1 | 1,002 2 | 1,002 2 | 1,002 3 | 1,002 3 | 1,002 3 |
| 17,5 | 1,002 2 | 1,002 2 | 1,002 3 | 1,002 3 | 1,002 4 | 1,002 4 | 1,002 4 |
| 18,0 | 1,002 2 | 1,002 3 | 1,002 3 | 1,002 4 | 1,002 5 | 1,002 5 | 1,002 5 |
| 18,5 | 1,002 3 | 1,002 4 | 1,002 4 | 1,002 5 | 1,002 5 | 1,002 6 | 1,002 6 |
| 19,0 | 1,002 4 | 1,002 5 | 1,002 5 | 1,002 6 | 1,002 0 | 1,002 7 | 1,002 7 |
| 19,5 | 1,002 5 | 1,002 6 | 1,002 6 | 1,002 7 | 1,002 7 | 1,002 8 | 1,002 8 |
| 20,0 | 1,002 6 | 1,002 7 | 1,002 7 | 1,002 8 | 1,002 8 | 1,002 9 | 1,002 9 |
| 20,5 | 1,002 7 | 1,002 8 | 1,002 8 | 1,002 9 | 1,002 9 | 1,003 0 | 1,003 0 |
| 21,0 | 1,002 8 | 1,002 9 | 1,002 9 | 1,003 0 | 1,003 1 | 1,0031 | 1,003 1 |
| 21,5 | 1,003 0 | 1,003 0 | 1,003 1 | 1,003 1 | 1,003 2 | 1,003 2 | 1,003 2 |
| 22,0 | 1,003 1 | 1,003 1 | 1,003 2 | 1,003 2 | 1,003 3 | 1,003 3 | 1,003 3 |
| 22,5 | 1,003 2 | 1,003 2 | 1,003 3 | 1,003 3 | 1,003 4 | 1,003 4 | 1,003 4 |
| 23,0 | 1,003 3 | 1,003 3 | 1,003 4 | 1,003 4 | 1,003 5 | 1,003 5 | 1,003 6 |
| 23,5 | 1,003 4 | 1,003 5 | 1,003 5 | 1,003 6 | 1,003 6 | 1,003 6 | 1,003 7 |
| 24,0 | 1,003 5 | 1,003 6 | 1,003 6 | 1,003 7 | 1,003 7 | 1,003 8 | 1,003 8 |
| 24,5 | 1,003 7 | 1,003 7 | 1,003 8 | 1,003 8 | 1,003 9 | 1,003 9 | 1,003 9 |
| 25,0 | 1,003 8 | 1,003 8 | 1,003 9 | 1,003 9 | 1,004 0 | 1,004 0 | 1,004 0 |
| 25,5 | 1,003 9 | 1,004 0 | 1,004 0 | 1,004 1 | 1,004 1 | 1,0041 | 1,004 2 |
| 26,0 | 1,004 0 | 1,004 1 | 1,004 1 | 1,004 2 | 1,004 2 | 1,004 3 | 1,004 3 |
| 26,5 | 1,004 2 | 1,004 2 | 1,004 3 | 1,004 3 | 1,004 4 | 1,004 4 | 1,004 4 |
| 27,0 | 1,004 3 | 1,004 4 | 1,004 4 | 1,004 5 | 1,004 5 | 1,004 5 | 1,004 6 |
| 27,5 | 1,004 5 | 1,004 5 | 1,004 6 | 1,004 8 | 1,004 7 | 1,004 7 | 1,004 7 |
| 28,0 | 1,004 6 | 1,004 6 | 1,004 7 | 1,004 7 | 1,004 8 | 1,004 8 | 1,004 8 |
| 28,5 | 1,004 7 | 1.004 8 | 1,004 8 | 1,004 9 | 1,004 9 | 1,005 0 | 1,005 0 |
| 29,0 | 1,004 9 | 1,004 9 | 1,005 0 | 1,005 0 | 1,005 1 | 1,005 1 | 1,005 1 |
| 29,5 | 1,005 0 | 1,005 1 | 1,005 1 | 1,005 2 | 1,005 2 | 1,005 2 | 1,005 3 |
| 30,0 | 1,005 2 | 1,005 2 | 1,005 3 | 1,005 3 | 1,005 4 | 1,005 4 | 1,005 4 |

Phụ lục B

(tham khảo)

Đánh giá độ không đảm bảo đo thể tích xả

Việc hiệu chuẩn dụng cụ phân phối địnhlượng chất lỏng có cơ cấupittông có hai nguồn không đảm bảo:

- độ không đảm bảo đo của chính quá trình xả,liên quan đến dụng cụ;

- độ không đảm bảo đo của thể tích xả bằngphương pháp khối lượng.

Theo GUM (xem tài liệu tham khảo [1]trong Thư mục tài liệu tham khảo), phải xem xét sự cấu thành củacả hai nguồn trên để đánh giá độ không đảm bảo tổng hợp của việc hiệu chuẩn.Việc đánh giá này có thể được quy định để đáp ứng yêu cầu về đảm bảo chấtlượng.

Thực nghiệm chỉ ra rằng thành phần cấuthành từ phép đo thể tích bằng phương tiện đo khối lượng là nhỏ sovới thành phần cấu thành đó từ quá trình xả, miễn là dụng cụ đo (cân, khí ápkế, nhiệt kế, vv...) được sử dụngtheo các quy định trong tiêu chuẩn này. Vì vậy, việc thao tác tốt sẽ cho phép bỏ qua thành phầnnày trong độ không đảm bảo đo, và chỉ cần sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thốngcủa kết quả đo từ mười phép đo thể tích được xả để đặc trưng cho thiết bị xả.

Cần lưu ý là sai số hệ thống của phép đokhông ảnh hưởng đến việcđánh giá độ không đảm bảo của phép đo thể tích bằng phương pháp khối lượng.Kết quả của phép đo, cùng với sai số ngẫu nhiên đặc trưng cho thểtích xả bởi dụng cụ phânphối định lượng.

Tại các điều kiện được đề cập ở trên, có thểsử dụng công thức được đơn giản hóa sau, ví dụ đối với pipet pittông, để đánh giá độkhông đảm bảo u của thể tíchxả tại mức tin cậy 95 %:

u = |es| + 2sr                                  (B.1)

Nếu cần xem xét kỹ hơn, ví dụ đối với các thểtích rất nhỏ hoặc dụng cụ xả có độ chính xác cao, sự đơn giản hóa này không có giá trị, vàcần phải đánh giá đầy đủ độ không đảm bảo tổng hợp. Quy trình này được mô tảchi tiết trong ISO/TR 20461.

THƯ MỤC TÀILIỆU THAM KHẢO

[1] Guide to the expression of uncertaintyin measurement (GUM), BUIPM, IEC, IFCC, ISO, INPAC, INPAP và OIML