TIÊUCHUẨN QUỐC GIA

TCVN10505-7:2015

ISO8655-7:2005

DỤNG CỤ ĐO THỂ TÍCH CÓ CƠ CẤU PITTÔNG - PHẦN 7: ĐÁNH GIÁTÍNH NĂNG CỦA THIẾT BỊ KHÔNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG

Piston-operatedvolumetric apparatus - Part 7:Non-gravimetric methods for the assessment of equipment performance

Lời nói đầu

TCVN 10505-7:2015 hoàn toàn tươngđương với ISO 8655-7:2005 và đính chính kỹ thuật 1:2008.

ISO 8655-7:2005 đã được phê duyệt lạinăm 2014 với bố cục và nội dung không thay đổi.

TCVN 10505-6:2015 do Ban Kỹ thuật Tiêuchuẩn Quốc gia TCVN/TC 48 Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh biên soạn,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệcông bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 10505:2015 (ISO8655) Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông gồm các tiêu chuẩn sau:

TCVN 10505-1:2015 (ISO 10505-1:2002),Phần 1: Thuật ngữ, yêu cầu chung và hướng dẫn người sử dụng;

TCVN 10505-2:2015 (ISO 10505-2:2002),Phần 2: Pipet pittông;

TCVN 10505-3:2015 (ISO 10505-3:2002),Phần 3: Buret pittông.

TCVN 10505-4:2015 (ISO 10505-4:2002),Phần 4: Dụng cụ pha loãng

TCVN 10505-5:2015 (ISO 10505-5:2002),Phần 5: Dụng cụ phân phối định lượng

TCVN 10505-6:2015 (ISO 10505-6:2002),Phần 6: Xác định sai số phép đo bằng phương pháp khối lượng

TCVN 10505-7:2015 (ISO 10505-7:2005),Phần 7: Đánh giá tính năng của thiết bị không sử dụng phương pháp khối lượng.

Lời giới thiệu

Bộ tiêu chuẩn TCVN 10505 (ISO 8655)được xây dựng để quy định các loại dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông khácnhau và để cung cấp phương pháp tham chiếu và các phương pháp thử thay thế choviệc xác nhận các đặc tính của dụng cụ bao trùm khoảng dung tích điển hình từ:

- dụng cụ pipet cầm tay nhỏnhất, ví dụ 1 mlđến

- dụng cụ xả thể tích có bệ đứngphòng thí nghiệm lớn nhất, ví dụ 100 ml.

TCVN 10505-1 (ISO 8655-1) đưa ra cácyêu cầu và thuật ngữ chung. Giới hạn thể tích được chi tiết cho mỗi loạidụng cụ được quy định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 10505 (ISO 8655), được chỉ ratrong các Bảng sai số cho phép lớn nhất phù hợp, nghĩa là đối với pipet pittông[TCVN 10505-2 (ISO 8655-2)], đối với buret pittông [TCVN 10505-3 (ISO 8655-3)],đối với dụng cụ pha loãng [TCVN 10505-4 (ISO 8655-4)] và đối với dụng cụ phân phốiđịnh lượng [TCVN 10505-5 (ISO 8655-5)].

TCVN 10505-6 (ISO 8655-6) là phươngpháp tham chiếu cho thử nghiệm điển hình và thử nghiệm sự phù hợp. Đây làphương pháp khối lượng và bao gồm các hướng dẫn về độ chính xác được thiết kếđể giới hạn sự thay đổi trong quy trình và do đó là cơ sở của nguồnsai số - cần thiết đối với thử nghiệm điển hình và thử nghiệm sự phù hợp.

Phương pháp trắc quang và phương phápchuẩn độ được mô tả trong tiêu chuẩn này, được chủ ý đưa ra dưới dạngcác phương pháp tóm tắt (xem các ví dụ trong phụ lục tham khảo), vì vậy, cácphòng thí nghiệm khác nhau có các thiết bị có sẵn riêng, và làm việc với cácyêu cầu độ không đảm bảo đo khác nhau, có thể chấp nhận các phương pháp nàyhoặc phương pháp khối lượng. Nếu các phòng thí nghiệm thực hiện theo hệ thốngTCVN ISO 9000 hoặc được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025, các phươngpháp chấp nhận cụ thể được công nhận cho kết quả tương đương với phương phápđược cho bởi phương phápkhối lượng được quy định trong TCVN 10505-6 (ISO 8655-6).

Tiêu chuẩn này được áp dụng chocác thử nghiệm cho:

- dụng cụ đo thể tích có cơ cấupittông với các mục đích nằm ngoài thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm sự phùhợp mà được yêu cầu trước khi công bố hoặc chứng nhận sự phù hợp.

- ở vị trí người sử dụng, khi có thể không cócân hoặc phương tiện đo phù hợp để thực hiện phương pháp tham chiếu được đưa ratrong TCVN 10505-6 (ISO 8655-6), nhưng có thể có máy đo quang phổ hoặc máychuẩn độ tự động phù hợp.

Khi người sử dụng đưa ra mong muốn cóphép thử thay thế được công nhận, tham khảo các thông tin dưới đây để lựa chọncác phương pháp thử phù hợp nhất cho mục đích của mình.

a) Phương pháp khối lượng: Giátrị độ không đảm bảo đo có thể gia tăng tại các thể tích có trị số dưới 1 ml, do sự gia tăng độkhông đảm bảo đo của cân, đặc biệt ở vị trí có độ ẩm thấp (vị trí có nguy cơbay hơi tăng) và do ảnh hưởng điệntĩnh. Các ảnh hưởng này đượcđiều chỉnh giảm qua thiết kế được tính toán của phương pháp thử được quy địnhtrong TCVN 10505-6 (ISO 8655-6), áp dụng cho giới hạn thể tích được quy địnhtrong TCVN 10505-2 (ISO 8655-2) đến TCVN 10505-5 (ISO 8655-5).

b) Phương pháp trắc quang: Phươngpháp này có thể là phương pháp lựa chọn cho các phòng thí nghiệm có máy đoquang phổ UV/VIS có bước sóng và dải bước sóng phù hợp. Độ không đảm bảo đo củaphương pháp này có khuynh hướng trở nên thấp hơn khi các thể tích thử giảm và cóthể thấp hơn nữa nếu các thể tích thử được sử dụng trong các bước pha loãng khichuẩn bị các dung dịch chuẩn so sánh, sử dụng dụng cụ bằng thủy tinh Loại A códung tích lớn hơn (ví dụ 100 ml dung dịch nhóm mang màu được pha loãng đến 1000 ml có thể có độ không đảm bảo đo thấp hơn so với 10 ml được pha loãng đến100 ml).

c) Phương pháp chuẩn độ: Đây làphương pháp lựa chọn của phòng thí nghiệm có máy chuẩn độ có các tính chất đượcquy định trong 6.2 và C.4.1 trongPhụ lục C. Phương phápnày phù hợp nhất để thử nghiệm dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông có khoảngdung tích làm việc trên 500 ml. Mặt khác,độ không đảm bảo đocó thể giảm xuống nếu dụng cụ đo thể tích Loại A có dung tíchlớn hơn và khối lượng của các thuốc thử rắn lớn hơn được sử dụng để chuẩn bịcác dung dịch chuẩn.

Nếu một trong các phương pháp này đượcchấp nhận, độ không đảm bảo đo mở rộng cần được tính toán để có thể so sánhvới phương pháp tham chiếu. Trong bất kỳ trường hợp nào, người sử dụng phải xácđịnh rằng, độ không đảm bảo đo của phương pháp được chọn là phù hợp cho mục đích dựkiến.

Các phép thử được quy định trong bộtiêu chuẩn TCVN 10505 (ISO 8655) phải được thực hiện bởi kỹ thuậtviên đã được đào tạo.

DỤNG CỤ ĐOTHỂ TÍCH CÓ CƠ CẤU PITTÔNG - PHẦN 7: ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CỦA THIẾT BỊ KHÔNG SỬ DỤNGPHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG

Piston-operatedvolumetric apparatus - Part 7:Non-gravimetric methods for the assessment of equipment performance

CẢNH BÁO - Việc sử dụng tiêu chuẩn nàycó thể bao gồm các vật liệu, thao tác và thiết bị nguy hiểm. Tiêu chuẩn nàykhông đề cập đến các vấn đề an toàn liên quan khi sử dụng tiêuchuẩn. Người sử dụng tiêu chuẩn phải có trách nhiệm thiết lập các biện pháp antoàn, bảo vệ sức khỏe phù hợp và xác định việc áp dụng các giới hạn điều chỉnh trước khi sửdụng.

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định việc xác địnhsai số của phép đo của dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông bằng phương pháp trắc quangvà chuẩn độ. Các phép thử được áp dụng cho hệ thống hoàn chỉnh bao gồm dụng cụcơ bản và tất cả các bộ phận được chọn để sử dụng với dụng cụ, dùng một lầnhoặc tái sử dụng, được bao gồm trong phép đo bởi quy trình xả.

Có thể áp dụng các phương pháp phikhối lượng này để

- hỗ trợ việc đảm bảo chất lượngbởi nhà cungcấp,

- hiệu chuẩn và đảm bảo chấtlượng định kỳ bởi người sử dụng, và

- thử nghiệm định kỳ và sau sửachữa.

Các phương pháp được mô tả trong tiêuchuẩn này không áp dụng để thay thế cho phương pháp khối lượng được quy địnhtrong TCVN 10505-6 (ISO 8655-6), phương pháp này chỉ phù hợp làm cơ sở cho côngbố của nhà cung cấp hoặc chứng nhận độc lập về sự phù hợp.

CHÚ THÍCH 1 Các yêu cầu về đo lườngđối với dụng cụ đo thể tích có cơcấu pittông, đặc biệt là sai số cho phép lớn nhất được quy định trong TCVN10505-2 (ISO 8655-2) đến TCVN 10505-5 (ISO 8655-5).

CHÚ THÍCH 2 Đối với phép thử sự phù hợp hoặcphép thử điển hình để công bố và chứng nhận sự phù hợp, tham chiếu phương phápkhối lượng được quy định trong TCVN 10505-6 (ISO 8655-6).

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cầnthiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi nămcông bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghinăm công bố thì áp dụngphiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng đểphân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

TCVN 7151 (ISO 648), Dụng cụ thínghiệm bằng thủy tinh - Pipet một mức;

TCVN 7153 (ISO 1042), Dụng cụ thínghiệm bằng thủy tinh - Bình định mức;

TCVN 10505-1:2015 (ISO 8655-1:2002), Dụngcụ đo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 1: Thuật ngữ, các yêu cầu chung vàkhuyến nghị người sử dụng

TCVN 10505-2:2015 (ISO 8655-2:2015), Dụngcụ đo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 2: Pipet pittông

TCVN 10505-3:2015 (ISO 8655-3:2002), Dụngcụ đo thể tích có cơcấu pittông - Phần 3: Buret pittông

TCVN 10505-4: 2015 (ISO 8655-4:2002), Dụngcụ đo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 4: Dụng cụ pha loãng

TCVN 10505-5 (ISO 8655-5:2002), Dụngcụ đo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 5: Dụng cụ phân phối định lượng

TCVN 10505-6 (ISO 8655-6), Dụng cụđo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 6: Xác định sai số phép đo bằng phươngpháp khối lượng.

3. Thuật ngữ và địnhnghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuậtngữ và định nghĩa được nêu trong TCVN 10505-1 (ISO 8655-1).

4. Nguyên tắc

4.1. Phươngpháp trắc quang

Phương pháp trắc quang của dụng cụ đothể tích có cơ cấu pittông dựatrên mối tương quan giữa nồng độ của nhóm mang màu trong dung dịch và độ hấpthụ ánh sáng của nhóm mangmàu tại bước sóng quy định, theo định luật Bee-Lambert. Phương pháp có thể sử dụngmột trong hai quy trình, phụ thuộc vào yêu cầu của việc hiệu chuẩn. Trong cảhai phương pháp, thể tích cần đo của chất lỏng thử được xả bằng dụng cụ đo thểtích có cơ cấupittông vào một thể tích đã biết của chất lỏng, và độ pha loãng được tính toán từcác phép đo trắc quang.

Phương pháp thứ nhất phù hợp đối vớicác thể tích thử > 20 % thể tích tổng. Thể tích tổng phụ thuộc vào kích cỡcủa cuvet đo trắc quang và phải đủ rộng để đặt vừa cuvet vào máy quang phổ UV-VIS.

Trong phương pháp này, một thể tích đãbiết của dung dịch được chuẩn bị có độ hấp thụ gần mức trên của giới hạn làmviệc của máy quang phổ và độ hấp thụ của dung dịch được xác định. Dùng dụng cụđo thể tích có cơ cấu pittông cần thử để thêm một thể tích chưa biết chất phaloãng, ví dụ nước hoặc dung dịch đệm. Dung dịch nhận được được trộn kỹ và đo độhấp thụ. Có thể tính thểtích xả chưa biết này từ sự suy giảm độ hấp thụ.

Phương pháp thứ hai phù hợp đối vớicác thể tích thử < 20 % thể tích tổng. Trong phương pháp này một thể tích đãbiết chất pha loãng được chuẩn bị. Dùng dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittôngđể thêm vào một thể tích chưa biết dung dịch mẫu của nhóm mang mầu có độ hấpthụ đã biết. Dung dịch nhận được được trộn kỹ và đo độ hấp thụ. Có thể tính thểtích xả chưa biết này từ sự gia tăng độ hấp thụ. Phụ lục A vàPhụ lục B nêu các ví dụ về quy trình thử và tính toán.

Có thể sử dụng các phương pháp trắc quang khácmiễn là được côngnhận phù hợp cho mục đích dự kiến.

4.2. Phươngpháp chuẩn độ

Phương pháp chuẩn độ phù hợp với cácthể tích thử của các dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông ≥ 500 ml. Nói chung, có thểsử dụng bất kỳ phương pháp chuẩn độ nào miễn là được công nhận phù hợp cho mụcđích dự kiến.

Ví dụ, có thể sử dụng dung dịch kaliclorua (KCl) làm chấtlỏng thử để xả bằng dụng cụ cần thử vào chất lỏng đã được axit hóa. Dung dịchthu được chuẩn độ bằng dung dịch bạc nitrat (AgNO3). Điểm tươngđương được xác định bằng phương pháp đo điện thế, ví dụ bằng điện cực bạc.

Nếu thiết bị cần thử là buret pittông,nồng độ đã biết kali clorua trong bình hứng có thể được chuẩn độ điện thế bằng bạcnitrat, sử dụng buret pittông cần thử.

Phụ lục C đưa ra ví dụ về quytrình thử.

5. Thuốc thử

Tất cả các hợp phần của dung dịchthuốc thử phải có thành phần và độ tinh khiết cấp phân tích đã được công nhận.

5.1. Thuốcthử đối với phương pháp trắc quang

Nếu các dung dịch gốc được bảo quảntrong khoảng thời gian bất kỳ thì đều phải thử độ bền hóa học, và nếu cần thiếtcho thêm chất bảo quản để ngăn cản sự phát triển của vi sinh vật. Nếu các thuốcthử bị biến chất khi tiếp xúc với ánh sáng, thì các thuốc thử này phải được bảoquản phù hợp để ngăn sự biến chất.

CHÚ THÍCH Sự không bền của thuốc thửkhi tiếp xúc với ánh sáng có thể lànguyên nhân chính của độ không đảm bảo đo và có thể cần xác định mức độ biếnchất.

5.1.1. Nước, phù hợp vớiLoại 1 theo TCVN 4851 (ISO 3696).

5.1.2. Dungdịch nhóm mang màu

Đặc tính xả của dung dịch nhóm mangmàu chịu ảnh hưởng bởi các thôngsố vật liệu như sức căng bề mặt, tỉ trọng và độ nhớt, phải càng tương đươngcàng tốt khi so sánh với đặc tính này của nước để tạo lập mối tương quan giữaphương pháp trắc quang và phương pháp khối lượng. Phải xem xét khả năng hấp thụcủa nhóm mang màu lên thành dụng cụ. Nếu sai lệch giữa đặc tính xả của dung dịchnhómmangmàu và nước được ghi lại trong quá trình nghiên cứu sự tương quan của phương pháp,thì sailệchnày phải được tính đến trong đánh giá độ không đảm bảo đo.

Nhóm mang màu được chọn phải hòa tanhoàn toàn tại nồng độ cao nhất theo yêu cầu.

CHÚ THÍCH Các nhóm mang màu phù hợp là2,2-azino-đi-[3-etylbenzthiazolin sulfonat (6)] (ABTS, khối lượng phân tử tươngđối là Mr = 547,7), kali đicromat K2Cr2O7, Ponceau S và Orange G.Ví dụ về hệthống thuốc thử dựa trên Ponceau S được nêu trong Phụ lục A.

5.1.3. Hệthống thuốc thử

Hệ thống thuốc thử, bao gồm nhóm mangmàu, chất pha loãng, chất bảo quản (nếu cần thiết) và dung dịch đệm(nếu cần thiết) phải được chọn theo tiêu chí định trước. Trong tất cả cáctrường hợp, độ không đảm bảo đo do các nguồn khác nhau, ví dụ độ không đảm bảođo của pH, phải được đánh giá và được bao gồm trong dữ liệu tổng hợp về độkhông đảm bảo.

CHÚ THÍCH Ví dụ được nêu trong ISO/TR 16153[1].

Mối tương quan giữa nồng độ và độ hấpthụ đối với hệ thống thuốc thử phải được ghi đầy đủ trong tài liệu hoặc đượcxác định bởi người sửdụng. Bước sóng được chọn để đo độ hấp thụ phải bằng hoặc xấp xỉ độ hấp thụ tối đa của hệthống thuốc thử để giảm thiểu ảnh hưởng của sai số về bước sóng lên kết quả.

Hệ thống thuốc thử cũng phải không phụthuộc vào pH hoặc được đệm để mức thay đổi pH trong khoảng giới hạn chấp nhận, đượcthiết lập trong dữ liệu tổng hợp về độ không đảm bảo đo.

Hệ thống thuốc thử phải không phụthuộc vào nhiệt độ hoặc kết quả phải được tính toán và được bù về nhiệt độ.

5.1.4. Dungdịch thuốc thử, để chuẩn bị các nồng độ phụ thuộc vào cácthể tích cần thử.

5.2. Cácthuốc thử đối với phương pháp chuẩn độ

Nếu chuẩn độ kali clorua với bạcnitrat được sử dụng làm phương pháp chuẩn độ, phải sử dụng các dung dịch từ5.2.1 đến 5.2.4.

5.2.1. Nước, phù hợp vớiLoại 1 theo TCVN 4851 (ISO 3696).

5.2.2 Axit nitric, c(HNO3) = 1 mol/l hoặc axitsulfuric c(H2SO4) = 0,5mol/l.

5.2.3. Cácdung dịch chuẩn kali clorua, c(KCl) = 1 mol/l, c(KCl) = 0,1 mol/lvà c(KCl) = 0,01mol/l.

5.2.4. Dungdịch chuẩn bạc nitrat, c(AgNO3) = 0,1mol/l.

Dung dịch phải được bảo quản tránh ánhsáng.

6. Thiết bị, dụng cụ

Tất cả các thiết bị, dụng cụ phải đượcchọn sao cho độ không đảm bảo đo có thể đạt được theo yêu cầu. Ví dụ về việctính độ không đảm bảo đo mở rộng của phương pháp trắc quang được quy định trongISO/TR 16153[1].

Tất cả các thiết bị, dụng cụ phải phùhợp với các tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia và có số đọc, độ chínhxác, độ tái lập và độ ổn định phù hợp, nhất quán với độ không đảm bảo đo mở rộng củaphép đo theo yêu cầu.

6.1. Phươngpháp trắc quang

6.1.1. Quangphổ kế UV/VIS, với độ phân giải, độ tuyến tính, độ lặplại, dải bước sóng, độ chính xác của độ hấp thụ và độ chính xác của bước sóng trong dảiđộ hấp thụ được sử dụng trong phương pháp này.

Ví dụ được nêu trong A.4.1 và BảngA.3.

6.1.2. Cuvetđo,có chất lượng quang học phù hợp.

Nếu chưa biết chiều dày cuvet với độchính xác đủ để đáp ứng các yêu cầu của độ không đảm bảo đo mở rộng, thì có thểsử dụng thuốc thử thứ hai với nồngđộ và độ hấp thụ cho trước để tính toán và bù về ảnh hưởng của chiều dày cuvetlên kết quả.

Ví dụ được nêu trong A.4.2.

Phân tích bằng bức xạ kế có thể được ápdụng để xác định thể tích chưa biết mà không cần tham chiếu chiều dày của cuvetđo.

6.1.3. Nhiệtkế

Nếu các kết quả phụ thuộc vào nhiệtđộ, nhiệt độ của các dung dịch phải được đo bằng nhiệt kế có độ không đảm bảođo phù hợp để tính độ không đảm bảo đo mở rộng.

6.1.4. Dụngcụ đo thể tích, Loại A

Thể tích đã biết của chất pha loãnghoặc các dung dịch thuốc thử có thể được chuẩn bị bằng dụng cụ đo thể tích bằngthủy tinh Loại A, hoặc bằng cân, trong trường hợp này phải biết tỉ trọng củacác dung dịch.

Nếu sử dụng dụng cụ đo thể tích có cơcấu pittông để chuẩn bị các dung dịch, thì dụng cụ này phải phù hợp với tiêuchuẩn tương ứng của bộ tiêu chuẩn TCVN 10505 (ISO 8655) (xem Điều 2) và phảiđược hiệu chuẩn theo TCVN 10505-6 (ISO 8655-6).

6.2. Phươngpháp chuẩn độ

6.2.1. Thiếtbị chuẩn độ hoàn chỉnh, bao gồm buret, ví dụ theo TCVN 10505-3 (ISO8655-3), và hệthốngcảm biến để phát hiện điểm tương đương của phép chuẩn độ được chọn.

6.2.2. Điệncực

Nếu sử dụng phương pháp chuẩn độ kaliclorua bằng dung dịch bạc nitrat, nên sử dụng điện cực bạc kết hợp để chỉ thịđiện thế của điểm tương đương. Tốt nhất bề mặt phủ bạc của điện cực phải đượcphủ AgCl hoặc Ag2S(xem C.4.2).

6.2.3. Dụngcụ thủy tinh do thể tích Loại A, ví dụ pipetmột mức phù hợp với TCVN 7151 (ISO 648) và bình định mức phù hợp với TCVN 7153(ISO 1042).

Nếu sử dụng dụng cụ đo thể tích có cơcấu pittông để chuẩn bị các dung dịch, thì dụng cụ này phải phù hợp với tiêuchuẩn tương ứng của bộ tiêu chuẩn TCVN 10505 (ISO 8655) (xem Điều 2) và phảiđược hiệu chuẩn theo TCVN 10505-6 (ISO 8655-6).

6.2.4. Cânphân tích

Nếu các dung dịch chuẩn theo 5.2.3 và5.2.4 được chuẩn bị bởi người sửdụng, phải sử dụng cân phân tích có tính năng phù hợp, ví dụ khối lượng tốithiểu phù hợp.

7. Các điều kiện thử

7.1. Phòngthử và các điều kiện chung phải phù hợp với 6.1 và 6.2 của TCVN 10505-6:2015 (ISO8655-6:2002).

7.2. Thểtích thử và số lượng phép đo đối với mỗi thể tích được thử phụ thuộc vào yêucầu của người sử dụng.Có thểxem hướng dẫn trong 7.1.1 và 7.1.2 của TCVN 10505-6:2015 (ISO 8655-6:2002).

8. Cách tiến hành

8.1. Quyđịnh chung

Chuẩn bị các dung dịch và phép đo tạinhiệt độ ổn định, tốt nhất là 20 °C (hoặc 27 °C trong trường hợpdụng cụ đo thể tích thực hiện bằng pittông cần thử được điều chỉnh ở nhiệt độtham chiếu chuẩn này).

Thực hiện thử theo các nguyên tắcchung được quy định trong 4.1 và 4.2, và theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối vớicác dụng cụ được quy định trong 6.1 và 6.2.

8.2. Phươngpháp trắc quang

Hai ví dụ chi tiết về việc áp dụngphương pháp trắc quang bao gồm việc tính các thể tích thử được xả, được nêutrong Phụ lục A và Phụ lục B. Ví dụ đầu tiên, cuvet đo rời (cũng được gọi làcuvet hoặc lọ)chứamột thể tích cho trước chất pha loãng được đặt trong máy quang phổ UV/VIS vàthể tích thửđượcxả vào cuvet nằm trong máy quang phổ UV/VIS. Đọc độ hấp thụ của hỗn hợp sau khitrộn.

Ví dụ thứ hai (xem Phụ lục B), thểtích thử được xả vào lọ chứa một thể tích đã biết của chất pha loãng, dungdịch được trộn, và một phần dung dịch được đưa vào cuvet dòng của máy quang phổ UV/VIS và độhấp thụ được đo tại đây.

Trong cả hai trường hợp, thể tích chưabiết được tính theo định luật Beer-Lambert, dựa trên độ hấp thụ đo được vàthể tích chất pha loãng.

8.3. Phươngpháp chuẩn độ

Phụ lục C nêu ví dụ chi tiếtvề việc áp dụng phương pháp chuẩn độ, bao gồm việc tính toán các thểtích thử đượcxả. Nếu chuẩn độ kali clorua bằng dung dịch bạc nitrat được sử dụng làm phươngphápchuẩnđộ, phải chọn các dung dịch được cho trong Bảng 1. Nước để chuẩn bị cho tất cảcác dung dịchphảiphù hợp với TCVN 4851 (ISO 3696), Loại 1.

Bảng 1 - Cácdung dịch đối với phương pháp chuẩn độ

| Thể tích thử | Chất lỏng thử | Chất lỏng nhận đối với chất lỏng thử |  | Dung dịch chuẩn độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ml | c(KCl) mol/l | H2O ml | c(HNO3) = 1 mol/l ml | c(AgNO3) mol/l |
| 0,5 đến 1 | 1 | 100 | 2 | 0,1 |
| > 1 đến 10 | 0,1 | 100 | 2 | 0,1 |
| > 10 đến 200 | 0,01 | 100 | 2 | 0,1 |

Xả chất lỏng thử (KCl) bằng dụngcụ đo thể tích có cơ cấu pittông cần thử vào trong dung dịch nhận được axithóa, tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất việc sử dụng và các yêu cầu thửnghiệm đối với các dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông cụ thể trong TCVN10505-6 (ISO 8655-6), từ 7.2 đến 7.7.

CHÚ THÍCH Các yêu cầu thử riêng và chitiết về quá trình xả đối với pipet pittông đơn kênh có mặt phân cách không khíđược quy định trong TCVN 10505-6:2015 (ISO 8655-6:2002), 7.2.

Sau khi trộn kỹ chất lỏng thử được xảvới dung dịch nhận, chuẩn độ dung dịch thu được bằng dung dịch bạc nitrat 0,1mol/l, tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với các thiết bị chuẩn độđược quy định trong 6.2.

9. Tính toán

Từ các thể tích được xả từ dụng cụ đothể tích có cơ cấu pittông cần thử, sai số hệ thống và ngẫu nhiên của phép đovà, khi thích hợp, độ không đảm bảo đo phải được tính theo các công thức đượcnêu trong TCVN 10505-6:2015 (ISO 8655-6:2002), từ 8.4 đến 8.6.

10. Báo cáo thửnghiệm

Báo cáo thử nghiệm tối thiểu phải bao gồm cácthông tin được quy định trong TCVN 10505-6:2015 (ISO 8655-6:2002), Điều 9. Báocáo thử nghiệm phải nêu phương pháp thử áp dụng và dữ liệu liênquan đến độ không đảm bảo đo mở rộng.

Phụ lục A

(tham khảo)

Ví dụ 1 đối với phương pháp trắc quang

A.1. Mục đích

Phụ lục này mô tả chi tiết phương pháptrắc quang để đo các thể tích chất lỏng microlit được xả bằng dụng cụ đo thểtích có cơ cấu pittông. Ví dụ này sử dụng các lọ tái sử dụng trong máy quangphổ UV/VIS. Nếu chọn phương pháp này, cách tiến hành phải như sau.

A.2. Tóm tắtphương pháp

Phương pháp này được dùng để sử dụngcác cuvet đo (lọ) dùng một lần đã được nạp đầy trước, chưa biết chiều dàycuvet.

Chuẩn bị chất pha loãng có chứa nhómmang màu có pic hấp thụ tại bước sóng l2 nhưng hấp thụ rất ít hoặc khônghấp thụ tại bước sóng l1. Dung dịchnhóm mang màu gốc được chuẩn bị bằng cách hòa tan nhóm mang màu trong nước có pic hấp thụtại l1.

Dung dịch chuẩn được chuẩn bị bằngcách pha loãng chính xác vài mililit dung dịch gốc với chất pha loãng. Xả mộtphần dung dịch chuẩn vào lọ, và đo độ hấp thụ tại cả hai bước sóng.

Nạp trước các lọ thủy tinh dùng mộtlần với thể tích chính xác chất pha loãng. Để bắt đầu hiệu chuẩn trắc quang,tháo nắp một trong các lọ này và đưa vào máy quang phổ UV/VIS. Đọc độ hấp thụtại cả hai bước sóng. Đối với máy quang phổ UV/VIS, số đọc tại l1 cho giá trị“0”.

Sau đó xả dung dịch gốc từ dụng cụ đothể tích có cơ cấupittông cần thử vào lọ. Máy quang phổ UV/VIS được lắp thiết bị trộn có thể trộnkỹ thể tích chưa biết được thêm vào với chất pha loãng. Sau khi trộn, đọc độhấp thụ mới tại l1.

Có thể tính thể tích xả theo định luậtBeer-Lambert sử dụng các độ hấp thụ đo được, thể tích chất pha loãng và tỉ lệpha loãng được sử dụng khi chuẩn bịdung dịch chuẩn.

A.3. Thuốc thử

Tất cả hợp phần của các dung dịchthuốc thử phải có thành phầnvà độ tinh khiết cấp phân tích đã được công nhận.

A.3.1. Nước, phù hợp vớiLoại 1 theo TCVN 4851 (ISO 3696).

A.3.2. Các dungdịch thử

Tất cả các phép đo được so sánh vớiphép đo hiệu chuẩn của dung dịch chuẩn được chuẩn bị bằng cách sử dụng các thểtích lớn dung dịch gốc và chất pha loãng. Việc pha loãng phải được thực hiệnvới độ chính xác cao, ví dụ sử dụng dụng cụ đo thể tích bằng thủy tinh Loại Ahoặc phương pháp khối lượng.

Tất cả các dung dịch phải được trộnkỹ, ví dụ lộn ngược 10 lần để đảm bảo độ lặp lại và độ chính xác của các kếtquả.

A.3.3. Dung dịchgốc

Hòa tan thuốc nhuộm Ponceau S trong nước.Các nồng độ khác được quy định phụ thuộc vào dung tích danh định hoặc dung tíchđược chọn của dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông cần đo. Có thể sử dụng nồngđộ dung dịch gốc đã biết lớn hơn trong khoảng đo thể tích 5:1. Chọn nồng độ cácdung dịch gốc sao cho độ hấp thụ của các mẫu được pha loãng nằm trong phạm vituyến tính của máy quang phổ UV/VIS.

VÍ DỤ Đối với 5 ml chất pha loãng chomỗi mẫu và các lọ 18 mm, Bảng A.1 đưa ra nồng độ dung dịch gốc yêu cầu.

Tiếp theo, lọc các dung dịch gốc quaphễu lọc 0,2 mm và bảo quảntrong các lọ thủy tinh sạch. Nồng độ của các dung dịch gốc không phải là quyếtđịnh nếu các dung dịch chuẩn được chuẩn bị trước và đọc được tại bất kỳ thờigian nào khi áp dụng phương pháp. Nếu cần lưu lại các dung dịch chuẩn thì cả dung dịchchuẩn và dung dịch gốc phải được bảo quản trong các chai thủy tinh được đậychặt nắp có hàm lượngactinic thấp, để lạnh, trong bóng tối sao cho tránh được sự bay hơi hoặc biếnchất. Hầu hết các dung dịch gốc cô đặc có thể lắng xuống khi để lạnh; tuynhiên, có thể hòa tan lại bằng cách làm ấm và trộn.

Các dung dịch pha loãng của Ponceau S và một sốthuốc nhuộm khác thay đổi màu nhẹ khi để trong ánh sáng phòng thông thường. Độhấp thụ có thể giảm nhẹ (đến 0,2 %), nhưng sau đó sẽ khôi phục lại sau 10 mintrong bóng tối. Đểviệc thực hiện đạt độ chính xác cao nhất, phải để tất cả các mẫu pha loãng cânbằng trong bóng tối trước khi đọc.

Bảng A.1 - Cácdung dịch gốc của thuốc nhuộm Ponceau S

| Dung dịch gốc | Thể tích lựa chọn | Độ hấp thụ danh định của dung dịch gốc | Dung dịch cuối | Thuốc nhuộm Ponceau S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số | ml | Trên 10 mm chiều dày cuvet | ml | g |
| 1 | 50 đến 200 | 21,67 | 1 000 | 0,476 |
| 2 | 10 đến 50 | 84,4 | 1 000 | 1,86 |
| 3 | 2 đến 10 | 418 | 500 | 4,58 |
| 4 | 0,5 đến 2 | 1 111 | 100 | 2,44 |

A.3.4. Chất phaloãng

Chất pha loãng là dung dịch đệmphtalat 0,02 mol/l (pH 6,0) vàthêm đồng clorua và EDTA để tạo ra pic hấp thụ tại 730 nm. Chuẩn bị dung dịchđệm bằng cách pha loãng 4,08 g kali hyđro phtalat trong khoảng 800 ml nước vàthêm 13,3 ml NaOH 1,0 mol/l. Sau đó cho thêm 3,74 g tetranatri EDTA và 1,12 gCuCl2-2H2O và hòa tantrong dung dịch. Nếu cần thiết, điều chỉnh pH đến pH 6,0 bằng HCl 1 mol/l hoặc NaOH 0,1mol/l. Sau đó lọc dung dịch qua phễu lọc 0,2 ml và thêm nước đến 1000 ml. Chất phaloãngcó thể bảo quản đượcđến một thángkhi được giữ lạnh.

A.3.5. Dung dịchchuẩn

Chuẩn bị dung dịch chuẩn cho mỗi nồngđộ của dung dịch gốc. Độ hấp thụ của một dung dịch chuẩn phải nằm dưới ngưỡngtrên của phạm vi tuyến tính. Các dung dịch chuẩn phải được đậy chặt nắp để ngănsự thay đổi về nồng độ do bay hơi. Có thể chuẩn bị mới các dung dịch chuẩn chomỗi lần hiệu chuẩn để tránh sự biến chất trong quá trình bảo quản.

Bảng A.2 nêu các mức pha loãng cần thiếtđể chuẩn bị các chuẩn. Trong bảng này, dung dịch chuẩn Số 1 được chuẩn bị bằngcách pha loãng dung dịch gốc số 1 từ Bảng A.1, vv...

Bảng A.2 -Các dung dịch chuẩn

| Dung dịch chuẩn | Pha loãng lần đầu |  | Pha loãng lần thứ hai a |  | Tỷ lệ pha loãng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số | Dung dịch gốc ml | Chất pha loãng ml | Pha loãng 1 ml | Chất pha loãng ml | R |
| 1 | 5 | 125 | - | - | 3,846 x 10-2 |
| 2 | 10 | 1 000 | - | - | 9,901 x 10-3 |
| 3 | 2 | 1 000 | - | - | 1,996 x 10-3 |
| 4 | 5 | 1 000 | 5 | 100 | 2,369 x 10-4 |
| a Sự pha loãng lần thứ hai phải được tính đến khi tính toán độ không đảm bảo đo. |  |  |  |  |  |

Tỉ lệ pha loãng R được tínhtheo công thức

(A.1)

trong đó

Vs là thể tíchdung dịch gốc

VD là thể tích chất phaloãng.

A.4. Thiết bị,dụng cụ

Tất cả các thiết bị, dụng cụ phải đượcchọn sao cho có thể đạt được độ không đảm bảo đo theo yêu cầu. Ví dụ vềviệc tính độ không đảm bảo đo mởrộng của phương pháp trắc quang được nêu trong ISO/TR 16153 [1].

Tất cả các thiết bị, dụng cụ phải phùhợp với các tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia và có số đọc, độ chính xác, độ táilập và độ ổn định phùhợp, nhất quán với độ không đảm bảo đo mở rộng theo yêu cầu.

A.4.1. Máy quang phổ UV/VIS, có độ chínhxác và độ tuyến tính phù hợp

Việc lựa chọn máy quang phổ UV/VIS phụthuộc vào độ không đảm bảo đo được yêu cầu bởi người sử dụng. Các yêu cầu về tính năng đốivới máy quang phổ UV/VIS điển hình và tham chiếu được liệt kê trong Bảng A.3.

Bảng A.3 -Yêu cầu về tính năng của các máy quang phổ UV/VIS

| Thông số | Máy quang phổ UV/VIS phòng thí nghiệm điển hình a | Máy quang phổ UV/VIS loại tham chiếu a |
| --- | --- | --- |
| Độ tái lập trắc quang tại A = 0 | < 0,001 | < 0,000 3 |
| Độ tái lập trắc quang tại A = 0,5 | < 0,0015 | < 0,000 5 |
| Độ tái lập trắc quang tại A = 1 | < 0,0015 | < 0,000 5 |
| Độ tái lập trắc quang tại A = 1,5 | < 0,0020 | < 0,000 7 |
| Độ tái lập của bước sóng | < 0,5 nm | < 0,2 nm |
| Độ ổn định trắc quang | < 0,001 h-1 | < 0,000 2 h-1 |
| a Tất cả các quy định được áp dụng với dải bước sóng 4 nm và trung bình 4 s. |  |  |

A.4.2. Lọ và ngăngiữ

Ví dụ nêu trên sử dụng lọ hình trụ cóđường kính trong 18 mm làm cuvet đo của máy quang phổ. Có thể sử dụng lọ khác có độ rõ nétquang học phù hợp. Dung dịch chuẩn phải được đọc tại cùng nhiệt độ như dungdịch chưa biết. Thực hiện điều này bằng cách để cả hai cân bằng trong ngăn mẫucủa máyquangphổ. Ngăn giữ phải cố định lọ trong chùm ánh sáng sao cho lọ không dịchchuyển được trongsuốtquá trình đo và trộn.

A.5. Độ tuyếntính của hệ thống

A.5.1. Nguyên tắcchung

Phương pháp này dựa trên sự tuyến tínhkết hợp của máy quang phổ UV/VIS và hệ thống nhuộm màu, vì vậy, chúng phải đượcđo khi phương pháp được công nhận. Có thể đo độ tuyến tính bằng cách đánh dấucác độ pha loãng liên tiếp của mẫu, bắt đầu tại giới hạn trên của phạm vi độhấp thụ. Chất pha loãng phải giống như chất pha loãng được sử dụng để chuẩn bịdung dịch chưa biết và dung dịch chuẩn.

A.5.2. Quytrình đo độ tuyến tính

Quy trình sau phải được sử dụng để đođộ tuyến tính

a) Thêm vào hai phần thể tích của dungdịch gốc Số 1 (xem Bảng A.1) 25 phần thể tích chất pha loãng, sẽ được dung dịchcó độ hấp thụ khoảng 1,6.

b) Sử dụng dụng cụ thủy tinh Loại A,đo chính xác 2 phần thể tích dung dịch này, thêm 1 phần thể tích chất pha loãngvà trộn kỹ.

c) Lặp lại, sử dụng chính xác cùng mộtthể tích trong mỗi trường hợp, đến khi hoàn thành pha loãng liên tiếp năm lần.Việc pha loãng này sẽ mở rộng trongphạm vi độ hấp thụ từ 0,3 đến 1,6.

d) Để nhiệt độ của các dung dịch phaloãng cân bằng trong bóng tối và đọc các độ hấp thụ này trong máy quang phổUV/VIS bằng cách nhỏ liên tục dung dịch pha loãng vào cuvet 10 mm có chất lượngquang học cao được đặt cố định trong máy quang phổ UV/VIS.

e) Vẽ đồ thị tỉ lệ độ hấpthụ (độ hấp thụ đo được được chia bởi độ hấp thụ của dung dịch được pha loãnglần đầu) so với tỉ lệ pha loãng. Đồ thị nhận được phải tuyến tính.

f) Xác định độ lệch theo tỉ lệ phầntrăm lớn nhất của bất kỳ một điểm dữ liệu nào từ sự hồi quy tuyến tính. Nếu độlệch không được hiệu chỉnh sẽ cho độkhông đảm bảo do không tuyến tính.

Trong trường hợp độ không đảm bảo đodo không tuyến tính không được chấp nhận đối với các ứng dụng đã đưa ra, chuẩnbị nhiều nồngđộ dung dịch gốc hơn, với độ hấp thụ gần tương đương nhau, có thể hạn chếdải động của hệ thống và cho độ tuyến tính tốt hơn.

Nếu có yêu cầu, có thể xâydựng thuật toán để cho phép việc bù đối với sự không tuyến tính, hoặc có thểchuẩn bị dung dịch chuẩn cho mỗi dung tích của pipet để giảm thiểu các vấn đềvề độ tuyến tính của hệ thống.

A.6. Quytrình thử

A.6.1. Nguyên tắcchung

Sử dụng quy trình dưới đây để có đủcác điểm dữ liệu tại mỗi thể tích nhằm đáp ứng các yêu cầu thí nghiệm. Trong quytrình được mô tả dưới đây, mỗi điểm dữ liệu yêu cầu sử dụng một dụng cụ chứamẫu. Có thể thêm nhiều dung dịch gốc vào dụng cụ chứa mẫu nếu dải động của hệthống đủ rộng để cho độ tuyến tính phù hợp và phải sửa đổi việc tính toán đểphản ánh sự thay đổi thể tích của chất pha loãng đối với mỗi điểm dữ liệu.

Dung dịch chuẩn phải được đọc tại cùngthời gian với các số đọc của dung dịch chưa biết, trừ khi thu thập được dữ liệuphù hợp chứng minh được sự ổn định của cả các thuốc thử và máy quangphổ UV/VIS. Bảo đảm không có bọt khí trong lọ tại thời điểm lấy số đọc.

A.6.2. Chuẩn bị lọmẫu

Nạp chính xác các dụng cụ chứa mẫu (vídụ các lọ thủy tinh 15 ml) với thể tích VD chất pha loãng.Trong ví dụ được nêu trong A.3.3, VD là 5 ml.

Có thể chuẩn bị trước các dụng cụ chứa này vàđậy nắp.

Tất cả các dụng cụ chứamẫu, ví dụ lọ, phải được lấy từ cùng một lô sản phẩm để bảo đảm sự đồng nhất vềđộ hấp thụ giữa các lọ. Nếu cần thiết, độ tái lập kết quả của các lọ phải đượcthử và được tính đến trong độ không đảm bảo đo.

A.6.3. Điều chỉnhđiểm “0” của máy quang phổ UV/VIS

Đặt lọ chứa dung dịch đệm 0,02 M pH6,0 (xem A.3.4) vào máy quang phổ UV/VIS và điều chỉnh điểm “0” tại bước sóng520 nm và 730 nm.

A.6.4. Độ hấp thụcủa dung dịch chuẩn

Không làm xáo trộn lọ trong máy quangphổ UV/VIS, lấy dung dịch đệm ra, ví dụ sử dụng pipet chuyển Pasteur,tráng lọ ít nhất ba lần bằng dung dịch chuẩn, và nạp dung dịch chuẩn vào lọ.

Đọc độ hấp thụ AS1và AS2 tại bước sóng 520 nm và 730 nm tương ứng.

Lấy các lọ ra khỏi máy quang phổ UV/VIS vàloại bỏ.

A.6.5. Độ hấp thụcủa chất pha loãng

Tháo nắp ra khỏi lọ chứa chất phaloãng, đặt vào máy quang phổ UV/VIS và đọc độ hấp thụ AD1 và AD2 tại bước sóng520 nm và 720 nm tương ứng.

A.6.6. Xả mẫu thử

Sử dụng dụng cụ đo thể tích có cơ cấupittông cần thử để xả một lượng dung dịch gốc vào trong lọ chứa chất phaloãng được đặt trong máy quang phổ UV/VIS.

Lưu ý các yêu cầu xả áp dụng cho mỗidụng cụ đo thể tích có cơ cấupittông được quy định trong TCVN 10505-6:2002 (ISO 8655-6:2002), từ 7.2đến 7.7.

Khởi động cơ cấu trộn để trộn kỹ hỗnhợp.

A.6.7. Độ hấp thụ củahỗn hợp

Đo độ hấp thụ AU của hỗn hợpnhận được sau khi trộn tại bước sóng 520 nm.

A.7. Tính toáncác thể tích xả

Tính các thể tích chưa biết VU được xả bằngcác dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông được thử theo công thứcđược suy từ định luật Beer-Lambert như sau:

(A.2)

trong đó

VU là thể tíchchưa biết của dung dịch gốc được xả bởi các dụng cụ đo thể tích bằng pittôngđược thử;

VD là thể tích của chấtpha loãng trong các lọ mẫu;

VU là độ hấpthụ của hỗn hợp dung dịch gốc và chất pha loãng được đo tại bước sóng 520 nm;

VD1 là độ hấp thụ củachất pha loãng tại bước sóng 520 nm;

VD2 là độ hấp thụcủa chất pha loãng tại bước sóng 730 nm;

R là tỉ lệ pha loãng củadung dịch gốc với chất pha loãng được dùng để tạo thành dung dịch chuẩn;

AS1 là độ hấpthụ của dung dịch chuẩn tại bước sóng 520 nm;

AS2 là độ hấpthụ của dung dịch chuẩn tại bước sóng 730 nm.

Đạo hàm của công thức này được quyđịnh trong ISO/TR 16153[1].

Phụ lục B

(tham khảo)

Ví dụ 2 đối với phương pháp trắc quang

B.1. Mục đích

Phụ lục này mô tả chi tiết phương pháptrắc quang đối với việc đo các thể tích microlít của chất lỏng được xả bằng cácdụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông. Ví dụ này sử dụng cuvet dòng hoặc cuvetthông thường có chiều dày 10mm trong máy quang phổ UV/VIS. Nếu chọn phương pháp này thì cách tiến hành phảinhư sau.

B.2. Tóm tắtphương pháp

Phương pháp này được thiết kế để sửdụng cuvet dòng trong máy quang phổ UV/VIS. Tất cả các phép đo được thực hiệnbức xạ để tránh phát sinh sai số do độ không đảm bảo của chiều dày cuvet hoặcnồng độ của các dung dịch mẫu. Phương pháp này phù hợp trong cácmôi trường mà cân vi lượng không thực hiện được do sức đẩy hoặc dao động củakhông khí.

Dung dịch nhóm mang màu gốc được chuẩnbị bằng cách hòa tan một lượng thích hợp nhóm mang màu vào nước. Một hoặc nhiều chuẩn phaloãng được chuẩn bị từ dung dịch gốc này sử dụng dụng cụ đo thể tích bằng thủytinh Loại A phù hợp với TCVN 7151 (ISO 648) và TCVN 7153 (ISO 1042). Khi thựchiện pha loãng, các thể tích của dung dịch gốc và chất pha loãng phải đủ saocho độ không đảm bảo đo trong việc pha loãng là nhỏ tương ứngvới các nguồn không đảm bảo khác.

Dụng cụ chứa mẫu đượcchuẩn bị bằng cách xả chính xác chất pha loãng vào mỗi dụng cụ. Sau đó, sử dụngdụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông cần thử để cho thêm một lượng chưa biếtdung dịch gốc, sau đó đậy chặt nắp các dụng cụ chứa này và trộn kỹ. Mỗi dụng cụchứa được yêu cầu cho mỗi điểm dữ liệu.

Độ hấp thụ của dung dịch chuẩn đượcđọc trong cuvet dòng trong máy quang phổ UV/VIS, sau đó đọc từ mỗi dụng cụ chứamẫu. Theo định luật Beer-Lambert, có thể tính các thể tích chưa biết từ thể tích chấtpha loãng, tỉ lệ pha loãng được sử dụng để tạo dung dịch chuẩn và độ hấp thụ đo được.

B.3. Thuốc thử

Tất cả các hợp phần của dung dịchthuốc thử phải có thành phần và độ tinh khiết cấp phân tích được công nhận.

B.3.1. Dung dịchthử

Các dung dịch thử phải được chuẩn bịtheo A.3.2.

B.3.2. Dung dịchgốc

Chọn nồng độ phù hợp, theo A.3.3 vàBảng B.1 sao cho độ hấp thụ của mẫu được pha loãng tốt nhất nằm trong giới hạntừ 0,3 đến 1,5 trong cuvet dòng của cuvet có chiều dày 10 mm.

Bảng B.1 -Dung dịch gốc đối với phươngpháp trắc quang cuvet dòng

| Dung dịch gốc Số | Thể tích được chọn ml | Độ hấp thụ danh định của dung dịch gốc Trên chiều dày cuvet 10 mm | Dung dịch cuối ml | Thuốc nhuộm Ponceau S g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 đến 200 | 39 | 1 000 | 0,856 |
| 2 | 10 đến 50 | 152 | 1 000 | 3,34 |
| 3 | 2 đến 10 | 752 | 500 | 8,25 |
| 4 | 0,5 đến 2 | 2 000 | 100 | 4,39 |

B.3.3. Chất pha loãng

Chất pha loãng là đệm phtalat 0,02mol/l (pH 6,0).

Chuẩn bị chất pha loãng bằng cách hòatan 4,08 g kali hyđro phtalat và 13,3 ml NaOH 1,0 mol/l trong nước và làm đầyđến 1 l.

Sau khi chuẩn bị, nếu cần thiết, điềuchỉnh pH bằng cách cho thêm NaCl hoặc NaOH và lọc chất pha loãng qua phễu lọc 0,2 mm. Chất pha loãng cóthể lưu giữ được đến một tháng khi được bảo quản lạnh.

B.3.1. Dung dịchchuẩn

Dung dịch chuẩn phải được chuẩn bịtheo A.3.5

B.4. Thiết bị,dụng cụ

Tất cả các thiết bị phải được chọn saocho có thể đạt được độ không đảm đo theo yêu cầu. Ví dụ về việc tính độ khôngđảm bảo đo mở rộng củaphương pháp trắc quang được nêu trong ISO/TR 16153 [1]

Tất cả các thiết bị, dụng cụ phải phùhợp với các tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia và có số đọc, độ chính xác, độ táilập và độ ổn định phù hợp, nhất quán với độ không đảm bảo đo mở rộng.

B.4.1. Máy quangphổ UV/VIS

Nếu có thể, máy quang phổ UV/VIS phảiđược đặt chương trình để lập số đọc tuần tựtại hai bước sóng:

a) Tại pic hấp thụ 520 nm; và

b) Tại 650 nm, khi thuốc nhuộm khônghấp phụ.

Chương trình sau đó trừ đi hai số đọcđể được kết quả ít bị ảnh hưởng bởi sự có mặt không chủ ý của các phần tửnhỏ trong các dung dịch.

Nếu máy đo quang phổ UV/VIS không đượcđặt chương trình, phải lấy số đọc tại hai bước sóng và thực hiện trừ thủ công.

B.4.2. Cuvet dòng

Độ hấp thụ của tất cả các mẫu phảiđược đọc trong cuvet dòng của chiều dày cuvet 10 mm với thể tích không nhiềuhơn 1 ml, bảo đảm rằng cuvet dòng không bị nhiễu trong quá trình đọc mẫu.

Mẫu phải được kiểm soát nhiệt độ trongkhoảng 0,2 °C tại thờiđiểm đọc.

Sử dụng bể cách thủy nối với ngăn giữcuvet được bọc để có thể kiểmsoát nhiệt độ của cuvet. Để đẩy nhanh nhiệt độ đạt đến cân bằng, có thể hút mẫuvào cuvet qua chiều dài của ống thép không gỉ có đường kính nhỏ, ví dụ, chiều dài 30 cmvới ống có đường kính trong 0,1 cm, được bọc và được kiểm soát nhiệt độ bởicùng loại nước khi tuần hoàn qua lớp bọc của cuvet dòng. Thể tích tổng củacuvet dòng nối với ống đầu vào và phễu lọc đầu vào không được nhiều hơn 2 ml.

B.4.3. Điều hòa mẫu

Có thể hút mẫu vào cuvet dòng bằng bơm nhu độngnối với đầu ra của cuvet. Nhiệt độ mẫu phải được đặt thấp hơn một chút so vớinhiệt độ phòng để ngăn không khí xâm nhập vào dung dịch và tạo thành bọt bámvào thành cuvet dòng, gây ra số đọc sai.

Việc chuẩn bị mẫu và đo phải được thựchiện tại nhiệt độ cố định, tốt nhất là 20 °C. Để ngăn việc tạo thành bọt, giảm áp suấtxuống 67 kPa hoặc thấp hơn trong khi khuấy vài giờ, có thể loại khínước sử dụng để chuẩn bị dung dịch.

Có thể sử dụng phễu lọc bằng vải dệtvà thép không gỉ có đường kính lỗ 60 mm để lọc mẫu khi mẫu được hút vào cuvet. Khihút 5 ml mẫu mới, có từ 1 % đến 5 % mẫu cũ vẫn còn trong cuvet trộn với mẫumới. Thể tích yêu cầu của mẫu mới để phun đủ phải được xác định bằng thựcnghiệm. Sự có mặt của phần mẫu cũ có thể dẫn đến việc đánh giá không đúng về độchính xác của kết quả.

B.5. Độ tuyếntính của hệ thống

Sử dụng quy trình trong A.5 để đo độtuyến tính; tuy nhiên thể tích của dung dịch gốc phải được điều chỉnh trongtrong điểm a) như sau.

a) Thêm vào 1 phần thể tíchdung dịch gốc Số 1 (xem BảngA.1), 25 phần thể tích chất pha loãng, sẽ được dung dịch có độ hấp thụ khoảng1,5.

Sau đó thực hiện quy trình theo A.5.2từ b) đến f).

B.6. Quytrình thử

B.6.1. Mục đích

Sử dụng quy trình dưới đây để nhậnđược đủ các điểm dữ liệu tại mỗi thể tích để đáp ứng các yêu cầu thí nghiệm.Mỗi điểm dữ liệu sử dụng một dụng cụ chứa mẫu.

B.6.2. Chuẩn bị mẫuthử

Nạp đầy chính xác các dụng cụ chứamẫu, ví dụ các lọ thủy tinh 15 ml, với 5 ml chất pha loãng. Có thể chuẩn bịtrước các dụng cụ chứa này và đậy nắp.

Sử dụng dụng cụ đo thể tích có cơ cấupittông cần thử, xả một lượng dung dịch gốc phù hợp vào mỗi dụng cụ chứa mẫu.

Lưu ý các yêu cầu xả áp dụng cho mỗidụng cụ đo thể tích có cơ cấupittông được quy định trong TCVN 10505-6:2015 (ISO 8655-6:2002) từ 7.2 đến 7.7.

Sau khi trộn kỹ, các mẫu thử được để cânbằng trong bóng tối đến nhiệt độ bằng nhiệt độ của dung dịch chuẩn (xem B.4.3).

B.6.3. Điều chỉnhđiểm “0” của máy quang phổ UV/VIS

Xả kỹ cuvet dòng bằng chất pha loãngđến khi độ hấp thụ không thay đổi thêm.

Đặt đường nền của máy quang phổ UV/VISsao cho số đọc tại cả hai bước sóng 520 nm và 650 nm là “0”.

B.6.4. Độ hấp thụ củadung dịch chuẩn và mẫu thử

Hút dung dịch chuẩn vào cuvet dòng vàđo độ hấp thụ.

Sau đó hút hết mẫu thử vào cuvet dòngvà đo độ hấp thụ.

Sau khi có các số đọc, đo lại dungdịch chuẩn và kiểm tra lại điểm “0” để xác định độ trôi có thể xảy ra trong suốtquá trình đọc.

B.7. Tính toáncác thể tích xả

Tính các thể tích chưa biết VU được xả bằngcác dụng cụ đo thể tích có cơ cấupittông theo công thức được suy từ định luật Beer-Lambert như sau.

trong đó

VD là thể tích của chấtpha loãng được sử dụng trong lọ mẫu;

VU là độ hấpthụ của mẫu thử

AS là độ hấpthụ của chuẩn

R là tỉ lệ pha loãngcủa gốc với chất pha loãng, mà được sử dụng để chuẩn bị dung dịch chuẩn.

Đạo hàm của công thức này được quyđịnh trong ISO/TR 16153[1]).

Phụ lục C

(tham khảo)

Ví dụ về phương pháp chuẩn độ

C.1. Mục đích

Phụ lục này mô tả chitiết phương pháp chuẩn độ đối với việc đo các thể tích chất lỏng ≥ 500 ml được xả bằng dụngcụ đo thể tích có cơ cấupittông. Ví dụ này sử dụng phương pháp chuẩn độ tự động, thực hiện chuẩn độđộng học và nhận biết điểm tương đương. Nếu chọn phương pháp này, cách tiếnhành phải như sau.

C.2. Tóm tắtphương pháp

Dung dịch kali clorua có nồng độ chưabiết được chuẩn bị và được xả bằng dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông cầnthử. Dung dịch này được xả mà không cần pha loãng. Cho thêm axit nitric hoặcaxit sulfuric để điềuchỉnh chính xácgiá trị pH. Thêm nước vào sao cho màng ngăn của cuvet tham chiếu ngập trongnước trong khi đang được khuấy.

Máy chuẩn độ thực hiện chuẩn độ bằngphương pháp động học; điều này có nghĩa là các nấc chuẩn độ là nhỏ trong vùngđiểm uốn. Thời gian hoàn thành quy trình chuẩn độ không được quá 5 min. Có thểthêm hoạt chất bề mặt không có clorua để tạo kết tủa tốt hơn và giữ điện cựcsạch hơn. Máy chuẩn độ tính toán điểm uốn và có thể tính thể tích “chưa biết”được xả bằng các dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông cần thử.

Dụng cụ đo thể tích có cơ cấupittông cần thử có thể là một bộ phận của máy chuẩn độ, ví dụ buret pittông.Trong trường hợp này, cần phải biết nồng độ của dung dịch kali clorua. Việctính toán phải phù hợp.

C.3. Thuốc thử

Tất cả các hợp phần của dung dịch thửphải có thành phần và độ tinh khiết cấp phân tích được công nhận.

C.3.1. Dung dịchthử

Dung dịch thử phải được chuẩn bị theoBảng 1. Đối với dung dịch KCl 0,1 mol/l, hòa tan 7,455 1 g KCl (cấp phântích) trong khoảng 800 ml nước và làm đầy đến 1 l. Trong trường hợp cókhối lượng KCl khác, nồngđộ của dung dịch phải được tính theo công thức sau:

c(KCl) = (khốilượng của KCl, tính bằnggam) trên (74,551 x thể tíchtính bằng lít)            (C.1)

Tất cả các dung dịch phải được chuẩnbị bằng sử dụng dụng cụđo thể tích bằngthủy tinh Loại A hoặc dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông theo 6.2.3.

C.3.2. Dung dịchchuẩn độ

Thuốc thử chuẩn độ là dung dịch AgNO3, c(AgNO3) = 0,1mol/l.

Nồng độ phải được kiểm tra bằng cáchxác định độ chuẩn bằng dung dịch chuẩn. Không được xác định độ chuẩn bằng dungdịch thử. Phải sử dụng dung dịch chuẩn riêng biệt. Việc xác định độ chuẩn nàynên được thực hiện mười lần. Độ lệch chuẩn của 10 lần chuẩn độ này phải nhỏ hơnsai số ngẫu nhiên cho phép lớn nhất được quy định trong Bảng 1 của TCVN10505-3:2015 (ISO 8655-3:2002).

C.3.3. Dung dịch hỗtrợ

Để điều chỉnh giá trị pH, có thể sử dụng axitnitric (0,1 mol/l) hoặc axit sulfuric (0,5 mol/l). Cho thêm 2 ml mộttrong hai axit này vào mỗi mẫu.

CHÚ THÍCH Vết chất hoạtđộng bề mặt không có clorua sẽ cải thiện độ chính xác của chuẩn độ,làm cho các điện cực sạch hơn và kích cỡ phần tử chất kết tủa nhỏ hơn.

C.4. Thiết bị,dụng cụ

Tất cả các thiết bị, dụng cụ phải đượcchọn sao cho có thể đạt đượcđộ không đảm đo theo yêu cầu.

Tất cả các thiết bị, dụng cụ phải phùhợp với các tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia và có số đọc, độ chính xác, độtái lập và độ ổn định phù hợp, nhất quán với độ không đảm bảo đo mở rộng.

C.4.1. Máy chuẩn độ

Máy chuẩn độ phải có thể

- thực hiện chuẩn độ động học

- kiểm soát việc chuẩn độ trôi

- tính điểm tương đương,

- hiển thị hoặc in kết quả,

- bao gồm đầu chuẩn độ không có sự khuếchtán trở lại.

Nên sử dụng các dung tích xylanh buretnhư sau để chuẩn độ nhằm tránh việc xylanh buret nạp lại trong quá trình chuẩnđộ trong vùng điểm uốn:

Bảng C.1- Dungtích xylanh buret

| Thể tích điểm tương đương ml | Dung tích xy lanh khuyến nghị ml |
| --- | --- |
| 0,5 đến 3 | 5 |
| 3 đến 8 | 10 |
| 8 đến 18 | 20 |
| 18 đến 48 | 50 |

Phương pháp chuẩn độ phải hoàn toànđược phê duyệt để đảm bảo các kết quả là chính xác.

C.4.2. Điện cực vàcác thiết bị phụ trợ

Điện cực phải là một điện cực chỉ thị bạc và mộtđiện cực so sánh. Điện cực bạc có thể có lớp phủ sulfit. Điện cực so sánhphải được nạp dung dịch KNO3 (ví dụ 1 mol/l). Chất điện phân sosánh có thể chứa vếtKCl (tối đa0,001 mol/l). Thường sử dụng điện cực kết hợp, một điện cực chỉ thị và một điệncực so sánh trong một dụng cụ dò.

CHÚ THÍCH Lớp phủ cho điện thế của điện cực ổnđịnh hơn và thời gian đáp ứng ngắn hơn.

Điện cực phải trong điều kiện tốt.

C.5. Độ tuyếntính của hệ thống

C.5.1. Độ tuyếntính của máy chuẩn độ

Thông thường độ tuyến tính của máychuẩn độ được cung cấp bởi nhà sảnxuất và được ghi trong giấy chứng nhận của máy chuẩn độ. Nếu yêu cầu thực hiệnphép thử độ tuyến tính, phương pháp thử phải giống như quy trình thử.

C.5.12. Độ tuyếntính của quy trình chuẩn độ

Độ tuyến tính là chỉ một yếutố trong việc công nhận một quy trình chuẩn độ. Quy trình chuẩn độ đầy đủphải được phê duyệt trước khi sử dụng để bảo đảm kết quả là chính xác.

C.6. Quytrình thử

C.6.1. Nguyên tắcchung

Phải sử dụng kỹ thuật phòng thí nghiệmtốt khi thực hiện chuẩn độ.

C.6.2. Chuẩn bị cácmẫu thử

Xả thể tích cần thử vào bình chuẩn độ,thêm 2 ml axit đã chuẩn bị (HNO3 hoặc H2SO4) vàlàm đầy đến khoảng 100 ml. Điện cực phải được nhúng trong dung dịch sao chomàng ngăn của điện cực so sánh vẫn ngập trong khi khuấy. Nếu có thể, thêm vàovài giọt chất hoạt động bề mặt được pha loãng nếu chất hoạt động bề mặt đượccông nhận là không chứa clorua.

C.6.3. Chuẩn độ

Nhúng điện cực và đầu ống xả chuẩn độvào dung dịch và bắt đầu chuẩn độ. Các thông số đầu vào phải là: nhận dạng mẫu,nồng độ KCl và AgNO3.

C.6.4. Đánh giáchuẩn độ

Kết quả chuẩn độ có thể được tính từ đạohàm bậc một hoặc bậc hai của đường cong chuẩn độ. Với mọi cấp đạo hàm, nhiễucủa đường cong bị nhân đôi. Quan trọng là nhận được đường cong hoàn chỉnh.

Hình C.1 nêu đường cong chuẩn độ điểnhình khi xác định KCl bằng dungdịch AgNO3. Do điện thếlà không cần thiết đối với việc tính toán kết quả, việc luôn có cùng điện thếtại điểm bắt đầu hoặc kết thúc là không quan trọng. Quan trọng là sự chênhlệch giữa các giá trị đo ban đầu và cuối, tính bằng milivol.

Điện thế của điểm tương đương không được thay đổiquá giới hạn quy định (nghĩa là ít hơn ± 20 mV).

CHÚ DẪN

X milimét

Y milivol

Hình C.1 -Đường cong chuẩn độ điển hình

C.6.5. Tính toáncác thể tích xả

Tính các thể tích chưa biết VU được xả bằngdụng cụ đo thể tích có cơ cấupittông cần thử theo công thức sau:

VU = EQ x [c(AgNO3 / c(KCl)]                                                                              (C.2)

trong đó

EQ là điểmtương đương, tính bằng mililít;

c(AgNO3) là nồng độAgNO3 tính bằngmol trên lít;

c(KCl) là nồng độKCl, tính bằngmol trên lít.

Ví dụ về việc xác định độ không đảmbảo đo sử dụng phương pháp chuẩn độ được nêu trong Thư mục tài liệu tham khảo[2].

THƯ MỤC TÀILIỆU THAM KHẢO

[1 ] ISO/TR 16153, Pittông-operated volumetric instruments -Determination of uncertainty for volume measurements made using the photometricmethod

[2] Determination of uncertaintyfor volume measurements made using the titration method. To be obtainedfrom: Secretariat of ISO/TC 48, Theodor-Heuss-Allee 25, 60486 Frankfut,Germany. Also available in American Laboratory, Oct. 2004, pp. 14-22.