Ước lượng ĐKĐBĐ

ĐKĐBĐ tổng hợp tương đối của hệ số LLK được xác định cho mỗi điểm lưu lượng hiệu chuẩn tính theo công thức:

(2)

Trong đó,	uc: ĐKĐBĐ tổng hợp tương đối, %;

uch: ĐKĐBĐ của chuẩn, %;

upg : ĐKĐBĐ do ảnh hưởng của độ phân giải, %;

uA : ĐKĐBĐ loại A của LLK, %;

uP : ĐKĐKĐ của phép đo áp suất, kPa;

uT: ĐKĐKĐ của phép đo nhiệt độ, K;

ĐKĐBĐ của chuẩn

ĐKĐBĐ của chuẩn được xác định theo công thức sau:

(3)

Trong đó, ustd : lấy từ GCN hiệu chuẩn của chuẩn, %;

uA,std : ĐKĐBD loại A của chuẩn ,%;

Đối với hệ thống chuẩn chỉ thị lưu lượng trực tiếp thì ĐKĐBĐ loại A của chuẩn theo công thức sau:

(4)

Trong đó,	Qci: chỉ thị của chuẩn tại lần đo thứ i , L/s;

n: số lần đo.

Đối với hệ thống chuẩn chỉ thị trung bình (chuông khí, PVTt …) thì ĐKĐBĐ loại A của chuẩn bằng 0.

ĐKĐBĐ do ảnh hưởng của độ phân giải

(5)

Trong đó,	apg: độ phân giải của LLK, L/s;

Đối với LLK có bộ phận chỉ thị kiểu thang đo, độ phân giải được xác định theo công thức:

(6)

Trong đó,	aread: khả năng phân biệt của mắt người, mm;

d: giá trị độ chia của thang đo, L/s;

ld: chiều dài độ chia của thang đo, mm;

Trong trường hợp sử dụng các thiết bị tăng khả năng đọc như kính lúp, .v.v. thì khả năng phân biệt của mắt người aread = 0,5 mm; trong trường hợp dùng mắt bình thường aread = 1 mm.

Đối với LLK điện tử thì apg = d

ĐKĐBĐ loại A của LLK

(7)

Trong đó,	Qđi: chỉ thị của LLK tại lần đo thứ i , L/s;

n: số lần đo.

ĐKĐBĐ mở rộng

ĐKĐBĐ mở rộng được xác định cho mỗi lưu lượng kiểm tra theo công thức:

(8)

Trong đó,	U: ĐKĐBĐ mở rộng, %;

k: hệ số phủ, k = 2 ứng với xác suất tin cậy xấp xỉ 95%.