MÁY HIỆU CHUẨN ÂM THANH ĐA CHỨC NĂNG – KIỂU 4226

| Sử dụng: - Hiệu chuẩn và kiểm tra toàn diện các thiết bị đo âm học sử dụng bộ khuếch đại tín hiệu micro tại ½ à ¼ inch phù hợp với tiêu chuẩn IEC và ANS I S 1.4 – 1983 như thiết bị đo ồn, liều lượng kế.. - Kiểm tra bộ lọc và các thiết bị phụ thuộc tần số | Tính năng: - Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 942 1988 và ANSI S 1,40-1.984 - Dải tần: chính xác và ổn định với tần số khác nhau từ 31,5 Hz đến 16 kHz trong bước quãng tám, cộng với một tín hiệu ở 12,5 kHz - Hiệu chuẩn 94 dB, 104 dB và 114 dB - Mô phỏng Free -field cho hầu hết kiểu micro ½ inch của"Bruel & Kjær” - Trọng số A ngược - Xung lặp lại để kiểm tra trọng số thời gian và crest factor |
| --- | --- |

| Máy hiệu chuẩn âm thanh đa chức năng loại 4226 cho phép kiểm tra các chức năng phù hợp của bộ khuếch đại âm thanh, thiết bị đo ồn và các thiết bị liên quan khác. Loại 4226 phát ra tín hiệu âm thanh chính xác và ổn định với tần số khác nhau từ 31,5 Hz đến 16 kHz trong bước quãng tám, cộng với một tín hiệu tại 12,5 kHz. Sử dụng bộ ghép nối micro ½ hoặc ¼ inch phù hợp với thiết bị để kiểm tra tín hiệu hoặc chọn đầu ra tín hiệu điện khác. Để dễ dàng sử dụng, 4226 có thể mô phỏng hằng số free – field , và có thể hiệu chuẩn theo trọng số A ngược một cách chính xác. Bạn phải kiểm tra xem các giá trị hiển thị và giá trị danh định nằm trong khoảng sai số cho phép. Một máy phát điện bên ngoài cũng có thể được kết nối với 4226 để thực hiện quét tần số mong muốn. | Lời mở đầu Đối với các thiết bị đo lường điện có độ ổn định như thiết bị đo ồn cho phép bạn thực hiện các phép đo chính xác sau khi kiểm tra với bộ hiệu chỉnh tín hiệu đơn âm. Trong nhiều trường hợp việc kiểm tra này cũng được thực hiện sau mỗi lần đo để xác nhận kết quả. Để chắc chắn thiết bị đo đo một cách chính xác, yêu cầu phải kiểm tra theo định kỳ. Bạn có thể thực hiện việc kiểm tra và hiệu chuẩn với máy hiệu chuẩn âm thanh đa chức năng kiểu 4226 trên micro đối với các thiết bị đo ồn và các loại thiết bị đo âm thanh khác. Bộ điều chỉnh dễ dàng sử dụng, do đó bạn có thể thực hiện kiểm tra toàn diện bất cứ khi nào với độ tin cậy được yêu cầu trong một phép đo Bộ hiệu chỉnh làm việc thế nào Hình 2 hiển thị sơ đồ khối của 4226. Máy phát tín hiệu hình sin trong bán dẫn, cấp tín hiệu với tần số ổn định . Những tín hiệu đi qua bộ biến thiên khuếch đại và được chuyển đến vị trí bộ ghép nối. Đặt micro cần hiệu chỉnh vào bộ ghép nối của 4226, để micro tiếp xúc với SPL của bộ ghép nối. Bộ điều chỉnh Micro của thiết bị phải được đặt kín để thực hiện được việc điều chỉnh với bộ khuếch đại âm thanh biến thiên trong bộ điều chỉnh. Phương pháp tạo tín hiệu này nhiều ưu điểm: Đưa ra độ chính xác và ổn định SPL cao trong dải tần rộng. SPL thu được phụ thuộc chủ yếu vào microphone tham chiếu mà bản thân nó rất ổn định theo thời gian và sự biến đổi nhiệt độ. SPL được phát thực tế không chịu ảnh hưởng của biến đổi áp suất. Bộ hiệu chỉnh cung cấp cho bạn một tín hiệu khi hằng số SPL trong bộ ghép nối là đúng. Các đặc tính thu được từ microphone của một vài loại, trường tự do và áp suất, sẽ luôn luôn được đặc tính áp suất của nó. Tuy nhiên, sự quan tâm chính trong thiết bị đo ồn là đặc tính free – field. Bởi vì sự khác biệt giữa các đặc tính áp suất và đặc tính free – field được biết đến với Bruel & Kjær micro, bạn có thể hiệu chỉnh SPL trong bộ ghép nối như một chức năng của tần số để có được một đặc tính bằng phẳng một micro free – field lý tưởng. Hiệu chỉnh SPL này sẽ tự động được áp dụng bởi bộ hiệu chỉnh khi bạn thực hiện hiệu chuẩn micro Bruel & Kjær. |  |
| --- | --- | --- |

| Cấu tạo bộ hiệu chỉnh cho phép bạn kết nối với một máy phát điện bên ngoài (ví dụ, để quét tần số) hoặc để chọn lên một tín hiệu hiệu chuẩn điện (ví thi, để kiểm tra bộ lọc). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Độ nhạy của hiệu chuẩn Một SPL của 94 d B ± 0.2 dB với 20 µPa tại 1 kHz có thể được sử dụng cho các mục đích hiệu chỉnh. Bạn có thể sử dụng hiệu chuẩn giá trị mức khác và tần số với độ chính xác nhỏ hơn. Xem thông số kỹ thuật. | Kiểm tra đầu vào Với 4226, có 3 mức hiệu chuẩn 94, 104 và 114 dB ở tất cả các tần số. Bạn có thể sử dụng 3 mức này, ví dụ, để kiểm tra các chức năng phù hợp của đầu vào của một thiết bị, chẳng hạn như đầu vào 20 dB ZF 0020 cho Bruel & Kjær thiết bị đo ồn hoặc hiệu chuẩn của một máy ghi giá trị |  |
| Kiểm tra đặc tính tần số Loại 4226 phát ra âm thanh rất ổn định trong dải tần số 31,5 Hz đến 16 kH z trong bước quãng tám, và thêm một tần số là 12,5 k Hz. Âm thanh tại tần số 12,5 k Hz sử dụng để kiểm tra tần số cao nhất được quy định cho thiết bị đo ồn Type 1. Các tần số thực tế của âm thanh tương ứng với những tần số khuyến nghị theo ISO 266 | Kiểm tra trọng số thời gian Việc kiểm tra này được thực hiện bằng cách so sánh giá trị đọc xung ngắn của thiết bị với giá trị đọc thu được cho một tín hiệu liên tục tại giá trị mức mẫu. Sự khác biệt phụ thuộc vào trọng số thời gian. Các tần số thử nghiệm được cài sẵn là 2kHz (theo IEC 651) Tuy nhiên, tại các tần số, mỗi xung là một số nguyên của chu kỳ. Các xung được tự động lặp đi lặp lại: một xung khoảng 200 ms trong 2 giây cho F (Fast) và 500 ms trong 8s cho S (Slow). Việc trễ giữa các xung đảm bảo rằng bộ cảm biến của thiết bị đo thử nghiệm có thời gian để phân rã trước khi xung tiếp theo. Để kiểm tra trọng số thời gian, các vòng lặp thông tin phản hồi là bị ngắt kết nối vì thời gian đáp ứng không tương thích với thử nghiệm này. Các xung trong trường hợp này thu mức độ gián đoản giảm dần liên tục tại 20 dB. |  |
| Kiểm tra kênh trọng số A Một SPL tại Inver A 94dB có thể được áp dụng trong hiệu chuẩn âm thanh của 4226. Điều này có nghĩa rằng một SPL tại 94 d B, cộng với sự điều chỉnh kiểu micro và các kiểu sound field, cộng việc hiệu chỉnh tại inver A được phát ra trong bộ ghép nối. Tất cả việc hiệu chỉnh phụ thuộc vào tần số, do đó, để kiểm tra một thiết bị tại trọng số A phải đảm bảo thiết bị đọc giá trị 94dB trong trong hệ dung sai. Ví dụ: tần số 31,5Hz, giá trị mức phát ra từ bộ ghép nối là 134dB | Kiểm tra khả năng Creat Factor. Tín hiệu mức RMS được sử dụng để kiểm tra khả năng Creat Factor của thiết bị giống như một hằng số tín hiệu mẫu đặt trên bộ hiệu chỉnh. Việc kiểm tra được thực hiện bằng cách so sánh các giá trị đọc cả hai tín hiệu, phải giống nhau theo hệ phương sai quy định. Các tín hiệu áp dụng trong bộ ghép âm thanh có một Creat factor của 3. Việc kiểm tra khả năng đo Creat Factor của thiết bị đo ồn (Chuẩn yêu cẩu của Type 1, type 2 là 10). Tín hiệu từ cổng ra AC có thể đặt trực tiếp đến đầu vào thiết bị đo ồn. Giá trị để kiểm tra thiết bị đo ồn trong khả năng đo Creat factor thường giới hạn bởi bộ cảm biến trong thiết bị đo ồn và không phải do micro |  |
| Hiệu chuẩn một thiết bị đo âm thanh kế Thiết bị đo âm thanh kế được hiệu chỉnh bởi một trong ba mức và thời gian trong 4226. Bộ đếm thời gian sẽ tự động tắt khi SPL ôn định trong 30s. Điều này có nghĩa thiết bị sẽ được hiệu chỉnh. Đáp ứng tần số của thiết bị được kiểm tra inver A và thay đổi dải tần. |  |  |
| Đầu ra AC Tại cổng ra tín hiệu tương tự được chuyển thành tín hiệu thường thông qua bộ chuyển đổi âm thanh. Do đó, tất cả việc kiểm tra điện áp được thực hiện tương tự như việc kiểm tra âm thanh nêu trên. Sự khác biệt duy nhất ở đây tín hiệu mà khả năng kiểm tra Crest Factor có Crest Factor 10. Tín hiệu điện phù hợp cho việc hiệu chuẩn và kiểm tra thiết bị tự ghi, bộ lọc, thiết bị liên quan đến âm thanh khác. | Sử dụng bộ tạo sóng ngoài Bộ tạo sóng được đặt điện áp từ 0,5 V đến 1,5 V có thể được kết nối với ổ cắm này (xem hình. 2). 4226 phát ra một giá trị mức đến bộ nối, và đảm bảo rằng hằng số SLP liên tục từ việc đáp ứng tham chiếu ngược micro. Khi sử dụng bộ tạo sóng ngoài, trọng số A ngược và việc hiệu chỉnh trong trường tự do và việc đáp ứng tham chiếu micro không được ứng dụng kể từ khi đề cập đến việc tần số được tạo ra từ bộ phát 4226. | Chung Loại 4226 là một thiết bị chính xác trong phòng thí nghiệm. Kích cỡ của nó và cung cấp điện bao gồm 4 cell, làm cho các thiết bị dễ dàng để sử dụng tại chỗ (ví dụ, với một thiết bị đo ồn hoặc một thiết lập đo lớn trong một buồng không phản xạ). Đơn giản trong việc sử dụng nên có tính linh động cao; không riêng gì tài liệu, bàn hiệu chuẩn được yêu cầu trong chuẩn B & K thiết bị đo ồn, thiết bị đo âm thanh kế, micro… |

| Chức năng hiệu chuẩn Áp suất âm danh định: 94 dB, 104 dB và 114 dB Áp suất âm chuẩn (Điều kiện môi trường chuẩn) 94 dB±0,2 dB lại 20 hPa, tại 1 kHz Cấp chính xác tại bước nhày 10dB và 20dB: ±0.1 dB với tần số ≤8 kHz; ±0.2 dB với tần số > 8 kHz Tần số danh định: Từ 31,5 Hz đến 16 kHz trong bước quãng tám, cộng với 12,5 kHz Độ chính xác tần số: ± 1% theo chuẩn ISO 226 Độ ổn định tần số: ± 30 ppm Điều kiện môi trường chuẩn: Nhiệt độ môi trường: 20oC (68oF) Áp suất môi trường: 1013 hPa Ảnh hưởng của điều kiện môi trường: (Tại mức áp suất âm chuẩn): Nhiệt độ môi trường: +0.002 dB/C trong dải 10C to +50C (Umax. temp= 5C) Áp suất môi trường: + 0.00055 dB/trong dải 650 hPa đến 1080 hPa (Umax.press= 30 hPa*) (Đáp ứng theo yêu cầu chuẩn IEC 942 với class 1) FREQUENCY STABILITY: Better than 30 ppm | Đáp ứng tần số: Trường áp suất : Tuyến tính (94 dB, 104 dB và 114 dB SPL); Inver A.(94 dB tại 1kHz) Quy đổi trường tự do 0oC: Tuyến tính (94 dB, 104 dB và 114 dB SPL) and Inverse A (94 dB SPL at 1 kHz) Cấp chính xác tại các vị trí: Tần số: (Lin. and inv. Trọng số A) 31.5 Hz to 125 Hz 250 Hz to 500 Hz 2 kHz to 4 kHz 8 kHz 12.5 kHz to 16 kHz; : ±0.15 dB : ±0.10 dB : ±0.15 dB : ±0.25 dB : ±0.5 dB. Trường tự do 0oC: (tại 1kHz) 31.5 Hz to 125 Hz 250 Hz to 500 Hz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 12.5k 16 kHz; : ±0.2 dB : ±0.10 dB : ±0.2 dB : ±0.3 dB : ±0.5 dB : ±1.0 dB : ±1.5 dB. Tổng hệ số méo là: ≤2% Kiểm tra trọng số thời gian: Tần số: 2 kHz Giá trị mức: 94dB, khoảng điều chỉnh ±12dB Tín hiệu: liên tục hoặc không liên tục |  |
| --- | --- | --- |

Ambient  Pressure:  + 0.00055 dB/hPa   in  the

range 650 hPa to 1080 hPa (max. press. uncer- tainty 30 hPa*)

* To satisfy IEC 942 Class 1 requirements Magnetic Field Sensitivity: No observable ef- fect (<0.01 dB) at 100 A/m

FREQUENCY RESPONSE:

Pressure Field: Linear (94 dB,  104 dB  and  114 dB SPL) and inverse A-weighting (94 dB SPL at 1 kHz)

Equivalent 0Free-field:

Linear (94 dB, 104 dB and 114 dB SPL) and In- verse A-weighting (94 dB SPL at 1 kHz)

LEVEL ACCURACY AT  FIXED:

FREQUENCIES (Lin. and inv.  A-weighting):

Pressure Field: (re 1 kHz):

2 kHz

4 kHz

8 kHz

12.5k 16 kHz

:  ±0.2 dB

:  ±0.3 dB

:  ±0.5 dB

:  ±1.0 dB

:  ±1.5 dB

TOTAL HARMONIC DISTORTION: 2%

31.5 Hz to 125 Hz

250 Hz to 500 Hz

2 kHz to 4 kHz

8 kHz

12.5 kHz to 16 kHz

:  ±0.15 dB

:  ±0.10 dB

:  ±0.15 dB

:  ±0.25 dB

: ±0.5 dB

Equivalent 0Free-field:

(re 1 kHz):

31.5 Hz to 125 Hz	: ±0.2 dB

250 Hz to 500 Hz	:  ±0.10 dB

Additional Functions

TIME WEIGHTING TESTS:

Frequency: 2 kHz preselected

Test Level: Typically  94 dB. Adjustable approx.

12 dB

Signal: Continuous reference and tone burst Level Between Bursts: Ref. level  20 dB Burst Duration: 500 ms (S) and 200 ms (F) CREST FACTOR TEST:

Frequency: 2 kHz preselected

Test Level: Typically  94 dB. Adjustable approx.

±12 dB

Signal: Continuous reference and tone burst of 40 Hz repetition frequency. Crest factor 3 at preselected and higher frequencies.

Note: All burst signals consist of an integral number of sine waves with amplitude shifting at zero crossing

GIỚI THIỆU