Bất cập đối với các quy trình kiểm định

1. ĐLVN 265:2016

- Bộ điều chỉnh lưu lượng: Độ chính xác 1% cao quá. Đối với bộ điều chỉnh nên điều chỉnh lại độ chính xác (1,5 ÷ 2) %

- Đề xuất cần phải kiểm tra cả thiết bị đo lưu lượng.

- Phạm vi đo: cần điều chỉnh lại sai số lớn nhất cho phép đối với các khí các nhau thì sai số tại các điểm “không” khác nhau. Đối với CO2 không thể áp dụng sai số ± 2 x10-4 %Vol.

2. ĐLVN 31:2016 (pH)

- Nên kiểm định tách riêng 2 loại thang riêng. Theo thang axit hoặc bazo. Vì khi kiểm toàn thang khó đạt.

3. ĐLVN 274:2016 (EC)

- Các chuẩn sử dụng trong quy trình đang fix. Không nên bỏ các giá trị chuẩn fix theo các thang trong bảng 4 của quy trình

- Tại mục Phương tiện khác: - Bể điều nhiệt quy định độ phân giải: 0,01 0C

- Tại mục 7.3.1 Quy định nhiệt là (25 ± 0,01) 0C cần phải điều chỉnh lại

- Cần phải điều chỉnh lại các so sánh trong kiểm tra đo lường. Không để sử dụng kiểm tra “sai số cho phép của PTĐ” nên thay bằng “so sánh sai số lớn nhất cho phép”

4. ĐLVN 275:2016 (Độ đục)

- Các chuẩn sử dụng trong quy trình đang fix. Không nên bỏ các giá trị chuẩn fix theo các thang trong bảng 4 của quy trình

- Tại mục 7.3.2 “kiểm tra tại điểm 0” Sai số cho phép ± 3% giá trị lớn nhất của thang đo là không phù hợp.  Vì thang đo của thiết bị lớn

- Cần phải điều chỉnh lại các so sánh trong kiểm tra đo lường. Không để sử dụng kiểm tra “sai số cho phép của PTĐ” nên thay bằng “so sánh sai số lớn nhất cho phép”

- Tại mục phương tiện khác: Bổ phần bình định mức và pipet

5. ĐLVN 275:2014 (Oxy hòa tan)

- Phạm vi sai số 6% giá trị đọc quá cao, không hợp lý

6. ĐLVN 279:2015 (DO)

- Đối với dung dịch Na2S2O3 không cần phải để độ chính xác 99,997%

- Đối với quy trình không thể thực hiện được đối với hiện trường.

- Pha dung dịch “không”:

+ Na2SO3 (tinh khiết ); 5 g

+ Na2SO3.5H2O: 7 – 10 g

+ KIO3: 0,5 mg

+ H2O: 99,7 mL