MÁY ĐO QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN – QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

UV/Vis Spectrophotometer – Calibration procedure

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn máy đo quang phổ tử ngoại khả kiến có phạm vi bước sóng (190  1100) nm, sai số bước sóng  (0,5  3) nm, phạm vi đo độ hấp thụ (0  2) Abs, sai số độ hấp thụ từ  0,004 Abs, phạm vi đo độ truyền qua (0  100) %T, sai số độ truyền qua từ  1 %T.

2 Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng sau:

| TT | Tên phép hiệu chuẩn | Theo mục |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Kiểm tra bên ngoài Kiểm tra kỹ thuật Kiểm tra đo lường - Kiểm tra sai lệch bước sóng - Kiểm tra sai lệch độ hấp thụ - Kiểm tra sai lệch độ truyền qua Xử lý chung | 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 7 |

3 Phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn

3.1 Phương pháp hiệu chuẩn máy quang phổ tử ngoại khả kiến là so sánh các giá trị bước sóng, độ hấp thụ, phần trăm truyền qua giữa giá trị của mẫu chuẩn và kết quả đo trực tiếp bằng máy quang phổ cần hiệu chuẩn.

3.2 Phương tiện hiệu chuẩn

3.2.1 Bộ cuvet chuẩn được chứng nhận

Phạm vi: (241  641) nm, dải thông (0,1  3) nm; độ không đảm bảo: 0,2 nm.

Độ hấp thụ: (0  1) Abs; độ không đảm bảo: (0,0009 ÷ 0,0038) Abs.

Độ truyền qua (0  100) %T; độ không đảm bảo: (0,20 ÷ 0,88) % tương đối.

3.2.2 Dung dịch chuẩn Holmium (xem phụ lục 3)

4,0 g Ho2O3 trong 96 g HClO4 10% phần thể tích

3.2.3 Dung dịch chuẩn CuSO4.5H2O (xem phụ lục 3)

20 g/L CuSO4.5H2O trong 1% H2SO4

3.2.4 Dung dịch chuẩn K2Cr2O7 (xem phụ lục 3)

50 mg và 100 mg trong H2SO4 0,005M

3.2.5 Dung dịch KCl 1,2 %

3.2.6 UV/Vis Spectrophotometer V530

Phạm vi đo:

+ Bước sóng: (190 ÷ 1100) nm; Độ chính xác: 0,2 nm;

+ Độ hấp thụ: (0  2,000) Abs; Độ chính xác: ± 0,002 Abs

+ Độ truyền qua: (0  100) %T; Độ chính xác: ± 0,3 %T

3.2.7 Phương tiện đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường.

Phạm vi đo:

+ Nhiệt độ: (0 50) oC, giá trị độ chia 1oC;

+ Độ ẩm: (0  100) %RH, giá trị độ chia 1 %RH;

4 Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn, phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau đây:

- Nhiệt độ: (23  2) oC;

- Độ ẩm tương đối: (60  15) %RH.

5 Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn, phải thực hiện các công việc sau đây:

- Máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần hiệu chuẩn phải để trong phòng hiệu chuẩn ít nhất là 2 giờ.

- Vận hành máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần hiệu chuẩn theo hướng dẫn vận hành.

6 Tiến hành hiệu chuẩn

6.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của máy quang phổ tử ngoại khả kiến đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, hiển thị, nguồn điện sử dụng, nhãn hiệu, tài liệu và phụ kiện kèm theo.

6.2 Kiểm tra kỹ  thuật

- Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của máy quang phổ tử ngoại khả kiến theo hướng dẫn sử dụng được nêu trong tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra giới hạn ánh sáng lạc:

Ánh sáng lạc (có thể do buồng đo không kín) là nguồn gốc gây sai số chính cho các kết quả đo tại vùng năng lượng thấp (~200 nm) và dung dịch có độ hấp thụ cao. Việc kiểm tra giới hạn ánh sáng lạc có thể tiến hành tại bước sóng 200 nm bằng dung dịch KCl 1,2%. Yêu cầu độ hấp thụ phải lớn hơn hoặc bằng 2 (A ≥ 2)

6.3 Kiểm tra đo lường

6.3.1 Kiểm tra sai lệch bước sóng

- Tiến hành đo những giá trị bước sóng đã chọn của chuẩn (mục 3.2.2) từ 241,0 nm đến 641,1 nm. Ghi kết quả đo được vào biên bản hiệu chuẩn ở phụ lục 1.

6.3.2 Kiểm tra sai lệch độ hấp thụ

Tùy theo kích thước và cách bố trí cuvet của buồng đo mẫu, tiến hành kiểm tra sai lệch độ hấp thụ theo một trong hai cách sau đây:

6.3.2.1 Sử dụng bộ cu vet chuẩn được chứng nhận

- Tiến  hành đo giá trị độ hấp thụ của bộ cuvet chuẩn tại 3 giá trị trong phạm vi (0  1) Abs bằng máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần hiệu chuẩn tại các giá trị bước sóng (theo các bước sóng như trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn của bộ cuvet chuẩn hoặc tại các bước sóng theo yêu cầu của đơn vị sử dụng) từ 190 nm đến 1100 nm. Ghi kết quả đo được vào biên bản hiệu chuẩn ở phụ lục 1.

6.3.2.2 Sử dụng dung dịch chuẩn:

- Đối với phạm vi bước sóng trong vùng nhìn thấy được (vùng Vis):

Tiến  hành đo giá trị độ hấp thụ của dung dịch chuẩn CuSO4.5H2O bằng máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần hiệu chuẩn tại các giá trị bước sóng từ 600 nm, 650 nm, 700 nm và 750 nm (như trong bảng 2 ở phụ lục 3). Ghi kết quả đo được vào biên bản hiệu chuẩn ở phụ lục 1.

- Đối với phạm vi bước sóng trong vùng tia cực tím (vùng UV):

Tiến  hành đo giá trị độ hấp thụ của dung dịch chuẩn K2Cr2O7 bằng máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần hiệu chuẩn tại các giá trị bước sóng từ 235 nm, 257 nm, 313 nm và 350 nm (như trong bảng 3 ở phụ lục 3). Ghi kết quả đo được vào biên bản hiệu chuẩn ở phụ lục 1.

6.3.3 Kiểm tra sai lệch độ truyền qua.

- Tiến hành đo giá trị độ truyền của bộ cuvet chuẩn tại 3 giá trị trong phạm vi (0  100) %T bằng máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần hiệu chuẩn tại các giá trị bước sóng từ 190 nm đến 1100 nm (Các bước sóng như trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn của bộ cu vet chuẩn hoặc tại các bước sóng theo yêu cầu của đơn vị sử dụng). Ghi kết quả đo được vào biên bản hiệu chuẩn ở phụ lục 1.

7 Xử lý chung

7.1 Máy quang phổ tử ngoại khả kiến sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn và kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

7.2	Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 01 năm.

PHỤ LỤC1

Tên cơ quan hiệu chuẩn

………………………..

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN

Số: ……………………

Tên phương tiện đo: …………………………………………………………………

Kiểu:………………………………………………….Số:………………………….

Cơ sở sản suất:………………………………………. Năm sản xuất:………………

Đặc trưng kỹ thuật:…………………………………………..………………………

……………………………………………………………….....……………………

Cơ sở sử dụng:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Phương pháp thực hiện:……………………………………………………………..

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:…………………………………………………

Điều kiện môi trường:………………………………………………………………

Người thực hiện:………………………………………Ngày thực hiện:……………

Địa điểm thực hiện:…………………………………………………………………

Kết quả hiệu chuẩn

1.Kiểm tra bên ngoài:

2.Kiểm tra kỹ thuật:

3.Kiểm tra đo lường:

Kiểm tra sai lệch bước sóng:

|  | Dải thông |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 nm |  |  | 1,0 nm |  |  | 2,0 nm |  |  |
| TT | Giá trị đo (nm) | Giá trị chuẩn (nm) | Sai lệch (nm) | Giá trị đo (nm) | Giá trị chuẩn (nm) | Sai lệch (nm) | Giá trị đo (nm) | Giá trị chuẩn (nm) | Sai lệch (nm) |

Kiểm tra sai lệch độ hấp thụ:

| Bước sóng (nm) | Mẫu số | Thang đo từ............... đến ............... |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kết quả đo | Giá trị chuẩn | Sai số |

Kiểm tra sai lệch độ truyền qua:

| Bước sóng (nm) | Mẫu số | Thang đo từ............... đến ............... |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kết quả đo | Giá trị chuẩn | Sai số |

Người soát lại		     					    Người thực hiện

PHỤ LỤC 2

ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO CỦA PHÉP ĐO

I. Đối với trường hợp sử dụng bộ cuvet (Filter) chuẩn

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ không đảm bảo của phép đo

1.1 Độ lặp lại của phép đo

- Giá trị của phép đo lặp đi lặp lại n lần từ giá trị quan sát được xi (i = 1, 2, …, n)

- Độ lệch chuẩn thực nghiệm:

urep = s

1.2 Độ phân giải của thiết bị

Thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến (UV/Vis) có độ phân giải là A (Abs)

uresolution= 12 × A3

1.3 Độ không đảm bảo của bộ cuvet chuẩn

Bộ cuvet chuẩn có độ không đảm bảo chuẩn mở rộng là a, hệ số phủ k = 2

2. Độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp:

3. Độ không đảm bảo chuẩn mở rộng:

U = k . uc(x)

k là hệ số phủ (k = 2 tương ứng với xác suất tin cậy P = 0,95)

II. Đối với trường hợp sử dụng dung dịch chuẩn

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ không đảm bảo của phép đo

1.1 Độ lặp lại của phép đo: Tương tự như mục 1.1 phần I

1.2 Độ phân giải của thiết bị: Tương tự như mục 1.2 phần I

1.3 Độ không đảm bảo của dung dịch chuẩn

Dung dịch chuẩn có nồng độ A (g)/1L dung dịch

1.3.1 Khối lượng của chất chuẩn (chất tan):

- Theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn

Ví dụ: trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn ghi ĐKĐB của cân phân tích là C (g) với mức tin cậy 95% thì:

ucal = C/2

- Độ lặp lại của cân phân tích:

Độ lệch chuẩn thực nghiệm tính được sau khi tiến hành cân 1 lượng chất bất kỳ đến 1 g (10 lần) là D (mg)

- Độ không đảm bảo của khối lượng KHP:

um=C22+D2

1.3.2  Độ tinh khiết của Chất chuẩn (chất tan):

Độ tinh khiết của chất chuẩn được chỉ dẫn theo catalogue nhà sản xuất

Ví dụ: trên nhãn lọ ghi độ tinh khiết 99.5% cho nên Preagent = 1.000  0.005

1.3.3 Ảnh hưởng của yếu tố thể tích VT :

- Bình định mức (flask): thể tích 1000 ml và có độ chính xác  E ml

ml

- Sự dao động về nhiệt độ:  F (C)

Hệ số giãn nở thể tích của nước: 2.1  10-4 C-1

1.3.4 Độ lặp lại của dung dịch chuẩn

Tiến hành đo lặp lại ít nhất 5 lần bằng UV/Vis Spectrophotometer V530 mỗi lần cách nhau 20 phút

- Giá trị của phép đo lặp đi lặp lại n lần từ giá trị quan sát được xi (i = 1, 2, …, n)

- Độ lệch chuẩn thực nghiệm:

urep = s

Độ không đảm bảo của dung dịch chuẩn

2. Độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp:

3. Độ không đảm bảo chuẩn mở rộng:

U = k . uc(x)

k là hệ số phủ (k = 2 tương ứng với xác suất tin cậy P = 0,95)

PHỤ LỤC 3

PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN

1. Pha chế dung dịch Holmium

- Cân chính xác 4,0 g Ho2O3

- Hòa tan 4,0 g Ho2O3 với 96 g dung dịch HClO4 (10 % phần thể tích); gia nhiệt để dung dịch hòa tan hoàn toàn.

- Độ hấp thụ lớn nhất của dung dịch chuẩn Ho2O3 trong axit HClO4 tại các bước sóng khác nhau với độ rộng của khe hở là 1 nnm và 3 nm

Bảng 1: Độ hấp thụ lớn nhất tại các bước sóng khác nhau của dung dịch  chuẩn Ho2O3

| Độ hấp thụ lớn nhất (nm) |  |
| --- | --- |
| 1 nm | 3nm |
| 241.1 | 241.0 |
| 249.9 | 250.1 |
| 278.1 | 278.1 |
| 287.2 | 287.6 |
| 333.5 | 333.5 |
| 345.4 | 345.5 |
| 361.3 | 361.1 |
| 385.6 | 386.0 |
| 416.3 | 416.9 |
| 451.4 | 451.3 |
| 467.8 | 468.1 |
| 485.2 | 485.2 |
| 536.6 | 537.2 |
| 640.5 | 641.1 |

2. Pha chế dung dịch chuẩn CuSO4.5H2O

- Cân chính xác 20,0 g CuSO4.5H2O

- Hòa tan 20,0 g CuSO4.5H2O trong nước rồi thêm từ từ 10 ml dung dịch axit H2SO4 (d = 1,83 g/cm3); sau đó định mức đến 1L.

- Giá trị chuẩn của dung dịch CuSO4.5H2O tại các bước sóng khác nhau được chỉ ra tại bảng sau

Bảng 2: Giá trị chuẩn của dung dịch CuSO4.5H2O

| STT | Bước sóng (nm) | Độ hấp thụ (Abs) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 0,068 |
| 2 | 650 | 0,224 |
| 3 | 700 | 0,527 |
| 4 | 750 | 0,817 |

3. Pha chế dung dịch chuẩn K2Cr2O7

- Sấy K2Cr2O7 tại nhiệt độ (140 – 150) C trong khoảng 30 – 60 phút; sau đó sử dụng để pha chế dung dịch chuẩn phụ thuộc vào phạm vi kiểm tra độ hấp thụ

- Dung dịch A: 50  0,5 mg K2Cr2O7 trong 1L H2SO4 0,005M đối với phạm vi từ (0,2 – 0,7) Abs

- Dung dịch B: 100  1,0 mg K2Cr2O7 trong 1L H2SO4 0,005M đối với phạm vi từ (0,4 – 1,4) Abs

- Giá trị độ hấp thụ của dung dịch K2Cr2O7 được chỉ ra trong bảng sau:

Bảng 3: Giá trị độ hấp thụ của dung dịch K2Cr2O7

| Bước sóng (nm) | Dung dịch A (Abs) | Dung dịch B (Abs) |
| --- | --- | --- |
| 235 (min) | 0,626 | 1,251 |
| 257 (max) | 0,727 | 1,454 |
| 313 (min) | 0,244 | 0,488 |
| 350 (max) | 0,536 | 1,071 |

Tài liệu tham khảo

- ĐLVN 91 : 2001: Máy đo quang phổ tử ngoại khả kiến – QTKĐ

- UV/Vis Spectrophotometer Calibration Procedures _ International Accreditation New Zealand

- UV/Vis Spectrophotometer – Laboratory instrument Calibration Methods (INEOS Nitriles)

- Starna: NIST Traceable UV/Vis/NIR Reference Sets

- Hellma: Calibration standards for spectrophotometers