BẢNG SO SÁNH KHẢ NĂNG HIỆU CHUẨN PTĐ QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN

| TT | Nội dung | Phòng ĐL HLMC | Phòng ĐL Quang |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Quy trình hiệu chuẩn |  |  |
|  | Phạm vi hiệu chuẩn PTĐ: # - Bước sóng: # - Sai số bước sóng: # - Độ hấp thụ: # - Sai số độ hấp thụ: # - Đo độ truyền qua # - Sai số độ truyền qua: | (190 1100) nm (0,5 ÷ 3) nm (0 2) Abs 0,004 Abs (0 100) %T 1 %T | Thực tế QTHC chỉ HC được tại (270 780) nm (190 1100) nm ≥ 0,5 nm (0 2) A ≥ 0,004 A - - |
|  | Các phép hiệu chuẩn: |  |  |
|  | Kiểm tra bên ngoài | Có | - |
|  | Kiểm tra kỹ thuật | Kiểm tra giới hạn ánh sáng lạc | - |
|  | Kiểm tra đo lường - Kiểm tra sai lệch bước sóng - Kiểm tra sai lệch độ hấp thụ - Kiểm tra sai lệch độ truyền qua | Có Có Có | Có Có - |
|  | Xử lý chung | Có | - |
|  | Phương pháp hiệu chuẩn: | so sánh kết quả đo trực tiếp giá trị: + Bước sóng; + Độ hấp thụ + Phần trăm truyền qua bằng máy quang phổ cần hiệu chuẩn và giá trị của chuẩn. |  |
|  | Chuẩn sử dụng: |  |  |
|  | Bộ cuvet chuẩn được chứng nhận: | - Phạm vi: (241 641) nm, dải thông (0,1 3) nm; độ không đảm bảo: 0,2 nm. - Độ hấp thụ: (0 1) Abs; độ không đảm bảo: (0,0009 ÷ 0,0038) Abs. - Độ truyền qua (0 100) %T; độ không đảm bảo: (0,20 ÷ 0,88) % tương đối. |  |
|  | Dung dịch chuẩn Holmium | 4,0 g Ho2O3 trong 96 g HClO4 10% phần thể tích |  |
|  | Dung dịch chuẩn CuSO4.5H2O | 20 g/L CuSO4.5H2O trong 1% H2SO4 |  |
|  | Dung dịch chuẩn K2Cr2O7 | 50 mg và 100 mg K2Cr2O7 trong H2SO4 0,005M |  |
|  | UV/Vis Spectrophotometer V530 | Phạm vi đo: (190 ÷ 1100) nm Độ chính xác: ± 0,2 nm Độ truyền qua: (0 100) %T; Độ chính xác: ± 0,3 %T Độ hấp thụ: (0 2) Abs; Độ chính xác: ± 0,002 Abs |  |
|  | Phương tiện đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường: | Phạm vi đo: Nhiệt độ: (0 50) oC, giá trị độ chia 1oC; Độ ẩm: (0 100) %RH, giá trị độ chia 1 %RH; |  |
|  | Điều kiện hiệu chuẩn | - Nhiệt độ: (23 2) oC; - Độ ẩm tương đối: (60 15) %RH. | - Nhiệt độ: (25 5) oC; - Độ ẩm: (45 ~ 65) %RH. |
|  | Chuẩn bị hiệu chuẩn | Trước khi tiến hành hiệu chuẩn, phải thực hiện các công việc sau đây: - Máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần hiệu chuẩn phải để trong phòng hiệu chuẩn ít nhất là 2 giờ. - Vận hành máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần hiệu chuẩn theo hướng dẫn vận hành. |  |
|  | Tiến hành hiệu chuẩn |  |  |
|  | Kiểm tra bên ngoài | Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của máy quang phổ tử ngoại khả kiến đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, hiển thị, nguồn điện sử dụng, nhãn hiệu, tài liệu và phụ kiện kèm theo. |  |
|  | Kiểm tra kỹ thuật | Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của máy quang phổ tử ngoại khả kiến theo hướng dẫn sử dụng được nêu trong tài liệu kỹ thuật. |  |
|  | Kiểm tra đo lường |  |  |
|  | Kiểm tra sai lệch bước sóng | - Tiến hành đo những giá trị bước sóng đã chọn của chuẩn (mục 3.2.2) từ 241,0 nm đến 641,1 nm. Ghi kết quả đo được vào biên bản hiệu chuẩn ở phụ lục 1. | Chọn dải phổ scan từ 270 đến 640 nm |
|  | Kiểm tra sai lệch độ hấp thụ | Tiến hành kiểm tra sai lệch độ hấp thụ theo 1 trong 2 cách sau đây: 6.3.2.1 Sử dụng bộ cu vet chuẩn được chứng nhận - Tiến hành đo giá trị độ hấp thụ của bộ cuvet chuẩn tại 3 giá trị trong phạm vi (0 1) Abs bằng máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần hiệu chuẩn tại các giá trị bước sóng từ 190 nm đến 1100 nm (Các bước sóng như trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn của bộ cu vet chuẩn hoặc tại các bước sóng theo yêu cầu của đơn vị sử dụng). Ghi kết quả đo được vào biên bản hiệu chuẩn ở phụ lục 1. 6.3.2.2 Sử dụng dung dịch chuẩn: - Đối với phạm vi bước sóng trong vùng nhìn thấy được (vùng Vis): Tiến hành đo giá trị độ hấp thụ của dung dịch chuẩn CuSO4.5H2O bằng máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần hiệu chuẩn tại các giá trị bước sóng từ 600 nm, 650 nm, 700 nm và 750 nm (như trong bảng 2 ở phụ lục 3). Ghi kết quả đo được vào biên bản hiệu chuẩn ở phụ lục 1. - Đối với phạm vi bước sóng trong vùng tia cực tím (vùng UV): Tiến hành đo giá trị độ hấp thụ của dung dịch chuẩn K2Cr2O7 bằng máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần hiệu chuẩn tại các giá trị bước sóng từ 235 nm, 257 nm, 313 nm và 350 nm (như trong bảng 3 ở phụ lục 3). Ghi kết quả đo được vào biên bản hiệu chuẩn ở phụ lục 1. | Chọn dải phổ scan: từ 250 đến 350 nm từ 400 đến 640 nm Không đáp ứng yêu cầu |
|  | Kiểm tra sai lệch độ truyền qua. | - Tiến hành đo giá trị độ truyền của bộ cuvet chuẩn tại 3 giá trị trong phạm vi (0 100) %T bằng máy quang phổ tử ngoại khả kiến cần hiệu chuẩn tại các giá trị bước sóng từ 190 nm đến 1100 nm (Các bước sóng như trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn của bộ cu vet chuẩn hoặc tại các bước sóng theo yêu cầu của đơn vị sử dụng). Ghi kết quả đo được vào biên bản hiệu chuẩn ở phụ lục 1. | - |
|  | Xử lý chung | Có | - |
|  | Liên kết chuẩn: |  |  |
|  | GCN hiệu chuẩn dẫn xuất tới: | KRISS (có Certificate kèm theo) | - |
|  | Cán bộ hiệu chuẩn |  |  |
|  | Số lượng cán bộ có năng lực hiệu chuẩn: | 9 người | 2 người |
|  | Chứng chỉ đào tạo hiệu chuẩn: | có | - |
|  | Kinh nghiệm hiệu chuẩn: | ≥ 9 năm | 1 năm |
|  | Năng lực hiệu chuẩn |  |  |
|  | Mã số VILAS được BoA công nhận: | 102 | 535 |
|  | Thời gian công nhận lần đầu: | 2001 | 2011 |
|  | Các yêu cầu riêng khác |  |  |
|  | Có một số loại máy UV/Vis, kích thước buồng chứa mẫu không đủ diện tích để đưa bộ cuvét chuẩn vào để hiệu chuẩn ----> phải pha dung dịch chuẩn để đưa vào bộ cuvet đi theo PTĐ | Đáp ứng | - |
|  | Khách hàng yêu cầu hiệu chuẩn cụ thể từng ứng dụng (VD: Hiệu chuẩn chỉ tiêu Cu, Mn, Zn, độ đục,…) -------> phải chuẩn bị dung dịch chuẩn tại các giá trị nồng độ (theo phạm vi đo của PTĐ) | Đáp ứng | - |
|  | Khách hàng yêu cầu hiệu chuẩn tại các bước sóng cụ thể theo yêu cầu của KH | Đáp ứng | - |
|  | Khả năng bảo trì, sửa chữa PTĐ | Đáp ứng | - |
|  | Hướng dẫn vận hành PTĐ cho KH | Đáp ứng | - |