THIẾT BỊ HUỲNH QUANG TIA X (XRF) XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN TẠM THỜI

##### X-ray fluorescence spectrometers - Temporary Calibration procedure

(Ban hành kèm theo quyết định 1697/QĐ-TĐC ngày29 tháng 8 năm 2014

của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Thiết bị huỳnh quang tia X (XRF) xác định hàm lượng vàng - Quy trình hiệu chuẩn tạm thời

##### X-ray fluorescence Spectrometers - Temporary calibration procedure

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này qui định quy trình hiệu chuẩn thiết bị huỳnh quang tia X (XRF) (sau đây gọi là thiết bị X-Ray) dùng để xác định hàm lượng nguyên tố kim loại  vàng (Au) trên bề mặt các mẫu hợp kim vàng trang sức với các thông số đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Phạm vi đo (Au): (0 ÷ 99,99) %;

- Sai số: được quy định theo từng dải đo, cụ thể như sau:

+ Đối với vàng hợp kim có hàm lượng Au (30 ÷ 99) %: không nhỏ hơn 0,06 %;

+ Đối với vàng hợp kim có hàm lượng Au từ 99 % trở lên: không nhỏ hơn 0,01 %.

2. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1.

Bảng 1

| TT | Tên phép hiệu chuẩn | Theo điều mục của quy trình |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra bên ngoài | 6.1 |
| 2 | Kiểm tra kỹ thuật | 6.2 |
| 3 | Kiểm tra đo lường | 6.3 |

3. Phương tiện hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn phục vụ việc hiệu chuẩn thiết bị X-Ray có đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản được quy định trong bảng 2 dưới đây:

Bảng 2

| TT | Tên phương tiện hiệu chuẩn | Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản | Áp dụng cho điều mục của quy trình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn đo lường |  |  |
| 1.1 | Bộ chất chuẩn vàng (Au) được chứng nhận trên nền bạc (Ag) và/hoặc đồng (Cu). | Giá trị hàm lượng vàng (Au) danh định: (30 ÷ 99) %. Độ không đảm bảo đo: u ≤ 0,04 % | 6.3 |
| 1.2 | Chất chuẩn vàng (Au) tinh khiết được chứng nhận. | Giá trị hàm lượng vàng (Au) danh định: ~ 99,99 %. Độ không đảm bảo đo: u ≤ 0,005 % | 6.3 |
| 2 | Phương tiện khác |  |  |
| 2.1 | Phương tiện đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường. | - Nhiệt độ: (0 ÷ 50) oC; Giá trị độ chia: 1 oC. - Độ ẩm không khí: (25 ÷ 95) %RH; Giá trị độ chia: 1 %RH. | 4 |
| 2.2 | Dung dịch rửa, làm sạch bề mặt chất chuẩn vàng, nước tinh khiết. | Dung môi làm sạch là cồn tuyệt đối | 5 |
| 2.3 | Găng tay, panh gắp chất chuẩn vàng, áo blouse,… |  | 5 |

4. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: (10 ÷ 30) oC;

- Độ ẩm không khí : (30 ÷ 80) %RH;

- Khu vực bố trí thiết bị cần tránh tác động bên ngoài như: máy phát điện, máy hàn, sóng điện từ, điện cao áp, …

5. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải chuẩn bị các công việc sau đây:

- Chọn tối thiểu 05 chất chuẩn theo mục 3 tại các điểm hiệu chuẩn có hàm lượng Au danh định phân bố đều trong khoảng: (30 ÷ 99) % và 01 chất chuẩn có hàm lượng Au danh định 99,99%.

- Bật nguồn thiết bị X-Ray và để ổn định ít nhất 30 phút trước khi hiệu chuẩn.

- Vận hành thiết bị theo đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thiết bị X-Ray.

- Làm sạch bề mặt chất chuẩn Au: Trước khi tiến hành thử nghiệm, loại bỏ nhiễm bẩn trên bề mặt chất chuẩn Au bằng cồn tuyệt đối, sau đó rửa lại với nước tinh khiết (nước cất 1 lần) và làm khô bề mặt chất chuẩn Au.

6 Tiến hành hiệu chuẩn

6.1 Kiểm tra bên ngoài

- Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của thiết bị X-Ray đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật, về hình dáng, kích thước, hiển thị, nguồn điện sử dụng, nhãn hiệu và phụ kiện kèm theo.

- Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của thiết bị X-Ray theo tài liệu kỹ thuật.

6.2 Kiểm tra kỹ  thuật (Kiểm tra độ tuyến tính) (áp dụng đối với các thiết bị X-Ray có khả năng đo được các giá trị năng lượng riêng biệt cho từng loại nguyên tố Au, Ag, Cu,.. )

- Chọn các dải đo (nếu có) quy định trên thiết bị X-Ray.

- Đối với thiết bị X-Ray không có dữ liệu đường nội chuẩn lưu trong phần mềm tính toán: Thiết lập đường cong hiệu chuẩn (calibration curve) trên bộ chất chuẩn vàng kèm theo thiết bị X-Ray của cơ sở sử dụng với tối thiểu 05 chất chuẩn vàng có các giá trị danh định xấp xỉ các giá trị danh định quy định trong mục 5 và phù hợp với dải đo cần hiệu chuẩn trên thiết bị X-Ray.

- Thực hiện tối thiểu 5 phép đo liên tiếp với mỗi chất chuẩn đã chọn. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

- Hệ số hồi quy R2 của đường cong hiệu chuẩn không được nhỏ hơn 0,99.

6.3 Kiểm tra đo lường (Kiểm tra độ chính xác)

- Lựa chọn tối thiểu 05 chất chuẩn có giá trị danh định (theo mục 5) phù hợp với dải đo cần hiệu chuẩn để kiểm tra độ chính xác của thiết bị X-Ray cần hiệu chuẩn.

- Tiến hành đo tối thiểu 5 phép đo liên tiếp với mỗi chất chuẩn đã chọn với các giá trị danh định lần lượt từ thấp đến cao. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

- Sai số tuyệt đối được tính theo công thức sau:

Trong đó :

- Sai số tuyệt đối, %;

Cđ   - Giá trị hàm lượng Au đo được, %;

Cch  - Giá trị hàm lượng Au của chất chuẩn, %;

6.4 Ước lượng độ không đảm bảo của phép đo

6.4.1. Ước lượng độ không đảm bảo chuẩn loại A:

- Giá trị trung bình của n phép đo:

- Độ lệch chuẩn thực nghiệm của giá trị trung bình:

- Độ không đảm bảo gây nên bởi độ phân giải của thiết bị cần hiệu chuẩn :

Thiết bị X-ray cần hiệu chuẩn có độ phân giải (giá trị độ chia) là a (%)

- Độ không đảm bảo chuẩn loại A:

6.4.2. Ước lượng độ không đảm bảo chuẩn loại B:

Chất chuẩn vàng có độ không đảm bảo đo trích dẫn là b (theo Giấy chứng nhận), với k = 2 và p = 0,95:

6.4.3. Ước lượng độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp:

6.4.4. Ước lượng độ không đảm bảo chuẩn mở rộng:

U = k.uC

k là hệ số phủ (k = 2 tương đương với xác suất tin cậy P = 0,95).

7. Xử lý chung

7.1 Thiết bị huỳnh quang tia X (XRF) xác định hàm lượng vàng sau khi được hiệu chuẩn, nếu đạt các yêu cầu quy định theo quy trình hiệu chuẩn này được cấp chứng chỉ hiệu chuẩn (tem hiệu chuẩn, giấy chứng nhận hiệu chuẩn,…) theo quy định kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

7.2 Chu kỳ hiệu chuẩn: 01 năm.

Phụ lục 1

| # Tên tổ chức hiệu chuẩn --------------------- | # BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN |
| --- | --- |
|  | Số: |

Tên thiết bị:.....................................................................................................................

Kiểu:.........................................................Số:.................................................................

Cơ sở sản xuất:.......................................... Năm sản xuất:.............................................

Đặc trưng kỹ thuật:  .......................................................................................................

........................................................................................................................................

Phương pháp thực hiện:.................................................................................................

Cơ sở sử dụng:......................................................................................................

.........................................................................................................................................             Điều kiện môi trường:

Nhiệt độ:................................................................Độ ẩm: .............................................

Người thực hiện:.............................................................................................................

Ngày thực hiện :.............................................................................................................

Địa điểm thực hiện :.......................................................................................................

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

1. Kiểm tra bên ngoài:

2. Kiểm tra kỹ thuật (Kiểm tra độ tuyến tính):

| Chất chuẩn số | 1. | 2. | 3. | ………. | n. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng (%) |  |  |  |  |  |
| Phép đo 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| Trung bình: |  |  |  |  |  |
| Hệ số hồi quy R2: |  |  |  |  |  |

3. Kiểm tra đo lường (Kiểm tra độ chính xác):

| Chất chuẩn số | 1. | 2. | 3. | ………. | n. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng (%) |  |  |  |  |  |
| Phép đo 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| Trung bình : |  |  |  |  |  |

Người soát lại                                                                Người thực hiện

Phụ lục 2

TÀI LIỆU THAM KHẢO

V06.M-17.14

Phổ kế huỳnh quang tia X – Phương pháp hiệu chuẩn.

ĐLVN 113 : 2003

Yêu cầu về nội dung và cách trình bày văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam.