DANH SÁCH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ

| Thiết bị |  | CM-ESG-021 | Mô tả thiết bị |  | Phòng thí nghiệm Hydro giám sát chất lượng nước H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phương pháp hiệu chuẩn tham khảo |  | OD-ESG-071 WI-ESG-007 | Sai số cho phép của hiệu chuẩn |  | ±0.12pH |
| Hiệu chuẩn thiết bị sử dụng (Nếu có) |  | -- | Sử dụng tài liệu tham khảo (Nếu có) |  | pH 6.86 & 10.01Buffer RM-ESG-006 RM-ESG-006 |
| Hiệu chuẩn (Nếu có): N/A |  |  |  |  |  |
| Kết quả hiệu chuẩn | Std.pH Hiệu chuẩn trước.(pH) Hiệu chuẩn sau .(pH) |  |  | 6.86 6.83 6.86 | 10.01 10.00 10.01 |
| Hiệu chuẩn bởi |  |  |  | Ngày hiệu chuẩn tới | Trước sử dụng |
| Phê duyệt bởi EMC: |  |  |  | Ngày |  |