Phương pháp vận hành chuẩn cho việc hiệu chuẩn và phương pháp trong lĩnh vực đo lường cho thiết bị thăm dò YSI model 6 số và  DATA LOGGER (bao gồm: nhiệt độ, PH, độ dẫn riêng, độ đục, oxy hòa tan, chất diệp lục, RHODAMINE WT, ORP, khí áp kế)

Các phiên bản được điều chỉnh của tài liệu này chỉ là phiên bản điện tử được xem trực tuyến. Nếu đây là 1 bản sao in của tài liệu, nó là một phiên bản không kiểm soát được và có thể hoặc không có thể là phiên bản hiện đang sử dụng.

Hướng phát triển của tài liệu này chỉ để cung câp hướng dẫn nhân viên trong nội bộ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA). EPA vẫn giữ được toàn quyền thông qua các phương pháp tiếp cận khác nhau từ các thủ tục này trên một trường hợp với trường hợp cơ sở. Các phương pháp được quy định không tạo ra bất kì quyền, nội dung, thủ tục, được thi hành tại luật bởi một đảng phái tới kiện tụng với EPA hay Nước Mỹ.

Trang sửa đổi

| Ngày | Tóm tắt của những thay đổi | Mục |
| --- | --- | --- |
| 4/23/02 | Ban đầu chấp thuận |  |
| 5/31/02 | Yêu cầu thay đổi DO <1.Omg / l | 5.5.1.8 |
| 7/18/02 | Bổ sung Oxy hòa tan - Billie Gould | 1 1 .O |
| 1/9/03 | Độ dẫn điện từ 0,15% đến 15% | Bảng 7.2 |
| 7/9/03 | Bổ sung giá trị bảng tính oxy hòa tan và hình thức hiệu chuẩn sonde - Kosuke Kawai thay đổi zero DO tiêu chí từ 1,0 mgll 0.5mgA - TF | 1 1.0 5.5.1.8 |
| 7/25/03 | Cập nhật ứng dụng. B, và tham số cập nhật - TF | App. B, 5.5.1.7,5.3.1 |
| 8/5/04 | Cập nhật thông tin hiệu chuẩn & hiệu chuẩn form TF | App. B, 5.0 |
| 6/07/05 | Cập nhật và bổ sung các thông số-BB, TB, TF | all |

PHỤ LỤC

1.	Phạm vi và ứng dụng	3

2.	Sơ lược các phương pháp	4

3.	Cảnh báo sức khỏe và độ an toàn	4

4.	Thiết bị và phụ liệu	5

4.1.	Theo dõi nhiệt kế NITS (Chỉ cần mỗi năm 1 lần)	5

4.2.	Tiêu chuẩn pH của 4,7, và 10	5

4.3.	Độ dẫn điện chuẩn (nồng độ phụ thuộc vào điều kiện phạm vi dự kiến)	5

4.4.	Tiêu chuẩn độ đục (nồng độ phụ thuộc theo điều kiện phạm vi dự kiến)	6

4.5.	Khử ion hóa và ống xả nước	6

4.6.	Hiệu chuẩn ống giác	6

4.7.	YSI sonde thuộc pWORP, độ dẫn, oxy hòa tan, độ đục, chất diệp lục, và đầu dò Rhodamine	6

4.8.	Hệ thống màn hình YSI 650 MDS (hiển thị logger)	6

4.9.	Cáp thăm dò truyền thông	6

4.10.	Máy tính xách tay	6

4.11.	Bút	6

4.12.	Găng tay dùng một lần, kính bảo hộ và kính an toàn	6

4.13.	Dung dịch Zobell	6

4.14.	Thuốc nhuộm Rhodamine WT	6

4.15.	Khí áp kế thủy ngân Princo.	6

4.16.	Theo dõi nhiệt kế NIST	6

4.17.	Nguồn pin	6

5.	Hiệu chuẩn	6

5.1.	Nhiệt độ	7

5.2.	PH	7

5.3.	Độ dẫn riêng	8

5.4.	Độ đục	9

5.5.	Oxy hòa tan	11

5.7.	Rodamin WT	15

5.8.	Khả năng oxy hoá giảm	17

5.9.	Áp lực không khí	17

6.	Xử lý sự cố	18

7.	Đo lường	20

8.	Bài viết lấy mẫu xác minh và đánh giá dữ liệu	22

8.1.	Kiểm tra việc lấy mẫu oxy hòa tan	22

8.2.	Kiểm tra lấy mẫu pH, độ đục, độ dẫn	23

8.3.	Kiểm tra đo lường lân cận (đối với sondes triển khai)	24

9.	Quản lý dữ liệu và quản lý hồ sơ	25

10.	Tham khảo	25

# Phạm vi và ứng dụng

Mục đích của quy trình vận hành chuẩn (SOP) là cung cấp một cơ cấu cho sondes đo đạc được sử dụng để đo các thông số chất lượng nước cho nước ngầm và nước mặt. Các thông số chất lượng nước bao gồm nhiệt độ, pH, oxy hòa tan, độ dẫn /độ dẫn điện, độ đục, và chất diệp lục, oxy hóa/không oxy hóa và rodamin.

SOP này được viết đặc biệt cho các model máy thăm dò YSI 6 số (trong đó bao gồm models 600R, 600XL, 600XLM, 6820,6920 và 6600), YSI 650 MDS (Hệ thống hiển thị nhiều tham số) display/logger, và phần mềm EcoWatch YSI.Thảo luận các quá trình hiệu chuẩn chung ở đây là áp dụng đối với các nhà sản xuất sondes và hiển thị / logger. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất  cho phương pháp cụ thể.

# Sơ lược các phương pháp

Tài liệu này mô tả một quá trình chuẩn và thực hiện lĩnh vực đo chất lượng nước 
bằng cách sử dụng YSI Sondes 6-Series.

# Cảnh báo sức khỏe và độ an toàn

  - Mọi quần áo bảo vệ cá nhân thích hợp và đồ trang bị sẽ được mặc.

  - Những dung dịch chuẩn để hiệu chuẩn độ dẫn có chứa Iot và kali clorua

Khi sử dụng các dung dịch này, tránh hít phải, tiếp xúc với da, mắt tiếp xúc hoặc ăn. Nếu nhiễm vào da phải cởi bỏ quần áo bị ô nhiễm ngay lập tức. Rửa sạch bằng nước khu vực bị nhiễm. Nếu hít phải, mắt tiếp xúc hoặc ăn xảy ra, tham khảo bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) cho kịp thời và đến cơ sở y tế ngay lập tức.

  - Các dung dịch chuẩn để hiệu chuẩn độ đục chứa đựng những hình cầu copolymer Styrene divinylbenzene.

Trong khi các chất này không dễ bay hơi và không có hiệu ứng vật lý trên da và mắt hoặc uống. Sức khỏe nói chung và biện pháp phòng ngừa an toàn nên được áp dụng để giảm thiểu tiếp xúc không mong muốn. Nếu bị tiếp xúc vào da phải bỏ quần áo bị ô nhiễm ngay lập tức. Rửa sạch bằng nước khu vực bị ảnh hưởng. Nếu hít phải, mắt tiếp xúc hoặc ăn xảy ra, tham khảo bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) cho kịp thời, và trong mọi trường hợp tìm kiếm đến cơ sở chăm sóc ý tế ngay lập tức.

  - Các dung dịch chuẩn để hiệu chuẩn PH chứa  nước khử Ion hóa, axit kali phot phat, thuốc nhuộm trơ,  kali phot phat, natri photphat, kali clorua, và chất bảo quản (không có thủy ngân hoặc formaldehyde). Tránh hít phải, tiếp xúc với da, mắt

hoặc uống. Nếu da tiếp xúc xảy ra cởi bỏ quần áo bị ô nhiễm ngay lập tức.

Rửa sạch bằng nước khu vực bị ảnh hưởng. Nếu hít phải, mắt tiếp xúc hoặc ăn xảy ra, tham khảo bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) cho kịp thời, và trong mọi trường hợp tìm kiếm đến cơ sở chăm sóc ý tế ngay lập tức.

  - Dung dịch DO Zero có chứa natri sulfite và trong một số trường hợp có chứa clorua coban. Dung dịch này nên cẩn trọng. Coban clorua là một chất nghi ngờ có khả năng gây ung thư. Nếu hít phải, mắt tiếp xúc hoặc ăn xảy ra, tham khảo bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) cho kịp thời và đến cơ sở y tế ngay lập tức.

  - Thuốc nhuộm Rodamin WT nên được xử lý cẩn thận. Indgredient hoạt động trong thuốc nhuộm này là trimettlicacid. Rất ít thông tin về ảnh hưởng lâu dài của nó đối với con người vì vậy nó cần được xử lý cẩn thận. Nếu bị tiếp xúc vào xảy ra phải bỏ quần áo bị ô nhiễm ngay lập tức. Rửa sạch bằng nước khu vực bị ảnh hưởng. Nếu hít phải, mắt tiếp xúc hoặc ăn xảy ra, tham khảo bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) cho kịp thời, và trong mọi trường hợp tìm kiếm đến cơ sở chăm sóc ý tế ngay lập tức

  - Dung dịch Zobell được dùng để hiệu chuẩn ORP chứa đựng kali clorua, feroxianua Kali (trihydreat) và Kali ferricyande. Nếu bị tiếp xúc vào, rửa sạch bằng nước các khu vực bị ảnh hưởng. Nói chung Xianua  thường được coi là độc hại đối với con người. Để biết thêm thông tin, tham khảo bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) cho kịp thời.

  - Đi theo sau đa số việc điều chỉnh thuyền an toàn SOP khi chỉ đạo  lấy mẫu trên một chiếc thuyền.

## Thiết bị và phụ liệu

## Theo dõi nhiệt kế NITS (Chỉ cần mỗi năm 1 lần)

## Tiêu chuẩn pH của 4,7, và 10

## Độ dẫn điện chuẩn (nồng độ phụ thuộc vào điều kiện phạm vi dự kiến)

## Tiêu chuẩn độ đục (nồng độ phụ thuộc theo điều kiện phạm vi dự kiến)

## Khử ion hóa và ống xả nước

## Hiệu chuẩn ống giác

## YSI sonde thuộc pWORP, độ dẫn, oxy hòa tan, độ đục, chất diệp lục, và đầu dò Rhodamine

## Hệ thống màn hình YSI 650 MDS (hiển thị logger)

## Cáp thăm dò truyền thông

## Máy tính xách tay

## Bút

## Găng tay dùng một lần, kính bảo hộ và kính an toàn

## Dung dịch Zobell

## Thuốc nhuộm Rhodamine WT

## Khí áp kế thủy ngân Princo.

## Theo dõi nhiệt kế NIST

## Nguồn pin

# Hiệu chuẩn

Kiểm tra display/logger để xác định mức độ pin trong display/logger để xem nếu

sạc pin, pin mới là cần thiết. Trước khi hiệu chuẩn, tất cả các thiết bị thăm dò khí trên sonde phải làm sạch theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu không thực hiện bước này có thể dẫn đến các phép đo không ổn định.

Các thiết bị thăm dò cũng phải được làm sạch bằng cách rửa với nước khử Ion hóa trước khi và sau khi nhúng chìm đầu  dò trong một dung dịch hiệu chuẩn. Đối với mỗi dung dịch  hiệu chuẩn chỉ cung cấp đủ khối lượng để thăm dò và cảm biến nhiệt độ được bao kín. Khi thực hiện hiệu chuẩn dung dịch sẽ không cho lại vào chai, tiết kiệm dung dịch trong thùng chứa riêng biệt hoặc vứt bỏ nó theo đúng cách. Khi  sử  dụng sonde triển khai lâu dài và sử dụng chức năng "Autosleep RS232, và Autos leep SDI12", dụng cụ phải được hiệu chỉnh trong các chế độ này. Đối với các phép đo chức năng này nên được tắt (xem phần 5.5.1.3) trước khi hiệu chuẩn.

## Nhiệt độ

Đối với các máy thăm dò dựa trên các bộ cảm biến nhiệt độ (độ pH, oxy hòa tan / độ dẫn riêng, và tiềm năng giảm quá trình oxy hóa), cảm biến nhiệt độ sonde cần phải được kiểm tra về tính chính xác đối với một nhiệt kế theo dõi của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ (NIST). Kiểm tra độ chính xác cần phải được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần, lưu lại ngày và kết quả kiểm tra. Dưới đây là các thủ tục xác minh.

    - Một năm một lần, sự chính xác của dụng cụ phải được xác minh bằng việc kiểm tra end points của phạm vi nhiệt độ mong muốn. Ví dụ, nếu phạm vi

nhiệt độ mong muốn là O °C đến 40,0 ° C, các dụng cụ phải có trong 1-0,15° C

của cả hai điểm cuối.

    - Đặt một nhiệt kế NIST theo dõi để  vào trong nước và chờ đợi cho cả hai ổn định thì đọc nhiệt độ.

    - So sánh hai phép đo. Thiết bị cảm biến nhiệt độ phải thích hợp với cảm biến nhiệt kế tham chiếu với độ chính xác trong khoảng (+/- 0.15oC), nếu phép đo không thích hợp các thiết bị này có thể không làm việc thì nên liên hệ với nhà cung cấp

## PH

PH của một mẫu được xác định electrometrically bằng cách sử dụng một điện cực thủy tinh. Chọn các tiêu chuẩn thích hợp sẽ khung dự kiến ​​giá trị tại các địa điểm lấy mẫu. Đối với thủ tục này sẽ được sử dụng ba tiêu chuẩn (4 pH, pH7, & pH10). Nếu đầu dò chậm đối với sự phản ứng lại tham chiếu tới mục (khu vực) > 6.0 tìm hư hỏng.

    - Rửa sạch máy dò bằng nước khử ion hóa, và rung nước dư thừa. Cho phép các mẫu đệm để cân bằng nhiệt độ môi trường xung quanh

    - Đặt thiết bị thăm dò (ít nhất là đầu dò pH và nhiệt độ) trên sonde vào bộ đệm 7 pH

    - Trên display/logger sử dụng các phím mũi tên upldown để làm nổi bật "Hiệu chỉnh" tùy chọn và nhấn khóa.

    - Đánh dấu tùy chọn pH "và nhấn Enter

    - Đánh dấu tùy chọn "3 điểm" và nhấn Enter

    - Giá trị đầu vào của bộ đệm, là 7,00 và nhấn Enter

    - Chờ cho giá trị pH ổn định và sau đó nhấn Enter.

Chờ tin nhắn "hiệu chuẩn". Nếu một tin nhắn ra khỏi phạm vi, không chấp nhận,

kiểm tra thăm dò và tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà điều hành hoặc 6,0

phần khắc phục sự cố.

    - Đặt đầu dò pH vào một bộ đệm pH 4,00

    - Nhấn enter hiệu chuẩn

    - Khi được nhắc, nhập vào pH của bộ đệm thứ hai "4.00". Chờ cho tin nhắn “hiệu chuẩn”, và bấm phím bất kỳ để tiếp tục.

    - Rửa sạch đầu dò với nước khử Ion hóa và lắc sạch nước

    - Đặt đầu dò pH vào một bộ đệm pH 10,00

    - Nhấn nhập chìa khóa để tiếp tục hiệu chuẩn

    - Khi được nhắc, nhập vào độ pH của bộ đệm thứ ba "10,00". Chờ cho tin nhắn "hiệu chuẩn", và bấm phím bất kỳ để tiếp tục

    - Rửa sạch đầu dò với nước khử Ion hóa và lắc sạch nước

    - Hãy thoát khỏi trình đơn hiệu chuẩn và vào chế độ chạy sondes.

(Chèn thăm dò pH 7 vào bộ đệm và chắc chắn rằng nó được đọc một cách chính xác ±0,05). Nếu bộ đệm đọc là không đúng, lặp lại phương pháp hiệu chuẩn.

## Độ dẫn riêng

Độ dẫn điện được thực hiện sử dụng để đo lường khả năng của một dung dịch nước  và dòng điện. Độ dẫn riêng là các giá trị được sửa ở 25o C

    - Đặt đầu dò làm sạch vào các dung dịch chuẩn  độ dẫn triêng, đảm bảo rằng cácmáy dò độ dẫn riêng được hoàn toàn ngập nước.

Đối với nghiên cứu độ dẫn là một tham số quan trọng (các thông số không quan trọng sẽ được xác định trong QAPP), tính chính xác của các thiết bị phải được xác nhận qua kiểm tra các thiết bị đầu cuối của phạm vi độ dẫn điện mong muốn để đảm bảo tuyến tính. Hiệu chỉnh với một trong các tiêu chuẩn  và kiểm tra các thiết bị với một tiêu chuẩn thấp. Vào cuối của thời gian giám sát, kiểm tra các dụng cụ với cả hai tiêu chuẩn. Nếu bạn đang sử dụng một lượng nhỏ của dung dịch hiệu chuẩn hoặc tiêu chuẩn có thể dễ dàng bị ô nhiễm, đầu tiên rửa sạch thăm dò (s) theo các tiêu chuẩn độ dẫn Trường hợp dẫn là một phép đo không quan trọng, bạn có thể kiểm tra và hiệu chỉnh các dụng cụ với một trong những phương pháp hiệu chuẩn.

    - Quay trở lại menu chính display/logger và chọn "Calibrate" và nhấn

Enter

    - Chọn “conductivity” và nhấn enter

    - Chọn”Spcond” và nhấn enter

    - Nhập nồng độ chuẩn trong mS /cm và nhấn Enter.

Nhập nồng độ tiêu chuẩn chỉ nên được ở trên nồng độ cao nhất mà bạn mong đợi để đo lường.

    - Sau khi đọc độ dẫn riêng đã ổn định nhấn vào  hiệu chỉnh. Chờ tin nhắn

"hiệu chuẩn" xuất hiện. Nếu sonde nên báo cáo "Ra ngoài phạm vi" không ghi đè

đè lên các thông báo lỗi, thay vì kiểm tra lại các tiêu chuẩn  và đi đến 6,0 phần khắc phục sự cố để trợ giúp thêm.

    - Thoát khỏi menu hiệu chuẩn và đi vào chế độ "sonde Run" và ghi lại nồng độ (chắc chắn rằng nó được đọc với 5% của giá trị tiêu chuẩn).

    - Để kiểm tra hiệu chuẩn với một tiêu chuẩn thứ hai , rửa sạch đầu dò với nước khử Ion hóa và máy dò chèn trong tiêu chuẩn thứ hai và chắc chắn rằng nó được đọc với 10%. Một tiêu chuẩn thứ hai được sử dụng để kiểm tra hiệu chuẩn ở tầm thấp và khung nồng độ mong đợi. Điều này phải được thực hiện khi độ dẫn là một phép đo quan trọng

## Độ đục

Phương pháp độ đục được dựa trên một so sánh cường độ của ánh sáng tán xạ bởi một mẫu theo điều kiện quy định với cường độ của ánh sáng tán xạ bởi một dung dịch tham chiếu chuẩn. Quan trọng đối với hoạt động của thiết bị là ống kính bao gồm các đơn vị phát hiện được giữ sạch sẽ cả trong quá trình hiệu chuẩn và sử dụng lĩnh vực. Các đầu dò độ đục được sử dụng trên YSI sondes 6-Series bao gồm gạt nước tự động quang học. Gạt nước này có thể kích hoạt bằng cách sử dụng các display/logger. Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh cái trụ và kiểm tra nên được thực hiện trong phòng thí nghiệm trước và sau khi lấy mẫu. Các thủ tục sau đây được quy định cụ thể cho Probe

YSI 136 6.

(Lưu ý có một thủ tục khác nhau cho Probe 6026 YSI). Với việc sử dụng các thăm dò 6136, bạn phải sử dụng cái chắn cho thăm dò mở rộng và hiệu chuẩn ống giác  phía dưới màu đen.

Sử dụng chỉ YSI (hoặc tương đương chứng nhận) cân chỉnh tiêu chuẩn, cho biết thêm thông tin tham khảo để hướng dẫn chủ sở hữu.

    - Kiểm tra để đảm bảo thăm dò độ đục và khăn lau sạch sẽ và tự do từ vật liệu bất kỳ

    - Kích hoạt gạt nước để đảm bảo nó được lau sạch và tạm ngừng chính xác.

    - Cho phép các mẫu tiêu chuẩn để cân bằng nhiệt độ môi trường xung quanh

    - Làm sạch tất cả các thiết bị thăm dò trên sonde với nước khử Ion hóa. Lắc sạch nước

    - Đặt sonde trong ống giác cân chỉnh màu đen phía dưới có chứa 0,0 NTU

tiêu chuẩn (có thể được khử Ion hóa nước)

    - Sử dụng một vị trí đứng để giữ sonde tách ống giác hiệu chuẩn từ dưới cùng của sonde một khoảng cách bằng chiều rộng của 3 ngón tay (hai inch). (Khoảng cách từ các vòng ren trên sonde để dưới cùng của ống giác chuẩn bằng

với chiều dài của máy thăm dò).

    - Từ menu hiệu chỉnh trên màn hình hiển display/logger, chọn tùy chọn “đô đục” và nhấn nhập.

    - Chọn tùy chọn "2-point" và nhấn Enter.

    - Nhập "0.0” tiêu chuẩn hiệu chuẩn đầu tiên và nhấn Enter

    - Chọn "clean optics" tùy chọn để kích hoạt cần gạt nước tự động.

Một khi quá trình làm sạch được hoàn tất, chờ đợi  để đo độ đục để cân bằng, và

sau đó nhấn phím nhập

    - Đặt đầu dò trong tiêu chuẩn thứ hai (10 NTU hoặc 11,3 NTU là dung dịch chuẩn phổ biến ). Đây là tiêu chuẩn thứ hai nên là hơi cao hơn nồng độ dự kiến ​​sẽ được đo lường trong lĩnh vực này. Nó không phải là cần thiết để làm sạch các thăm dò trước khi đặt vào các tiêu chuẩn thứ hai. Lắc DI cho sạch nước.

    - Nhấn enter tiếp tục hiệu chuẩn

    - Nhập nồng độ của các tiêu chuẩn Nhập nồng độ của các tiêu chuẩn hiệu chuẩn thứ hai (10 NTU hoặc 11,3 NTU dung dịch sử dụng phổ biến) và nhấn

Enter.

    - Một lần nữa, chọn "clean optics" tùy chọn để kích hoạt cần gạt nước tự động. Một khi quá trình làm sạch được hoàn tất, chờ đợi để đo độ đục để cân bằng, và sau đó bấm phím nhập.

    - Thoát khỏi chế độ "hiệu chuẩn" và nhập "sonde Run" chế độ. Hãy chắc chắn rằng nó được đọc trong I-10% + của nồng độ ban đầu. Nếu bạn đọc bộ đệm không đúng, lặp lại.

## Oxy hòa tan

Oxy hoà tan (DO) chứa trong nước được đo bằng cách sử dụng một màng điện cực. Các màng DO thăm dò và giải pháp điện phân cần được kiểm tra đối với bất kỳ sự cố hoặc bong bóng khí trước khi hiệu chuẩn. Nếu bong bóng không khí hoặc sự cố có mặt, thay thế màng theo các đề xuất của nhà sản xuất (Sau khi thay đổi màng, cho phép đo chính xác, bạn phải chờ 6 - 12 giờ trước khi sử dụng để cho phép các màng tế bào để cân bằng) YSI 6-Series DO thăm dò phải được hiệu chuẩn

bằng cách sử dụng ống giác hiệu chuẩn được cung cấp với sode hoặc gói thăm dò sonde bảo về và một chiếc khăn ướt DO được hiệu chỉnh trong lĩnh vực đo lường và cột trụ hiệu chuẩn cuối cùng (xác minh) cũng phải được thực hiện trong lĩnh vực này trước khi thiết bị này là tắt và sau khi tất cả các phép đo được thực hiện.

Khi hiệu chuẩn DO và không sử dụng các chức năng ngủ tự động thiết bị phải

được bật (ấm) 15 phút trước khi hiệu chuẩn. Khi hiệu chuẩn DO để lấy mẫu giám sát và sử dụng chức năng ngủ tự động, dụng cụ không được làm nóng lên trước khi đo đạc (nó phải được kiểm định khi thiết bị này là mát, vì nó là mát khí mới được đọc).

Hiệu chuẩn của các thăm dò DO đòi hỏi phải nhập  áp suất hiện tại  khí quyển.YSI 650 display/logger áp kế có đơn vị và tự động cung cấp trong quá trình hiệu chuẩn. Display /loggers khác có thể không cung cấp áp suất khí quyển, trong trường hợp này, bạn sẽ cần một thước đo riêng biệt.

Hai thủ tục hiệu chuẩn được liệt kê dưới đây cho oxy hòa tan, một cho các ứng dụng lấy mẫu và một cho ứng dụng giám sát lâu dài.

    - Phương pháp hiệu chuẩn lấy mẫu rời rạc (không triển khai). Đầu thăm dò oxy hòa tan được hiệu chuẩn mỗi ngày trước khi sử dụng. Một kiểm tra ban đầu và hiệu chuẩn phải được thực hiện vào ngày hôm trước để đảm bảo màng

màng được trong hình dạng tốt các dụng cụ  được làm việc đúng cách. Thực hiện theo các phương pháp dưới đây để xác định kích cỡ.

      - Làm sạch tất cả các thiết bị thăm dò sonde với nước (hoặc nước sạch môi  trường xung quanh).  Lắc sạch nước.

      - Đặt khoảng 118 inch của nước ở dưới đáy của ống giác hiệu chuẩn. Đặt đầu dò của sonde vào cốc. Chỉ có 1 hoặc hai ren của ống giác hiệu chuẩn để đảm bảo thăm dò DO, thông ra bầu khí quyển. Một phương pháp thay thế tương đương là để bọc bảo vệ thăm dò (được gắn liền với các

sonde)

Một chiếc khăn ướt và đặt sonde trong một thùng 5 galong với 1 inch nước ở trong đó. Hãy chắc chắn rằng các đầu dò DO và nhiệt độ không chìm trong nước và ống giác sonde không bị chiếu trực tiếp ánh mặt trời. Chờ

khoảng 10 phút cho không khí trong ống giác hiệu chỉnh để trở thành nước

bão hòa và nhiệt độ cân bằng.

Việc hướng dẫn các ứng dụng đầu dò oxy hòa tan lấy mẫu liên tục phát xung, do đó chức năng"Autosleep RS232" nênđược ngừng hoạt động.

(Các "SDI12Autosleep" không thực hiện việc lấy mẫu hướng dẫn sử dụng và có thể vẫn còn trên). Từ menu "chính" trên display/logger, chọn tùy chọn "System Setup"  và nhấn Enter.  Sau đó chọn tùy chọn "Advanced" và nhấn Enter. Chọn tùy chọn  "Autosleep RS232"  và nhấn Enter để có được những

thiết lập "off". Sau đó nhấn nút "ESC" cho đến khi trở về menu chính.Từ menu chuẩn chọn tùy chọn "Oxy hoà tan, sau đó tùy chọn% DO”.

(Lưu ý: Đối với YSI 6-Series Sondes, hiệu chuẩn của lượng oxy hòa tan bởi các thủ tục% DO cũng có kết quả hiệu chuẩn của DO chế độ mg/l và ngược lại)

Nhập áp suất khí quyển trong rnm của Hg. Áp lực chính xác sẽ tự động đỉnh,

kiểm tra xem hai giá trị này với việc đọc cung cấp ở góc dưới bên phải của màn hình.

Nhấn Enter và sau đó chờ cho % DO đọc để cân bằng. Nhấn Enter để chấp nhận hiệu chuẩn. Nhấn vào một lần nữa để quay trở lại menu hiệu chuẩn.

Ngay lập tức nhập vào chế độ "sonde Run" và ghi lại nhiệt độ, oxy hòa tan trong mgll%, và áp suất khí quyển được sử dụng cho hiệu chuẩn. Các DO đạt giá trị bão hòa +0,2. Nếu không, hãy vào mục 5.5.1.4 để xác định lại.

      - Đối với các ứng dụng quan trọng DO (các thông số không quan trọng sẽ được xác địnhtrong QAPP) xác minh với một giải pháp đầu dò DO:

1)Đặt giải pháp thăm dò zero DO

2) Xác minh việc thăm dò đọc <0.5mg/l (hoặc phạm vi quy định tại

QAPP)				
                           3) Rửa sạch thăm dò và lưu trữ các thăm dò trong nước máy.

      - Khi nước đã đầy đến nửa ống giác vặn trên sondes. Sonde đã sẵn sàng sử dụng.

    - Phương pháp ứng dựng hiệu chuẩn liên tục (triển khai)

Khi các dụng cụ  sẽ được sử dụng cho các ứng dụng giám sát dài hạn," Autosleep

RS232, và Autosleep SDI12" chức năng phải được kích hoạt trước khi hiệu chuẩn. Sau khi bật chức năng hãy làm theo các bước 5.5.1.1-5.5.1.9 (bỏ qua 5.5.1.3  biến các dụng cụ sau khi 5.5.1.2)

Thủ tục hiệu chuẩn cho các ứng dụng lấy mẫu". Nếu dụng cụ đã được ở chế độ bật,chuyển sang một chế độ khác nhau hoặc tắt các dụng cụ và cho phép các dụng cụ để nguội trong 10 phút trước khi hiệu chuẩn các DO

  - Chất diệp lục

Lưu ý: Thủ tục này đang được phát triển và là dự thảo.

Chất diệp lục được tìm thấy trong tự nhiên dưới nhiều hình thức giới hạn trong vấn đề sinh học. Nó là một thành phần quan trọng trong quá trình quang hợp và được đo tương quan của nó với các thực vật phù du lơ lửng trong nước, cung cấp một đánh giá chất lượng chung của nước. Phương pháp cổ điển xác định chất diệp lục trong môi trường là một quá trình lao động và tốn thời gian mà cần phải được hoàn thành trong phòng thí nghiệm.

Thăm dò đặc tính của chất diệp lục mà nó phát huỳnh quang, có nghĩa là nó phát ra bước sóng cao hơn (thấp hơn năng lượng) ánh sáng khi chiếu xạ với ánh sáng có bước sóng đặc biệt. Phương pháp này không nhằm mục đích thay thế các phương pháp chính xác hơn về tính chất diệp lục trong phòng thí nghiệm, nhưng cung cấp một ước tính nồng độ củachất diệp lục cho hiệu quả hơn. Các ước tính chính xác nhất đòi hỏi phải có tiêu chuẩn với giá trị  được biết đến của thực vật phù du, xác định trong phòng thí nghiệm, nhưng phương pháp này hiệu chuẩn sẽ xác định huỳnh quang tương đối mà sau này sẽ được ghép nối với một số mẫu lấy để cung cấp một ước tính nồng độ của chất diệp lục với tối thiểuphòng thí nghiệm làm việc..

Phương pháp hiệu chuẩn này yêu cầu phòng thí nghiệm lấy mẫu phân tích cung cấp chất diệp lục ý nghĩa một giá trị. Đó là một hiệu chuẩn hai điểm để xác định huỳnh quang tương đối của mẫu và để xem nếu có bất kỳ độ trôi huỳnh quang trong suốt quá trình lấy mẫu. Các tiêu chuẩn đầu tiên được khử nước và tiêu chuẩn thứ hai có thể là một Orange Acridine, Rhodemine B hoặc thuốc nhuộm Rhodemine WT.Phương pháp này sẽ sử dụng Rhodamine WT

    - Kiểm tra chắc chắn rằng đầu dò chất diệp lục và khăn lau sạch sẽ và tự do đến từ bất kỳ vật nào

    - Kích hoạt gạt nước để đảm bảo nó được làm sạch và chính xác

    - Cho phép các mẫu chuẩn để cân bằng nhiệt độ môi trường xung quanh

    - Làm sạch tất cả các thiết bị thăm dò trên sonde với nước khử Ion hóa.Lắc sạch nước

    - Đặt sonde trong ống giác hiệu chuẩn có chứa nước khử Ion hóa.

    - Từ Menu "hiệu chỉnh", trên display/logger, chọn tùy chọn " chlorophyll " và nhấn Enter.

    - Chọn tùy chọn "2-point" và nhấn Enter.

    - Nhập "0,0" như là tiêu chuẩn hiệu chuẩn đầu tiên và nhấn Enter

    - Chọn "clean optics" tùy chọn để kích hoạt cần gạt nước tự động. Một khi quá trình làm sạch được hoàn thành, chờ đợi cho đo lường chất diệp lục để cân bằng, và sau đó bấm phím nhập.

    - Đặt đầu dò tiêu chuẩn 0.5mgll thuốc nhuộm Rhodemine WT (trang 5-23 hoạt động hướng dẫn sử dụng cho các giá trị chính xác để nhập). Nó không phải là cần thiết để làm sạch các thăm dò trước khi đặt vào các tiêu chuẩn thứ hai

    - Nhấn Enter để tiếp tục hiệu chuẩn

    - Chọn "clean optics" tùy chọn để kích hoạt cần gạt nước tự động. Sau khi làm sạch quá trình được hoàn thành, chờ đợi cho đo lường chất diệp lục để cân bằng, và sau đó nhấn phím enter.

    - Thoát khỏi chế độ "hiệu chuẩn" và nhập "sonde Run" chế độ đảm bảo nó được đọc trong +%-20 I của nồng độ thứ hai.Nếu bạn đọc tiêu chuẩn là không chính xác, lặp lại các thủ tục hiệu chuẩn.

## Rodamin WT

Rhodarnine WT là một thuốc nhuộm huỳnh quang theo truyền thống dùng để theo dõi luồng nước.  Nó có một thuộc tính tương tự tới chất diệp lục trong đó nó phát huỳnh quang, phát ra một năng lượng thấp hơn, ánh sáng bước sóng cao hơn khi nó được chiếu xạ bởi một bước sóng đặc biệt của ánh sáng. Đầu dò phát ra ánh sáng tại một bước sóng đặc biệt mà có thể xác định sự tập trung (của) Rođamin trong nước bằng việc tập hợp những chùm ánh sáng năng lượng thấp hơn mà được phát ra lại.

Phương pháp này hiệu chuẩn sẽ sử dụng nước khử Ion hóa và hai tiêu chuẩn bổ sung. Các tiêu chuẩn được sử dụng tạo lên khung dải nồng độ.Thăm dò có khả năng cân bằng cho hiệu chuẩn.

    - Kiểm tra để đảm bảo thăm dò WT Rhodamine và cần gạt là sạch sẽ và tự do từ bất kỳ vật liệu.

    - Kích hoạt gạt nước để đảm bảo nó được làm sạch và sự ngừng một cách chính xác

    - Cho phép các mẫu tiêu chuẩn để cân bằng nhiệt độ môi trường xung quanh.

    - Làm sạch tất cả các thiết bị thăm dò trên sonde với nước khử Ion hóa.Lắc sạch nước.

    - Đặt sonde trong ống giác hiệu chuẩn có chứa nước khử Ion hóa.

    - Từ Menu "Hiệu chỉnh", trên display/logger, chọn tùy chọn "Rhodamine WT"
nhấn Enter.

    - Chọn "2 điểm" hoặc "3 điểm" tùy chọn và nhấn Enter.

    - Nhập "0,0 như là tiêu chuẩn hiệu chuẩn đầu tiên và nhấn Enter.

    - Đặt đầu dò trong nước DI và chọn "clean optics" tùy chọn để kích hoạt cần gạt nước tự động. Một khi quá trình làm sạch được hoàn tất, chờ đợi để đo rhodarnine để cân bằng, và sau đó bấm phím nhập.

    - Rũ bỏ nước dư thừa DI và đặt đầu dò trong tiêu chuẩn thứ hai

    - Nhấn Enter để tiếp tục hiệu chuẩn.

    - Nhập nồng độ của các tiêu chuẩn hiệu chuẩn thứ hai và nồng độ rodamin khi cân bằng nhấn Enter.

    - Một lần nữa, chọn tùy chọn "clean optics" để kích hoạt cần gạt nướctự động. Một khi quá trình làm sạch được hoàn tất, chờ đợi để đo Rhodamine để cân bằng, và sau đó nhấn phím nhập

    - Rửa thăm dò trong nước và lắc sạch nước trước khi đặt đầu dò tiêu chuẩn thứ ba (nếu cần thiết) và nhấn Enter.

    - Nhập nồng độ của các tiêu chuẩn thứ ba. Sau khi Rhodamine cân bằng, nhấn Enter

Thoát khỏi chế độ "hiệu chuẩn" và nhập "sonde Run" chế độ. Hãy chắc chắn rằng nó được đọc trong + I-5% hoặc 1 ug / l của nồng độ thứ hai. Nếu đọc là không đúng, lặp lại các phương pháp hiệu chuẩn

## Khả năng oxy hoá giảm

ORP  là việc  đo khác nhau của điện thế giữa hai điện cực, một điện cực trơ hóa học và điện cực khác có tính chuẩn.  Đo lường này được thực hiện bởi việc thăm dò kết hợp pWORP. Mặc dù ORP thay đổi rất nhiều về nhiệt độ, không có nhiệt độ dựa trên chương trình chỉnh sửa cài đặt sonde hoặc data logger. Đối với các dung dịch Zobell sẽ được sử dụng cho phương pháp này hiệu chuẩn, tham khảo ý kiến ​​các biểu đồ trên trang 5-3 của hướng dẫn hoạt động YSI. Nhiệt độ cũng phải tính toán khi báo cáo ORP.

    - Cho phép dung dịch Zobell cân bằng nhiệt độ môi trường xung quanh.

    - Làm sạch tất cả các thiết bị thăm dò trên sonde với nước khử Ion hóa.Lắc sạch nước.

    - Đặt thiết bị thăm dò (ít nhất pWORP và đầu dò nhiệt độ) trong các dung dịch Zobell.

    - Chờ cho nhiệt độ ổn định. Trên display/logger sử dụng các phím mũi tên các up/down ấn định tùy chọn "Hiệu chỉnh" và bấm phím enter.

    - Nhìn giá trị millivolt (mv) ở nhiệt độ này từ millivolt so với nhiệt độ
hiệu chỉnh bảng được tìm thấy trong hướng dẫn YSI hoặc với các tiêu chuẩn. Nhiệt độ hiệu chỉnh giá trị ORP vào các dụng cụ

    - Nhập menu chạy sonde. Giá trị nên không thay đổi. Nếu không, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng nhà điều hành hoặc phần 6. khắc phục sự cố.

## Áp lực không khí

Áp lực arometric được đo bằng data logger số 650 MDS và được sử dụng cho chiều sâu và tính toán oxy hòa tan. Nó cần phải được chuẩn hóa khí áp kế NIST theo dõi ít nhất mỗi năm một lần. Phương pháp bao gồm sử dụng khí áp kế thủy ngân được định vị trong phòng 172.

    - Xác định chiều cao chưa hiệu chỉnh (của) cột thủy ngân ở mmHg bằng việc xoắn thùng chứa điều chỉnh trục vít để đặt chốt tam giác để vừa đủ chạm bề mặt (của) thủy ngân trong kho chứa thùng chứa..

    - Chiều cao (của) mmHg phải được điều chỉnh (cho) nhiệt độ được dựa vào sự dãn nở do nhiệt (của) thủy ngân. Sử dụng nhiệt kế treo từ mặt trước (của) khí áp kế, nhiệt độ (của) thủy ngân có thể là nhiệt độ (của) thủy ngân có thể được xác định và sau đó dịch trong sự dãn nở do nhiệt ở mmHg sử dụng biểu đồ trong phòng 172.

    - Các giá trị trong mmHg tiếp tục phải được điều chỉnh để cho cân bằng cho vĩ độ. OEME nằm ở 42,6 độ Bắc. Đối với các vĩ độ ở nhiệt độ hiệu chỉnh 700 mmHg, điều chỉnh vĩ độ sẽ trừ đi 0,23 mmHg, trong khi ở nhiệt độ hiệu chỉnh 800 mmHg, điều chỉnh vĩ độ sẽ trừ đi 0,26 rnmHg.Đối với nhiệt độ điều chỉnh giá trị ở giữa hai điểm, nội suy tuyến tính cho một giá trị gần đúng.

    - Một khi các giá trị nhiệt độ và độ cao được cân bằng, số 650 MDS
cần được cấp năng lượng. Trong menu chính, chọn hệ thống thiết lập và nhấn Enter.

    - Sử dụng mũi tên xuống, di chuyển xuống để hiệu chỉnh áp kế. Nhấn Enter.

    - Ghi lại các giá trị trôi Baro

    - Trong khi giá trị mmHg còn được chiếu sáng, nhấn Enter. Khóa trong áp lực không khí nội vùng. Nhấn Enter. Ghi độ trôi mới Baro. Việc hiệu chuẩn áp lực không khí là hoàn thành.

# Xử lý sự cố

  - Đôi khi vấn đề đang gặp phải trong quá trình hiệu chuẩn và các dụng cụ phải không hiệu chuẩn lặp để thiết lập thiết bị nhà máy. Việc không hiệu chuản có thể được thực hiện theo các bước sau:

    - Chấp nhậ các thông số không hiệu chỉnh trong menu hiệu chỉnh

    - Khi được nhắc nhở để nhập vào một số tiêu chuẩn, giữ phím nhập xuống và bấm khóa
"esc". Đánh dấu "có" và nhấn Enter.
(Xin lưu ý: phương pháp này là tương đương với nhập lệnh "uncal" logger YSI 10 6 tại dấu nhắc hiệu chuẩn số.)

  - PH

    - Hãy tham khảo bảng tính Hiệu suất sonde

    - Nếu việc dò là hồi đáp, làm mới lại quá trình sonde và bảo trì section và hướng dẫn người sử dụng

    - Để kiểm tra điều kiện của danh sách thăm dò mV cho mỗi bộ đệm. Các millivolt đầu ra là lượng pH chưa qua xử lý, sai số chấp nhận được cho mỗi bộ đệm sẽ được hiển thị dưới đây:

Buffer 4 = +I80 +I- 50 mv

Buffer 7 =  0 +I-50 mv

Buffer 10 =  -180 +I- 50 mv

Khi thăm dò mới, số lý tưởng là gần 0 và 180, sau đó là thăm dò bắt đầu  con số này sẽ di chuyển và chuyển sang phía cao hơn của sai số cho phép.

    - Sau khi ghi mV pH cho các điểm hiệu chuẩn xác định độ chênh lệch của cảm biến. Đây là sự khác biệt giữa hai điểm hiệu chuẩn.Ví dụ, nếu chúng ta ghi lại + 5 mv cho bộ đệm 7 và -175 cho bộ đệm 10 độ chệnh lệch sẽ là 180.Phạm vi chấp nhận được đối với độ chênh lệch là 165 để 180.Sau khi chênh xuống dưới 165, cảm biến nên được thay thế

  - Độ dẫn điện

    - Hãy tham khảo bảng tính hiệu suất sonde

    - Khi hiệu chuẩn đã được chấp nhận, kiểm tra các phần tử dẫn có thể được tìm thấy trong "Menu nâng cao" của sonde theo "Cal Constants". Phạm vi chấp nhận là 4,55 đến 5,45. Con số nằm ngoài phạm vi này thường chỉ ra một vấn đề trong quá trình hiệu chỉnh hoặc vượt chuẩn đã được sử dụng.

  - Độ đục

    - Để xác nhận rằng gạt nước thăm dò độ đục được hoạt động đúng theo các phương pháp dưới đây

    - Đầu ra của việc dò sẽ tăng khi bạn đặt ngón tay của bạn ở phía trước của quang học. Nếu điều này không xảy ra thay thế máy dò hoặc kiểm tra với sản xuất

    - Gạt nước nên sử dụng tại khoảng 180 độ đối diện của quang học. Các gạt nước nên đảo ngược hướng trong chu kỳ cần gạt. Nếu các gạt nước không ngừng hướng ngược lại sau đó hãy chắc chắn rằng các cạnh dưới của gạt nước sạch và cặn, trầm tích, ô nhiễm khác, thay thế gạt nước nếu cần thiết. Nếu điều này không thay thế các máy dò hoặc liên hệ với các nhà sản xuất.

  - Oxy hòa tan

    - Hãy tham khảo bảng tính hiệu suất sonde

    - Tới Sondes trình đơn "repost" và cho phép "Charge DO". Bây giờ hãy vào menu "Run" và bắt đầu sonde trong chế độ "Run sonde". Ghi lại phí DO sau khoảng 5 phút. Các số nên được giữa 25 và 75. Nếu điều này là bị sai số liên hệ nhà sản xuất hoặc thay thế đầu dò.

    - Khi hiệu chuẩn được hoàn tất vào "Menu nâng cao" của sonde và các

"Cal Constants" và ghi " DO Gain " từ 0,7 và 1.4. Nếu điều này bị sai số liên hệ nhà sản xuất hoặc thay thế đầu dò.

  - Chất diệp lục, Rhodamine WT, ORP

Đối với các thông số, xem Nguyên tắc hoạt động nằm trong hướng dẫn hoạt động.

  - Đối với xử lý sự cố thêm tham khảo hướng dẫn hoạt động hỗ trợ kỹ thuật gọi YSI 1 - 800-897-4 15 1 và yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.

# Đo lường

Ondes có thể được sử dụng cho một trong hai phép đo mẫu rời rạc hoặc được triển khai trong một thời gian thời gian để ghi lại các phép đo.Mỗi của các loại của các phép đo đòi hỏi cấu hình khác nhau của bộ nhớ sonde và logger hiển thị.Mỗi thủ tục cấu hình và hoạt động của các sondes được thảo luận dưới đây.Các thủ tục mô tả dưới đây liên quan đến sử dụng bộ nhớ sonde để đăng nhập dữ liệu.Display/loggers có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, tuy nhiên điều này đòi hỏi displayllogger ở lại với sonde trong quá trình theo dõi.

  - Mẫu rời rạc

    - Từ menu chính, chọn "sonde Run" tùy chọn và nhấn Enter.

    - Đặt sonde xuống nước để được phân tích, và xem các biến  các thông số mong muốn

    - Sau một vài phút hoặc khi các biến ít hơn:

0.1OC temperature

0.02s~ pH

0.02mgfl D.O.

5 uSlcm conductivity

0.5 NTU  Turbidity

Đăng nhập các phép đo trong cuốn sách nhật ký của dự án.

    - Nếu đo lường là cần đăng nhập vào bộ nhớ sonde, chọn tùy chọn "Đăng nhập một mẫu" từ Menu sonde, và nhấn Enter.

    - Nếu một loạt các phép đo từ một trang web cần đăng nhập vào bộ nhớ sonde, chọn tùy chọn "Start Logging" từ Menu sonde và nhấn Enter. Sau khi xác định trước số lượng thời gian, chọn tùy chọn "Stop Đăng nhập" để ngăn chặn các phép đo đăng nhập

  - Triển khai sonde Logging Unattended

Khi đo đạc DO để lấy mẫu giám sát và sử dụng các chức năng tự động ngủ máy dò  không được làm nóng lên trước khi đo đạc (nó phải được kiểm định máy dò là mát, vì nó là mát máy dò mới đọc được). Nếu dụng cụ đã được sử dụng, các thiết bị cho phép các dụng cụ để nguội trong 10 phút trước khi đo đạc các DO. Tương tự như lấy mẫu rời rạc trong hoạt động của sonde, không giám sát đăng nhập đòi hỏi phải thiết lập bộ nhớ của sonde để ghi lại dữ liệu.

    - Hãy chắc chắn các data logger không cung cấp năng lượng sonde và pin  trong tình trạng sode vẫn tốt. Bạn sẽ thấy được pin hiển thị

    - Từ trình đơn sonde chọn tùy chọn "mẫu RunAJnattended" và nhấn Enter

    - Để chuẩn bị sonde lấy mẫu giám sát thực hiện trên hướng dẫn màn hình bao gồm:

- Khoảng thời gian mẫu

- Ngày bắt đầu loggin

- Thời gian bắt đầu loggin

- Khoảng thời gian loggin (ngày)

- Tên tập tin lưu trữ dữ liệu (không nhiều hơn 8 ký tự)

- Tên định vị (với tên tập tin nhưng không quan trọng)

- Tuổi thọ pin (kiểm tra để chắc chắn rằng nó sẽ bao gồm chiều dài của thời gian lấy mẫu)

- Không gian bộ nhớ

- Xem các thông số để đăng nhập

    - Một khi các đối tượng đã được xem xét và là chính xác, chuyển đổi "Start Logging" và nhấn Enter, sau đó nó sẽ hiển thị "stop loggin".

    - Sonde sẽ bắt đầu đăng nhập các thông số khoảng thời gian mẫu tiếp theo. Nếu không được đính kèm, để bảo vệ máy thăm dò trên sonde. Quay display/logger và ngắt kết nối cáp thông tin liên lạc sonde. Đặt cắm cổng

thông tin liên lạc trên sonde. Đặt sonde ở vị trí mẫu mong muốn và sonde nút cuối an toàn bằng cách sử dụng bơm hút cung cấp trên đầu của sonde.

    - Sonde dừng và sẽ tiếp tục để ghi lại cho đến khi đạt đến kết thúc thời gian quy định kết thúc của đăng nhập.

# Bài viết lấy mẫu xác minh và đánh giá dữ liệu

Trong quá trình sử dụng của sondes, các máy dò có "độ trôi" và có thể vượt ra ngoài phạm vi. Để xác định lượng trôi thiết bị thăm dò phải được kiểm tra theo các tiêu chuẩn hiệu chuẩn của họ.

## Kiểm tra việc lấy mẫu oxy hòa tan

Oxy hòa tan cần được kiểm tra trong lĩnh vực này khoảng 5 trạm hoặc mỗi đôi mối giờ sau khi các điểm lấy mẫu cuối cùng. Nó cần được kiểm tra trước khi thiết bị được tắt.

    - Làm sạch tất cả các thiết bị thăm dò trên Sonde với nước vòi (hoặc nước sạch môi trường xung quanh). Lắc sạch nước

    - Đặt khoảng 118 inch của nước ở dưới đáy của ống giác  hiệu chuẩn. Đặt đầu dò của sonde vào ống giác. Tiến hành chỉ 1or 2 chủ đề của vòng găng hiệu chuẩn để đảm bảo thăm dò DO được cho thông ra khí quyển. Một phương pháp

thay thế tương đương là để bọc bảo vệ thăm dò (được gắn liền với các sonde) với một chiếc khăn ướt và đặt sonde ở một thùng 5 gallon với 1 inch nước ở trong đó .] Hãy chắc chắn rằng các đầu dò DO và nhiệt độ không chìm trong nước và chén

sonde không bị chiếu sáng trực tiếp ánh sáng mặt trời. Chờ khoảng 10 phút cho không khí trong ống giác hiệu chỉnh để trở thành nước bão hòa và nhiệt độ cân bằng.

    - Ghi lại nhiệt độ, oxy hòa tan trong mg / l%, và áp suất khí quyển. Giá trị oxy hòa tan trong vòng H.5 mg / l hoặc giá trị bão hòa (mà là dựa trên áp suất khí quyển và nhiệt độ và có thể được tìm thấy trong Bảng 11).Nếu dữ liệu không đáp

ứng yêu cầu này không nên  báo cáo hoặc báo cáo như là dữ liệu ước tính trong báo cáo cuối cùng.

    - Đối với thông số quan trọng (các thông số không quan trọng  sẽ được xác định trong QAPP) DO các ứng dụng xác minh các đầu dò với dung dịch zero DO. Điều này có thể được thực hiện trong phòng thí nghiệm sau khi lấy mẫu
1) Đặt thăm dò trong một dung dịch zero DO .
2) Xác minh việc thăm dò đọc  0.5mgA (hoặc phạm vi quy định tại QAPP)
3) Rửa sạch thăm dò và lưu trữ các thăm dò trong nước máy.

## Kiểm tra lấy mẫu pH, độ đục, độ dẫn

    - Cho phép các tiêu chuẩn cân bằng nhiệt độ môi trường xung quanh.

    - Làm sạch tất cả các thiết bị thăm dò trên sonde với nước khử Ion hóa. Lắc sạch nước

    - Đặt thăm dò  sonde  trong dung dịch theo tài liệu tham khảo tiêu chuẩn của các tham số cụ thể (ví dụ: pH, độ dẫn cụ thể, vv).

    - Từ màn hình menu chính  display / logger , chọn tùy chọn  "Run" và nhấn Enter. Cho phép đo để cân bằng, sau đó ghi kết quả đo lường trong cuốn sách đăng nhập.

    - Trước đây và sau khi đặt những đầu dò trong tiêu chuẩn làm sạch tất cả các đầu dò trên sonde với nước khử ion hóa và lắc khỏi nước thừa. Lặp lại mỗi dung dịch theo tiêu chuẩn tham khảo.

    - Những kết quả này nên được so sánh với mục tiêu kiểm soát chất lượng. Dữ liệu không đáp ứng các tiêu chí này cần xóa hoặc báo cáo như là ước tính.

Bảng 8.1. Mục tiêu quản lý chất lượng sondes

| Thông số | Độ chính xác định vị để kiểm tra chất lượng |
| --- | --- |
| PH | ±0,3 với bộ đệm PH 7 và bộ đệm trong ngoặc khác (pH4 hoặc pH10) |
| Độ dẫn điện | tiêu chuẩn ±10% của hay 20 uS/cm |
| Oxy hòa tan | Độ đậm giá trị ±0.5% |
| Độ đục | ±20% hoặc +/-2 NTU, cho zero +/- 1 NTU |
| ORP | ±10Mv |
| Rodamin WT | ±10% hoặc 1 ug/l |

## Kiểm tra đo lường lân cận (đối với sondes triển khai)

    - Khi những sonde được triển khai phép đo kề bên những sự kiểm tra sẽ được thực hiện với một dụng cụ thứ hai. Sự kiểm tra số lượng phép đo kề bên sẽ phụ thuộc vào chất lượng của theo dõi nước và những mục tiêu dự án. Ở mức tối thiểu những điều này bị thu hồi sonde. Đo lân cận phải được đo tại các độ sâu của sonde và ở bề mặt.

    - Tại cùng một độ sâu, sự khác biệt giữa đo lân cận và các giá trị được ghi lại bởi sonde không được nhỏ hơn so với mục tiêu kiểm soát chất lượng dưới đây. Dữ liệu không đáp ứng tiêu chí này cần xóa hoặc báo cáo theo ước tính.

Bảng 8.2: Mục tiêu quản lý chất lượng  giữa việc đo lân cận và triển khai sonde

| Thông số | Độ chính xác cho việc quản lý chất lượng |
| --- | --- |
| Nhiệt độ | 0.5oC |
| PH | 0.5 |
| Độ dẫn điện | 15% |
| Oxy hòa tan | +/- 0.7mg/l |
| Độ đục | 3% hoặc 3 NTU |
| Rodamin WT | 20% or 5 µg/l |

# Quản lý dữ liệu và quản lý hồ sơ

Tất cả các kết quả hiệu chuẩn phải được ghi chép và lưu giữ trong sổ đăng nhập của một dự án. Ở mức tối thiểu sau đây cần được lưu giữ như là một phần của tài liệu hướng dẫn: mô hình sản xuất của thiết bị số, mã số thiết bị, tiêu chuẩn được sử dụng để hiệu chỉnh các dụng cụ, ngày hiệu chuẩn, các bài viết về dụng cụ, và các nhà phân tích.

# Tham khảo

United States Geological Survey, National Field Manual for the Collection of Water-Quality Data

Techniques of Water-Resources Investigations, Book 9. Last update 1998.

http://water.usgs.gov/owq/FieldManuallindex.htrnl

Wagner J.W., and others, 2000, Guidelines and Standard Procedures for Continuous Water-Quality

Monitors: Site Selection, Field Operation, Calibration, Record Computation, and Reporting U.S.

Geological Survey Water-Resources Investigation Report 00-4252

YSI, 200 1,650 MDS Operations Manual

YSI, 2001 YSI Environmental Monitoring Systems Operations Manual (6-Series)

YSI, 1997, WQMONITOR For Environmental Monitoring Systems

YSI technical notes:

- Phụ lục A: Độ hòa tan oxy trong nước

Bảng 11.1: Độ hòa tan oxy trong nước (giá trị oxy mg / L)

- Phục lục B: Sơ đồ công các chỉ tiêu

Ngày hiệu chuẩn………………Người thực hiện