BỘ Y TẾ

VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

QUY TRÌNH KỸ THUẬT

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ TRỊ LIỆU BẰNG SIÊU ÂM

( ULTRASONIC PHYSIOTHERAPY EQUIPMENT)

HÀ NỘI, 2015

1.Phạm vi áp dụng

Tài liệu này quy định điều kiện, phương tiện đo và hướng dẫn cho kiểm tra viên tiến hành đánh giá chất lượng thiết bị trị liệu bằng siêu âm dùng trong y tế thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, áp dụng trong các trường hợp sau:

- Kiểm tra chất lượng thiết bị nhập khẩu.

- Lắp đặt đưa vào sử dụng.

- Thay thế, sửa chữa.

- Giám định chất lượng (khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, khách hàng).

- Thực hiện kiểm tra 01 năm một lần thiết bị đang sử dụng tại các cơ sở trong lãnh thổ Việt Nam.

2.Tài liệu viện dẫn

- Thông tư 30/2015/TT-BYT về hướng dẫn nhập khẩu trang thiết bị y tế.

- Thông tư 44/2011/TT-BYT về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc danh mục phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế.

- TCVN 7303-2-5: 2006, Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị vật lý trị liệu bằng siêu âm.

- Intelect Transport, Ultrasound Therapy System, Model 2776 Service Manual.

- Intelect Transport, Ultrasound Therapy System, Model 2776 User Manual.

- Intelect Transport, Ultrasound Therapy System, Model 2782 User Manual.

3.Thuật ngữ và định nghĩa

3.1 Thiết bị trị liệu bằngsiêu âm:là thiết bị vật lý trị liệusử dụng tác dụng của sóng siêu âm trong trị liệu y học.

3.2 Đầu phát siêu âm: đầu phát siêu âm là bộ phận có nhiệm vụ phát chùm tia siêu âm vào trong cơ thể tại vùng trị liệu.

3.3Kiểm tra chất lượng:là các quy định kiểm tra thiết bị đáp ứng độ ổn định, độ chính xác của thiết bị theo quy định của nhà sản xuất.

3.4Tính năng kỹ thuật của nhà sản xuất:là tính năng kỹ thuật của thiết bị được nhà sản xuất quy định trong tài liệu kỹ thuật và tài liệu thương mại của thiết bị.

4.Các phép kiểm tra

Tiến hành lần lượt các phép kiểm tra được ghi trong Bảng 1.

Bảng 1

| TT | Tên phép kiểm tra | Điều khoản của QTKT | Chế độ kiểm tra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ban đầu | Định kỳ |
| 1 | Kiểm tra hồ sơ | 7.1 | x | x |
| 2 | Kiểm tra ngoại quan thiết bị | 7.2 | x | x |
| 3 | Kiểm tra thiết bị | 7.3 |  |  |
| 3.1 | Kiểm tra khi khởi động thiết bị | 7.3.1 | x | x |
| 3.2 | Kiểm tra chế độ hoạt động của thiết bị | 7.3.2 | x | x |

5.Phương tiện kiểm tra

Phương tiện sử dụng kiểm tra được ghi trong Bảng 2.

Bảng 2

| TT | Tên các phương tiện kiểm tra | Đặc trưng kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị đo nhiệt độ (nhiệt độ phòng) | Phạm vi đo: 0 ÷ 50oC |
| 2 | Nhiệt ẩm kế (đo độ ẩm phòng) | Phạm vi đo: 0÷100%RH |
| 3 | Đồng hồ đo vạn năng | - Dải đo điện áp: 0 ÷ 600 VAC - Dải đo dòng điện: 0 ÷ 10 A - Dải đo điện trở: 0 ÷ 5 MΩ |
| 4 | Thiết bị phân tích an toàn điện | Điện áp: 0÷ 300 V Điện trở cách điện: 0.5÷ 400 MΩ Điện trở tiếp đất bảo vệ: 0÷ 2.999 Ω Dòng rò: 0÷ 16000 µA |
| 5 | Tài liệu kèm theo thiết bị | - Hướng dẫn sử dụng- Operator Manual - Tài liệu kỹ thuật- Service Manual - Phiếu kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất- Test Report |
| 6 | Máy đo công suất siêu âm USP 100A | - Công suất 0- 30W - Sai số ± 3% cho 10W ở 25oC - Tần số của thiết bị 0.5 ÷ 10MHz |

6.Điều kiện kiểm tra

Môi trường kiểm tra cần thoáng khí, sạch sẽ, nhiệt độ phòng kiểm tra thử nghiệm: ≤ 300C, độ ẩm thử nghiệm ≤ 90 % RH trong suốt quá trình thử nghiệm.Quy trình lắp đặt thiết bị theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất.

KT công suất đầu ra

KT thời gian trị liệu

Kết thúc

Không đạt

KT khi khởi động máy

KTngoại quan

KThồ sơ

Bắt đầu

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

7.Quy trình kiểm tra

Lưu đồ kiểm tra:

7.1 Kiểm tra hồ sơ

Kiểm tra các giấy tờ liên quan đến thiết bị được ghi trong Bảng 3.

Bảng 3

| TT | Nội dung kiểm tra | Đạt | Không Đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ chứng từ nhập khẩu, chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ). | □ | □ | □ |
| 2 | Tài liệu đi kèm thiết bị. | □ | □ | □ |
| 3 | Phiếu kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất (Test report)đi kèm thiết bị. | □ | □ | □ |
| 4 | Hồ sơ theo dõi quy trình bảo dưỡng, bảo trì thay thế cũng như các khuyến cáo của nhà sản xuất. | □ | □ | □ |

Bảng tiêu chí đánh giá:

| TT | Nội dung kiểm tra | Tiêu chí đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ chứng từ nhập khẩu, chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ). | Phù hợp với thiết bị được kiểm tra. |
| 2 | Tài liệu đi kèm thiết bị. | Phù hợp với thiết bị được kiểm tra. |
| 3 | Phiếu kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất (Test report) đi kèm thiết bị. | Phù hợp với thiết bị được kiểm tra. |
| 4 | Hồ sơ theo dõi quy trình bảo dưỡng, bảo trì thay thế cũng như các khuyến cáo của nhà sản xuất. | - Thông tin thiết bịđúng và đầy đủ. - Thông tin quá trình bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiệnđầy đủ. - Hồ sơ quá trình kiểm tra chất lượng (Quality Control- QC) của thiết bịđầy đủ. |

Yêu cầu:

- Đối với thiết bị được kiểm tra khi nhập khẩu:

+ Nội dung 1÷ 3 là bắt buộc, nếu thiết bị không có các hồ sơ, giấy tờ trên là không đạt.

+ Nội dung 1÷ 3 nếu đầy đủ, tiến hành các bước kiểm tra theo Điều khoản 7.2, 7.3.

- Đối với thiết bị được kiểm tra khi lắp đặt:

+ Nội dung 1 ÷ 3 là bắt buộc, nếu thiết bị không có các hồ sơ, giấy tờ trên, cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáođối với đơn vị sử dụngvà tiến hành các bước kiểm tra theo Điều khoản 7.2, 7.3.

7.2 Kiểm tra ngoại quan

Kiểm tra bên ngoài của thiết bị được ghi lại trong Bảng 4 (Biên bản kiểm tra).

Bảng tiêu chí đánh giá:

| TT | Nội dung kiểm tra | Tiêu chí đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra bề mặt bên ngoài của thiết bị và các công tắc chuyển mạch, chuyển chế độ | Bề mặt thiết bị sạch sẽ, các công tắc, núm chức năng hoạt động tốt, màn hình LCD hiển thị đầy đủ chức năng, quạt tản nhiệt hoạt động tốt. |
| 2 | Kiểm tra các thiết bị kết nối bên ngoài (nếu có) (thiết bị in, thiết bị tính, thiết bị đọc mã vạch). | Các thiết bị kết nối bên ngoài làm việc đúng chức năng. |
| 3 | Cổng giao tiếp khác. | Đầy đủ và hoạt động tốt. |
| 4 | Kiểm tra đầu phát siêu âm | Các đầu phát siêu âm không bị vỡ, xước, còn nguyên vẹn, đúng kích thước, được kết nối với thân máy chính |
| 5 | Pin dự phòng, đèn báo khi sử dụng pin | Pin đúng loại theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đèn báo khi sử dụng pin còn hoạt động. |

Yêu cầu:

- Các nội dung 1÷3 khi kiểm tra nếu không đạt, đưa ra khuyến cáo với đơn vị sử dụng.

- Các nội dung 4, 5 là bắt buộc khi kiểm tra định kỳ.

- Tiến hành kiểm tra tiếp khi các điều trên thỏa mãn.

7.3 Kiểm tra thiết bị

7.3.1 Kiểm tra khi khởi động thiết bị

- Kiểm tra khi khởi động thiết bị được ghi trong Bảng 5 (Biên bản kiểm tra)

Bảng tiêu chí đánh giá:

| TT | Nội dung kiểm tra | Tiêu chí đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra các bất thường của máy | Đèn báo dùng nguồn xoay chiều sáng khi sử dụng nguồn xoay chiều. Quạt tản nhiệt phải hoạt động |
| 2 | Điện trở nối đất | 0,1 ÷ 0,2 . |
| 3 | Dòng rò | ≤ 300 µA ( điện áp 220÷ 240 VAC). ≤ 100 µA ( điện áp 100÷ 120 VAC). |
| 4 | Nguồn điện sử dụng | Nằm trong dải điện áp cho phép, không có hiện tượng sụt áp. |

Yêu cầu:

Thiết bị đạt khi các tiêu chí trên thỏa mãn. Nếu không đạt, dừng kiểm tra.

7.3.2 Kiểm tra chế độ hoạt động của thiết bị

Kiểm tra công suất ra của siêu âm, thiết bị kiểm tra được sử dụng là USP 100A.

Hình 1: Thiết bị kiểm tra công suất siêu âm

Các thông số cần kiểm tra:

- Kiểm tra công suất ở chế độ hoạt động liên tục

- Kiểm tra công suất ở chế độ xung

- Kiểm tra chức năng đặt thời gian trị liệu

Tiến hành kiểm tra với các mức công suất cài đặt khác nhau trên mỗi loại đầu phát siêu âm có diện tích khác nhau của thiết bị.

7.3.2.1 Kiểm tra ở chế độ hoạt động liên tục

- Chọn chế độ hoạt động của thiết bị là chế độ liên tục.

- Với mỗi loại đầu phátcó diện tích khác nhau, mức công suất siêu âm tối đa mà đầu phát phát ra cũng khác nhau, tần số phát siêu âm khác nhau.

- Giá trị thu được ghi vào theo mẫu Bảng 6.

Tiêu chí đánh giá:Sai số cho phép của thiết bị: ≤ 20 % giá trị đo được.

Chú ý: Với đầu phát đa tần số, công suất tối đa ở mỗi tần số khác nhau là khác nhau ta tiến hành đo theo phạm vi giới hạn của mỗi tần số đó.

7.3.2.2 Kiểm tra ở chế độ xung

- Chuyển chế độ hoạt động từ liên tục sang chế độ xung, lần lượt ở các mức phát xung của thiết bị ( 20%, 50%, 80%...).

- Các bước tiến hành kiểm tra được thực hiện như ở chế độ liên tục.

- Giá trị thu được ghi vào theo mẫu Bảng 7.

Tiêu chí đánh giá:Sai số cho phép của thiết bị: ≤ 20 % giá trị đo được.

7.3.2.3 Kiểm tra chức năng đặt thời gian trị liệu

- Chọn chế độ hoạt động liên tục.

- Tiến hành đặt thời gian trị liệu trên máy.

- Cho máy hoạt động, kiểm tra xem đèn báo trên đầu phát có ngắt khi bộ đếm thời gian và cường độ siêu âm về 0 hay không.

Tiêu chí đánh giá: Đầu phát dừng phát siêu âm khi thời gian về 0 hoặc trong phạm vi 1 phút sau khi bộ đếm thời gian dừng (theo TCVN 7303-2-5: 2006).

8.Xử lý chung

Kết quả kiểm tra được lập thành biên bản theo mẫu số 01(Biên bản kiểm tra).

Thiết bịtrị liệu bằng siêu âm sau khi kiểm tra nếu đạt theo các yêu cầu của mục 7 được cấp giấy chứng nhận kiểm tra theo mẫu số 02(Biên bản kiểm tra) và dán tem đã được kiểm tra chất lượng. Nếu không đạt sẽ dán tem khuyến cáo không được phép sử dụng.

Chu kỳ kiểm tra định kỳ của thiết bị là 01 lần/ năm.

Mẫu số 01

| BỘ Y TẾ VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc |
| --- | --- |

###### BIÊN BẢN KIỂM TRA THIẾT BỊ TRỊ LIỆU BẰNG SIÊU ÂM

Số:………….

Tên thiết bị:……………………………………………………………………………...

Model: ................................................... Số máy:……………………………………….

Nước sản xuất: …………………………………………………………………………..

Hãng sản xuất: …………………………………………………………………………..

Năm sản xuất: …………………………………………………………………………...

Đặc trưng kỹ thuật: ……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………...........................

……………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………...

Nơi sử dụng: …………………………………………………………………………….

Thiết bị kiểm tra chính được sử dụng: ……………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Điều kiện môi trường:…………………………………………………………………...

Người kiểm tra: ………………………………………………………………………....

Ngày kiểm tra: …………………………………………………………………………..

NỘI DUNG  KIỂM TRA THIẾT BỊ TRỊ LIỆU BẰNG SIÊU ÂM

| TT | Nội dung kiểm tra | Thông số kiểm tra | Áp dụng | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Danh mục kiểm tra hồ sơ | 7.1 | □ | □ |
| 2 | Kiểm tra ngoại quan thiết bị. | 7.2 | □ | □ |
| 3 | Kiểm tra thiết bị | 7.3 |  |  |
|  | Kiểm tra khi khởi động thiết bị | 7.3.1 | □ | □ |
|  | Kiểm tra chế độ hoạt động của thiết bị | 7.3.2 | □ | □ |

Kết luận: ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……, ngày.…….tháng……..năm……

NGƯỜI KIỂM TRA

1.Kiểm tra hồ sơ

Bảng 3

| TT | Nội dung kiểm tra | Đạt | Không đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ chứng từ nhập khẩu, chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ). | □ | □ | □ |
| 2 | Tài liệu đi kèm thiết bị. | □ | □ | □ |
| 3 | Test Report của thiết bị. | □ | □ | □ |
| 4 | Hồ sơ theo dõi quy trình bảo dưỡng, bảo trì thay thế vật tư tiêu hao cũng như các khuyến cáo của nhà sản xuất. | □ | □ | □ |

2.Kiểm tra ngoại quan thiết bị

Bảng 4

| TT | Nội dung kiểm tra | Đạt | Không Đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra bề mặt bên ngoài của máy và các công tắc chuyển mạch, chuyển chế độ | □ | □ | □ |
| 2 | Kiểm tra các thiết bị kết nối bên ngoài (máy in, máy tính, thiết bị đọc mã vạch) | □ | □ | □ |
| 3 | Cổng giao tiếp khác | □ | □ | □ |
| 4 | Kiểm tra đầu phát siêu âm | □ | □ | □ |
| 5 | Pin dự phòng, đèn báo khi sử dụng pin. | □ | □ | □ |

3.Kiểm tra thiết bị

3.1 Kiểm tra khi khởi động thiết bị

Bảng 5

| TT | Nội dung kiểm tra | Đạt | Không Đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra các bất thường của máy | □ | □ | □ |
| 2 | Điện trở nối đất | □ | □ | □ |
| 3 | Dòng rò | □ | □ | □ |
| 4 | Nguồn điện sử dụng | □ | □ | □ |

3.2 Kiểm tra chế độ hoạt động của thiết bị

3.2.1 Kiểm traở chế độ hoạt động liên tục

Đầu phát diện tích…..cm2

Bảng 6

| Công suất đầu phát: 0÷ ……W ở tần số ...… MHz | Các giá trị công suất cài đặt (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Lần đo 1(W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lần đo 2 (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lần đo 3 (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giá trị TB (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giá trị cho phép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2 Kiểm tra ở chế độ xung

Đầu phát diện tích…..cm2

Bảng 7

| Công suất đầu phát: 0÷ ……W ở tần số ...… MHz | Các giá trị công suất cài đặt (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Chế độ xung…….% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giá trị đo (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giá trị cho phép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chế độ xung…….% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giá trị đo (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giá trị cho phép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chế độ xung…….% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giá trị đo (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giá trị cho phép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.3 Kiểm tra chế độ đặt thời gian trị liệu

| Thời gian cài đặt | Đạt | Không đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| ….. phút | □ | □ | □ |
| ….. phút | □ | □ | □ |
| ….. phút | □ | □ | □ |

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; Trang 1. #### BỘ Y TẾ #### VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Địa chỉ:.………………………………………………………………………………………... Điện thoại:……………………. Fax: ……….. …………..… Email: …………………...... # GIẤY CHỨNG NHẬN # KIỂM TRACHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ TRỊ LIỆU BẰNG SIÊU ÂM Số:..................... Tên thiết bị:……………............................................................................................................. Model:………........................................................ Số máy:……….......................................... Nước sản xuất:……………........................................................................................................ Đặc trưng kỹ thuật…………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Cơ sở sử dụng:........................................................................................................................... Kết luận: Đạt yêu cầu □ Không đạt yêu cầu □ ………,ngày………tháng………năm…… VIỆN TRƯỞNG

Trang 2 # BỘ Y TẾ # VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ # KẾT QUẢ KIỂM TRA TT; Yêu cầu kiểm tra; Thông số kiểm tra; Đạt; Không đạt; Không áp dụng. 1; Kiểm tra hồ sơ; 7.1; □; □; □. 2; Kiểm tra điều kiện lắp đặt và vận hành thiết bị; 7.2; □; □; □. 3; Kiểm tra thiết bị; 7.3. Kiểm tra bên ngoài, phần mềm; 7.3.1; □; □; □. Kiểm tra chế độ hoạt động của thiết bị; 7.3.2; □; □; □. SOÁT XÉT; ………., ngày….…..tháng….…...năm…… NGƯỜI KIỂM TRA.