BỘ Y TẾ VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

QUY TRÌNH KỸ THUẬT

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỒNG ẤP TRẺ SƠ SINH

(INFANT INCUBATOR)

HÀ NỘI, 2017

1.Phạm vi áp dụng

Tài liệu này quy định điều kiện, phương tiện đo và hướng dẫn cho đánh giá viên tiến hành các bước thử nghiệm kiểm tra chất lượng lồng ấp trẻ sơ sinh, thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam về:

- Đánh giá chất lượng thiết bị nhập khẩu.

- Lắp đặt đưa vào sử dụng.

- Sau sửa chữa.

- Giám định chất lượng (khi có yêu cầu của cơ quan chức năng - khách hàng).

- Khuyến cáo thực hiện đánh giá định kỳ 1 lần/năm đối với thiết bị đang sử dụng tại các cơ sở y tế.

2.Tài liệu viện dẫn

- TCVN 7303-1:2009 (IEC 60601-1:2005) Thiết bị điện y tế - Phần 1: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu.

- TCVN 7303-2-19:2006 (IEC 60601-2-19:1990) Thiết bị điện y tế - Phần 2-19: Yêu cầu riêng về an toàn của lồng ấp trẻ sơ sinh.

- Tài liệu Service Manual và Operation Manual của một số lồng ấp như: Antom Infant Incubator V-2100G; Antom Infant Incubator V-850; Isolette C100 Infant Incubator; Isolette C200 Infant Incubator; Isolette C400 Infant Incubator…

- Tài liệu về máy phân tích an toàn điện như: ESA612/FLUKE; ESA615/FLUKE; ESA620/FLUKE;

- Tài liệu về thiết bị phân tích lồng ấp trẻ sơ sinh INCU của hãng FLUKE.

- Tài liệu về thiết bị phân tích nồng độ khí CO2 và O2 của hãng ORIGIO.

- Thông tư 30/2015/TT-BYT, Thông tư 44/2011/TT-BYT.

3.Thuật ngữ và định nghĩa

3.1 Lồng ấp trẻ sơ sinh (Incubator)

Thiết bị có khoang đặt trẻ, được trang bị các phương tiện để khống chế môi trường trẻ sơ sinh bằng không khí đã được sấy ấm trong khoang đặt trẻ.

3.2 Khoang đặt trẻ sơ sinh (Baby compartment)

Phần lồng có khống chế môi trường để đặt trẻ sơ sinh và có phần trong suốt cho phép quan sát trẻ.

3.3 Lồng ấp trẻ sơ sinh có bộ khống chế không khí (Air controlled incubator)

Lồng ấp trong đó nhiệt độ không khí được khống chế tự động bằng bộ cảm biến nhiệt độ không khí gần với giá trị do người sử dụng cài đặt.

3.4 Lồng ấp trẻ sơ sinh có bộ khống chế trẻ (Baby controlled incubator)

Lồng ấp có bộ khống chế không khí và có thêm khả năng khống chế tự động nhiệt độ không khí tronglồng ấp để duy trì nhiệt độ đo bằng bộ cảm biến nhiệt độ trên da, gắn với giá trị do người sử dụng cài đặt.

3.5 Cảm biến nhiệt độ da (Skin temperature sensor)

Thiết bị cảm biến dùng để đo nhiệt độ trên da của trẻ.

3.6 Nhiệt độ da (Skin temperature)

Nhiệt độ của da trẻ sơ sinh tại điểm đặt cảm biến nhiệt độ da.

3.7 Nhiệt độ trung bình (Average temperature)

Giá trị trung bình của nhiệt độ đo được tại các khoảng đều đặn ở bất kỳ điểm xác định nào trong khoang trẻ sơ sinh đặt được trong trạng thái nhiệt độ ổn định.

3.8Nhiệt độ khống chế (Control temperature)

Nhiệt độ được chọn ở bộ khống chế nhiệt độ.

3.9 Nhiệt độ lồng ấp (Incubator temperature)

Nhiệt độ không khí ở điểm cách tâm của bề mặt đệm 10cm về phía trên trong khoang trẻ sơ sinh.

3.10Nhiệt độ trung bình của lồng ấp (Average incubator temperature)

Giá trị trung bình của nhiệt độ lồng ấp đo được tại các khoảng đều đặn đạt được trong trạng thái nhiệt độ ổn định.

3.11Trạng thái nhiệt độ ổn định (Steady temperature condition)

Trạng thái đạt tới khi sự thay đổi nhiệt độ lồng ấp không lớn hơn 1°C trong khoảng thời gian 1 giờ.

4.Các phép kiểm tra

Tiến hành lần lượt các phép kiểm tra được ghi trong Bảng 1.

Bảng 1 – Các phép kiểm tra chất lượng lồng ấp trẻ sơ sinh

| TT | Tên phép kiểm tra | Đầu mục của QTKT | Chế độ kiểm tra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ban đầu | Định kỳ |
| 1 | Kiểm tra danh mục hồ sơ | 7.1 |  |  |
| 2 | Kiểm tra ngoại quan máy | 7.2 |  |  |
| 3 | Kiểm tra nguồn điện và an toàn điện | 7.3 |  |  |
| 4 | Kiểm tra màn hình | 7.4 |  |  |
| 5 | Kiểm tra bàn phím, núm vặn, công tắc | 7.5 |  |  |
| 6 | Kiểm tra đèn LED chỉ thị | 7.6 |  |  |
| 7 | Kiểm tra loa, còi | 7.7 |  |  |
| 8 | Kiểm tra nhiệt độ bên trong lồng ấp và bảo vệ chống nguy cơ quá nhiệt | 7.8 |  |  |
| 9 | Kiểm tra tốc độ dòng khí bên trong lồng ấp | 7.9 |  |  |
| 10 | Kiểm tra độ ẩm bên trong lồng ấp | 7.10 |  |  |
| 11 | Kiểm tra sự ảnh hưởng của âm thanh | 7.11 |  |  |
| 12 | Kiểm tra sensor và nồng độ khí O2, nồng độ khí CO2 | 7.12 |  |  |
| 13 | Kiểm tra chức năng báo động | 7.13 |  |  |

5. Phương tiện kiểm tra

Phương tiện sử dụng để kiểm tra được ghi trong Bảng 2.

Bảng 2 – Các phương tiện được sử dụng để kiểm tra chất lượng lồng ấp trẻ sơ sinh

6.Điều kiện kiểm tra

- Môi trường đánh giá cần thoáng khí, sạch sẽ, đủ ảnh sáng, nhiệt độ phòng kiểm tra 21÷26°C (theo TCVN 7303-2-19:2006), độ ẩm dưới 70% ± 10% RH, không có hơi nước ngưng tụ trong suốt quá trình kiểm tra

- Quy trình lắp đặt thiết bị theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất.

7.Quy trình kiểm tra

Lưu đồ kiểm tra

7.1 Kiểm tra danh mục hồ sơ

Danh mục hồ sơ được kiểm tra theo các tiêu chí ởBảng 3.

Bảng 3– Danh mục hồ sơ cần kiểm tra

| TT | Nội dung kiểm tra | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ chứng từ nhập khẩu, chứng nhận xuất xứ (CO), chất lượng (CQ) | Phù hợp với thiết bị được kiểm tra |
| 2 | Catalogue, tài liệu đi kèm thiết bị | Phù hợp với thiết bị được kiểm tra |
| 3 | Test Report của thiết bị | Phù hợp với thiết bị được kiểm tra |
| 4 | Hồ sơ theo dõi quy trình bảo dưỡng, bảo trì thay thế vật tư tiêu hao cũng như các khuyến cáo của nhà sản xuất | - Thông tin thiết bị: đúng và đầy đủ - Thông tin quá trình bảo trì, bảo dưỡng, thay thế vật tư, linh kiện: đầy đủ - Hồ sơ quá trình QC thiết bị: đầy đủ |

Yêu cầu:

- Đối với thiết bị được kiểm tra khi nhập khẩu:

+ Nội dung 1 ÷ 3 là bắt buộc, thiết bị không có các hồ sơ, giấy tờ trên là không đạt.

+ Nội dung 1 ÷ 3 nếu đầy đủ, tiếp tục tiến hành các bước kiểm tra theo 7.2 ÷ 7.13.

- Đối với thiết bị được kiểm tra định kỳ:

+ Nếu thiết bị không có các hồ sơ, giấy tờ ởnội dung từ 1 ÷ 4 thì cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo đối với đơn vị sử dụng và tiếp tục tiến hành các bước kiểm tra theo 7.2 ÷ 7.13.

7.2Kiểm tra ngoại quan máy

- Kiểm tra tình trạng vệ sinh của lồng ấp: không được bám bẩn, có cặn, có dịch.

- Kiểm tra tình trạng có hay không các hư hỏng vật lý:

+ Kiểm tra các bộ phận bên ngoài: vỏ thiết bị, nắp đậy, cửa lồng ấp, khóa, chốt, bàn phím, màn hình, cửa bộ lọc khí... xem có bị vỡ hoặc rách, bị lỏng, không khít.

+ Kiểm tra tình trạng của bốn bánh xe và chức năng khóa của bốn bánh xe.

+ Kiểm tra xem dây điện, cổng kết nối với nguồn điện xoay chiều có bị hư hỏng, hao mòn.

Bước kiểm tra trên đạt khi không phát hiện được các sự cố bất lợi, đúng yêu cầu kỹ thuật cần thiết.

7.3 Kiểm tra nguồn điện và an toàn điện

-Kiểm tra nguồn điện xoay chiều:kết nối với nguồn điện xoay chiều, kiểm tra xem đèn báo thiết bị đang sử dụng nguồn xoay chiều có hay không hiển thị.

-Kiểm tra nguồn điện một chiều:

+ Kết nối với nguồn điện một chiều, kiểm tra xem đèn báo thiết bị đang sử dụng nguồn một chiều có hay không hiển thị.

+ Kiểm tra dung lượng của pin, ắc quy: sử dụng thiết bị kiểm tra dung lượng pin, ắc quy xem dung lượng của nó khi được sạc đầy có đáp ứng được yêu cầu về dung lượng, thời gian sử dụng như theo tiêu chuẩn hay nhà sản xuất đề ra.

+Theo TCVN 7303-2-19:2006, khi lồng ấp bị cắt nguồn cấp điện xoay chiều thì pin hoặc ắc quy phải có đủ dung lượng để các cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh hoạt động trong thời gian tối thiểu là 10 phút.

- Kiểm tra an toàn điện:

Sử dụng thiết bị phân tích an toàn điện để tiến hành đo và kiểm tra.

Giá trịcho phép của dòng chạm và dòng rò qua bệnh nhân được xác định theo tài liệu kỹ thuật của thiết bị.

Bước kiểm tra trên đạt khi không phát hiện được các sự cố bất lợi, đúng yêu cầu kỹ thuật cần thiết và thỏa mãn tiêu chuẩn.

7.4 Kiểm tra màn hình

-Màn hình có hiển thị rõ ràng, dễ đọc và độ tương phản phải chấp nhận được.

- Màn hình phải hiển thị đúng trạng thái hoạt động, lệnh nhập vào từ bàn phím, núm vặn, công tắc.

Bước kiểm tra trên đạt khi không phát hiện được các sự cố bất lợi, đúng yêu cầu kỹ thuật cần thiết.

7.5 Kiểm tra bàn phím, núm vặn, công tắc

Khi sử dụng các phím, núm vặn, công tắc thì màn hình, đèn LED chỉ thị phải hiển thị đúng yêu cầu và chức năng mong muốn.

Bước kiểm tra trên đạt khi không phát hiện được các sự cố bất lợi, đúng yêu cầu kỹ thuật cần thiết.

7.6 Kiểm tra đèn LED chỉ thị

Đèn LED chỉ thị phải sáng, tắt, nhấp nháy và màu sắc đúng như chức năng chỉ thị tương ứng.

Bước kiểm tra trên đạt khi không phát hiện được các sự cố bất lợi, đúng yêu cầu kỹ thuật cần thiết.

7.7 Kiểm tra loa, còi

Âm báo phải rõ ràng, chính xác đúng như chức năng tương ứng.

Bước kiểm tra trên đạt khi không phát hiện được các sự cố bất lợi, đúng yêu cầu kỹ thuật cần thiết.

7.8 Kiểm tra nhiệt độ bên trong lồng ấp và bảo vệ chống nguy cơ quá nhiệt(theo TCVN 7303-2-19:2006)

Sử dụng thiết bị phân tích lồng ấp, nhiệt kế chuẩn để tiến hành đo và kiểm tra.

* Kiểm tra nhiệt độ da:

- Nhiệt độ trên các bề mặt dự định tiếp xúc với trẻ không được vượt quá 40°C. Nhiệt độ của bề mặt khác có thể tiếp cận với trẻ không được vượt quá 40°C đối với bề mặt kim loại và 43°C đối với vật liệu khác. Yêu cầu này áp dụng trong điều kiện bình thường và điều kiện sự cố đơn bao gồm:

+ Hỏng bộ lưu thông không khí.

+ Hỏng bộ điều nhiệt.

+ Không nối cảm biến nhiệt độ da.

- Nhiệt độ da đo được bằng cảm biến nhiệt độ da phải hiển thị rõ ràng và liên tục. Khoảng nhiệt độ hiển thị tối thiểu là 33÷38°C.

- Độ chính xác của cảm biến nhiệt độ da phải nằm trong khoảng ±0,3°C. Cách kiểm tra: cảm biến nhiệt độ da sẽ được ngâm trong bồn nước có khả năng khống chế được nhiệt độ nước sao cho độ dao động của nhiệt độ nhỏ hơn ±0,1°C xung quanh giá trị được khống chế. Nhiệt độ bồn nước ở mức danh định 36°C. Nhiệt kế chuẩn với độ chính xác đến 0,05°C được đặt sát kề với cảm biến nhiệt độ da để đo nhiệt độ của nước. Nhiệt độ da hiển thị trên màn hình phải không khác biệt lớn hơn ±0,3°C so với nhiệt độ của bể nước.

- Với lồng ấp trẻ sơ sinh có bộ phận kiểm soát trẻ có hướng đệm nằm ngang, nhiệt độ đo bằng bộ cảm biến nhiệt độ da phải có giá trị không sai lệch quá ±0,7°C trong điều kiện nhiệt độ ổn định.

* Kiểm tra nhiệt độ lồng ấp và nhiệt độ trung bình của lồng ấp:

A

O

B

C

D

Hình 1.Vị trí các điểm đo nhiệt độ trong khoang trẻ

Chia tấm đệm ra thành 4 phần bằng nhau và tiến hành đo nhiệt độ tại các điểm A, B, C, D là tâm của 4 phần này, các điểm này nằm cách đệm 10cm. Đo nhiệt độ tại điểm O là tâm của tấm đệm này, điểm này cũng nằm cách đệm khoảng 10cm.

- Ở trạng thái nhiệt độ ổn định, nhiệt độ trong lồng ấp không được vượt quá nhiệt độ trung bình của lồng 0,5°C. Cách kiểm tra: đo nhiệt độ bên trong lồng ấp tại các nhiệt độ khống chế 32°C và 36°C trong thời gian ít nhất là 1 giờ.

- Đối với lồng ấp có bộ kiểm soát không khí, ở trạng thái nhiệt độ ổn định thì nhiệt độ trung bình của lồng ấp phải không chênh lệch lớn hơn ±1,5°C so với nhiệt độ khống chế. Kiểm tra điều này ở nhiệt độ khống chế 36°C.

* Kiểm tra thời gian làm ấm của lồng ấp:

- Thời gian làm ấm của thiết bị phải không chênh lệch lớn hơn 20% so với thời gian làm ấm đã quy định trong hướng dẫn sử dụng của lồng ấp. Cách kiểm tra: cung cấp cho lồng ấp một điện áp bằng điện áp định mức và vận hành thiết bị. Đo khoảng thời gian để nhiệt độ lồng ấp tăng thêm 11°C. Trong quá trình tăng nhiệt độ, cần kiểm soát độ ẩm bên trong lồng ấp.

- Thời gian yêu cầu để làm ấm lồng ấp từ trạng thái lạnh đến 36°C là khoảng 30 phút.

*Kiểm tra thời gian đạt được trạng thái ổn định mới và sự quá nhiệt:

Sau khi điều chỉnh nhiệt độ khống chế mới và đạt được trạng thái ổn định mới, độ lệch nhiệt độ trong lồng ấp không vượt quá 2°C và trạng thái nhiệt độ ổn định được thiết lập trong vòng 15 phút. Cách kiểm tra: lồng ấp được vận hành đạt đến nhiệt độ bên trong là 32°C cho đến khi đạt đến trạng thái nhiệt độ ổn định. Sau đó nhiệt độ được điều chỉnh tới nhiệt độ khống chế 36°C. Sự vượt quá nhiệt độ trong lồng ấp và thời gian đạt tới trạng thái nhiệt độ ổn định mới được đo từ thời điểm đầu tiên đạt 36°C.

* Kiểm tra khoảng nhiệt độ khống chế:

- Đối với lồng ấp trẻ sơ sinh có bộ phận kiểm soát không khí, khoảng nhiệt đố khống chế từ xấp xỉ 30°C đến không lớn hơn 39°C. Nhiệt độ khống chế tối đa được cài đặt không nhỏ hơn 36°C.

- Đối với lồng ấp trẻ sơ sinh có bộ phận kiểm soát trẻ, khoảng nhiệt độ khống chế từ xấp xỉ 35°C đến không lớn hơn 37,5°C. Khoảng nhiệt độ khống chế do tác động đặc biệt của người vận hành có thể lên đến 39°C.

Bước kiểm tra trên đạt khi không phát hiện được các sự cố bất lợi, đúng yêu cầu kỹ thuật cần thiết và thỏa mãn tiêu chuẩn.

7.9 Kiểm tra tốc độ dòng khí bên trong lồng ấp (theo TCVN 7303-2-19:2006)

Sử dụng thiết bị phân tích lồng ấp để tiến hành đo và kiểm tra. Trong sử dụng bình thường thì tốc độ dòng khí trên mặt đệm không được vượt quá 0,35m/s. Việc kiểm tra này được đo tại các vị trí như khi đo nhiệt độ trung bình của lồng ấp.

Bước kiểm tra trên đạt khi không phát hiện được các sự cố bất lợi, đúng yêu cầu kỹ thuật cần thiết và thỏa mãn tiêu chuẩn.

7.10 Kiểm tra độ ẩm bên trong lồng ấp (theo TCVN 7303-2-19:2006)

Sử dụng thiết bị phân tích lồng ấp để tiến hành đo và kiểm tra. Mọi giá trị độ ẩm tương đối đo được phải có độ chính xác trong khoảng ±10% so với giá trị khống chế cho trước.

Bước kiểm tra trên đạt khi không phát hiện được các sự cố bất lợi, đúng yêu cầu kỹ thuật cần thiết và thỏa mãn tiêu chuẩn.

7.11 Kiểm tra sự ảnh hưởng của âm thanh (theo TCVN 7303-2-19:2006)

Sử dụng thiết bị phân tích lồng ấp để tiến hành đo và kiểm tra.

- Trong sử dụng bình thường, mức âm thanh trong khoang trẻ không được vượt quá giá trị 60dB, ngoại trừ trường hợp thứ hai ở dưới. Cách kiểm tra: đặt sensor đo âm thanh tại vị trí cách tâm của khay trẻ từ 10÷15cm, mức âm thanh đo được không được vượt quá giá trị quy định. Phép kiểm tra này được thực hiện ở nhiệt độ khống chế 30÷33°C và độ ẩm tối đa. Mức âm cơ bản đo được bên trong khoang trẻ ít nhất phải thấp hơn 10dB trong khi kiểm tra.

- Khi lồng ấp phát ra âm thanh cảnh báo thì mức âm ở trong khoang trẻ không được vượt quá giá trị 80dBA. Cách kiểm tra: kích hoạt hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và tiến hành đo như đã thực hiện ở trường hợp đầu tiên ở trên.

- Cảnh báo bằng âm thanh phải có mức âm ít nhất là 65dBA ở khoảng cách 3m vuông góc với mặt trước của dụng cụ đo kiểm. Cách kiểm tra: đặt thiết bị phân tích lồng ấp trẻ sơ sinh đặt cách mặt sàn 1,5m và cách lồng ấp 3m.

Bước kiểm tra trên đạt khi không phát hiện được các sự cố bất lợi, đúng yêu cầu kỹ thuật cần thiết và thỏa mãn tiêu chuẩn.

7.12 Kiểm tra sensor và nồng độ khí O2, nồng độ khí CO2(theo TCVN 7303-2-19:2006)

Sử dụng thiết bị phân tích nồng độ khí O2 và CO2để tiến hành đo và kiểm tra.

- Kiểm tra sensor và nồng độ khí O2:

+Nếu bộ khống chế O2 tạo thành bộ phận trọn bộ của lồng ấp thì nó phải có cảm biến độc lập để điều khiển và khống chế O2. Phải có cảnh báo hình ảnh và âm thanh nếu nồng độ O2 hiển thị chệch khỏi mức đã cài đặt lớn hơn ±5% thể tích O2. Cách kiểm tra: đặt nồng độ O2 đến mức 35% thể tích. Khi đạt trạng thái ổn định, giảm nhanh nồng độ xuống mức nhỏ hơn 29% thể tích. Kiểm tra xem cảnh báo có được kích hoạt tại nồng độ O2 đã hiển thị không nhỏ hơn 30% thể tích. Khôi phục lại mức 35% thể tích O2. Khi đạt trạng thái ổn định, tăng nhanh nồng độ đến lớn hơn 41% thể tích. Kiểm tra xem cảnh báo có được kích hoạt tại nồng độ không lớn hơn 40% thể tích.

+Nồng độ O2 được xác định theo tài liệu của lồng ấp.

- Kiểm tra nồng độ khí CO2:

+ Nồng độ khí CO2tối đa có thể xuất hiện trong khoang trẻ khi tiến hành phép thử ở điều kiện bình thường được nhà sản xuất quy định trong tài liệu kèm theo.

+ Cách kiểm tra như sau: 4% hỗn hợp khí CO2 trong không khí được cung cấp với tốc độ 750ml/ph tại điểm Oở độ cao cách tâm của tấm đệm là 10cm qua ống có đường kính 8mm ở vị trí hướng thẳng đứng từ tâm đệm đến đỉnh. Nồng độ CO2 được đo tại điểm cách điểm O15cm khi đạt được ổn định.

Bước kiểm tra trên đạt khi không phát hiện được các sự cố bất lợi, đúng yêu cầu kỹ thuật cần thiết và thỏa mãn tiêu chuẩn.

7.13 Kiểm tra chức năng báo động (theo TCVN 7303-2-19:2006)

- Khi xảy ra các sự cố sau đây thì phải có báo động bằng âm thanh và hình ảnh, nguồn cấp điện cho hệ thống sưởi tự động cắt:

+ Quạt không quay; hoặc

+ Xảy ra tình trạng ngăn không cho không khí thoát ra từ lồng ấp; hoặc

+ Không khí từ bên ngoài không thổi vào được.

Tiến hành kiểm tra trường hợp này ở nhiệt độ 34°C.

- Trong trường hợp cảm biến nhiệt độ da gặp các tình trạng sau thì phải có báo động bằng âm thanh và hình ảnh, nguồn cấp điện cho hệ thống sưởi tự động cắt hoặc lồng ấp có tự động chuyển qua kiểu thức kiểm soát không khí với nhiệt độ khống chế 36°C ± 0,5°C (hoặc được người sử dụng có thể cài đặt trước giá trị khác cho nhiệt độ này):

+ Bị đứt mạch; hoặc

+ Bị hở mạch; hoặc

+ Bị ngắn mạch.

- Trong trường hợp lồng ấp bị cắt nguồn cấp điện xoay chiều thì phải có báo động bằng âm thanh và hình ảnh. Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh phải hoạt động trong thời gian tối thiểu là 10 phút.

Bước kiểm tra trên đạt khi không phát hiện được các sự cố bất lợi, đúng yêu cầu kỹ thuật cần thiết và thỏa mãn tiêu chuẩn.

8. Xử lý chung

- Kết quả đánh giá được lập thành biên bản theo Mẫu số 01.

- Lồng ấp trẻ sơ sinh sau khi đánh giá đạt các yêu cầu theo mục 7 được cấp giấy chứng nhận đánh giá theo Mẫu số 02 và dán tem đánh giá chất lượng. Nếu không đạt sẽ dán tem khuyến cáo không được phép sử dụng.

- Khuyến cáo đánh giá định kỳ thiết bị là 1 năm/lần.

Mẫu 01

| BỘ Y TẾ VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc |
| --- | --- |

###### BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỒNG ẤP TRẺ SƠ SINH

Số:………….

Tên thiết bị: ..................................................................................................................................

Model: ................................................... Số máy: ........................................................................

Nước sản xuất: .............................................................................................................................

Hãng sản xuất: ..............................................................................................................................

Năm sản xuất: ..............................................................................................................................

Đặc trưng kỹ thuật: .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nơi sử dụng: ................................................................................................................................

………………………...................................................................................................................

Thiết bị đánh giá chính được sử dụng: .........................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điều kiện môi trường: ..................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Người đánh giá: ............................................................................................................................

Ngày đánh giá: .............................................................................................................................

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1.Kiểm tra danh mục hồ sơ

| TT | Nội dung đánh giá | Đạt | Không đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ chứng từ nhập khẩu, chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) |  |  |  |
| 2 | Catalogue, tài liệu đi kèm thiết bị |  |  |  |
| 3 | Test Report của thiết bị |  |  |  |
| 4 | Hồ sơ theo dõi quy trình bảo dưỡng, bảo trì thay thế vật tư tiêu hao cũng như các khuyến cáo của nhà sản xuất |  |  |  |

2.Kiểm tra bên ngoài

| TT | Nội dung đánh giá | Đạt | Không đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vệ sinh |  |  |  |
| 2 | Hư hỏng vật lý |  |  |  |

3. Kiểm tra nguồn điện và an toàn điện

| TT | Danh mục kiểm tra | KQ đo được | GT so sánh | Đạt | Không đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn chỉ thị có sáng khi sử dụng nguồn xoay chiều |  |  |  |  |  |
| 2 | Khi sử dụng pin hoặc ắc quy |  |  |  |  |  |
|  | Đèn chỉ thị có sáng khi sử dụng nguồn một chiều |  |  |  |  |  |
|  | Dung lượng của pin hoặc ắc quy theo tài liệu của nhà sản xuất |  |  |  |  |  |
|  | Khi lồng ấp bị cắt nguồn cấp điện xoay chiều thì pin hoặc ắc quy phải có đủ dung lượng để các cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh hoạt động trong thời gian tối thiểu là 10 phút |  |  |  |  |  |
| 3 | Kiểm tra sự an toàn điện |  |  |  |  |  |
|  | Giá trị dòng chạm |  |  |  |  |  |
|  | Giá trị dòng rò qua bệnh nhân |  |  |  |  |  |

4.Kiểm tra màn hình

| TT | Nội dung đánh giá | Đạt | Không đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rõ ràng, dễ đọc, độ tương phản chấp nhận được |  |  |  |
| 2 | Hiển thị đúng trạng thái hoạt động, lệnh nhập vào từ bàn phím, núm vặn, công tắc |  |  |  |

5.Kiểm tra bàn phím, núm vặn, công tắc

| TT | Nội dung đánh giá | Đạt | Không đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Màn hình, đèn LED chỉ thị hiển thị đúng yêu cầu và chức năng mong muốn khi nhập lệnh từ bán phím, núm vặn, công tắc |  |  |  |

6. Kiểm tra đèn LED chỉ thị

| TT | Nội dung đánh giá | Đạt | Không đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn LED chỉ thị sáng, tắt, nhấp nháy và màu sắc đúng như chức năng chỉ thị tương ứng |  |  |  |

7.Kiểm tra loa, còi

| TT | Nội dung đánh giá | Đạt | Không đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Âm báo rõ ràng, chính xác đúng như chức năng tương ứng |  |  |  |

8.Kiểm tra nhiệt độ bên trong lồng ấp và bảo vệ chống nguy cơ quá nhiệt

| TT | Danh mục kiểm tra | KQ đo được | GT so sánh | Đạt | Không đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ da |  |  |  |  |  |
|  | Tại các điểm tiếp xúc với trẻ không được vượt quá 40°C. |  |  |  |  |  |
|  | Tại các điểm bằng kim loại có thể tiếp xúc với trẻ không được vượt quá 40°C. |  |  |  |  |  |
|  | Tại các điểm không phải kim loại có thể tiếp xúc với trẻ không được vượt quá 43°C. |  |  |  |  |  |
|  | Cảm biến nhiệt độ da |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ da đo được bằng cảm biến nhiệt độ da hiển thị rõ ràng và liên tục. Khoảng nhiệt độ hiển thị tối thiểu là 33÷38°C |  |  |  |  |  |
|  | Độ chính xác của cảm biến nhiệt độ da phải nằm trong khoảng ±0,3°C. |  |  |  |  |  |
|  | Với lồng ấp trẻ sơ sinh có bộ phận kiểm soát trẻ với hướng đệm nằm ngang, nhiệt độ đo bằng bộ cảm biến nhiệt độ da phải có giá trị không sai lệch quá ±0,7°C trong điều kiện nhiệt độ ổn định. |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhiệt độ lồng ấp và nhiệt độ trung bình của lồng ấp |  |  |  |  |  |
|  | Ở trạng thái nhiệt độ ổn định, nhiệt độ trong lồng ấp không được vượt quá nhiệt độ trung bình của lồng 0,5°C |  |  |  |  |  |
|  | Với lồng ấp có bộ kiểm soát không khí, ở trạng thái nhiệt độ ổn định thì nhiệt độ trung bình của lồng ấp phải không chênh lệch lớn hơn ±1,5°C so với nhiệt độ khống chế. |  |  |  |  |  |
| 3 | Thời gian làm ấm của lồng ấp |  |  |  |  |  |
|  | Thời gian làm ấm của thiết bị phải không chênh lệch lớn hơn 20% so với thời gian làm ấm đã quy định trong hướng dẫn sử dụng của lồng ấp |  |  |  |  |  |
|  | Thời gian yêu cầu để làm ấm lồng ấp từ trạng thái lạnh đến 36°C là khoảng 30 phút |  |  |  |  |  |
| 4 | Thời gian đạt được trạng thái ổn định và sự quá nhiệt: sau khi điều chỉnh nhiệt độ khống chế, độ lệch nhiệt độ trong lồng ấp không vượt quá 2°C và trạng thái nhiệt độ ổn định được thiết lập trong vòng 15 phút. |  |  |  |  |  |

9.Kiểm tra tốc độ dòng khí bên trong lồng ấp

| TT | Danh mục kiểm tra | KQ đo được | GT so sánh | Đạt | Không đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trong sử dụng bình thường thì tốc độ dòng khí trên mặt đệm không được vượt quá 0,35m/s |  |  |  |  |  |

10.Kiểm tra độ ẩm bên trong lồng ấp

| TT | Danh mục kiểm tra | KQ đo được | GT so sánh | Đạt | Không đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mọi giá trị độ ẩm tương đối đo được phải có độ chính xác trong khoảng ±10% so với giá trị khống chế cho trước. |  |  |  |  |  |

11.Kiểm tra sự ảnh hưởng của âm thanh

| TT | Danh mục kiểm tra | KQ đo được | GT so sánh | Đạt | Không đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trong sử dụng bình thường, mức âm thanh trong khoang trẻ không được vượt quá giá trị 60dB, ngoại trừ trường hợp lồng ấp phát ra âm cảnh báo |  |  |  |  |  |
| 2 | Khi lồng ấp phát ra âm thanh cảnh báo thì mức âm ở trong khoang trẻ không được vượt quá giá trị 80dBA. |  |  |  |  |  |
| 3 | Cảnh báo bằng âm thanh phải có mức âm ít nhất là 65dBA ở khoảng cách 3m vuông góc với mặt trước của dụng cụ đo kiểm. |  |  |  |  |  |

12.Kiểm tra sensor và nồng độ khí O2, nồng độ khí CO2

| TT | Danh mục kiểm tra | KQ đo được | GT so sánh | Đạt | Không đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensor và nồng độ khí O2 |  |  |  |  |  |
|  | Có cảnh báo hình ảnh và âm thanh nếu nồng độ O2 hiển thị chệch khỏi mức đã cài đặt lớn hơn ±5% thể tích O2 (trường hợp lồng ấp có cảm biến O2) |  |  |  |  |  |
|  | Nồng độ O2 được xác định theo tài liệu của lồng ấp |  |  |  |  |  |
| 2 | Nồng độ khí CO2 được xác định theo tài liệu của lồng ấp |  |  |  |  |  |

13.Kiểm tra chức năng báo động

| TT | Nội dung đánh giá | Đạt | Không đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có báo động bằng âm thanh và hình ảnh, nguồn cấp điện cho hệ thống sưởi tự động cắt khi: - Quạt không quay; hoặc - Xảy ra tình trạng ngăn không cho không khí thoát ra từ lồng ấp; hoặc - Không khí từ bên ngoài không thổi vào được |  |  |  |
| 2 | Khi cảm biến nhiệt độ da gặp các tình trạng sau thì phải có báo động bằng âm thanh và hình ảnh, nguồn cấp điện cho hệ thống sưởi tự động cắt hoặc lồng ấp có tự động chuyển qua kiểu thức kiểm soát không khí với nhiệt độ khống chế 36°C ± 0,5°C (hoặc được người sử dụng có thể cài đặt trước giá trị khác cho nhiệt độ này): - Bị đứt mạch; hoặc - Bị hở mạch; hoặc - Bị ngắn mạch |  |  |  |
| 3 | Khi lồng ấp bị cắt nguồn cấp điện xoay chiều thì phải có báo động bằng âm thanh và hình ảnh. Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh phải hoạt động trong thời gian tối thiểu là 10 phút |  |  |  |

Mẫu 02

Trang 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

# BỘ Y TẾ

VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Địa chỉ:.……………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………….....  Fax:……………….....  Email:.…………………...........

# GIẤY CHỨNG NHẬN

# KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỒNG ẤP TRẺ SƠ SINH

Số:.....................

Tên thiết bị: …………………………………………………………………………….......

Model:  ………………………………….. Số máy: ………………………………….........

Nước sản xuất: ......................................................................................................................

Đặc trưng kỹ thuật: ……………………………………………………………...................

…………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………..…..

Cơ sở sử dụng: …………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………..…..

Kết luận:                  Đạt yêu cầu                               Không đạt yêu cầu

## Hà Nội, ngày … tháng … năm …

VIỆN TRƯỞNG

Trang 2

# BỘ Y TẾ

# VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

KẾT QUẢ KIỂM TRA

| TT | Tên phép kiểm tra | Đầu mục của QTKT | Đạt | Không đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra danh mục hồ sơ | 7.1 |  |  |  |
| 2 | Kiểm tra ngoại quan máy | 7.2 |  |  |  |
| 3 | Kiểm tra nguồn điện và an toàn điện | 7.3 |  |  |  |
| 4 | Kiểm tra màn hình | 7.4 |  |  |  |
| 5 | Kiểm tra bàn phím, núm vặn, công tắc | 7.5 |  |  |  |
| 6 | Kiểm tra đèn LED chỉ thị | 7.6 |  |  |  |
| 7 | Kiểm tra loa, còi | 7.7 |  |  |  |
| 8 | Kiểm tra nhiệt độ bên trong lồng ấp và bảo vệ chống nguy cơ quá nhiệt | 7.8 |  |  |  |
| 9 | Kiểm tra tốc độ dòng khí bên trong lồng ấp | 7.9 |  |  |  |

Trang 3

# BỘ Y TẾ

# VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

KẾT QUẢ KIỂM TRA

| TT | Tên phép đánh giá | Đầu mục của QTKT | Đạt | Không đạt | Không áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Kiểm tra độ ẩm bên trong lồng ấp | 7.10 |  |  |  |
| 11 | Kiểm tra sự ảnh hưởng của âm thanh | 7.11 |  |  |  |
| 12 | Kiểm tra sensor và nồng độ khí O2, nồng độ khí CO2 | 7.12 |  |  |  |
| 13 | Kiểm tra chức năng báo động | 7.13 |  |  |  |

| SOÁT XÉT | Hà Nội, ngày … tháng … năm … NGƯỜI KIỂM TRA |
| --- | --- |