GÓP Ý THÔNG TƯ 24

| TT | Nội dung của Thông tư | Góp ý điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
|  | Khoản 15, Điều 4 Mẫu chuẩn, chất chuẩn | Đề nghị xem lại phần giải thích từ ngữ quy định tại Luật Đo lường Chất chuẩn là một loại chuẩn đo lường đặc biệt có độ đồng nhất và ổn định nhất định đối với một hoặc một số thuộc tính. Chất chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị, phương tiện đo, đánh giá phương pháp đo hoặc để xác định giá trị về thành phần, tính chất của vật liệu hoặc chất khác |
|  | Khoản 25, Điều 4 quy định “Kiểm định (kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng và kiểm định sau sửa chữa): là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của thiết bị quan trắc môi trường theo yêu cầu kỹ thuật đo lường và thực hiện biện pháp kiểm soát về đo lường” | Đề nghị xem xét lại định nghĩa. Vì theo quy định Khoản 8, Điều 2 Luật Đo lường quy định: “Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường” Vì vậy có thể làm rõ ý ở phần trên nhưng phần giải thích từ ngữ thì nên áp dụng theo đúng quy định Luật Đo lường |
|  | Đề nghị xem xét lại Khoản 46, 47 Điều 4. | Trong toàn bộ Thông tư không có cụm từ “Kiểm định phương tiện đo” và “Hiệu chuẩn phương tiện đo” vì vậy việc giải thích từ ngữ này chưa đúng. Nên gộp,điều chỉnh bổ sung vào Khoản 25, 26 Điều này cụ thể như sau: 25. Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường. Hoạt động kiểm định phải được thực hiện bởi tổ chức kiểm định được cơ quan có thẩm quyền công nhận khả năng kiểm định; 26. Hiệu chuẩn: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo. Hoạt động hiệu chuẩn phải được thực hiện bởi các tổ chức có chức năng và năng lực theo đúng quy định của pháp luật về đo lường (có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân lực thực hiện); |
|  | Khoản 49. Điều 4 Độ chụm: là mức độ gần nhau giữa các kết quả thử nghiệm độc lập nhận được trong điều kiện quy định | Đề nghị xem xét lại khái niệm này. Theo TCVN 6165:2009 quy định khái niệm thuật ngữ chung và cơ bản về đo lường học. Vì vậy, cần sử dụng khái niệm cho chính xác Độ chụm: Mức độ gần nhau giữa các số chỉ hoặc các giá trị đại lượng đo được nhận được bởi phép đo lặp trên các đối tượng như nhau hoặc tương tự nhau trong điều kiện quy định. |
|  | Khoản 51; 53. Điều 4 Giới hạn phát hiện; độ phân giải; | Cần xem xét lại khái niệm trong TCVN 6165:2009 Đang thiếu số 52 |
|  | Khoản 4, Điều 20 | Bổ sung nội dung “kiểm định” |
|  | Khoản 10, Điều 20 | Điều chỉnh “Chất chuẩn” bằng “mẫu chuẩn” |
|  | Khoản 1, Điều 24: Yêu cầu đối với trạm nước mặt | Đề nghị xem xét và làm rõ như sau: Đối với nước mặt có 3 loại trạm bao gồm + Trạm nước sông (nước ngọt) + Trạm nước cửa sông (nước lợ) + Trạm nước biển (nước mặn) - Theo mục đích sử dụng cụ thể thì sử dụng quan trắc các thông số khác nhau và việc bắt buộc sử dụng TSS và COD cho 3 loại chưa phù hợp |
|  | Điểm c, Khoản 3, Điều 24 | - Xem xét lại con số xác định việc đảm bảo (tối thiểu 300m về phía thượng nguồn và hạ nguồn) là rất khó - Bổ sung yêu cầu đối với trạm nước biển |
|  | Điểm a, Khoản 4, Điều 24: | Bỏ từ “thải” Đang copy từ nước thải sang. Nên điều chỉnh theo góp ý |
|  | Điểm e, Khoản 4, Điều 24 | - Bỏ thời gian quy định bộ lưu điện (UPS) bảo đảm hệ thống hoạt động tối thiểu 30 phút từ khi mất điện. Thời gian tối thiểu nên giảm xuống 3 phút - Thiết bị báo cháy, báo khói, chống sét trực tiếp và lan truyền chỉ nên để dạng nếu có |
|  | Điểm b, Khoản 2, Điều 24: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị | Thay Khoản 2 bằng Khoản 5 Thiết bị phải được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đối với một số thông số đặc thù có thể sử dụng phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm (phòng thí nghiệm đã được công nhận theo Vimcert) để kiểm tra, đánh giá độ chính xác của thiết bị. Thiết bị phải bảo đảm thực hiện kiểm tra tối thiểu 1 tháng/lần bởi đơn vị vận hành Hệ thống, ghi lại nhật ký kiểm tra thiết bị. Trong trường hợp cần thiết, độ trôi lớn thì phải hiệu chuẩn lại |
|  | Điểm c, Khoản 5, Điều 24 | Bổ sung: Quá trình thực hiện bảo dưỡng sửa chữa, thay thế linh phụ kiện phải ghi lại vào sổ nhật ký |
|  | Khoản 1, Điều 25 | Xem lại đặc tính kỹ thuật Đối với trạm tự động không sử dụng giới hạn phát hiện mà sử dụng độ phân dải 1. pH: cân nhắc lại giới hạn phát hiện 0,001 pH; việc đầu tư thiết bị vậy quá lãng phí. Theo quy định chỉ có 1 số tại QCVN thì nên sử dụng độ phân dải 0,01 pH và Độ chính xác: 0,05 pH. Phù hợp quy trình kiểm định ĐLVN 31 2. Tại sao có thông số để 2; 3 %. Đối với quản lý nhà nước nên áp dụng 5%. Đơn vị nào có khả năng tốt hơn thì lắp tốt hơn. Nên điều chỉnh thống nhất 3. Bỏ câu “Tất cả các thiết bị thuộc trạm quan trắc tự động đều phải kèm theo hệ thống tự động làm sac̣h đầu đo, có khả năng hiệu chuẩn từ xa” đây không thể là bắt buộc |
|  | Khoản 2, Điều 25 | Các đơn vị US EPA, Mcert, TUV… không phải đơn vị kiểm định, hiệu chuẩn nên câu này chưa chính xác nên sửa như sau: Khuyến khích sử dụng các thiết bị quan trắc có khả năng đồng bộ của cùng một hãng sản xuất và đã được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế như: Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (US EPA), Tổ chức chứng nhận Anh (mCert), Cơ quan chứng nhận kỹ thuật Đức (TÜV)... |
|  | Khoản 1, Điều 26 | Sửa lại khoản 1 1. Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị: các thông số tại Khoản 1 Điều 25 phải thực hiện kiểm định theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về Đo lường. Đối với các thiết bị không phải thực hiện kiểm định bắt buộc thì thực hiện hiệu chuẩn thiết bị tại đơn vị đã đăng ký và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận. Thiết bị quan trắc môi trường phải có bằng chứng về việc thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn và phải được quản lý có hệ thống theo thời gian để sẵn sàng cung cấp, xuất trình hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; |
|  | Khoản 5, Điều 26 | Sửa Khoản 5 Hàng tuần, cán bộ được giao vận hành trạm phải tiến hành kiểm tra thiết bị định kỳ bằng chất chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đối với một số thông số đặc thù có thể sử dụng phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm (phòng thí nghiệm đã được công nhận theo Vimcert) để kiểm tra, đánh giá độ chính xác của thiết bị |
|  | Điểm e.1.3, Khoản 1, Điều 27 | Bỏ quy định về thời gian tối thiểu lưu điện |
|  | Điểm e.2, Khoản 1, Điều 27 | Thay từ (nếu có) bằng (áp dụng phương pháp gián tiếp). Để đảm bảo đối với phương pháp quan trắc gián tiếp các thiết bị lắp đặt các nội dung trên |
|  | Điểm e.2.3, Khoản 1, Điều 27 | Bỏ từ “Trong trường hợp sử dụng phương pháp lắp đặt thiết bị đo gián tiếp thì” và thay từ “tối đa” bằng “ tốt nhất dưới”. |
|  | Điểm e.3, Khoản 1, Điều 27 | Bổ sung (nhưng không bắt buộc), chỉ cần đưa danh mục đối với đơn vị muốn đảm bảo điều kiện hoạt động thì phải đảm bảo yêu cầu cháy nổ của toàn bộ hệ thống nhà máy. |
|  | Điểm b, Khoản 3, Điều 27 | Nên điều chỉnh lại Thiết bị phải được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đối với một số thông số đặc thù có thể sử dụng phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm (phòng thí nghiệm đã được công nhận theo Vimcert) để kiểm tra, đánh giá độ chính xác của thiết bị. Khi kết quả kiểm tra có sai số lớn hơn độ chính xác của thiết bị đo, chủ cơ sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để giám sát chủ cơ sở thực hiện hiệu chuẩn lại thiết bị |
|  | Khoản 1, Điều 28 | - Thay giới hạn phát hiện bằng độ phân giải - Nhiệt độ thay 0,1 bằng 0,5 cho đảm bảo và thống nhất với nước mặt - Tương tư đối với thông số khác: điều chỉnh 5% - Bổ sung “Đối với những thông số không quy định tại bảng 1 phải đảm bảo độ chính xác dưới 5% và đáp ứng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này”. |
|  | Điểm d, Khoản 1, Điều 28 | Bỏ phần trạng thái hiệu chuẩn trong phần thông tin trạng thái của thiết bị đo (tối thiểu bao gồm các trạng thái: đang đo, báo lỗi thiết bị) |
|  | Khoản 2, Điều 28 | Điều chỉnh nội dung này như sau |
|  | Điểm b, Khoản 1, Điều 29 | Bổ sung để thống nhất thử nghiệm thành thạo |
|  | Điểm c.11, Khoản 2, Điều 29 | Bỏ từ “của Tổng cục Môi trường…” |
|  | Khoản 1, Điều 30 | Không tách thành những thông số bắt buộc. Vì nếu để thông số bắt buộc nhiều như vậy sẽ rất lãng phí. Tùy thuộc theo tính chất chỉ cần thực hiện quan trắc các thông số cụ thể theo yêu cầu quản lý và đầu tư Điều chỉnh như sau Các thông số quan trắc căn cứ vào mục tiêu quan trắc, đặc điểm khu vực quan trắc, Trạm quan trắc chất lượng không khí tự động có thể quan trắc các thông số: Nhiệt độ, vận tốc gió, hướng gió, độ ẩm, áp suất, bức xạ mặt trời, nitơ oxit (NOx bao gồm NO và NO2), lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon monoxit (CO), ozon (O3), bụi tổng (TSP), bụi PM10, Bụi PM2.5 , bụi PM1, benzen (C6H6), toluen (C7H8), ethyl benzen, xylen (C8H10), metan (CH4), hợp chất hữu cơ không phải metan (NMHC), tổng hidrocacbon (THC) và các thông số độc hại khác và các thông số khác. |
|  | Khoản 3, Điều 30 | Nên bỏ |
|  | Khoản 4, Điều 30 | Nên Điều chỉnh thông nhất theo Thông tư 18 không nên cố định con số |
|  | Điểm d, Khoản 5, Điều 30 | Bổ sung từ “Khuyến khích” vì không cần thiết và bắt buộc phải sử dụng máy phát điện |
|  | Khoản 6, Điều 30 | Xem xét lại vì phần này chỉ áp dụng cho trạm cố định và hệ phân tích Nếu Thông tư áp dụng cho cả trạm cảm biến thì phần này cần điều chỉnh lại |
|  | Khoản 1, Điều 31 | - Xem lại đơn vị đo và nồng độ với CO; Nox - Đối với xác nhận giới hạn phát hiện thì chỉ áp dụng đối với trạm cảm biến - Đối với trạm khí xung quanh trên đặc tính k công bố độ chính xác, công bố độ trôi |
|  | Khoản 2, Điều 31 | Tại sao cần phải làm điều này: “Đơn vị quản lý, vận hành Trạm gửi hồ sơ về Trạm (thông số, phương pháp, thiết bị và bản photo công chứng các chứng chỉ nêu trên) về Tổng cục Môi trường để báo cáo” Nên thống nhất khuyến khích |
|  | Điểm h, Khoản 1, Điều 32 | Bỏ từ khuyến khích phù hợp với Thông tư 24 |
|  | Điểm đ.3, Khoản 1, Điều 32 | Đối với phần này không nên bắt buộc |
|  | Khoản 3, Điều 33 | Cần xem xét lại tần xuất đo bằng khí chuẩn. Đối với những thiết bị đã có cam kết của hãng thì có phải áp dụng sử dụng khí chuẩn không? Nên tăng tần xuất kiểm tra 1 tháng/lần |
|  | Khoản 1, Điều 33 | - Đề nghị để độ chính xác/độ trôi; Độ phân dải - Đơn vị đo: không nên để mg/Nm3 vì thiết bị đo điều kiện thực tế - Bổ sung một số nội dung + Khuyến khích các thiết bị có thể hiện thị đơn vị tính theo mg/Nm3 + Đối với những thông số không quy định tại bảng 1 phải đảm bảo độ chính xác/độ trôi dưới 5% và đáp ứng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này |
|  | Khoản 2, Điều 33 | Nên điều chỉnh đối với khoảng giá trị chuẩn từ 30 – 80% theo đúng quy trình kiểm định tương ứng |
|  | Điểm b.5, Khoản 1, Điều 34 | Điều chỉnh 1 tháng/lần |
|  | Điểm c.1, Khoản 2, Điều 34 | Thay đổi thời gian đo cụ thể bằng thời gian giá trị lưu trên datalogger “Thời gian giá trị hiển thị để kiểm tra bằng khí chuẩn tối thiểu là 20 phút/lần đo” |
|  | Điểm g.1.1., Khoản 2, Điệu 34 | Cần xem xét lại và điều chỉnh phù hợp |
|  | Phụ lục 2.9 | Bổ sung phương pháp Method 6C – SO2; Method 7E – NOx; Method 3A – O2; CO2; Method 10 - CO |
|  |  | Đối với kết quả tính toán RA cần điều chỉnh lại đối với những quan trắc tại với thang đo và điểm đo thấp rất nhiều quy chuẩn. Công thức tính toán áp dụng theo EPA |