Đánh giá đặc tính kỹ thuật của thiết bị

| TT | Thông số quan trắc | Hãng | Model | Độ chính xác (% giá trị đọc) |  | Độ phân giải |  | Thời gian đáp ứng |  | Đánh giá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TT 24 | Thiết bị | TT 24 | Thiết bị | TT 24 | Thiết bị | Đạt | K đạt |
| 1 | Lưu lượng ra kênh hở | Endress+Hauser | FDU90 | ± 5% | # ± 0,2% | - | # 0,01 | ≤ 5 phút | # 1/3 giây |  |  |
|  | Lưu lượng ống kín | Endress+Hauser | Promag 400 | ± 5% | # ± 0,5% | - | # 0,01 | ≤ 5 phút | # ≤ 0,2 giây |  |  |
|  | Lưu lượng ống kín | Endress+Hauser | Promag L | ± 5% | # ± 0,5%±2,2mm/s | - | # 0,001 | ≤ 5 phút | # ≤100 giây |  |  |
|  | Lưu lượng ống kín | Siemens | SITRANS F M MAG 5000 | ± 5% | # ≤ 3% | - | # 0,01 | ≤ 5 phút | # ≤ 0,2 giây |  |  |
| 2 | Nhiệt độ | Endress+Hauser | CPF81D | ± 0,5% | # < 0,5% | 0,1 | # 0,1 | ≤ 5 giây | # 0,5 giây |  |  |
| 3 | pH | # Endress+Hauser | # CPF81D | # ± 0,2 pH | # ± 0,02 8 pH | # 0,1 | # 0,1 | # ≤ 5 giây | # 0,5 giây |  |  |
| 4 | TSS | # Endress+Hauser | # CUS51D | # ± 5% | # < 5% | 0,1 | # 0,1 | # ≤ 10 giây | # 0,5 giây |  |  |
| 5 | COD | # Endress+Hauser | # CAS51D | # ± 5% | # ± 2% | # 0,5 | # 0,1 | # ≤ 15 phút | # 0,5 giây |  |  |
| 6 | Amoni | # Endress+Hauser | # CAS40D | # ± 5% | # ± 5% | # 0,2 | # 0,01 | # ≤ 30 phút | # ≤ 2 phút |  |  |
| 7 | Nitrat | # Endress+Hauser | # CAS40D | # - | # ± 5% | # - | # 0,01 | # - | # ≤ 2 phút |  |  |
| 8 | # TN | # Endress+Hauser | # CA80NO | # ± 5% | # ± 5% | # 0,2 | # 0,01 | # ≤ 30 phút | # Min 10 phút |  |  |
| 9 | # TP | # Endress+Hauser | # CA80TP | # ± 3% | # ± 3% | # 0,1 | # 0,01 | # ≤ 30 phút | # Min 30 phút |  |  |
| 10 | # Clo dư | # Endress+Hauser | # CCS142D | # - | # ± 1% | # - | # 0,01 | # - | # < 2 phút |  |  |
|  | # Clo dư | # Endress+Hauser | # CA71CL | # - | # ± 2% | # - | # 0,01 | # - | # < 2 phút |  |  |
| 11 | # pH | # WTW |  | # ± 0,2 pH | # ≤ 0,02 pH | # 0,1 | # 0,01 | # ≤ 5 giây | # Liên tục |  |  |
| 12 | # TSS | # WTW |  | # ± 5% | # ≤2% | # 0,1 | # 0,1/1 | # ≤ 10 giây | # ≤ 10 giây |  |  |
| 13 | # COD | # WTW |  | # ± 5% | # ± 5% | # 0,5 | # 0,1 | # ≤ 15 phút | # ≤ 10 giây |  |  |
|  | # Amoni | # WTW | # (Ammolyt+) | # ± 5% | # ± 5% | # 0,2 | # 0,1 | # ≤ 30 phút | # ≤ 3 phút |  |  |
|  | # Lưu lượng | # MjK | # 713 | # ± 5% | # ± 1% | # - | # 0,1 | # ≤ 5 phút | # ≤ 3 phút |  |  |
| 14 | # pH | # Yokogawa | # PH450G | # ± 0,2 pH | # ≤0,01 pH | # 0,1 | # 0,01 | # ≤ 5 giây | # ≤ 4 giây |  |  |
| 15 | # DO | # Yokogawa | # DO402G | # - | # ± 0,05 mg/L | # - | # 0,01 | # - | # 10 giây |  |  |
| 16 | # Nhiệt độ | # Yokogawa | # PH450G | # ± 0,5% | # ≤0,3 oC | # 0,1 | # 0,1 | # ≤ 5 giây | # ≤ 4 giây |  |  |
| 17 | # TSS | # Horiba | # OPSA-150 |  |  |  |  | # ≤ 10 giây |  |  |  |
| 18 | # COD | # Horiba | # OPSA-150 |  |  |  |  | # ≤ 15 phút |  |  |  |
|  | # Nhiệt độ | # ASIT | # RTD ASPT-H | # ± 0,5% | # 0,1% | # 0,1 | # 0,01 | # ≤ 5 giây | # 1 giây |  |  |
|  | # pH | # Aqualabo (ACTEON) | # 5000/ PHEHT sensor | # ± 0,2 | # ± 0,1 | # 0,1 | # 0,01 | # ≤ 5 giây | # 1 giây |  |  |
|  | # TSS | # Aqualabo (ACTEON) | # 5000/NEPHELOMETRIC TURBIDITY sensor | # ± 5% | # <5% | # 0,1 | # 0,1/1 | # ≤ 10 giây | # 1 giây |  |  |
|  | # COD | # LAR | # QuickOIL/ CODultra | # ± 5% | # 5% | # 0,5 | # 0,1/1 | # ≤ 15 phút | # 3 phút |  |  |
|  | # Tổng dầu | # LAR | # QuickOIL/ CODultra | # - | # 2% | # - | # 0,1 | # - | # 3 phút |  |  |
|  | # COD | # LAR | # Elox 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Tổng dầu | # HACH | # SC 200/ FP 360 SC | # - | # 5% ± 2% F.S | # - | # 0,1 | # - | # 10 giây |  |  |