＜DO　Sensor exchange type＞

INDUSTRIAL DO METER

ＤＣ－５０２Ｇ

INSTRUCTION MANUAL

KASAHARA CHEMICAL INSTRUMENTS CORP.

1-10-10 YOSHIBA KUKI-CITY SAITAMA JAPAN  ZIP: 346-0014

PHONE: 81-480-23-1781  FAX: 81-480-23-2749

2007年 3月

ウィルソン・ラーニング・ワールドワイド株式会社

- GIỚI THIỆU

Cảm ơn bạn đã mua thiết bị đo DO DC-502G dùng trong công nghiệp. Bộ điều khiển này cho phép đo liên tục và lưu giá trị của DO trong những quá trình khác nhau. Bộ điều khiển này có một loạt các chức năng tiên tiến như chức năng thay đổi giá trị đo và chức năng cài đặt độ trễ. Tất cả hoạt động thiết lập dễ dàng. Để có được hiệu suất tối đa từ bộ điều khiển này, vui lòng đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận trước khi sử dụng. Sổ tay này sẽ được giữ lại để tham khảo trong tương lai.

- THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

  - KỸ THUẬT THIẾT BỊ

| Tên sản phẩm | Đồng hồ đo DO trong công gnhiệp |
| --- | --- |
| Model | DC-502G |
| Nguyên tắc đo | Phương pháp điện cực màng tế bào. |
| Màn hình | Đèn LED đỏ, chữ số 3 1/2 |
| Khoảng đo | 0.00 - 19.99 mg／ℓ |
| Độ phân giải | 0.01 (Tiêu chuẩn) *0.1 (Lựa chọn) |
| Độ chính xác | ±0.02mg/ℓ (Tuơng đương với giá trị đàu vào) |
| Chuyển đổi đầu ra | DC 4-20mA (loại vật liệu cách nhiệt) Tải trở kháng: Lên tới 500Ω Range1: 0.00-5.00mg／ℓ Range2: 0.00-10.00 mg／ℓ Range3: 0.00-19.99 mg／ℓ (Initial setting) |
| Tiếp điểm đầu ra | Giới hạn High & Low với mỗi tiếp điểm a, b (Không có điện áp) Công suất: AC240V 1A max Cho phép thiết lập trễ. |
| Giữ giá trị đầu ra | Giá trị đầu ra và tiếp điểm đầu ra sẽ được giữ lại bằng cách kết nối với tín hiệu không điẹn áp từ bên ngoài. |
| Bù nhiệt | Tự động bù trừ với điện trở nhiệt (1kΩ) |
| Bù trừ độ mặn | ①Mật độ ion clorua (Cℓ-) 0mg／ℓ (Tiêu chuẩn) ②Mật độ ion clorua (Cℓ-) 19000mg／ℓ * If you need to set chloride ion density atNếu bạn muốn thiết lập mật độ ion clorua (Cℓ-) 19000mg／ℓ, vui lòng cho chúng tôi biết ngay khi order. |
| Phương pháp hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn bằng không khí Hiệu chuẩn bằng nuớc bảo hoà Oxy |
| Indication | MEAS, ZERO, SPAN, ALM, RANGE, CHECK H/Air and L/Sat |
| Nguồn chính | AC 85-240V 50/60Hz |
| Công suất nguồn | Xấp xỉ hoặc bằng 7 VA |
| Điều kiện môi trường xung quanh | Nhiệt độ: 0-40℃ Độ ẩm: Lên tới 85%RH |
| Kích thuớc | 96(W)×96(H)×163(D) mm |
| Bảng điều khiển | 92×92 mm |
| Khối lượng | Xấp xỉ 1.3 kg |
| Bộ cung cấp tiêu chuẩn | Màn hình (DC-502G) ② Bộ cố định thiết bị ③ Hướng dẫn sử dụng ④ Phiếu bảo hành ⑤ Nắp DO ⑥DO Sensor (OX-VW2) ⑦ Dung dịch Deoxidizer ⑧ Bảng bão hòa DO |

  - ĐẦU DÒ DO.

| Tên thiết bị | Đầu dò DO dung trong công nghiệp |
| --- | --- |
| Nguyên tắc đo | Phương pháp điện cực màng tế bào. Loại sensor DO ống |
| Model | ①Loại bỏ trong tank OX-2VPY ②Loại gắn ngoài OX-2VPYH (L=1.5m) ※（Loại bỏ trong tank có nắp bảo vệ DO + bộ giữ sensor） ③Loại ngâm với mặt bích di động OX-2VPYHF (L=1.5m) ※（Loại bỏ trong tank phải có nắp bảo vệ DO + bộ giữ sensor + mặt bích di động） |
| Bộ giữ sensor (*Immersion type) | ①Chiều dài bộ giữ 1.5m (Tiêu chuẩn) ②Chiều dài bộ giữ 2m (Lựa chọn) |
| Chiều dài dây cáp | 5 m (Tiêu chuẩn) * chiều dài hiệu quả 3.5 m (chiều dài bộ giữ 1.5m ) * Có thể lựau chọn chiều dài khác. |
| DO Sensor | DO Sensor loại hộp : OX-VW2 |
| Bù trừ nhiệt độ | Tự động bù trừ (bằng điện trở nhiệt 1kΩ) |
| Điều kiện nước mẫu | Nhiệt độ ：0-40℃ (* Nuớc không đóng băng.) Lưu lượng ：Hơn 1cm／sec * KHÔNG trộn với dung môi. |
| Vật liệu chính | ① Loại Throw Đầu dò ：ABS, C3604 (BSBM), ② Loại Immersion Đầu dò ：POM,PPS, PVC, Màng nhựa Florua Bộ giữ ：PVC |
| Kết nối hộp | CN-1 (Lựa chọn) |
| Cáp mở rộng | Lựa chọn (* Vui lòng order trên 5 m) |
| Dụng cụ sửa chữa đầu dò đối với loại Immersion) | ①Độ nghiêng cơ sở HL-11 ②mặt bích Movable HL-12 (Flange：JIS 5k 50A Standard) |

- TÊN VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỪNG PHẦN.

Vị trí nối đất

Vị trí kết nối nguồn

Vị trí kết nối tín hiệu ra

Vị trí kết nối tín hiệu bảo trì

Alarm lamp

Vị trí kết nối

HIGHT, LOW

Vị trí kết nối đầu dò

Nút nhấn hoạt động

Màn hình giá trị

Đèn chế độ

Đèn báo

| STT | Tên | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| ① | Đèn báo | Có 2 đèn báo, H/Air và L/Sat. |
| ② | Đèn báo chế độ | Có 6 đèn báo, MEAS, ZERO, SPAN, ALM, RANGE và CHECK. |
| ③ | Màn hình data | 3 1/2 hệ số LED. Giá trị đo DOvà giá trị khác được hiển thị. |
| ④ | Nút nhấn hoạt động | Có 4 nút nhấn, MODE, ENT, ▲, ▼. |
| ⑤ | Vị trí kết nối đầu dò | Kết nối như sau: Hoặc Hoặc (đỏ) (đen) (xanh) (trắng) (xám) (trắng) (xanh) Vị trí màn hình DO Vị trí đây đầu dò DO |
| ⑥ | Vị trí kết nối cảnh báo (Low, High) | Các tiếp điểm hoạt động theo nguyên tắc sau: Điều kiện của các tiếp điểm Pointer Đèn cảnh báo HIGH LOW vị trí con trỏ Pointer Pointer - Đây là những điểm kết nối không có điẹn áp, do đó xin vui lòng cung cấp điện thông qua các tiếp điểm khi đang hoạt động. - Liên hệ với công suất là 1A / 240V, do đó hãy sử dụng rơle từ truờng khi hoạt động như bơm. |
| ⑦ | Tín hiệu bảo trì | Nó có thể giữ liên lạc và truyền đầu ra báo động đầu ra bằng cách nhập vào các tín hiệu không điện áp với một bộ chuyển mạch vv. Trong khi các thiết bị đầu cuối được thực hiện, truyền đầu ra và đầu ra báo động liên lạc được holded. Lưu ý rằng một phần hiển thị dữ liệu không được holded. Không đuợc cung cấp nguồn ở vị trí này. |
| ⑧ | Vị trí xuất tín hiệu ra | Cổng đầu ra là DC 4-20mA. Tín hiệu đầu ra được cách ly. DC 4-20mA là đầu ra cho các thiết lập giới hạn. Vui lòng sử dụng các thiết bị đầu cuối khi kết nối một máy thu, vv Kháng tải phải 250-500Ω |
| ⑨ | Vị trí kết nối nguồn | Điện áp AC 85-240V Vị trí kết nối điện đuợc cách ly. |
| ⑩ | Vị trí nối đất | Đây là vị trí nối đất. Chắc chắn rằng thiết bị đã đuợc nối đất an toàn bằng dây dẫn. Hãy xử lý các thiết bị đầu cuối nối đất (GND) một cách riêng biệt từ SH. |

  - CÁC NÚT NHẤN.

| TÊN | CHỨC NĂNG |
| --- | --- |
| MODE | Nhấn khi muốn chuyển chế độ. Mỗi lần nhấn, đèn Mode được lựa chọn như sau: ZERO → SPAN → ALM → RANGE → CHECK → MEAS → ZERO → ･･･ |
| ENT | Nhấn để xác nhận giá trị. Giá trị cài đặt và giá trị hiệu chuẩn không đuợc xác nhận nếu bạn không nhấn phím này. Mặc khác phím này sẽ không hoạt động khi đèn MODE đang ở vị trí MEAS. |
| ▲ | Nhấn để tăng giá trị. Nhấn và giữ sẽ tăng nhanh giá trị. phím này sẽ không hoạt động khi đèn MODE đang ở vị trí MEAS. |
| ▼ | Nhấn để giảm giá trị. Nhấn và giữ sẽ giảm nhanh giá trị. phím này sẽ không hoạt động khi đèn MODE đang ở vị trí MEAS. |

3.2. ĐÈN CẢNH BÁO VÀ CHẾ ĐỘ CẢNH BÁO.

| TÊN | CHỨC NĂNG |
| --- | --- |
| H/Air | Đèn báo sẽ sáng khi giá trị đầu ra vuợt giá trị cài đặt. Khi đang hiệu chuẩn spand, đèn báo sẽ sáng. |
| L/Sat. | Đèn báo sẽ sáng khi giá trị đầu ra đưới giá trị cài đặt. Khi đang hiệu chuẩn bằng nuớc bảo hoà Oxy, đèn báo sẽ sáng. |
| MEAS | Đèn báo ság khi đang ở chế độ đo. |
| ZERO | Khi hiệu chuẩn ZERO, đèn báo sẽ sáng. |
| SPAN | Khi hiệu chuẩn SPAND, đèn báo sẽ sáng. |
| ALM | Khi thiết lập giá trị cảnh báo, đèn báo sẽ sáng. |
| RANGE | Khi lựa chọn giới hạn đầu ra, đèn báo sẽ sang. |
| CHECK | Khi kiểm tra đầu ra đàu dò DO, đèn báo sẽ sang. |

4. HIỆU CHUẨN VÀ CÀI ĐẶT.

4.1. HIỆU CHUẨN ZERO.

Lấy nước vào một cốc thủy tinh vv sau đó thêm 3 đến 5g deoxidizer (sodium sulfite) và khuấy nó để tạo nước khử oxy.

Đặt đầu dò vào nuớc khử oxy và chờ đến khi ổn định.

Nhấn phím MODE và giữ đèn báo sang ở vị trí ZERO.

Giá trị nhấp nháy trên màn hình là "0.00". Sau đó nhấn phím ENTER.

Giá trị hiển thị trên màn hình là "0.00" và đèn báo chế độ tự động ở vị trí MEAS.

"0.00" hiện lên và quay lại chế độ MEAS.

Nhấn phím ENT
button

"0.00" nhấp nháy.

| Lưu ý | Giá trị hiệu chuẩn sẽ không được xác nhận đến khi bạn nhấn phím ENTER. |
| --- | --- |
| Lưu ý | Nếu quá trình thực hiện hiệu chuẩn bị bỏ qua, lặp lại quá trình đó từ đầu. |
| Lưu ý | Khi quá trình hiệu chuẩn không được thực hiện đúng, "0.00" và đèn báo CHECK sẽ nhấp nháy. Trong trường hợp này, đèn báo chế độ sẽ không tự động quay về vị trí MEAS. Thực hiện quá trình hiệu chuẩn lại từ đầu. |

4.2. HIỆU CHUẨN SPAND.

Hiệu chuẩn spand có hai phương pháp, hiệu chuẩn bằng không khí và hiệu chuẩn bằng nuớc bảo hoà Oxy.

Thông thuờng sẽ hiêu chuẩn bằng không khí, tuy nhiên để chính xác trong việc đo thì hãy thực hiện hiểu chuẩn bằng nuớc bảo hoà Oxy.

4.2.1. HIỆU CHUẨN BẰNG KHÔNG KHÍ.

Đặt đầu dò ngoài không khí.

Đợi 5 – 10 phút để đầu dò ổn định.

Nhấn phím MODE và giữ đèn báo ở vị trí SPAND.

Đèn báo H/Air sẽ bật sang. Nhấn phím ENTER.

Giá trị "20.9" sẽ nhấp nháy trên màn hình (đơn vị là %). Nhấn phím ENTER.

Giá trị "20.9" sẽ sang trên màn hình (đơn vị là %), đèn báo H/Air sẽ tắt và đèn báo sẽ tự động quay về vị trí MEAS.

Đèn báo H/Air sẽ sáng.

"20.9" nhấp nháy.

"20.9" hiện lên.

Nhấn phím ENT

Nhấn phím ENT

Quay về vị trí MEAS.

| Lưu ý | Giá trị hiệu chuẩn sẽ không được xác nhận đến khi bạn nhấn phím ENTER. |
| --- | --- |
| Lưu ý | Nếu quá trình thực hiện hiệu chuẩn bị bỏ qua, lặp lại quá trình đó từ đầu. |
| Lưu ý | Khi quá trình hiệu chuẩn không được thực hiện đúng, "20.9" và đèn báo CHECK sẽ nhấp nháy. Trong trường hợp này, đèn báo chế độ sẽ không tự động quay về vị trí MEAS. Thực hiện quá trình hiệu chuẩn lại từ đầu. |
| Lưu ý | Hiệu chuẩn khí được dựa trên nguyên tắc rằng oxy hòa tan trong nước và nồng độ oxy bão hòa được xác định tùy thuộc vào áp suất riêng phần oxy trong không khí (20,9%). |

4.2.2. HIỆU CHUẨN BẰNG NUỚC BẢO HOÀ OXY.

Đặt đầu dò ngoài không khí.

Đợi 5 – 10 phút để đầu dò ổn định.

Nhấn phím MODE và giữ đèn báo ở vị trí SPAND.

Đèn báo H/Air sẽ bật sáng, nhấn phím ▲ hoặc phím ▼ và giữ đèn báo L/Sat bật sáng.

Giá trị đo DO sẽ nhấp nháy trên màn hình hiển thị. Nhấn phím ▲ hoặc phím ▼ đến giá trị DO tuơng ứng, sau đó nhấn phím ENTER.

Trên màn hình hiển thị giá trị DO bão hoà và đèn báo L/Sat sẽ tắt và đèn báo sẽ tự động quay về vị trí MEAS.

Nhấn phím ENT

Nhấn phím ▲hoặc ▼

Nhấn phím ENT

Nhấn phím ▲hoặc ▼

button

Đèn báoL/Sat bật sáng

Đèn báo H/Air bật sáng.

Thiết lập giá trị DO bão hoà. (e.g. 25℃)

Quay lại vị trí MEAS.

Giá trị DO bão hoà (e.g. 25℃).

Giá trị DO nhấp nháy (e.g. 8.00)

| Lưu ý | Giá trị hiệu chuẩn sẽ không được xác nhận đến khi bạn nhấn phím ENTER. |
| --- | --- |
| Lưu ý | Nếu quá trình thực hiện hiệu chuẩn bị bỏ qua, lặp lại quá trình đó từ đầu. |
| Lưu ý | Phạm vi điều chỉnh bằng cách nhấn ▲ và ▼ là 5,00-15,00. |
| Lưu ý | Theo buớc ⑤, trước khi điều chỉnh giá trị DO bão hòa, nhìn lên bảng bão hòa và xác định giá giá trị DO bão hòa phụ thuộc vào nhiệt độ nước hiện nay e.g.) Nhiệt độ nước ở 20℃ ⇒ giá trị DO bão hoà 8.84 mg/ℓ Nhiệt đọ nước ở 25℃ ⇒ giá trị DO bão hoà 8.11 mg/ℓ |
| Lưu ý | Tạo nuớc bão hoà Oxy như sau: Lấy 1 – 2 l nước rồi đổ vào cốc thuỷ tinh. Giữ nhiệt độ nuớc ổn định, sau đó sục khí 2-3 giờ bằng cách sử dụng một máy bơm không khí hoặc tương tự. Sau khi đã sục khí, tắt máy bơm không khí và để khoảng 1 giờ, giữ nhiệt độ nuớc ổn định. |
| Lưu ý | Khi quá trình hiệu chuẩn không được thực hiện đúng, giá trị hiểu chuẩn DO bão hoà (ví dụ: "8.11" ở 25oC )và đèn báo CHECK sẽ nhấp nháy. Trong trường hợp này, đèn báo chế độ sẽ không tự động quay về vị trí MEAS. Thực hiện quá trình hiệu chuẩn lại từ đầu. |

4.3. THIẾT LẬP ĐIỂM CẢNH BÁO.

Có 3 thiết lập điểm cản báo, giới hạn báo động cao, giới hạn báo động thấp và dải trễ.

Các dòng thiết lập như sau:

Chế độ đo chính

Thiết lập giới hạn báo động cao

Thiết lập giới hạn báo động thấp

Thiết lập độ trễ

Thiết lập điểm báo động.

Chế độ đo chính

Nhấn phím MODE

Nhấn phím ENTER　→　thiết lập giới hạn báo động cao.

Nhấn phím ENTER　→　thiết lập giới hạn báo động thấp.

Nhấn phím ENTER　→　thiết lập độ trễ.

.

Nhấn phím MODE

Thiết lập mức giới hạn báo động cao.

Nhấn phím MODE và giữ đèn báo ở vị trí ALM.

Đèn báo H/Air sẽ bật sang, giá trị giới hạn mức cao nhấp nháy trên màn hình hiện thị.

Nhấn phím ▲ hoặc phím ▼ đến giới hạn báo động mức cao mà bạn muốn, sau đó nhấn phím ENTER.

Thiết lập mức giới hạn báo động thấp.

Sau buớc 3 đèn báo L/ Sat sẽ bật sang, giá trị giới hạn mức thấp nhấp nháy trên màn hình hiện thị.

Nhấn phím ▲ hoặc phím ▼ đến giới hạn báo động mức thấp mà bạn muốn, sau đó nhấn phím ENTER.

Thiết lập mức độ trễ.

Sau buớc 5, đèn báo H/Air và L/ Sat sẽ cùng bật sáng và giá trị mức độ trễ nhấp nháy trên mang hình hiển thị.

Nhấn phím ▲ hoặc phím ▼ đến mức độ trrễ mà bạn muốn, sau đó nhấn phím ENTER.

Nhấn phím MODE để đnè báo vị trí quay về vị trí MEAS.

Set hysteresis band you want. (example)

Press MODE
button

Press ENT
button

Press ▲or▼

button

Press ENT
button

Display example after getting back to MEAS.

Display example after setting hysteresis band

Current hysteresis band blinks. (example)

Thiết lập giới hạn báo động mức cao bạn muốn. (ví dụ)

Giá trị giới hạn báo động mức cao. (ví dụ)

Nhấn phím MODE

Nhấn phím ENT

Màn hình sau khi quay lại vị trí MEAs (vị dụ).

Màn hình sau khi thiết lập ộ trễ (ví dụ)

Nhấn phím▲hoặc phím ▼

Nhấn phím ENT

Thiết lập giá trị độ trễ bạn muốn. (ví dụ)

Giá trị độ trễ. (ví dụ)

Thiết lập giới hạn báo động mức cao bạn muốn. (ví dụ)

Nhấn phím▲hoặc phím ▼

Nhấn phím ENT

Giá trị giới hạn báo động mức thấp. (ví dụ)

Nhấn phím▲hoặc phím ▼

| Lưu ý | Giá trị hiệu chuẩn sẽ không được xác nhận đến khi bạn nhấn phím ENTER. |
| --- | --- |
| Lưu ý | Nếu quá trình thực hiện hiệu chuẩn bị bỏ qua, lặp lại quá trình đó từ đầu. |
| Lưu ý | Giới hạn về điểm báo động như sau: Giới báo động mức cao ⇒ 0.00 – 19.99 mg/ℓ Giới báo động mức thấp ⇒ 0.00 – 19.99 mg/ℓ Độ trễ ⇒ 0.00 – 2.00 mg/ℓ |
| Lưu ý | Nếu báo động là không cần thiết, xin vui lòng cài đặt báo động mức cao, báo động mức thấp và độ trễ bằng 0.000. |
| Lưu ý | Nếu báo động mức thấp không cần thiết và chỉ có báo động mức cao, sau khi thiết lập giới hạn báo động mức cao, vui lòng thiếp lập giới hạn báo động mức thấp là 0.00. |
| Lưu ý | Nếu báo động mức cao không cần thiết và chỉ có báo động mức thấp, thiết lập giới hạn báo động mức cao là 0.00, vui lòng thiếp lập giới hạn báo động mức thấp. |
| Note | Nếu chỉ có giới hạn báo động cao hay giới hạn báo động thấp được thiết lập và độ trễ không được thiết lập, sau đó sự thay đổi có thể xảy ra, trong đó các tiếp điểm nhiều lần chuyển mạch ON và giới hạn báo động OFF khoảng cao hoặc giới hạn báo động thấp. Nó có thể dẫn đến một sự cố của mối quan hệ. Để ngăn chặn điều này, là cần thiết để thiết lập một độ trễ được gọi là "sự trễ". Sự trễ và các tiếp điểm hoạt động như sau: High alarm limit Low alarm limit Hysteresis band Hysteresis band Thiết lập giá trị báo động mức cao Độ trễ Thiết lập giá trị báo động mức thấp Độ trễ Tiếp điểm chuyển ON tại điểm H. Tiếp điểm chuyển OFF tại điểm H－HY. Tiếp điểm chuyển ON tại điểm L. Tiếp điểm chuyển OFF tại điểm L＋HY. (ví dụ) Truờng hợp thiết lập giới hạn báo động mức cao là "5.00 (mg/ℓ)", thiết lập giới hạn báo động mức thấp là "2.00" (mg/ℓ) và thiết lập độ trễ là "1.00 (mg/ℓ)" Low alarm limit High alarm limit Hysteresis band = 1.00 (mg/ℓ) Hysteresis band = 1.00 (mg/ℓ) Tiếp điểm chuyển ON tại điể2.00 (mg/ℓ). Tiếp điểm chuyển OFF tại điểm 3.00 (mg/ℓ). Tiếp điểm chuyển ON tại điểm 5.00 (mg/ℓ). Tiếp điểm chuyển OFF tại điểm 4.00 (mg/ℓ). |

4.4. THIẾT LẬP GIỚI HẠN ĐO (GIÁ TRỊ ĐẦU RA)

Nhấn phím MODE và giữ đèn báo ở vị trí RANGE.

Màn hình nhấp nháy giá trị "20".

Nếu bạn nhấn phím ▲ thì giá trị giới hạn sẽ như sau:

"5" ⇒ "10" ⇒ "20" ⇒ "5" ⇒ ･･･

Nếu bạn nhấn phím ▼ thì giá trị giới hạn sẽ như sau:

"10" ⇒ "5" ⇒ "20" ⇒ "10" ⇒ ･･･

Nhấn phím ▲ hoặc phím ▼ đến giới hạn đo mà bạn muốn, sau đó nhấn phím ENT.

Nhấn phím MODE để đèn báo quay lại vị trí MEAS.

Gía trị giới hạn  đo. (ví dụ)

Thiết lập giới hạn đo bạn muốn. (ví dụ)

Nhấn phím ENT

Nhấn phím MODE

Màn hình sau khi thiết lập giới hạn đo (ví dụ)

Màn hình sau khi quay lại vị trí MEA (ví dụ)

Nhấn phím ▲hoặc▼

| Lưu ý | Giá trị hiệu chuẩn sẽ không được xác nhận đến khi bạn nhấn phím ENTER. |
| --- | --- |
| Lưu ý | Nếu quá trình thực hiện hiệu chuẩn bị bỏ qua, lặp lại quá trình đó từ đầu. |
| Note | Giới hạn đo từ 0 – 20 mg. Mặc dù vậy giới hạn đo thực tế 19.99 mg/ℓ, "20" được hiển thị như là một sự làm tròn khi thiết lập phạm vi đo lường. |
| Note | Khi thiết lập lại giới hạn đo, giá trị giới hạn đo sẽ nhấp nháy. |
| Note | Nếu sự thiết lập có sự sai lệch, hãy thực hiện lại từ đầu. |

4.5. HUỶ HIỆU CHUẨN VÀ THIẾP LẬP.

Khi huỷ bỏ giá trị hiệu chuẩn và thiết lập giá trị, xin hoạt động như sau:

Lưu ý rằng giá trị hiệu chuẩn và giá trị cài đặt chưa được xác định sau đó.

Khi thực hiện hiệu chuẩn và thiết lập, bạn đừng nhấn nút ENT nhưng nhấn nút MODE.

5. ĐO VÀ HOẠT ĐỘNG.

5.1 ĐO.

Sau khi cài đặt, hệ thống dây điện, hiệu chuẩn và tất cả các thiết lập, đảm bảo chế độ đèn được đặt tại MEAS, sau đó bắt đầu đo. Đèn MEAS luôn phát sáng trong quá trình đo.

Màn hình trong suốt chế độ đo (ví dụ)

| Lưu ý | Lưu ý rằng nếu có một sự khác biệt đáng kể giữa nhiệt độ nước đo khi hiệu chỉnh được thực hiện và khi đo được thực hiện, lỗi này có thể được quan sát thấy. |
| --- | --- |
| Lưu ý | Các phím ENT, ▲ và ▲ không hoạt động trong suốt quá trình đo. |

5.2 GIA TRỊ ĐẦU RA.

Gía trị đầu ra luôn nằm giữa khoảng 4 – 20 mA và truỳ thuộc vào giới hạn đo.

DC 4-20mA (loại vật liệu cách nhiệt) chuyển mạch 3 dải.

0.00-5.00 mg/ℓ

Giá trị đầu ra là DC 4-20 mA trong từng trường hợp.

0.00-10.00 mg/ℓ

0.00-19.99 mg/ℓ (thiết lập ban đầu)

Giá trị đầu ra được cố định bằng cách nhập tín hiệu  không điện áp từ bên ngoài.

Khi chuyển đổi chế độ bằng cách nhấn nút MODE thay vì nhập vào các tín hiệu không điện áp từ bên ngoài, giá trị đầu ra là 4 mA.

5.3 CẢNH BÁO ĐẦU RA.

Khi giá trị đo vượt quá giới hạn báo động cao (được ghi trong 4.4. thiết lập điểm báo động), đèn  báo H/Air sẽ sáng và giới hạn báo động cao là đầu ra.

Khi giá trị đo được giảm xuống dưới giới hạn báo động thấp (được ghi trong 4.4. thiết lập điểm báo động), đèn báo L/SAT sẽ sáng và giới hạn báo động thấp là đầu ra.

Giới hạn báo động thấp đầu ra (ví dụ)

Giới hạn báo động cao đầu ra (ví dụ)

Khi giới hạn báo động không sử dụng, cả hai đèn báo H/Air và đèn báo L/Sat đều tắt.

Báo động đầu ra được cố định bằng cách nhập tín hiệu bảo trì điện không điện áp từ bên ngoài.

| Lưu ý | Khi độ trễ được thiết lập đọc mục 4.3. thiết lập điểm báo động, When hysteresis band is set as stated in 6.3.Setting of alarm point, liên lạc báo động hoạt động như trong P17. |
| --- | --- |

5.4. CỐ ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐẦU RA VÀ GIÁ TRỊ BÁO ĐỘNG ĐẦU RA.

Khi tín hiệu bảo trì không điện áp đầu vào là từ bên ngoài, tín hiệu bảo trì thiết bị đầu cuối được thực hiện và nhấp nháy đèn MEAS. (Lưu ý rằng phần hiển thị dữ liệu không được cố định.)

Chức năng này rất có hiệu quả nếu được sử dụng khi thực hiện bảo trì.

Trạng thái cố định giá trị đầu ra và giá trị báo động đầu ra. (vị dụ)

| Lưu ý | Đèn báo MEAS nhấp nháy khi giá trị đầu ra và giá trị báo động đầu ra được cố định. Đây không phải là sự cố. |
| --- | --- |

5.5. HIỆN THỊ LỖI.

5.5.1. GIỚI HẠN ĐẦU RA.

Khi giá trị đo vượt quá giới hạn đo lường (được ghi trong 4.4 thiết lập của phạm vi đo lường (truyển đầu ra)), sẽ được cảnh báo là đã vượt khỏi giới hạn đo và nhấp nháy giá trị đo. Trong trường hợp này, xin vui lòng thiết lập lại chính xác giới hạn đo.

Khi thiết lập giới hạn đo là "5" và giá trị đo là "8.00". (ví dụ)

⇒　"8.00" nhấp nháy.

5.5.2. HIỆU CHUẨN SAI.

Khi hiệu chuẩn ZERO và hiệu chuẩn SPAND (hiệu chuẩn không khí và hiệu chuẩn nuớc bảo hoà Oxy) không được thực hiện chính xác, sẽ được báo là hiệu chuẩn sai và giá trị "0.00", "20.9" hoặc "giá trị hiệu chuẩn DO" sẽ nhấp nháy

Trong trường hợp này, đèn báo MODE sẽ không quay lại vị trí MEA, trừ khi nhấn phím MODE để quay lại vị trí MEAS.

Lưu ý rằng, trong trường hợp này, có thể là cần thiết để thay đổi dung dịch hay màng đầu dò, hoặc phát hiện bóng khí. Sau đó, hãy thực hiện hiệu chuẩn lại.

Hiệu chuẩn SPAND sai

(hiệu chuẩn nuớc bảo hoà Oxy)

Hiệu chuẩn SPAND sai

(hiệu chuẩn không khí)

Hiệu chuẩn ZERO sai

| Note | Khi hiệu chuẩn ZERO không chính xác, "0.00" và đèn báo "CHECK" sẽ nhấp nháy. |
| --- | --- |
| Note | Khi hiệu chuẩn ZERO không chính xác, "20.9" và đèn báo "CHECK" sẽ nhấp nháy. |
| Note | Khi hiệu chuẩn nuớc bảo hoà Oxy không chính xác, hiệu chuẩn bảo hoà giá trị DO (ví dụ. "8.11" ở 25oC ) và đèn báo "CHECK" sẽ nhấp nháy. |