1/ NO3-: 250mg/L

Đầu tiên chuẩn bị dd NO3-: 1000mg/L có thể bằng cách sau:

Hoà tan 1,6306 g KNO3 (Potassium nitrate, CAS 7757-79-1) vào 1L nước DI

Hoặc hoà tan 1,3708 g NaNO3 (Sodium nitrate, CAS 7631-99-4) vào 1L nước DI.

Sau đó lấy 500mL dd 1000mg/L NO3- này, rồi bổ sung nước DI cho đủ 2L, sẽ thu được 2L dd chuẩn 250mg/L NO3-

2/ Dung dịch chuẩn 5mg/L NH4+:

Yêu cầu chuẩn bị cho 1L dd (100mg/L)

0,3g NH4CL (CAS 12125-02-9)

Bước 1: chuẩn chuẩn bị dd chuẩn 100mg/L NH4+

Quy trình

Hòa tan 0,3g NH4Cl trong 100ml nước DI, khuấy với máy khuấy từ. Bổ sung ~900ml nước DI cho đủ 1L

Kiểm soát chất lượng:

Dd thu được là không màu, giá trị pH~ 6,0~6,5

Bước 2:

DD chuẩn 5mg/L

Mỗi chai 2L cần:

2g Lithium acetate (CAS 546-89-4)

2 ml Nitric acid (CAS 7697-37-2)

100 ml dd chuẩn NH4+ 100 mg/L (bước 1)

Quy trình:

Hòa tan 2g  Lithium acetate  và trong 500mL nước DI và khuấy bằng máy khuấy từ, sau đó thêm 2 ml Nitric acid và 100ml dd chuẩn NH4+/100 mg/L (bước 1), sau đó bổ sung ~1398 nước DI, để thành 2L dung dịch chuẩn 5mg/L NH4+

Kiểm soát chất lượng:

Dd thu được là không màu, giá trị pH~ 3,0~3,5"