## Information
STT | Nội dung | Cretech | Cem Đồng Nai | Ghi chú
1 | Hãng | HORIBA | HORIBA
2 | Model | APMC-370 | APMC-370
3 | Dải đo dòng khí pha loãng, mL/min | (100 ~ 5000) | (100 ~ 5000)
4 | Dải đo dòng khí nồng độ, mL/min | (4 ~ 200) | (4 ~ 200)
5 | Độ chính xác | 0,5% R.D + 0,1% F.S | 0,5% R.D + 0,1% F.S
6 | Độ lặp lại | 0,2% R.D | 0,2% R.D
7 | Độ tuyến tính | 0,1% F.S | 0,1% F.S
8 | Sử dụng bơm hút khí không/ N2 | có | không (phải đẩy áp lực)
9 | Áp suất đầu vào | 1 bar | 1 bar
10 | Tỷ lệ pha loãng thấp nhất đặt được ở 1L/min | 1/250 | 1/250 | Nồng độ pha tỷ lệ nghịch với lưu lượng
11 | Tỷ lệ pha loãng cao nhất đặt được ở 1L/min | 1/21 | 1/11 | Nồng độ pha tỷ lệ nghịch với lưu lượng
12 | Lưu lượng đo tại chuẩn khi pha 0,5 L/min | 0.47 | sai số lớn, < 0,1 L/min
13 | Lưu lượng đo tại chuẩn khi pha 2 L/min | 2.1 | sai số lớn, < 0,1 L/min
14 | Lưu lượng đo tại chuẩn khi pha 3 L/min | 3.05 | sai số lớn, < 0,1 L/min
15 | Nồng độ tạo O3 (qua ống UV ở 70 oC) tối đa ở 1 L/min | 500ppb | 500ppb | Fix nồng độ O3 tạo ra là 0,5 ppm tại mục cài đặt "Concentration O3 at 1 L/min"
16 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,125 ppm | 0.0805
17 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,2 ppm | 0.123
18 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,3 ppm | 0.1855
19 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,4 ppm | 0.2335
20 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,5 ppm | 0.299
21 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,6 ppm | 0.3525
22 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,7 ppm | 0.416
23 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,8 ppm | 0.451
24 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,9 ppm | 0.498
25 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 1 ppm | 0.5535
26 | Thời gian khởi động để có kết quả tốt nhất | 30 phút | 30 phút
27 | Nguồn cấp | 110-230V, 50-60Hz | 110-230V, 50-60Hz
28 | Đối tượng phù hợp | Phù hợp với tất cả các thiết bị | Phù hợp với các thiết bị có bơm hút mẫu cưỡng bức và phải sử dụng thêm đường bypass do lưu lượng ra bị sai số nhiều.
17
18

## APMC 370_O3_Cre
STT | Nội dung | Máy 1 | Máy 2 | Máy 3 | Máy 4 | Máy 5 | Máy 6 | Trung bình
1 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,125 ppm | Máy 1: 0.086; Máy 2: 0.075 | 0.0805
2 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,2 ppm | Máy 1: 0.116; Máy 2: 0.13 | 0.123
3 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,3 ppm | Máy 1: 0.191; Máy 2: 0.18 | 0.1855
4 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,4 ppm | Máy 1: 0.227; Máy 2: 0.24 | 0.2335
5 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,5 ppm | Máy 1: 0.309; Máy 2: 0.289 | 0.299
6 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,6 ppm | Máy 1: 0.339; Máy 2: 0.366 | 0.3525
7 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,7 ppm | Máy 1: 0.404; Máy 2: 0.428 | 0.416
8 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,8 ppm | Máy 1: 0.417; Máy 2: 0.485 | 0.451
9 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 0,9 ppm | Máy 1: 0.471; Máy 2: 0.525 | 0.498
10 | Kết qủa kiểm tra với thiết bị Lasi ở 1 ppm | Máy 1: 0.519; Máy 2: 0.588 | 0.5535