## TT24W_6.1
BẢNG BỐ TRÍ VÀ MÔ TẢ CHỨC NĂNG MENU TT24W (PHIÊN BẢN 6.1)
Cấp độ tài khoản | Menu (phiên bản 6.1) |  |  |  |  | Mô tả
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5
ADMIN, MOD, USER | GENERAL | SENSOR STATUS |  |  |  | Chỉnh trạng thái thông số bằng tay Bình thường - Hiệu chuẩn - Lỗi (Run-Calib-Error)
|  | DATE&TIME | CHANGE DATE & TIME |  |  | Chỉnh thời gian bằng tay
|  |  | INTERNET TIME | TIME SERVER |  | Máy chủ thời gian (Không chỉnh sửa)
|  |  |  | AUTO UPDATE |  | Bật/Tắt (ON/OFF) tự động cập nhật thời gian
|  |  |  | DEVIATION | THRESHOLD | Chỉnh ngưỡng lệch thời gian cho phép (0-99999999s)
[5 empty] | ALARM | Bật/Tắt (ON/OFF) Alarm khi thời gian lệch quá ngưỡng, pin CMOS sắp hết ( dưới 26%)
[5 empty] | CURRENT | Hiển thị độ lệch thời gian hiện tại (hiển thị theo giây)
|  |  | TIME ZONE |  |  | GMT+7:00 (Hanoi)
|  | SAMPLE INTERVAL |  |  |  | Chu kì lưu và gửi data (là ước của 60)
|  | THRESHOLD |  |  |  | Ngưỡng giới hạn cho phép của các thông số, Bật/Tắt (enable/disable) vượt ngưỡng sẽ alarm
|  | AUTO SAMPLER | THRESHOLD |  |  | Ngưỡng giới hạn cho phép của các thông số, vượt ngưỡng sẽ tự động lấy mẫu
|  |  | REMOTE SERVER |  |  | Máy chủ điều khiển lấy mẫu từ xa
|  |  | STATION |  |  | Mã trạm của tủ lấy mẫu (do server tạo)
|  | THRESHOLD ALARM |  |  |  | Bật/Tắt (enable/disable) Alarm khi thông số vượt ngưỡng
|  | RESET SAMPLE |  |  |  | Thiết lập lại 12 bình mẫu rỗng của tủ lấy mẫu
|  | EXPORT DATA | By month |  |  | Xuất dữ liệu theo tháng
|  |  | All data |  |  | Xuất tất cả dữ liệu
|  | FTP CONFIG | FTP SERVER (0-5) | STATION |  | TênTỉnh_TênCơSở_TênTrạm
|  |  |  | HOST |  | Địa chỉ IP máy chủ FTP
|  |  |  | PORT |  | Cổng kết nối máy chủ FTP (mặc định 21)
|  |  |  | FOLDER |  | Thư mục chứa file trên máy chủ
|  |  |  | USERNAME |  | Tài khoản đăng nhập
|  |  |  | PASSWORD |  | Mật khẩu đăng nhập
|  |  |  | SELECT CHANNEL |  | Chọn thông số cần truyền lên
|  |  |  | CLEAR DATA |  | Xóa dữ liệu cũ để truyền lên FTP SERVER X
|  |  |  | SYSTEM INFO |  | Cho phép truyền kèm thông tin cấu hình của hệ thống (Nên tắt, để None)
|  |  | ETHERNET NETWORK | IP SETTING |  | Chọn chế độ lấy IP động (DHCP) hay IP tĩnh (Static)
|  |  |  | IP ADDRESS |  | Địa chỉ IP thiết bị qua cổng Ethernet (chỉnh bằng tay khi ở Static)
|  |  |  | SUBNET MASK |  | Lớp mạng của thiết bị qua cổng Ethernet (chỉnh bằng tay khi ở Static)
|  |  |  | DEFAULT GATEWAY |  | Địa chỉ IP của router kết nối qua cổng Ethernet (chỉnh bằng tay khi ở Static)
|  |  |  | DNS SERVER |  | Địa chỉ máy chủ DNS qua cổng Ethernet (chỉnh bằng tay khi ở Static)
|  |  |  | MAC ADDRESS |  | Địa chỉ MAC của thiết bị
|  |  | RESET ETHERNET |  |  | Khởi động lại Ethernet
|  | INFORMATION |  |  |  | Model, Phiên bản - Build Number, ID thiết bị, ngày lắp đặt (ACT)
ADMIN, MOD | SYSTEM | VALUES RESOLUTION |  |  |  | Chỉnh độ phân giải thông số (0 - 0.00000)
|  | 4-20mA SETUP | A(0-8) | yMax |  | Giá trị thông số tại 20mA
|  |  |  | xMax |  | Giá trị ADC tại 20mA
|  |  |  | yMin |  | Giá trị thông số tại 4mA
|  |  |  | xMin |  | Giá trị ADC tại 4mA
|  | VALUES SOURCE |  |  |  | Nguồn lấy giá trị của các thông số
|  | RTU ADDRESS |  |  |  | Chỉnh địa chỉ lấy giá trị bằng Modbus RTU
|  | DATA GICON | GICON PARAM CODE | PARAM#(0-5) |  | Mã thông số mà GICON gửi lên
|  |  | SELECT CHANNEL |  |  | Chọn thông số ứng với mã của GICON
|  | PULSE SETUP | Value |  |  | Số xung đã nhận (có thể chỉnh)
|  |  | Step |  |  | Bước xung, lượng giá trị trong 1 xung (0 - 9999)
|  | CORRECTION FACTOR |  |  |  | Hệ số nhân (mặc định 1.00)
|  | OXYGEN CORRECTION | OXYGEN REFERENCE |  |  | nồng độ ôxy tham chiếu cho phép (theo quy định của pháp luật)
|  |  | OXYGEN MEASUREMENT |  |  | chọn thông số đang đo nồng độ ôxy
|  |  | CHANNEL CORRECTION |  |  | Chọn thông số cần áp dụng hệ số Oxy
|  | ERASE ALL DATA |  |  |  | Xóa toàn bộ data
ADMIN |  | FACTORY RESET |  |  |  | Khôi phục về cấu hình gốc
|  | NUMBER OF VALUES |  |  |  | Số lượng thông số
|  | VALUES NAME |  |  |  | Tên Thông số
|  | VALUES UNIT |  |  |  | Đơn vĩ thông số
|  | CHANGE ACCOUNT | ACCOUNT #(0-5) | TYPE |  | Cấp độ tài khoản (ADMIN, MOD, USER)
|  |  |  | NAME |  | Tên tài khoản truy cập
|  |  |  | PASSWORD |  | Mật khẩu tài khoản truy cập
ADMIN, MOD | DIGITAL IN/OUT | DIGITAL INPUTS |  |  |  | Cấu hình chức năng tín hiệu đầu vào cho DIGITAL INPUTS (X0 - X7)
|  | DIGITAL OUTPUTS |  |  |  | Cấu hình chức năng tín hiệu đầu ra cho DIGITAL OUTPUTS (Y0 - Y7)
|  | EXTERNAL INPUTS |  |  |  | Cấu hình chức năng tín hiệu đầu vào cho EXTERNAL I/O (Ex0 - Ex14)
| DATA SERVER | SERVER HTTP |  |  |  | Máy chủ nhận dữ liệu qua đường GPRS theo giao thức HTTP
|  | STATION CODE HTTP |  |  |  | Mã trạm thiết bị (do sever cấp)
|  | CLEAR DATA |  |  |  | Xóa dữ liệu cũ để truyền lên SERVER HTTP
| TEST | TEST CALL |  |  |  | Kiểm tra cuộc gọi GSM (không hỗ trợ)
|  | TEST MESSAGE |  |  |  | Kiểm tra SMS
|  | TEST DIGITAL IN/OUT | Output |  |  | Kiểm tra DIGITAL OUTPUTS (Y0 - Y7)
|  |  | Input |  |  | Kiểm tra DIGITAL INPUTS (X0 - X7)
|  |  | ExInput |  |  | Kiểm tra External I/O (Ex0 - Ex14)
|  | TEST BUTTON/BUZZER |  |  |  | Kiểm tra bàn phím và loa hệ thống
|  | TEST ANALOG INPUT | I(0-5) |  |  | Kiểm tra giá trị ADC của 4-20mA INPUTS
|  |  | A(1-3) |  |  | Kiểm tra giá trị ADC của DIFFERENT INPUTS
|  | TEST COMMUNICATION | COM |  |  | Kiểm tra đường truyền cổng COM
|  |  | RS232_1 |  |  | Kiểm tra đường truyển cổng RS232 kênh 1 (RX1 - TX1 - GND)
|  |  | RS232_2 |  |  | Kiểm tra đường truyển cổng RS232 kênh 2 (RX2 - TX2 - GND)
|  |  | RS485 |  |  | Kiểm tra đường truyển cổng RS485 (A - B - GND)
|  | COM TEST |  |  |  | Bật/Tắt (enable/disable) kiểm tra trạng thái hệ thống qua cổng COM (nên để tắt - disable)
- ABC SOLUTIONS -