Quy trình cài đặt các tham số cho máy DR130:

- Đặt tham số cho channel 01 (SOx): đầu vào 0-1V hiển thị 0-20ppm

Ấn RANGE

Chọn kênh 001

Bấm nút

Bấm nút

Bấm nút  cho đến khi hiện SCL như sau:

Bấm nút  chuyển sang chọn VOLT

Bấm nút chuyển sang chọn 2V

Bấm nút ENTER

Chọn lại dải đo đầu vào thành 0-1V bằng cách dịch con trỏ sang phải và chọn lại span thành:

SPAN= 0.0000/_1.0000

Sau khi chọn xong span bấm nút ENTER màn hình sẽ chuyển sang đặt Scale:

Đặt lại giá trị cho scale thành: SCL=_ _ _0.00/_ _20.00

Bấm ENTER các tham số cài đặt sẽ được lưu lại cho Channel 01.

Tham khảo thêm trong tài liệu user manual kèm theo máy trang 5-4

Đặt đơn vị cho channel 01:

Ấn nút SET

Trên màn hình hiện SET=SYSTEM

Bấm nút

Trên màn hình hiện SET=UNIT

Bấm ENTER

Trên màn hình hiện

Dịch con trỏ sang phải và đặt tham số của channel 01 thành: 001-01:UNIT=ppm

Ấn ENTER để ghi lại tham số đơn vị của channel 01

Tham khảo thêm trong tài liệu user manual kèm theo máy trang 6.1

- Đặt tham số cho channel 02 (NOx): đầu vào 0-1V hiển thị 0-30ppm

Làm thao tác tương tự như với kênh 1

Đầu tiên bấm RANGE

Chuyển con trỏ sang số 1

Bấm nút   khi đó trên màn hình sẽ hiện 002-01:VOLT/2V

Thực hiện các thao tác như với kênh 01 chuyển tham số thành dạng: 002-01:SCL:VOLT/2V

Đặt SPAN=0.0000/_1.0000

Chọn scale: SCL=_ _ _0.00/_ _30.00

Bấm ENTER các tham số cài đặt sẽ được lưu lại cho Channel 02

Đặt đơn vị cho channel 02:

Ấn nút SET

Trên màn hình hiện SET=SYSTEM

Bấm nút

Trên màn hình hiện SET=UNIT

Bấm ENTER

Trên màn hình hiện

Dịch con trỏ sang phải chuyển kênh thành 002-01:UNIT=_ _ _ _ _ _

và đặt tham số của channel 02 thành: 002-01:UNIT=ppm

Ấn ENTER để ghi lại tham số đơn vị của channel 02

- Đặt tham số cho channel 03 (O2): đầu vào 0-1V hiển thị 0-20ppm

Làm thao tác tương tự như với kênh 1

Đầu tiên bấm RANGE

Chuyển con trỏ sang số 1

Bấm nút   khi đó trên màn hình sẽ hiện 003-01:VOLT/2V

Thực hiện các thao tác như với kênh 01 chuyển tham số thành dạng: 003-01:SCL:VOLT/2V

Đặt SPAN=0.0000/_1.0000

Chọn scale: SCL=_ _ _0.00/_ _20.00

Bấm ENTER các tham số cài đặt sẽ được lưu lại cho Channel 03

Đặt đơn vị cho channel 03:

Ấn nút SET

Trên màn hình hiện SET=SYSTEM

Bấm nút

Trên màn hình hiện SET=UNIT

Bấm ENTER

Trên màn hình hiện

Dịch con trỏ sang phải chuyển kênh thành 003-01:UNIT=_ _ _ _ _ _

và đặt tham số của channel 03 thành: 003-01:UNIT=ppm

Ấn ENTER để ghi lại tham số đơn vị của channel 03

- Đặt tham số cho channel 04 (CO): đầu vào 0-1V hiển thị 0-400ppm

Làm thao tác tương tự như với kênh 1

Đầu tiên bấm RANGE

Chuyển con trỏ sang số 1

Bấm nút   khi đó trên màn hình sẽ hiện 004-01:VOLT/2V

Thực hiện các thao tác như với kênh 01 chuyển tham số thành dạng: 004-01:SCL:VOLT/2V

Đặt SPAN=0.0000/_1.0000

Chọn scale: SCL=_ _ _0.00/_ 400.00

Bấm ENTER các tham số cài đặt sẽ được lưu lại cho Channel 04

Đặt đơn vị cho channel 04:

Ấn nút SET

Trên màn hình hiện SET=SYSTEM

Bấm nút

Trên màn hình hiện SET=UNIT

Bấm ENTER

Trên màn hình hiện

Dịch con trỏ sang phải chuyển kênh thành 004-01:UNIT=_ _ _ _ _ _

và đặt tham số của channel 03 thành: 004-01:UNIT=ppm

Ấn ENTER để ghi lại tham số đơn vị của channel 04

- Đặt tham số cho channel 05 (THC): đầu vào 0-1V hiển thị 0-1999ppm

Làm thao tác tương tự như với kênh 1

Đầu tiên bấm RANGE

Chuyển con trỏ sang số 1

Bấm nút   khi đó trên màn hình sẽ hiện 005-01:VOLT/2V

Thực hiện các thao tác như với kênh 01 chuyển tham số thành dạng: 005-01:SCL:VOLT/2V

Đặt SPAN=0.0000/_1.0000

Chọn scale: SCL=_ _ _0.00/1999.00

Bấm ENTER các tham số cài đặt sẽ được lưu lại cho Channel 05

Đặt đơn vị cho channel 05:

Ấn nút SET

Trên màn hình hiện SET=SYSTEM

Bấm nút

Trên màn hình hiện SET=UNIT

Bấm ENTER

Trên màn hình hiện

Dịch con trỏ sang phải chuyển kênh thành 005-01:UNIT=_ _ _ _ _ _

và đặt tham số của channel 03 thành: 005-01:UNIT=ppm

Ấn ENTER để ghi lại tham số đơn vị của channel 05

- Đặt tham số cho channel 06 (Toc do gio): đầu vào 0-10V hiển thị 0-25m/s

Làm thao tác tương tự như với kênh 1

Đầu tiên bấm RANGE

Chuyển con trỏ sang số 1

Bấm nút   khi đó trên màn hình sẽ hiện 006-01:VOLT/2V

Thực hiện các thao tác như với kênh 01 chuyển tham số thành dạng: 006-01:SCL:VOLT/2V

Dịch con trỏ sang phải sang vị trí 2V và bấm nút    chọn 20V

Khi đó trên màn hình sẽ chuyển thành: 006-01:SCL:VOLT/20V

Đặt SPAN=0.0000/10.0000

Chọn scale: SCL=_ _ _0.00/_ _25.00

Bấm ENTER các tham số cài đặt sẽ được lưu lại cho Channel 06

Đặt đơn vị cho channel 06:

Ấn nút SET

Trên màn hình hiện SET=SYSTEM

Bấm nút

Trên màn hình hiện SET=UNIT

Bấm ENTER

Trên màn hình hiện

Dịch con trỏ sang phải chuyển kênh thành 005-06:UNIT=_ _ _ _ _ _

và đặt tham số của channel 03 thành: 005-01:UNIT=m/s

Ấn ENTER để ghi lại tham số đơn vị của channel 06