| BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2020/TT-BTNMT | Hà Nội, ngày tháng năm 2020 |

THÔNG TƯ

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP  ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP  ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, bao gồm:

1. Quy định kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường, gồm: không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung; nước mặt lục địa; nước dưới đất; nước biển; nước mưa; đất; trầm tích.

2. Quy định kỹ thuật quan trắc nước thải; khí thải; bùn thải từ hệ thống xử lý nước.

3. Quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

4. Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc không khí xung quanh tự động, liên tục.

5. Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục.

6. Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước mặt và nước biển tự động, liên tục.

7. Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục.

8. Yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục.

9. Báo cáo và công bố kết quả quan trắc môi trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường.

2. Thông tư này không áp dụng cho quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các phương pháp quan trắc môi trường

1. Việc áp dụng các phương pháp quan trắc môi trường phải tuân thủ theo các phương pháp được quy định tại Thông tư này và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường.

2. Phương pháp tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc của quốc gia khác chưa được quy định tại Thông tư này sẽ được xem xét chấp nhận áp dụng nếu có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các phương pháp tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này.

3. Trường hợp các phương pháp quan trắc môi trường quy định tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các phương pháp mới.

Điều 4. Giải thích thuật ngữ và từ viết tắt

Các thuật ngữ và từ viết tắt trong Thông tư này được hiểu như sau:

1. Bảo đảm chất lượng (quality assurance - viết tắt là QA) trong quan trắc môi trường: là một hệ thống tích hợp các hoạt động quản lý và kỹ thuật trong một tổ chức nhằm bảo đảm cho hoạt động quan trắc môi trường đạt được các tiêu chuẩn chất lượng đã quy định.

2. Kiểm soát chất lượng (quality control - viết tắt là QC) trong quan trắc môi trường: là việc thực hiện các biện pháp để đánh giá, theo dõi và kịp thời điều chỉnh để đạt được độ chụm, độ chính xác của các phép đo nhằm bảo đảm cho hoạt động quan trắc môi trường đạt các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

3. Mẫu kiểm soát chất lượng (quality control sample - gọi chung là mẫu QC): là mẫu thực hoặc mẫu được tạo từ chuẩn được sử dụng để kiểm soát chất lượng cho quá trình quan trắc tại hiện trường và phân tích môi trường trong phòng thí nghiệm.

4. Độ chụm (precision): là mức độ gần nhau giữa các kết quả thử nghiệm độc lập nhận được trong điều kiện quy định.

5. Độ lặp lại (repeatability): là độ chụm trong các điều kiện lặp lại.

6. Độ tái lập (reproducibility): là độ chụm trong điều kiện tái lập.

7. Độ chính xác (accuracy): là mức độ gần nhau giữa kết quả thử nghiệm và giá trị quy chiếu được chấp nhận.

8. Mẻ mẫu (sample batch): là một nhóm gồm tối đa 20 mẫu thực được xử lý, phân tích trong cùng một điều kiện, với cùng một quy trình, phương pháp và trong cùng một khoảng thời gian. Mỗi mẻ mẫu phân tích phải bao gồm cả các mẫu kiểm soát chất lượng - mẫu QC.

9. Mẫu trắng hiện trường (field blank sample): là mẫu vật liệu sạch được sử dụng để kiểm soát sự nhiễm bẩn trong quá trình quan trắc tại hiện trường. Mẫu trắng hiện trường được xử lý, bảo quản, vận chuyển và phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm tương tự như mẫu thực.

10. Mẫu lặp hiện trường (field replicate/ duplicate sample): là hai mẫu trở lên được lấy tại cùng một vị trí, cùng một thời gian, được xử lý, bảo quản, vận chuyển và phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm tương tự như nhau. Mẫu lặp hiện trường được sử dụng kiểm soát sai số trong hoạt động quan trắc tại hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm và để đánh giá độ chụm của kết quả quan trắc.

11. Mẫu trắng vận chuyển (trip blank sample): là mẫu vật liệu sạch được sử dụng để kiểm soát sự nhiễm bẩn trong quá trình vận chuyển mẫu. Mẫu trắng vận chuyển được vận chuyển cùng với mẫu thực trong cùng một điều kiện, được bảo quản, phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm tương tự như mẫu thực.

12. Mẫu trắng thiết bị (equipment blank sample): là mẫu vật liệu sạch được sử dụng để kiểm soát sự nhiễm bẩn của thiết bị lấy mẫu, đánh giá sự ổn định và độ nhiễu của thiết bị. Mẫu trắng thiết bị được xử lý như mẫu thực bằng thiết bị lấy mẫu, được bảo quản, vận chuyển và phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm như mẫu thực.

13. Mẫu trắng phương pháp (method blank sample): là mẫu vật liệu sạch, được sử dụng để kiểm soát sự nhiễm bẩn dụng cụ và hóa chất, chất chuẩn trong quá trình phân tích mẫu. Mẫu trắng phương pháp được trải qua các bước xử lý, phân tích như mẫu thực.

14. Mẫu lặp phương pháp phòng thí nghiệm (laboratory replicate/ duplicate sample): gồm hai hoặc nhiều hơn các phần của cùng một mẫu được đồng nhất, được phân tích với cùng một phương pháp. Mẫu lặp phương pháp phòng thí nghiệm là mẫu được sử dụng để đánh giá độ chụm của kết quả phân tích.

15. Mẫu chuẩn (reference material): là một loại chuẩn đo lường đặc biệt có độ đồng nhất và ổn định nhất định đối với một hoặc một số thuộc tính. Chất chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị, phương tiện đo, đánh giá phương pháp đo hoặc để xác định giá trị về thành phần, tính chất của vật liệu hoặc chất khác.

16. Mẫu chuẩn được chứng nhận (certified reference material – viết tắt là CRM): là mẫu chuẩn có kèm theo giấy chứng nhận, trong đó một hay nhiều giá trị về tính chất của nó được chứng nhận, theo đó các giá trị về tính chất được biểu thị ra và mỗi giá trị được chứng nhận có kèm theo thông tin về độ không đảm bảo tương ứng ở mức tin cậy quy định.

17. Mẫu kiểm soát phòng thí nghiệm (laboratory control sample): là một mẫu đã biết trước nồng độ được chuẩn bị từ chất chuẩn có nồng độ nằm trong phạm vi đo của thiết bị hoặc khoảng làm việc của đường chuẩn được sử dụng để kiểm tra quá trình hoạt động thiết bị, theo dõi quá trình phân tích.

18. Mẫu thêm chuẩn (spike sample/ matrix spike): là mẫu đã được bổ sung một lượng chất cần phân tích biết trước nồng độ trên nền mẫu thực. Mẫu thêm chuẩn được chuẩn bị và phân tích như mẫu thực để đánh giá quá trình phân tích.

19. So sánh liên phòng thí nghiệm (interlaboratory comparisons): là việc tổ chức thực hiện và đánh giá các phép đo hoặc phép thử trên cùng mẫu thử hoặc trên mẫu thử tương tự nhau bởi hai hay nhiều phòng thí nghiệm theo những điều kiện xác định.

20. Thử nghiệm thành thạo (proficiency testing): là hoạt động đánh giá việc thực hiện của các bên tham gia đo, phân tích theo tiêu chí đã được thiết lập thông qua các so sánh liên phòng thí nghiệm.

21. Kế hoạch bảo đảm chất lượng (quality assurance project plan - viết tắt là QAPP): là bản kế hoạch mô tả toàn bộ các thủ tục bảo đảm chất lượng cần thiết, các hoạt động kiểm soát chất lượng và các hoạt động kỹ thuật khác cần được thực hiện của một chương trình quan trắc môi trường, để bảo đảm các kết quả thu được đáp ứng các yêu cầu đề ra.

22. Giới hạn phát hiện của phương pháp (method detection limit - viết tắt là MDL): là nồng độ nhỏ nhất của chất trong mẫu khi phân tích cho ra tín hiệu sai khác đáng kể so với tín hiệu của mẫu trắng với độ tin cậy 99%.

23. Giới hạn phát hiện của thiết bị (instrument detection limit - viết tắt là IDL): là giá trị thấp nhất của một chất cần phân tích được phát hiện lớn hơn năm lần tín hiệu nhiễu của thiết bị.

24. Kiểm tra kỹ thuật: là kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường và cơ cấu chỉnh của phương tiện đo theo tài liệu kỹ thuật.

25. Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường. Hoạt động kiểm định phải được thực hiện bởi tổ chức kiểm định được cơ quan có thẩm quyền công nhận khả năng kiểm định.

26. Hiệu chuẩn: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo. Hoạt động hiệu chuẩn phải được thực hiện bởi các tổ chức có chức năng và năng lực theo đúng quy định của pháp luật về đo lường (có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân lực thực hiện).

27. Quan trắc môi trường: là hoạt động lấy mẫu, đo các thông số ngay tại hiện trường hoặc được bảo quản và vận chuyển về để xử lý, phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm.

28. TCVN: tiêu chuẩn quốc gia.

29. QCVN: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

30. ISO: tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế.

31. SMEWW: viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water” là các phương pháp chuẩn kiểm tra nước và nước thải.

32. US EPA method: phương pháp của Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.

33. NIOSH: tiêu chuẩn của Viện An toàn và Sức khỏe lao động Hoa Kỳ.

34. OSHA: viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Occupational Safety and Health Administration” là Cơ quan An toàn Nghề nghiệp và Sức khỏe Hoa Kỳ.

35. MASA: viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Method of Air Sampling and

Analysis” là phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu khí của Tổ chức Intersociety Committee.

36. ASTM: viết tắt của cụm từ tiếng Anh “American Society for Testing and Materials” là Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ.

37. AS: viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Australian Standard” là tiêu chuẩn quốc gia của Úc.

38. JIS: viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Japanese Industrial Standard” là tiêu chuẩn công nghiệp của Nhật Bản.

39. IS: viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Indian Standard” là tiêu chuẩn của Ấn Độ.

40. Phương pháp lấy mẫu đẳng động lực (isokinetic) là phương pháp lấy mẫu bảo đảm điều kiện vận tốc hút của bơm lấy mẫu tại đầu hút mẫu bằng vận tốc khí thải tại điểm hút mẫu.

41. Thiết bị đo trực tiếp: là thiết bị được đưa vào môi trường cần đo và hiển thị tức thời giá trị của thông số cần đo.

42. Đặc tính kỹ thuật là những thông số, tính năng kỹ thuật cơ bản của các thiết bị quan trắc môi trường không khí tự động.

43. Quan trắc tự động, liên tục là quá trình đo đạc, phân tích liên tục theo thời gian các thông số môi trường bằng các thiết bị đo hoặc phân tích tự động.

44. Trạm quan trắc tự động cố định là trạm quan trắc được lắp đặt cố định và lâu dài tại vị trí xác định và có khả năng tự động quan trắc các thông số môi trường.

45. Trạm quan trắc tự động, di động là trạm quan trắc được lắp đặt trên phương tiện chuyên dụng, có khả năng di chuyển đến các vị trí cần quan trắc và tự động quan trắc các thông số môi trường.

46. Độ chính xác: là mức độ gần nhau giữa giá trị đại lượng đo được và giá trị đại lượng thực của đại lượng đo;

47. Độ chụm: là mức độ gần nhau giữa các số chỉ hoặc các giá trị đại lượng đo được nhận được bởi phép đo lặp trên các đối tượng như nhau hoặc tương tự nhau trong điều kiện quy định.
;

48. Giá trị độ chia: là giá trị thể hiện bằng đơn vị đo, chênh lệch giữa hai giá
trị khắc vạch liền kề hoặc giữa hai giá trị chỉ liền kề;

49. Giới hạn phát hiện: Giá trị đại lượng đo được, nhận được bằng một thủ tục đo xác định, theo đó xác suất khẳng định sai sự không có mặt của thành phần trong vật liệu là β, ứng với xác suất khẳng định sai sự có mặt của nó là α

50. Độ phân giải của thiết bị: là sự khác nhau nhỏ nhất giữa các số chỉ hiển thị có thể phân biệt được rõ ràng.

51. Độ trôi của thiết bị: là sự thay đổi liên tục hoặc tăng/ giảm theo thời gian của số chỉ, gây ra do những thay đổi trong tính chất đo lường của phương tiện đo

52. Thời gian đáp ứng là khoảng thời gian giữa thời điểm khi giá trị đại lượng đầu vào của phương tiện đo hoặc hệ thống đo chịu sự thay đổi đột ngột giữa hai giá trị đại lượng không đổi đã quy định và thời điểm khi số chỉ tương ứng nằm trong giới hạn quy định quanh giá trị ổn định cuối cùng của nó.

Chương II

QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Điều 5. Xây dựng chương trình quan trắc môi trường

1. Chương trình quan trắc chất lượng môi trường được thiết kế xây dựng phù hợp với mục tiêu quan trắc môi trường. Việc xác định mục tiêu quan trắc môi trường phải căn cứ vào chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường, quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường, thông tin cần thu thập theo yêu cầu của cơ quan nhà nước về môi trường.

2. Căn cứ vào mục tiêu quan trắc môi trường, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc đưa vào chương trình quan trắc với tần suất phù hợp, đáp ứng mục tiêu quan quan trắc, thời gian, tần suất, thành phần và thông số quan trắc hợp lý, tối ưu.

3. Chương trình quan trắc chất lượng môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường phải thường xuyên được rà soát, điều chỉnh, bổ sung trên nguyên tắc duy trì, mở rộng điểm quan trắc phù hợp với quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường.

4. Thiết kế chương trình quan trắc môi trường phải bao gồm việc lập kế hoạch thực hiện bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này.

Điều 6. Quan trắc không khí xung quanh

1. Thông số quan trắc môi trường không khí xung quanh bao gồm: các thông số khí tượng (hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, áp suất), SO2, CO, NO2, O3, H2S, NH3, benzen, toluen, xylen, styren, acetonitril, benzidin, naphtalen, acetaldehyde, anilin, cloroform, formaldehyt, tetracloetylen, vinyl clorua, phenol, CH4, methyl mercaptan, acrylonitril, acrolein, hydrocacbin, n-octan, xyanua, PAHs, cylohexan, n-heptan, Cl2, HF, HCN, H3PO4, H2SO4, HBr, HNO3, HCl, Ni, Hg, Mn, As, Cd, Cr6+, asin (AsH3), tổng bụi lơ lửng (TSP), PM10, PM2.5, Pb, tổng polyclobiphenyl (PCBs), tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF), các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCBs) và các thông số khác theo yêu cầu của chương trình quan trắc môi trường. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc không khí xung quanh quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư này.

2. Đối với chương trình quan trắc môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh, tối thiểu phải lựa chọn các thông số: khí tượng, SO2, CO, NO2, O3, Tổng bụi lơ lửng TSP, Pb với tần suất 02 tháng/lần (06 lần/năm) cho mọi vị trí quan trắc. Tùy thuộc vào mục tiêu chương trình quan trắc, đặc điểm của vị trí quan trắc để bổ sung các thông số khác với tần suất phù hợp.

Điều 7. Quan trắc tiếng ồn, độ rung

1. Thông số quan trắc tiếng ồn, bao gồm: mức âm tương đương (Leq), mức âm tương đương cực đại (Lmax) và cường độ dòng xe (đối với tiếng ồn giao thông đường bộ).

2. Thông số quan trắc độ rung: mức gia tốc rung (dB) hoặc gia tốc rung (m/s2).

3. Phương pháp quan trắc tiếng ồn tuân theo TCVN 7878 (gồm 2 phần TCVN 7878-1:2008 và TCVN  7878-2:2010) - Âm học - Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường.

Đối với tiếng ồn giao thông đường bộ, ngoài việc đo tiếng ồn thì cần phải xác định cường độ dòng xe (số xe/giờ) bằng phương pháp đếm thủ công hoặc thiết bị tự động. Phải tiến hành phân loại các loại xe trong dòng xe khi xác định cường độ dòng xe, gồm: mô tô, xe máy; ô tô con; xe tải hạng nhẹ và xe khách; xe tải hạng nặng và xe buýt.

4. Phương pháp quan trắc độ rung: tuân theo TCVN 6963:2001 - Rung và chấn động - Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - Phương pháp đo.

5. Đối với chương trình quan trắc môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh, tần suất quan trắc tiếng ồn, độ rung tối thiểu 02 lần/năm.

Điều 8. Quan trắc nước mặt

1. Thông số quan trắc môi trường nước mặt lục địa bao gồm: nhiệt độ, pH, DO, EC, TDS, ORP, độ đục, độ muối, độ màu, độ kiềm, độ cứng tổng số, TSS, BOD5, COD, TOC, NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, CN-, Cl-, F-, S2-, tổng N, tổng P, Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, As, Hg, tổng crôm (Cr), Cr6+, tổng coliforms, E.Coli, tổng dầu, mỡ; tổng phenols, hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, hóa  chất  bảo vệ thực vật photpho hữu cơ, tổng hoạt độ phóng xạ α, tổng hoạt độ phóng xạ β, tổng polyclobiphenyl (PCBs), tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF), các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCBs), thực vật nổi, động vật nổi, động vật đáy, chất hoạt động bề mặt và các thông số khác theo yêu cầu của chương trình quan trắc môi trường. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc chất lượng nước mặt quy định tại Phụ lục 2.2 Thông tư này.

2. Đối với chương trình quan trắc môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh, tối thiểu phải lựa chọn các thông số: pH, TSS, DO, COD, BOD5, NH4+, PO43-, tổng coliforms với tần suất 02 tháng/lần (06 lần/năm) cho mọi vị trí quan trắc. Tùy thuộc vào mục tiêu chương trình quan trắc, đặc điểm của vị trí quan trắc để bổ sung các thông số khác với tần suất phù hợp.

Điều 9. Quan trắc nước dưới đất

1. Thông số quan trắc môi trường nước dưới đất bao gồm: nhiệt độ, pH, DO, EC, TDS, ORP, độ đục, độ muối, độ kiềm, độ cứng tổng số, TSS, BOD5, COD, chỉ số pecmanganat, NH4+, PO43-, NO2-, NO3-, H2CO3-, SO42-, CO32-, CN-,   Cl-, F-, S2-, tổng N, tổng P, Fe, Mn, Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, As, Hg, Se, Al, tổng crôm (Cr),         Cr6+, Co, tổng coliforms, E.coli; tổng dầu, mỡ; tổng phenols, tổng hoạt độ phóng xạ α, tổng hoạt độ phóng xạ β, PAHs, hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, hóa  chất  bảo vệ thực vật photpho hữu cơ, tổng polyclobiphenyl (PCBs), tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF), các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCBs), chất hoạt động bề mặt và các thông số khác theo yêu cầu của chương trình quan trắc môi  trường. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc chất lượng nước dưới đất quy định tại Phụ lục 2.3 Thông tư này.

2. Đối với chương trình quan trắc môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh, tối thiểu phải lựa chọn các thông số: pH, TSS, TDS, chỉ số pecmanganat, BOD5, NH4+, PO43-, Fe với tần suất 03 tháng/lần (04 lần/năm) cho mọi vị trí quan trắc. Tùy thuộc vào mục tiêu chương trình quan trắc, đặc điểm của vị trí quan trắc để bổ sung các thông số khác với tần suất phù hợp.

Điều 10. Quan trắc nước biển

1. Thông số quan trắc môi trường nước biển bao gồm: nhiệt độ, pH, DO, EC, độ muối, độ trong suốt, độ đục, TDS, các thông số khí tượng hải văn, TSS, BOD5, NH4+, PO43-, NO2-, NO3-, F-, S2-, CN-, Pb, Fe, Zn, Cu, Mn, Cd, Hg (chỉ áp dụng cho nước biển ven bờ và gần bờ), As, tổng crôm (Cr), Cr6+, tổng N, tổng P; tổng dầu, mỡ; tổng dầu mỡ khoáng, tổng phenols, động vật nổi, động vật đáy, hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ, coliforms và các thông số khác theo yêu cầu của chương trình quan trắc môi  trường. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc chất lượng nước biển quy định tại Phụ lục 2.4 Thông tư này.

2. Chương trình quan trắc môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh, phải lựa chọn các thông số: pH, TSS, DO, BOD5, NH4+, PO43-, tổng dầuu mỡ khoáng, tổng coliforms với tần suất tối thiểu 03 tháng/lần (04 lần/năm) cho mọi vị trí quan trắc nước biển ven bờ; các thông số pH, As, Cd, tổng phenols, tổng dầu mỡ khoáng cho nước biển gần bờ và nước biển xa bờ với tần suất tối thiểu 01 lần/năm. Tùy thuộc vào mục tiêu chương trình quan trắc, đặc điểm của vị trí quan trắc để bổ sung các thông số khác với tần suất phù hợp.

Điều 11. Quan trắc nước mưa

1. Thông số quan trắc chất lượng nước mưa bao gồm: nhiệt độ, pH, EC, TDS, các thông số khí tượng, Cl-, F-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-, NH4+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+ và các thông số khác theo yêu cầu của chương trình quan trắc môi trường. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc nước mưa quy định tại Phụ lục 2.5 Thông tư này.

2. Căn cứ vào mục tiêu quan trắc và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc.

3. Tần suất và thời gian quan trắc:

a. Mẫu nước mưa theo trận: các mẫu nước mưa được lấy theo mỗi trận mưa và phải xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc mỗi trận mưa.

b. Mẫu nước mưa theo ngày: trường hợp không thể thực hiện việc lấy và phân tích mẫu theo mỗi trận mưa thì lấy mẫu theo ngày (liên tục trong 24 giờ). Thời gian lấy mẫu của một ngày bắt đầu từ 8 giờ sáng và mẫu phải được giữ nguyên vẹn trong và sau khi lấy (được bảo quản lạnh hoặc thêm các hóa chất bảo quản thích hợp).

c. Mẫu nước mưa theo tuần: trường hợp không thể thực hiện việc lấy và phân tích mẫu theo ngày thì có thể tiến hành lấy mẫu theo tuần, tức là gộp các mẫu ngày lại trong vòng 01 tuần hoặc lấy liên tục trong 01 tuần khi mà mẫu được giữ nguyên vẹn trong và sau khi lấy (được bảo quản lạnh hoặc sử dụng các hóa chất bảo quản phù hợp).

Điều 12. Quan trắc chất lượng đất

1. Thông số quan trắc môi trường đất bao gồm: độ ẩm, thành phần cấp hạt, pH, EC, Cl-, SO42-, PO43-, NO3-, NH4+, tổng N, tổng P, tổng K, cacbon hữu cơ, As, Cd, Pb, Zn, Hg, tổng crôm (Cr), Cu, hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ, tổng polyclobiphenyl (PCBs), tổng dioxin/furan, PCDD/PCDF, các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCBs) và các thông số khác theo yêu cầu của chương trình quan trắc môi trường. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc chất lượng nước biển quy định tại Phụ lục 2.6 Thông tư này.

2. Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc với tần suất tối thiểu 01 lần/năm.

Điều 13. Quan trắc chất lượng trầm tích

1. Thông số quan trắc chất lượng trầm tích bao gồm: As, Cd, Pb, Zn, Hg, tổng crôm (Cr), Cu, hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ, tổng polyclobiphenyl (PCBs), tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF), các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCBs), các hợp chất hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) và các thông số khác theo yêu cầu của chương trình quan trắc môi  trường. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc chất lượng nước biển quy định tại Phụ lục 2.7 Thông tư này.

2. Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc với tần suất tối thiểu 01 lần/năm.

Chương III

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI VÀ BÙN THẢI TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

Điều 14. Quan trắc nước thải

1. Các thông số quan trắc nước thải bao gồm: nhiệt độ, pH, TDS, vận tốc, lưu lượng, độ màu, BOD5, COD, TSS, NH4+, tổng N, tổng P, NO2-, NO3-, PO43-, clo dư, Cl-, As, Cd, Pb, Cr6+, Cr3+, tổng crôm (Cr), Cu, F-, Zn, Mn, Ni, tổng phenols, Fe, S2-, CN-, Sn, Hg, hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ, hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, các hợp chất polyclobiphenyl (PCBs), tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF), các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin        (dl-PCBs); dầu, mỡ động thực vật; tổng dầu, mỡ khoáng; tổng hoạt độ phóng xạ α, tổng hoạt độ phóng xạ β, coliform, salmonella, shigella, vibrio cholera, halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ (AOX), chất hoạt động bề mặt và các thông số khác theo yêu cầu của chương trình quan trắc môi  trường. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc nước thải quy định tại Phụ lục 2.8 Thông tư này.

2. Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường, loại hình sản xuất, quy mô, đặc điểm nguồn thải và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc.

Điều 15. Quan trắc khí thải

1. Các thông số quan trắc khí thải bao gồm: vận tốc và lưu lượng, khối lượng mol phân tử khí khô, hàm ẩm, O2, nhiệt độ, áp suất, CO2, bụi (PM), bụi PM10, SO2, NOx (NO và NO2), độ khói, CO, H2SO4, cacbonyl sunfua (COS), CS2, Pb, tổng florua (F-), hợp chất hữu cơ; dioxin/furan (PCDD/PCDF), các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB); tổng các chất hữu cơ không bao gồm metan (TGNMO), H2S, HBr, Cl2, Br2, HF, HCl, NH3; kim loại gồm antimon (Sb), As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Se, Ag, Tali (Tl) và Zn, Hg, và hợp chất hidrocacbon đa vòng thơm (PAHs) và các thông số khác theo yêu cầu của chương trình quan trắc môi  trường. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc khí thải quy định tại Phụ lục 2.9 Thông tư này.

2. Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường, loại hình sản xuất, quy mô, đặc điểm nguồn thải và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc.

3. Đối với các thông số SO2, NOx (NO và NO2), CO và O2: ngoài việc lấy mẫu tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm, có thể sử dụng phương pháp đo trực tiếp tại hiện trường khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này. Các thông số đo nhanh tại hiện trường thực hiện 03 lần để đánh giá độ chụm của các lần đo và lấy kết quả trung bình.

4. Mẫu khí thải được lấy vào thời điểm hoạt động sản xuất của cơ sở đạt tối thiểu 50% công suất thiết kế. Cơ sở phải vận hành hoạt động ổn định trong suốt thời gian lấy mẫu.

Điều 16. Quan trắc bùn thải từ hệ thống xử lý nước

1. Các thông số quan trắc bùn thải từ hệ thống xử lý nước bao gồm: pH, CN-, tổng dầu mỡ, phenols, benzene, clorobenzen, touen, naptalen, hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ, hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, kim loại gồm:  As, Ba, Ag, Cd, Pb, Co, Zn, Ni, Se, Hg, Cr6+ và các thông số khác theo yêu cầu của chương trình quan trắc môi  trường. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc bùn thải từ hệ thống xử lý nước quy định tại Phụ lục 2.10 Thông tư này.

2. Căn cứ vào các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường, loại hình sản xuất, quy mô, đặc điểm nguồn thải và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc.

Chương IV

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Điều 17. Yêu cầu về diện tích phòng thí nghiệm, công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động

1. Tổ chức tham gia hoạt động quan trắc môi trường phải có phòng thí nghiệm đủ diện tích để bố trí hợp lý các phân khu chức năng, tách biệt các hoạt động thử nghiệm không tương thích để không làm ảnh hưởng lẫn nhau và bố trí đủ không gian cần thiết theo yêu cầu cho từng hoạt động thử nghiệm.

2. Chất thải từ hoạt động của phòng thí nghiệm phải được phân loại theo tính chất, được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định pháp luật.

3. Phải xây dựng chương trình, nội quy, quy định về phòng chống cháy nổ và an toàn lao động tại phòng thí nghiệm và khi đi quan trắc hiện trường để phổ biến, hướng dẫn cho toàn thể người lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người thực hiện quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm.

Điều 18. Hệ thống quản lý chất lượng quan trắc môi trường

1.  Tổ chức phải áp dụng một tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế để xây dựng một hệ thống quản lý nhằm đảm bảo chất lượng kết quả quan trắc. Hệ thống quản lý chất lượng phải thiết lập bằng văn bản và phổ biến cho người lao động để biết và thực hiện. Hệ thống quản lý chất lượng phải được duy trì và liên tục cải tiến phù hợp với phạm vi hoạt động, bảo đảm tính khách quan và chính xác của các kết quả quan trắc.

2. Hàng năm, tổ chức phải lập kế hoạch và tự đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng. Việc đánh giá bao gồm đánh giá hệ thống hồ sơ tài liệu liên quan đến quản lý chất lượng và đánh giá các hoạt động quan trắc môi trường nhằm kiểm tra và xác nhận mức độ tuân thủ của tổ chức thực hiện đối với các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng. Sau khi đánh giá, tổ chức phải có các biện pháp khắc phục, cải tiến các lỗi phát hiện (nếu có).

Điều 19. Hoạt động thử nghiệm thành thạo

1. Tổ chức phải định kỳ tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo tối thiểu 2 năm/ lần cho các thông số, thành phần môi trường thực hiện quan trắc do Tổng cục Môi trường và các đơn vị có năng lực phù hợp theo ISO/IEC 17043 tổ chức. Đối với một số thông số không có nhà cung cấp PT, tổ chức có thể tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng với quy mô tối thiểu 4 phòng thí nghiệm tham gia.

2. Thực hiện đánh giá kết quả tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo. Đối với các kết quả có giá trị │Zscore│> 2, tổ chức phải đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa các lỗi đã phát hiện.

3. Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, đánh giá tay nghề, kỹ năng thực hiện quan trắc môi trường nội bộ cho cán bộ thực hiện quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm. Nhân viên mới cần được đào tạo thực hành thử nghiệm ít nhất 02 tháng và cần có hồ sơ thể hiện đã được kiểm tra việc thực hiện thử nghiệm đạt được độ chính xác theo yêu cầu của các phép thử cụ thể trước khi giao nhiệm vụ thử nghiệm chính thức. Các cán bộ mới được giao nhiệm vụ thử nghiệm cần cử người có chuyên môn, kinh nghiệm hướng dẫn và giám sát ít nhất là 01 năm.

Điều 20. Bảo đảm chất lượng kiểm soát chất lượng trong hoạt động quan trắc hiện trường

1. Có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ thực hiện quan trắc môi trường. Người thực hiện quan trắc hiện trường phải được đào tạo với chuyên ngành phù hợp với công việc được giao và chỉ được giao chính thức thực hiện quan trắc hiện trường khi được đánh giá là đạt theo yêu cầu của tiêu chí nội bộ và đã tham gia các khóa đào tạo về an toàn phục vụ công tác đi hiện trường được đánh giá là đạt yêu cầu.

2. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất và chất chuẩn, phương tiện vận chuyển, an toàn bảo hộ lao động theo chương trình, kế hoạch quan trắc hiện trường đã thiết lập.

3. Hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn: được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của từng phương pháp quan trắc, được đựng trong các bình chứa phù hợp, có dán nhãn thể hiện đầy đủ các thông tin về: tên hoặc loại hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn; tên nhà sản xuất; nồng độ; ngày chuẩn bị; người chuẩn bị; thời gian sử dụng và các thông tin khác (nếu có).

4. Phải kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và đảm bảo các thiết bị được kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ theo quy định trước khi ra hiện trường.

5. Thực hiện lấy mẫu theo phương pháp phù hợp. Các mẫu được chứa vào dụng cụ chứa mẫu phải sạch và phù hợp với từng thông số quan trắc, không làm ảnh hưởng hoặc biến đổi chất lượng của mẫu và được dán nhãn để nhận biết. Nhãn mẫu thể hiện các thông tin về thông số quan trắc, mã mẫu (ký hiệu mẫu), thời gian lấy mẫu và các thông tin khác (nếu có).

6. Mẫu kiểm soát chất lượng (mẫu QC) được lấy tại hiện trường là mẫu trắng vận chuyển, mẫu trắng thiết bị, mẫu trắng hiện trường, mẫu lặp hiện trường hoặc các mẫu QC khác với số lượng phù hợp theo yêu cầu của chương trình quan trắc hoặc chương trình bảo đảm chất lượng quan trắc hiện trường đề ra. Chương trình quan trắc có số lượng dưới 20 mẫu tối thiểu phải lấy 01 mẫu lặp hiện trường và 01 mẫu trắng hiện trường hoặc mẫu trắng thiết bị. Các mẫu QC hiện trường phải được giao nhận, mã hóa và phân tích trong phòng thí nghiệm như các mẫu khác.

7. Biên bản lấy mẫu hiện trường được thực hiện và hoàn thành ngay sau khi kết thúc việc lấy mẫu tại hiện trường.

8. Phương pháp bảo quản và vận chuyển mẫu: mẫu được bảo quản và xử lý sơ bộ (nếu có) tại hiện trường phải phù hợp với các thông số quan trắc. Việc vận chuyển mẫu phải bảo toàn mẫu về chất lượng và số lượng. Thời gian vận chuyển và nhiệt độ bảo quản mẫu trong quá trình vận chuyển tuân theo các văn bản, quy định hiện hành đối với từng thông số quan trắc. Cần có phương án vận chuyển hợp lý để đảm bảo quy định thời gian tiến hành phân tích sau khi lấy mẫu đối với một số thông số quan trắc.

9. Giao và nhận mẫu: phải có biên bản giao và nhận mẫu, trong đó có đầy đủ tên, chữ ký của các bên có liên quan. Mẫu phải được mã hóa trước khi giao cho bộ phận phân tích và mã mẫu (ký hiệu mẫu) được gắn với mẫu trong suốt thời gian tồn tại của mẫu.

10. Phương pháp quan trắc tại hiện trường được lựa chọn phù hợp được quy định tại Phụ lục II Thông tư này. Đối với các thông số đo tại hiện trường phải sử dụng mẫu chuẩn (dung dịch chuẩn, khí chuẩn) để kiểm soát chất lượng các kết quả đo tại hiện trường. Đối với các thông số môi trường nước, khi tiến hành đo tại hiện trường phải tiến hành đo lặp mẫu để đánh giá độ chụm của các kết quả đo.

Điều 21. Bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường

1. Có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ thực hiện phân tích môi trường. Người thực hiện phân tích phải được đào tạo trong lĩnh vực phân tích môi trường phù hợp với công việc được giao và chỉ được giao chính thức thực hiện phân tích khi được đánh giá là đạt theo yêu cầu của tiêu chí nội bộ.

2. Các phương pháp phân tích phải được phê duyệt để đánh giá sự phù hợp theo điều kiện áp dụng thực tế của phòng thí nghiệm trước khi đưa vào triển khai thực hiện. Người thực hiện phê duyệt, đánh giá sự phù hợp của phương pháp ít nhất phải có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực được phân công. Việc phê duyệt phương pháp phải được lập thành báo cáo theo quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này và xác định được các đại lượng đặc trưng như sau:

a. Xác định và công bố giới hạn phát hiện của phương pháp: theo quy định của US EPA tại 40 CFR Part 136, Appendix B: “Definition and Procedure for the Determination of the Method Detection Limit-Revision 2”;

b. Đánh giá độ chính xác, độ chụm bao gồm độ lặp lại (RPD) và độ tái lập theo TCVN 6910:2000 và quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

c. Ước lượng độ không đảm bảo đo (U) theo TCVN 9595-3:2013;

3. Xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho các phương pháp phân tích đã được phê duyệt. Một quy trình thao tác chuẩn tối thiểu phải bao gồm các nội dung theo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn: được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của từng phương pháp quan trắc, được đựng trong các bình chứa phù hợp, có dán nhãn thể hiện đầy đủ các thông tin về: tên hoặc loại hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn; tên nhà sản xuất; nồng độ; ngày chuẩn bị; người chuẩn bị; thời gian sử dụng và các thông tin khác (nếu có).

5. Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và hiệu chuẩn các thiết bị phân tích môi trường:

6. Kiểm soát các điều kiện môi trường phòng phân tích, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả phân tích hoặc không ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng của các phép phân tích.

7. Quản lý mẫu: Khi tiếp nhận để phân tích, mẫu phải đáp ứng các điều kiện về bảo quản mẫu phù hợp với từng thông số phân tích theo quy định. Mẫu phải được mã hóa và mã mẫu được gắn với mẫu trong suốt thời gian lưu mẫu tại tổ chức thực hiện phân tích môi trường. Các mẫu sau khi được phân tích xong cần phải được lưu giữ và bảo quản trong một thời gian theo các quy định hiện hành để sử dụng trong trường hợp cần kiểm tra và phân tích lại;

8. Kiểm soát chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường: Ngoài các mẫu QC hiện trường được phân tích, mẫu QC phòng thí nghiệm bắt buộc phải được phân tích trong từng mẻ mẫu. Số lượng mẫu QC tối thiểu cần thực hiện trong mỗi mẻ mẫu phải đủ để kiểm tra sự nhiễm bẩn của dụng cụ, hóa chất, thuốc thử, các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá độ chụm, độ chính xác của kết quả phân tích. Mẫu QC sử dụng trong phòng thí nghiệm gồm: mẫu trắng thiết bị, mẫu trắng phương pháp, mẫu lặp, mẫu thêm chuẩn, mẫu chuẩn đối chứng, mẫu chuẩn được chứng nhận, chuẩn thẩm tra, hoặc mẫu QC khác do phương pháp tiêu chuẩn và chương trình quan trắc yêu cầu hoặc chương trình bảo đảm chất lượng của tổ chức đề ra;

9. Xây dựng tiêu chí chấp nhận kiểm soát chất lượng theo phương pháp tiêu chuẩn yêu cầu và theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 22. Sử dụng và quản lý thiết bị quan trắc môi trường

1. Thiết bị quan trắc môi trường trước khi đưa vào sử dụng phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về chất lượng, sản phẩm hàng hóa. Thiết bị quan trắc môi trường phải được kiểm soát về đo lường (kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm) theo quy định của pháp luật hiện hành về đo lường.

2. Sử dụng thiết bị quan trắc môi trường phải bảo đảm theo đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, quy trình sử dụng thiết bị, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam.

3. Trước khi sử dụng, các thiết bị quan trắc môi trường phải được kiểm tra (kiểm tra bên ngoài, kiểm tra kỹ thuật và kiểm tra độ chính xác). Trường hợp phát hiện thiết bị không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định thì phải ngừng sử dụng, lập biên bản và lưu lại trong hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường.

4. Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị quan trắc môi trường: Phải lập kế hoạch và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế định kỳ các thiết bị quan trắc môi trường theo hướng dẫn của nhà sản xuất và quy trình sử dụng thiết bị.

5. Hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường: Tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường có trách nhiệm lập hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường. Hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường được lưu giữ tại tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường và sẵn sàng xuất trình hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường gồm:

a. Danh mục và đặc tính kỹ thuật của thiết bị quan trắc; hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất;

b. Quy trình thao tác chuẩn, quy trình kiểm tra;

c. Sổ theo dõi giao nhận, sử dụng thiết bị;

d. Sổ theo dõi việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh,

phụ kiện;

e. Hồ sơ kiểm soát về đo lường của thiết bị quan trắc;

f. Giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và các giấy tờ chứng minh chủ sở hữu thiết bị của tổ chức.

Điều 23. Quản lý dữ liệu quan trắc môi trường

1. Số liệu quan trắc hiện trường và phân tích môi trường phải được kiểm tra, xử lý thống kê và đánh giá.

a. Kiểm tra kết quả: kiểm tra tổng hợp về tính hợp lý của kết quả quan trắc và phân tích môi trường. Việc kiểm tra dựa trên hồ sơ của mẫu (biên bản quan trắc tại hiện trường, biên bản giao và nhận mẫu, biên bản đo tại hiện trường, biểu ghi kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm,…) kết quả mẫu QC (mẫu trắng, mẫu lặp, mẫu chuẩn,…).

b. Xử lý thống kê: căn cứ theo lượng mẫu và nội dung của báo cáo, việc xử lý thống kê có thể sử dụng các phương pháp khác nhau nhưng tối thiểu phải có các số liệu thống kê về giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, giá trị trung bình, số giá trị vượt chuẩn.

c. Đánh giá kết quả: so sánh, đối chiếu các kết quả quan trắc đã được kiểm tra, xử lý thống kê với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

2. Toàn bộ tài liệu, dữ liệu, hồ sơ có liên quan đến hoạt động quan trắc hiện trường và phân tích môi trường phải được tập hợp đầy đủ, bảo đảm tính trung thực, kịp thời và được lưu giữ, quản lý theo quy định.

3. Hồ sơ gốc của hoạt động quan trắc hiện trường và phân tích môi trường phải được lưu giữ và sẵn sàng cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. Hồ sơ gốc bao gồm:

a. Hồ sơ quan trắc hiện trường gồm: biên bản lấy mẫu tại hiện trường, biên bản giao và nhận mẫu, phiếu kết quả đo tại hiện trường, biên bản đo lặp mẫu tại hiện trường, dữ liệu gốc được in hoặc sao lưu trong bộ nhớ từ các thiết bị đo trực tiếp tại hiện trường, kết quả tính toán, quan trắc hiện trường;

b. Hồ sơ phân tích môi trường gồm: biên bản phân tích, báo cáo kết quả phân tích, dữ liệu gốc được in hoặc sao lưu trong bộ nhớ từ các thiết bị phân tích;

c. Hồ sơ thực hiện công tác bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng hiện trường và phân tích môi trường tối thiểu bao gồm biên bản lấy mẫu và kết quả mẫu kiểm soát chất lượng hiện trường, kết quả kiểm tra thiết bị bằng chất chuẩn tại hiện trường, kết quả mẫu kiểm soát chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường;

4. Dữ liệu trong hoạt động quan trắc hiện trường và phân tích môi trường phải bảo đảm đầy đủ, thống nhất với hồ sơ quan trắc hiện trường và hồ sơ phân tích môi trường; phù hợp, thống nhất với thời gian, vị trí lấy mẫu và thời gian, thông số phân tích; phù hợp, thống nhất với phương pháp, thiết bị quan trắc; phù hợp với tiêu chí chấp nhận kết quả phép đo.

5. Trường hợp phát hiện các sai sót trong các hoạt động quan trắc môi trường thì số liệu phải được kiểm tra lại hoặc huỷ bỏ không sử dụng số liệu cho mục đích viết báo cáo kết quả quan trắc. Các tài liệu, số liệu ban đầu trước khi hủy bỏ phải được lưu giữ coi như hồ sơ gốc, dùng trong các trường hợp cần tra cứu.

CHƯƠNG 5

YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Điều 24. Yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quan trắc nước mặt tự động, liên tục

Trạm quan trắc nước mặt tự động phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như sau: (nước mặt có 3 kiểu: Trạm nước sông (nước ngọt); Trạm nước cửa sông (nước lợ); Trạm nước biển (nước mặn) và đối với mỗi mục địch thì thông số khác

1. Thông số quan trắc:

a) Nhóm thông số bắt buộc gồm các thông số: nhiệt độ (oC), độ pH (pH),
hàm lượng ôxy hoà tan (DO), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Nhu cầu oxy hoá học (COD), Nitrat (N-NO3-). Thông số Nhiệt độ có thể được trích xuất từ các đầu đo khác nếu các đầu đo đó có thể đo nhiệt độ.  (không lấy thông số trong Nghị định 40 sang đây, thông số do mục địch sử dụng)

b) Ngoài các thông số quan trắc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, căn cứ vào mục tiêu quan trắc, đặc điểm khu vực quan trắc, Trạm quan trắc nước mặt tự động có thể quan trắc các thông số gồm có: tổng chất rắn hoà tan (TDS), amôni (N-NH4+), Tổng nitơ (TN), Tổng Phôtpho (TP), tổng hợp chất hữu cơ các bon (TOC) và các thông số khác.

Điều chỉnh thành

Các thông số quan trắc căn cứ vào mục tiêu quan trắc, đặc điểm khu vực quan trắc, Trạm quan trắc nước mặt tự động có thể quan trắc các thông số: nhiệt độ (oC), độ pH (pH), hàm lượng ôxy hoà tan (DO), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Nhu cầu oxy hoá học (COD), Nitrat (N-NO3-); độ mặn; tổng chất rắn hoà tan (TDS), amôni (N-NH4+), Tổng nitơ (TN), Tổng Phôtpho (TP), tổng hợp chất hữu cơ các bon (TOC) và các thông số khác.

2. Vị trí quan trắc:

Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể lắp đặt các trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục để theo dõi diễn biến chất lượng nước và cảnh báo nguy cơ ô nhiễm môi trường, ưu tiên việc lắp đặt các trạm quan trắc tự động đảm bảo các tiêu chí sau đây:

a) Các khu vực nước được bảo vệ nghiêm ngặt, được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt hoặc bảo vệ hệ sinh thái;

b) Các khu vực đầu nguồn dòng sông gần biên giới với các quốc gia lân cận để theo dõi đánh giá chất lượng nước từ các khu vực nước ngoài giáp ranh biên giới đổ vào Việt Nam;

c) Các nguồn tiếp nhận gần khu vực tập trung cơ sở sản xuất công nghiệp có quy mô xả thải lớn, tiềm ẩn nguy cơ về sự cố môi trường để theo dõi, kịp thời cảnh báo các hiện tượng ô nhiễm môi trường.

3. Yêu cầu kỹ thuật đối với vị trí quan trắc:

a) Địa điểm lắp đặt trạm quan trắc cần được lựa chọn trên cơ sở xem xét các yếu tố: việc xây dựng trạm phải có tính khả thi, vị trí lấy mẫu có tính đại diện, nhu cầu quan trắc dài hạn, khả năng đảm bảo an toàn cho trạm và chi phí vận hành.

b) Địa điểm lắp đặt trạm cần có điều kiện thuận lợi về giao thông, điện, nước sạch, viễn thông, khoảng cách phù hợp tới điểm lấy mẫu/đặt sensor, khả năng lấy mẫu trong mùa khô, an toàn trong vận hành và bảo dưỡng, và các điều kiện cơ bản khác đảm bảo cho việc xây dựng nhà trạm.

c) Đối với trạm quan trắc trên sông, cần lựa chọn vị trí quan trắc ở đoạn sông thẳng (tối thiểu 300m về phía thượng nguồn và hạ nguồn) (nên xem xét con số việc thực tế đảm bảo 2 đầu như vậy rất khó), nơi có chất lượng nước đồng đều và vận tốc và chế độ dòng chảy tương đối ổn định, có khoảng cách tối thiểu 1km từ các cống xả nước thải và các cửa triều. Việc lựa chọn vị trí quan trắc tự động cần nhất quán, tương đồng với việc lựa chọn các vị trí quan trắc thông thường để đảm bảo tính liên tục của dữ liệu quan trắc.

d) Đối với trạm quan trắc trên hồ (nguồn nước tĩnh), cần lựa chọn vị trí quan trắc ở những khu vực có chế độ trao đổi thủy lực tốt, mang tính đại diện cho chất lượng nước của hồ, tránh chọn vị trí quan trắc tại các khu vực nước tù, nước đọng, hoặc những khu vực dễ xảy ra hiện tượng lắng trầm tích và/hoặc sinh sôi thực vật thủy sinh.

e) bổ sung yêu cầu đối với trạm nước biển

4. Thành phần cơ bản của Hệ thống gồm:

- Thiết bị quan trắc tự động, liên tục: gồm một hoặc nhiều thiết bị có khả năng đo, phân tích và đưa ra kết quả quan trắc của các thông số trong nước một cách tự động, liên tục. Căn cứ vào thông số quan trắc và nguyên lý đo, phân tích của thiết bị quan trắc để xác định phương án lắp đặt thiết bị quan trắc phù hợp, cụ thể:

- Phương án trực tiếp: các thiết bị quan trắc được đặt trực tiếp (sông, hồ, biển..), vị trí đặt các đầu đo phải cách ít nhất 10 cm từ bề mặt nước và ít nhất 15 cm từ đáy;

- Phương án gián tiếp: nước mặt được bơm lên nhà trạm vào thùng chứa mẫu và hệ thiết bị phân tích tự động (nếu có). Các đầu đo được nhúng trực tiếp vào thùng chứa mẫu bên trong nhà trạm;

- Thiết bị thu thập, lưu giữ, truyền dữ liệu (datalogger): để thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục của Hệ thống về cơ quan nhà nước về môi trường và được quy định chi tiết tại Chương … Thông tư này;

- Dung dịch chuẩn: để kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc của Hệ thống;

d) Camera: để cung cấp hình ảnh trực tuyến tại vị trí đặt các thiết bị quan trắc (khuyến khích);

- Cơ sở hạ tầng, gồm:

  - Nhà trạm: để chứa các thiết bị quan trắc của Hệ thống. Tùy theo điều kiện cụ thể tại ví trí lắp đặt, nhà trạm có thể được xây dựng dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng phải bảo đảm môi trường an toàn và ổn định cho các thiết bị bên trong nhà trạm. Vị trí nhà trạm phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:

    - Ít bị rung, lắc;

    - Ít bị tác động do bụi và các khí gây ăn mòn;

    - Có nguồn điện ổn định. Nguồn điện và các thiết bị lưu điện phải bảo đảm duy trì hoạt động liên tục, ổn định của Hệ thống và các thiết bị điện phải có các thiết bị đóng ngắt, chống quá dòng, quá áp và có thiết bị ổn áp với công suất phù hợp để bảo đảm Hệ thống hoạt động ổn định, có bộ lưu điện (UPS) bảo đảm hệ thống hoạt động tối thiểu 3 phút từ khi mất điện;

    - Thuận tiện cho công tác lắp đặt, bảo trì, an toàn cho người và thiết bị;

    - Gần vị trí quan trắc, đáp ứng quy định tại tiết e.2.3 khoản 4 Điều này.

  - Bơm lấy mẫu và ống dẫn nước (nếu có)

    - Bơm lấy mẫu: phải gồm 02 bơm và hệ thống điều khiển để hoạt động luân phiên nhằm bảo đảm nước được bơm liên tục vào thùng chứa nước hoặc vào các thiết bị đo và phân tích mẫu, không tạo bọt khí trong ống dẫn và thùng chứa nước. Thân bơm, buồng bơm phải được chế tạo bằng thép không gỉ hoặc vật liệu không làm thay đổi chất lượng mẫu nước;

    - Ống dẫn nước: phải làm bằng vật liệu bền, không gây ảnh hưởng đến chất lượng mẫu nước và có khả năng chống bám vi sinh và phải được thiết kế với hai ống song song và bảo đảm thuận tiện cho công tác làm sạch đường ống và bảo dưỡng định kỳ;

    - Trong trường hợp sử dụng phương pháp lắp đặt thiết bị đo gián tiếp thì chiều dài của đường ống dẫn nước từ vị trí quan trắc đến các thùng chứa nước phải càng ngắn càng tốt và đường kính ống phải đủ lớn (tối thiểu ø27) để bảo đảm ống không bị tắc nghẽn;

  - Thiết bị báo cháy, báo khói, chống sét trực tiếp và lan truyền (nếu có);

  - Thiết bị phụ trợ khác: tùy theo các phương pháp đo, phân tích và điều kiện cụ thể tại vị trí quan trắc, các thiết bị phụ trợ có thể bao gồm (nhưng không bắt buộc) các thành phần sau:

    - Lưới chắn rác (được sử dụng trong trường hợp lắp đặt thiết bị quan trắc trực tiếp mẫu nước thải): để không cho rác và chất bẩn bám vào các đầu đo, làm ảnh hưởng đến kết quả đo. Lưới chắn rác được làm bằng thép không gỉ, có khả năng chịu được ăn mòn;

    - Thùng chứa mẫu: để chứa mẫu nước thải cần quan trắc và các đầu đo. Thùng chứa nước được làm bằng thép không gỉ hoặc vật liệu không gây ảnh hưởng đến nước thải, thuận tiện cho công tác bảo dưỡng và có thể tích phù hợp với yêu cầu lắp đặt thiết bị quan trắc (thể tích thùng chứa nước tối thiểu 15 lít) và được thiết kế để bảo đảm nước lưu thông liên tục, hạn chế tối đa tình trạng lắng đọng mẫu nước trong thùng chứa nước để bảo đảm tính chính xác và vẹn toàn của mẫu nước;

    - Dụng cụ chứa chất thải: để lưu giữ chất thải từ các quá trình phân tích, các dung dịch chuẩn sau sử dụng. Dụng cụ chứa chất thải phải được làm bằng vật liệu chống ăn mòn hóa chất để ngăn chất thải bị rò rỉ ra môi trường bên ngoài. Nơi lưu giữ chất thải được bố trí ở khu vực riêng, có dán nhãn, biển cảnh báo và được quản lý, xử lý theo quy định hiện hành về quản lý chất thải và phế liệu;

  - Có thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm bên trong nhà trạm.

5. Kiểm định, hiệu chuẩn và kiểm tra định kỳ đối với thiết bị quan trắc nước mặt tự động, liên tục

- Thiết bị phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Thiết bị phải được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất; nhưng phải bảo đảm tối thiểu 1 tháng/lần bởi đơn vị vận hành Hệ thống (viết rõ việc chấp nhận các thiết bị có chất chuẩn bên trong hệ thống), ghi lại nhật ký kiểm tra thiết bị. Trong trường hợp cần thiết, độ trôi lớn thì phải hiệu chuẩn lại căn vào độ chính xác của thiết bị công bố trên catalogue);

Điều chỉnh:

Thiết bị phải được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đối với một số thông số đặc thù có thể sử dụng phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm (phòng thí nghiệm đã được công nhận theo Vimcert) để kiểm tra, đánh giá độ chính xác của thiết bị. Thiết bị phải bảo đảm thực hiện kiểm tra tối thiểu 1 tháng/lần bởi đơn vị vận hành Hệ thống, ghi lại nhật ký kiểm tra thiết bị. Trong trường hợp cần thiết, độ trôi lớn thì phải hiệu chuẩn lại

- Hoạt động bảo trì sửa chữa, thay thế linh phụ kiện phải được đơn vị vận hành Hệ thống lập kế hoạch và được quy định chi tiết trong quy trình vận hành chuẩn (SOP). Quá trình thực hiện bảo dưỡng sửa chữa, thay thế linh phụ kiện phải ghi lại vào sổ nhật ký.

- Hồ sơ kỹ thuật của Hệ thống phải được lưu giữ bao gồm:

- Thông tin về đơn vị đầu tư và vận hành hệ thống: tên, địa chỉ của đơn vị;

- Thời gian lắp đặt thiết bị (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc) và thời gian, kết quả thực hiện việc kiểm soát chất lượng của Hệ thống tuân theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này;

- Bản vẽ thiết kế và mô tả về Hệ thống; danh mục thông số quan trắc và phương án lắp đặt thiết bị quan trắc (trực tiếp, gián tiếp); thông tin mô tả và hình ảnh, sơ đồ, bản đồ của vị trí quan trắc;

Danh mục và đặc tính kỹ thuật của các thiết bị đo và phân tích; hãng sản xuất và model thiết bị; giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị; hệ thống thu thập, lưu giữ dữ liệu quan trắc; địa chỉ IP tĩnh (giao thức truyền dữ liệu) gắn liền với Hệ thống.

Điều 25 Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đối với thiết bị quan trắc nước mặt tự động, liên tục

Trạm quan trắc nước mặt tự động tối thiểu phải đáp ứng được các yêu cầu
về đặc tính kỹ thuật như sau:

1. Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc tự động tối thiểu phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

| STT | Thông số quan trắc | Đơn vị đo | Độ chính xác | Độ phân dải | Thời gian đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt độ | oC | ± 0,5 oC | 0,1 oC | ≤ 5 giây |
|  | pH | - | ± 0,05 pH | 0,01 | ≤ 5 giây |
|  | TSS | mg/L | ± 5% | 0,1 | ≤ 10 giây |
|  | COD | mg/L | ± 5% | 0,1 | ≤ 15 phút |
|  | DO | mg/L | 0,1 | 0,01 | ≤ 5 giây |
|  | Nitrat (N_NO3) | mg/L | ± 5 % | 0,01 | ≤ 5 giây |
|  | N-NH4+ | mg/L | ± 5 % | 0,1 | ≤ 30 phút |
|  | TDS | mg/L | ± 5% | 0,01 | ≤ 5 giây |
|  | Tổng P | mg/L | ± 5 % | 0,1 | ≤ 30 phút |
|  | Tổng N | mg/L | ± 5 % | 0,1 | ≤ 30 phút |
|  | TOC | mg/L | ± 5 % | 0,05 | ≤ 30 phút |

2. Khuyến khích sử dụng các thiết bị quan trắc có khả năng đồng bộ của
cùng một hãng sản xuất và đã được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế như: Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (US EPA), Tổ chức chứng nhận Anh (mCert), Cơ quan chứng nhận kỹ thuật Đức (TÜV)...

3. Vận hành thử nghiệm:

Sau khi hoàn thành lắp đặt, Trạm quan trắc nước mặt tự động phải đượcvận hành thử nghiệm. Tổ chức, cá nhân đầu tư Trạm có trách nhiệm gửi số liệu quan trắc trong thời gian vận hành thử nghiệm và chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn ban đầu.

Điều 26. Yêu cầu về quản lý hệ thống quan trắc tự động nước mặt tự động, liên tục trong quá trình vận hành

1. Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị: các thông số tại 
Khoản 1 Điều 25 phải thực hiện kiểm định theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về Đo lường
. Đối với các thiết bị không phải thực hiện kiểm định bắt buộc thì thực hiện hiệu chuẩn thiết bị tại đơn vị đã đăng ký và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận. Thiết bị quan trắc môi trường phải có bằng chứng về việc thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn và phải được quản lý có hệ thống theo thời gian để sẵn sàng cung cấp, xuất trình hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC) đối với Trạm quan trắc chất lượng nước tự động: Trước khi Trạm được vận hành thử nghiệm, cán bộ vận hành Trạm có trách nhiệm xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) trong quá trình quản lý, vận hành Trạm. Quy trình thao tác chuẩn phải bao gồm các nội dung sau: quy trình vận hành, quy trình kiểm tra, bảo dưỡng các đầu đo và thiết bị, quy trình quản lý số liệu, quy trình khắc phục sự cố.

3. Trạm phải có đầy đủ các hồ sơ liên quan đến Trạm: Hồ sơ thông tin về Trạm, hồ sơ về bảo dưỡng, thay thế Trạm, hồ sơ thiết bị, bản vẽ thiết kế kỹ thuật và các quy trình vận hành, bảo dưỡng, thay thế và sửa chữa Trạm.

4. Cán bộ vận hành Trạm phải được đào tạo đầy đủ về công tác quản lý và vận hành Trạm, khắc phục sự cố và công tác an toàn lao động.

5. Hàng tuần, cán bộ được giao vận hành trạm phải tiến hành kiểm tra thiết bị định kỳ bằng chất chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đối với một số thông số đặc thù có thể sử dụng phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm (phòng thí nghiệm đã được công nhận theo Vimcert) để kiểm tra, đánh giá độ chính xác của thiết bị

6. Nhân lực quản lý và vận hành: căn cứ vào quy mô và phương pháp quan
trắc của Trạm để bố trí cán bộ quản lý và vận hành Trạm theo Thông tư số
18/2010/TT-BTNMT quy định về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho Trạm quan trắc môi trường.

Điều 27. Yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục

Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (trong mục này được gọi là Hệ thống) được lắp đặt để quan trắc các thông số trong nước thải theo các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường và phải đáp ứng được tối thiểu các yêu cầu như sau:

1. Thành phần cơ bản của Hệ thống, gồm:

- Thiết bị quan trắc tự động, liên tục: gồm một hoặc nhiều thiết bị có khả năng đo, phân tích và đưa ra kết quả quan trắc của các thông số trong nước thải một cách tự động, liên tục. Căn cứ vào thông số quan trắc và nguyên lý đo, phân tích của thiết bị quan trắc để xác định phương án lắp đặt thiết bị quan trắc phù hợp, cụ thể:

  - Phương án trực tiếp: các thiết bị quan trắc (đầu đo pH, nhiệt độ, TDS/EC...) được đặt trực tiếp trong bể nước thải sau hệ thống xử lý, vị trí đặt các đầu đo phải cách ít nhất 10 cm từ bề mặt nước thải và ít nhất 15 cm từ đáy;

  - Phương án gián tiếp: nước thải sau khi xử lý được bơm lên nhà trạm vào thùng chứa mẫu và hệ thiết bị phân tích tự động (nếu có). Các đầu đo: pH, nhiệt độ, TDS/EC... được nhúng trực tiếp vào thùng chứa mẫu bên trong nhà trạm;

- Thiết bị thu thập, lưu giữ, truyền dữ liệu: để thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục của Hệ thống về cơ quan nhà nước về môi trường và được quy định chi tiết tại Chương V Thông tư này;

- Dung dịch chuẩn: để kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc của Hệ thống;

- Thiết bị lấy mẫu tự động: để lấy và lưu mẫu nước khi một trong những thông số được giám sát vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Camera: để cung cấp hình ảnh trực tuyến tại vị trí đặt các thiết bị quan trắc và vị trí cửa xả của hệ thống xử lý nước thải, trước khi đổ ra nguồn tiếp nhận;

- Cơ sở hạ tầng, gồm:

  - Nhà trạm: để chứa các thiết bị quan trắc của Hệ thống. Tùy theo điều kiện cụ thể tại ví trí lắp đặt, nhà trạm có thể được xây dựng dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng phải bảo đảm môi trường an toàn và ổn định cho các thiết bị bên trong nhà trạm. Vị trí nhà trạm phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:

    - Ít bị rung, lắc;

    - Ít bị tác động do bụi và các khí gây ăn mòn;

    - Có nguồn điện ổn định. Nguồn điện và các thiết bị lưu điện phải bảo đảm duy trì hoạt động liên tục, ổn định của Hệ thống và các thiết bị điện phải có các thiết bị đóng ngắt, chống quá dòng, quá áp; và có thiết bị ổn áp với công suất phù hợp để bảo đảm Hệ thống hoạt động ổn định, có bộ lưu điện (UPS)

    - .

    - Thuận tiện cho công tác lắp đặt, bảo trì, an toàn cho người và thiết bị;

    - Gần vị trí quan trắc, đáp ứng quy định tại tiết e.2.3 khoản 1 Điều này.

  - Bơm lấy mẫu và ống dẫn nước (phương pháp gián tiếp)

    - Bơm lấy mẫu: phải gồm 02 bơm và hệ thống điều khiển để hoạt động luân phiên nhằm bảo đảm nước được bơm liên tục vào thùng chứa nước hoặc vào các thiết bị đo và phân tích mẫu, không tạo bọt khí trong ống dẫn và thùng chứa nước. Thân bơm, buồng bơm phải được chế tạo bằng thép không gỉ hoặc vật liệu không làm thay đổi chất lượng mẫu nước;

    - Ống dẫn nước: phải làm bằng vật liệu bền, không gây ảnh hưởng đến chất lượng mẫu nước và có khả năng chống bám vi sinh và phải được thiết kế với hai ống song song và bảo đảm thuận tiện cho công tác làm sạch đường ống và bảo dưỡng định kỳ;

    - Chiều dài của đường ống dẫn nước từ vị trí quan trắc đến các thùng chứa nước phải càng ngắn càng tốt (chiều dài tối nhất dưới 20 m) và đường kính ống phải đủ lớn (tối thiểu ø27) để bảo đảm ống không bị tắc nghẽn;

  - Thiết bị báo cháy, báo khói, chống sét trực tiếp và lan truyền (nhưng không bắt buộc);

  - Thiết bị phụ trợ khác: tùy theo các phương pháp đo, phân tích và điều kiện cụ thể tại vị trí quan trắc, các thiết bị phụ trợ có thể bao gồm (nhưng không bắt buộc) các thành phần sau:

    - Lưới chắn rác (được sử dụng trong trường hợp lắp đặt thiết bị quan trắc trực tiếp mẫu nước thải): để không cho rác và chất bẩn bám vào các đầu đo, làm ảnh hưởng đến kết quả đo. Lưới chắn rác được làm bằng thép không gỉ, có khả năng chịu được ăn mòn;

    - Thùng chứa mẫu: để chứa mẫu nước thải cần quan trắc và các đầu đo. Thùng chứa nước được làm bằng thép không gỉ hoặc vật liệu không gây ảnh hưởng đến nước thải, thuận tiện cho công tác bảo dưỡng và có thể tích phù hợp với yêu cầu lắp đặt thiết bị quan trắc (thể tích thùng chứa nước tối thiểu 15 lít) và được thiết kế để bảo đảm nước lưu thông liên tục, hạn chế tối đa tình trạng lắng đọng mẫu nước trong thùng chứa nước để bảo đảm tính chính xác và vẹn toàn của mẫu nước;

    - Dụng cụ chứa chất thải: để lưu giữ chất thải từ các quá trình phân tích, các dung dịch chuẩn sau sử dụng. Dụng cụ chứa chất thải phải được làm bằng vật liệu chống ăn mòn hóa chất để ngăn chất thải bị rò rỉ ra môi trường bên ngoài. Nơi lưu giữ chất thải được bố trí ở khu vực riêng, có dán nhãn, biển cảnh báo và được quản lý, xử lý theo quy định hiện hành về quản lý chất thải và phế liệu;

  - Có thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm bên trong nhà trạm.

- Vị trí quan trắc: phải bảo đảm đại diện, đặc trưng cho nguồn thải cần quan trắc và phải ở sau hệ thống xử lý nước thải, trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.

- Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và kiểm tra định kỳ đối với thiết bị quan trắc tự động, liên tục

- Thiết bị phải được kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm theo quy định của pháp luật hiện hành về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Thiết bị phải được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhưng phải bảo đảm tối thiểu 1 tháng/lần bởi đơn vị vận hành Hệ thống. Khi kết quả kiểm tra bằng chất chuẩn có sai số lớn hơn độ chính xác của thiết bị đo, chủ cơ sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để giám sát chủ cơ sở thực hiện hiệu chuẩn lại thiết bị.

Điều chỉnh

Thiết bị phải được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đối với một số thông số đặc thù có thể sử dụng phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm (phòng thí nghiệm đã được công nhận theo Vimcert) để kiểm tra, đánh giá độ chính xác của thiết bị. Khi kết quả kiểm tra có sai số lớn hơn độ chính xác của thiết bị đo, chủ cơ sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để giám sát chủ cơ sở thực hiện hiệu chuẩn lại thiết bị

- Hoạt động bảo trì sửa chữa, thay thế linh phụ kiện phải được đơn vị vận hành Hệ thống lập kế hoạch và được quy định chi tiết trong quy trình vận hành chuẩn (SOP).

- Thời gian hoạt động: Hệ thống phải được hoạt động liên tục. Trong thời gian bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế linh phụ kiện, sửa chữa, thay thế các thiết bị đo và phân tích, nước thải không được xả thải ra môi trường.

- Trước khi Hệ thống được đưa vào vận hành chính thức, đơn vị vận hành Hệ thống phải gửi hồ sơ liên quan về Sở Tài nguyên và Môi trường, bao gồm:

- Thông tin về đơn vị đầu tư và vận hành hệ thống: tên, địa chỉ của đơn vị;

- Thời gian lắp đặt thiết bị (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc) và thời gian, kết quả thực hiện việc kiểm soát chất lượng của Hệ thống tuân theo quy định tại khoản … Điều … Thông tư này;

- Bản vẽ thiết kế và mô tả về Hệ thống; danh mục thông số quan trắc và phương án lắp đặt thiết bị quan trắc (trực tiếp, gián tiếp); thông tin mô tả và hình ảnh, sơ đồ, bản đồ của vị trí quan trắc;

Danh mục và đặc tính kỹ thuật của các thiết bị đo và phân tích; hãng sản xuất và model thiết bị; giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị; hệ thống thu thập, lưu giữ dữ liệu quan trắc; địa chỉ IP tĩnh (giao thức truyền dữ liệu) gắn liền với Hệ thống.

Điều 28. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đối với thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục

1. Thiết bị quan trắc tự động, liên tục

- Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắctự động, liên tục của Hệ thống tối thiểu phải đáp ứng các yêu cầu tại Bảng …. dưới đây.

Bảng ... Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc nước thải tự động

| STT | Thông số quan trắc | Đơn vị đo | Độ chính xác (theo thang đo) | Độ phân dải | Thời gian đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lưu lượng | m3/h | ± 5% | - | ≤ 5 phút |
|  | Nhiệt độ | oC | ± 0,5 oC | 0,1 | ≤ 5 giây |
|  | Độ màu | Pt-Co | ± 5% | 5,0 | ≤ 5 giây |
|  | pH | - | ± 0,2 pH | 0,1 | ≤ 5 giây |
|  | TSS | mg/L | ± 5% | 0,1 | ≤ 10 giây |
|  | COD | mg/L | ± 5% | 0,5 | ≤ 15 phút |
|  | N-NH4+ | mg/L | ± 5 % | 0,2 | ≤ 30 phút |
|  |  | Tổng P |  | mg/L |  | ± 5 % |  | 0,1 |  | ≤ 30 phút |  |
|  |  | Tổng N |  | mg/L |  | ± 5 % |  | 0,1 |  | ≤ 30 phút |  |
|  |  | TOC |  | mg/L |  | ± 5 % |  | 0,1 |  | ≤ 30 phút |  |

Đối với những thông số không quy định tại bảng 1 phải đảm bảo độ chính xác dưới 5% và đáp ứng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

- Thiết bị quan trắc phải có khả năng đo phù hợp với giá trị giới hạn quy định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường;

- Khuyến khích sử dụng các thiết bị quan trắc đồng bộ, được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế: Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA), Tổ chức chứng nhận Anh (mCERTs), Cơ quan kiểm định kỹ thuật Đức (TÜV), Bộ Môi trường Hàn Quốc (KMOE), Bộ Môi trường Nhật Bản (JMOE);

- Có khả năng lưu giữ và kết xuất tự động kết quả quan trắc và thông tin trạng thái của thiết bị đo (tối thiểu bao gồm các trạng thái: đang đo, báo lỗi thiết bị).

2. Chất chuẩn

Việc sử dụng chất chuẩn kiểm tra tùy thuộc theo phương pháp và nguyên lý đo của thiết bị quan trắc môi trường nước thải. Đối với các đơn vị sử dụng chất chuẩn phải đảm bảo các yêu cầu:

- Chất chuẩn để kiểm tra định kỳ phải còn hạn sử dụng, có độ chính xác tối thiểu ± 5% (đối với pH là ± 0,1 pH) và phải được liên kết chuẩn theo quy định về pháp luật đo lường;

- Chất chuẩn phải đáp ứng tối thiểu 1 điểm nồng độ trong dải đo của từng thiết bị tương ứng với từng thông số được quy định tại Bảng …, trừ thông số nhiệt độ và lưu lượng.

3. Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động

Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động phải có các tính năng sau:

- Tự động lấy mẫu (định kỳ, đột xuất hoặc theo thời gian) và lưu mẫu trong tủ bảo quản ở nhiệt độ 4 ± 2oC;

- Có khả năng nhận tín hiệu điều khiển từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ việc tự động lấy mẫu từ xa.

4. Camera

- Trường hợp theo phương án lắp đặt thiết bị trực tiếp: 01 camera được lắp tại vị trí cửa xả của hệ thống xử lý nước thải;

- Trường hợp theo phương án lắp đặt thiết bị gián tiếp: 01 camera được lắp bên trong nhà trạm và 01 camera được lắp bên ngoài nhà trạm tại vị trí cửa xả của hệ thống xử lý nước thải;

Camera phải bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật sau: đạt chuẩn IP 65, độ phân giải video: full HD 1.080p (15fps); có khả năng quay (ngang, dọc); có khả năng xem ban đêm với khoảng cách tối thiểu 20m; có khả năng ghi lại hình ảnh theo khoảng thời gian, đặt lịch ghi hình.

Điều 29. Yêu cầu về quản lý hệ thống quan trắc tự động nước thải tự động, liên tục trong quá trình vận hành

1. Bảo đảm chất lượng của Hệ thống

- Nhân lực quản lý và vận hành: phải có đủ nhân lực am hiểu về Hệ thống để thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy trì và vận hành Hệ thống;

- Đơn vị vận hành hệ thống phải định kỳ tham gia các chương trình đo, phân tích các chất chuẩn do Tổng cục Môi trường và các đơn vị có năng lực phù hợp theo ISO/IEC 17043:2010 tổ chức. Đối với một số thông số không có nhà cung cấp PT, tổ chức có thể tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng với quy mô tối thiểu 4 phòng thí nghiệm tham gia;

- Hồ sơ quản lý của Hệ thống phải được lưu giữ tại đơn vị vận hành Hệ thống và sẵn sàng xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ quản lý Hệ thống bao gồm:

  - Danh mục các thông số quan trắc;

  - Danh mục, đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc, báo cáo kết quả kiểm tra thiết bị (test report) của nhà sản xuất thiết bị;

  - Hướng dẫn sử dụng thiết bị;

  - Bản vẽ thiết kế và mô tả về Hệ thống;

  - Quy trình vận hành chuẩn (SOP): tối thiểu bao gồm các nội dung về quy trình khởi động và vận hành Hệ thống; quy trình kiểm tra Hệ thống hàng ngày; tần suất và quy trình kiểm tra độ chính xác của thiết bị bằng dung dịch chuẩn; quy trình pha hóa chất, chất chuẩn và dựng đường chuẩn của các thiết bị phân tích (nếu có); tần suất và quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị quan trắc; tần suất kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị; tần suất thay thế phụ kiện, vật tư tiêu hao theo khuyến cáo của nhà sản xuất; quy trình khắc phục các lỗi, sự cố phát sinh; quy trình sao lưu dữ liệu; quy trình kiểm tra và báo cáo dữ liệu, quy định về an toàn trong vận hành Hệ thống và quy trình lưu giữ, quản lý và xử lý chất thải phát sinh (nếu có);

  - Các trang thiết bị và linh phụ kiện dự phòng;

  - Sổ nhật ký về hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị;

  - Sổ tay một số lỗi thường gặp và cách khắc phục các sự cố trong quá trình quản lý, vận hành Hệ thống;

  - Sổ theo dõi, kiểm tra hoạt động hàng ngày của Hệ thống;

  - Giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc của Hệ thống;

  - Bằng chứng tham gia các chương trình đo, phân tích các dung dịch chuẩn;

  - Biên bản kiểm tra độ chính xác tương đối của Hệ thống;

2. Việc kiểm soát chất lượng của Hệ thống phải được thực hiện trước khi Hệ thống đi vào vận hành chính thức và định kỳ 1 lần/năm bởi một bên thứ ba để bảo đảm tính độc lập, khách quan và được thực hiện theo quy trình như sau:

- Kiểm tra vị trí quan trắc: đáp ứng theo quy định;

- Kiểm tra tính năng thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc liên tục, tự động của Hệ thống;

- Kiểm tra các thành phần, đặc tính kỹ thuật và tính năng khác của Hệ thống;

- Đánh giá độ chính xác tương đối của Hệ thống, gồm:

  - Thực hiện quan trắc đối chứng

    - Quan trắc đối chứng là việc quan trắc sử dụng các phương pháp quan trắc định kỳ được quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư này hoặc các phương pháp được Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA) chấp nhận là phương pháp tương đương để đối chứng và so sánh kết quả thu được với kết quả quan trắc của Hệ thống;

    - Thực hiện quan trắc đối chứng riêng biệt cho từng thông số;

    - Số mẫu quan trắc đối chứng tối thiểu 06 mẫu/thông số/1 lần;

  - Tính toán và đánh giá kết quả quan trắc đối chứng thông qua độ chính xác tương đối (RA) như sau:

    - Tính toán theo quy định tại Phụ lục … ban hành kèm theo Thông tư này;

    - Trường hợp RA nằm trong giới hạn cho phép tại Bảng … dưới đây, dữ liệu quan trắc của Hệ thống được chấp nhận sử dụng;

Bảng….

| TT | Thông số | Giới hạn cho phép của RA (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | ≤ 20 |
| 2 | TSS | ≤ 30 |
| 3 | COD | ≤ 20 |
| 4 | BOD | ≤ 30 |
| 5 | N-NH4+ | ≤ 20 |
| 6 | Tổng P | ≤ 20 |
| 7 | Tổng N | ≤ 20 |
| 8 | TOC | ≤ 20 |

    - Trường hợp RA nằm ngoài giới hạn cho phép tại Bảng… trên, đơn vị vận hành Hệ thống phải tìm nguyên nhân và có hành động khắc phục. Sau đó phải thực hiện lại việc quan trắc đối chứng để tính toán RA, cho đến khi RA đáp ứng yêu cầu tại tiết d.2.2 điểm này thì dữ liệu quan trắc của Hệ thống được chấp nhận sử dụng.

đ) Các thông tin kiểm soát chất lượng được ghi chép vào Biên bản kiểm tra các đặc tính kỹ thuật, tính năng và độ chính xác tương đối của Hệ thống tại Phụ lục

CHƯƠNG 6

QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC

KHÍ TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Điều 30. Yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quan trắc chất lượng không khí tự động, liên tục

Trạm quan trắc không khí tự động phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như sau:

1. Thông số quan trắc

Căn cứ vào mục tiêu quan trắc và đặc điểm khu vực quan trắc để lựa chọn các thông số môi trường cần quan trắc cho phù hợp và theo quy định dưới đây:

a. Nhóm các thông số bắt buộc gồm có: Nhiệt độ, vận tốc gió, hướng gió, độ ẩm, áp suất, bức xạ mặt trời, nitơ oxit (NOx bao gồm NO và NO2), lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon monoxit (CO), ozon (O3), bụi tổng (TSP), bụi PM10, Bụi PM2.5.

b. Nhóm các thông số không bắt buộc:, bụi PM1, benzen (C6H6), toluen (C7H8), ethyl benzen, xylen (C8H10), metan (CH4), hợp chất hữu cơ không phải metan (NMHC), tổng hidrocacbon (THC) và các thông số độc hại khác.

Điều chỉnh thành

Các thông số quan trắc căn cứ vào mục tiêu quan trắc, đặc điểm khu vực quan trắc, Trạm quan trắc chất lượng không khí tự động có thể quan trắc các thông số: Nhiệt độ, vận tốc gió, hướng gió, độ ẩm, áp suất, bức xạ mặt trời, nitơ oxit (NOx bao gồm NO và NO2), lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon monoxit (CO), ozon (O3), bụi tổng (TSP), bụi PM10, Bụi PM2.5 , bụi PM1, benzen (C6H6), toluen (C7H8), ethyl benzen, xylen (C8H10), metan (CH4), hợp chất hữu cơ không phải metan (NMHC), tổng hidrocacbon (THC) và các thông số độc hại khác và các thông số khác.

2. Vị trí đặt trạm: Trạm phải được đặt ở nơi thoáng gió từ mọi phía, không bị che chắn, đáp ứng mục tiêu quan trắc và đại diện cho chất lượng môi trường của khu vực quan trắc.

3. Thành phần cơ bản của Hệ thống

- Thiết bị quan trắc tự động, liên tục: gồm một hoặc nhiều thiết bị đo và phân tích có khả năng đo tự động, liên tục và đưa ra kết quả quan trắc của các thông số trong khí thải.

- Thiết bị thu thập, lưu giữ, truyền dữ liệu: để thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục về cơ quan nhà nước về môi trường và được quy định chi tiết tại Chương ... Thông tư này;

- Bình khí chuẩn: các bình khí đơn lẻ hoặc hỗn hợp cung cấp khí chuẩn cho công tác kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc của Hệ thống;

- Camera: khuyến khích lắp đặt camera để cung cấp hình ảnh trực tuyến tại vị trí đặt các thiết bị quan trắc của Hệ thống;

đ) Cơ sở hạ tầng, gồm

đ.1) Nhà trạm: để chứa các thiết bị quan trắc của Hệ thống. Tùy theo điều kiện cụ thể tại ví trí lắp đặt, nhà trạm có thể được xây dựng hoặc lắp đặt dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng phải bảo đảm môi trường an toàn và ổn định cho các thiết bị bên trong nhà trạm;

đ.2) Nguồn điện và các thiết bị lưu điện để bảo đảm duy trì hoạt động liên tục và ổn định của hệ thống. Ngoài ra, các thiết bị điện phải đáp có các thiết bị đóng cắt và chống quá dòng, quá áp; có thiết bị ổn áp và bộ lưu điện (UPS) với công suất phù hợp với hệ thống các thiết bị;

đ.3) Thiết bị báo cháy, báo khói, chống sét trực tiếp và lan truyền.

3. Nhân lực quản lý và vận hành: căn cứ vào quy mô và phương pháp quan
trắc của Trạm để bố trí cán bộ quản lý và vận hành Trạm theo Thông tư số
18/2010/TT-BTNMT quy định về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho Trạm quan trắc môi trường.

4. Hệ thống điện cấp: Toàn bộ hệ thống điện của Trạm và các thiết bị đo sử dụng nguồn điện đảm bảo cho hệ thống vận hành ổn định và an toàn và phải có các hệ thống, thiết bị như sau:

a. Có hệ thống nối đất an toàn cho người và thiết bị;

b. Có các thiết bị đóng cắt và chống quá dòng, quá áp;

c. Có thiết bị ổn áp và bộ lưu điện (UPS) với công suất phù hợp với hệ thống các thiết bị và đầu đo;

d. Khuyến khích sử dụng máy phát điện và hệ thống chuyển đổi nguồn tự động (ATS). Máy phát điện phải đặt cách xa Trạm để đảm bảo không làm ảnh hưởng tới kết quả đo các thông số quan trắc của Trạm;

đ. Nguồn điện: Sử dụng điện lưới nguồn 220V.

6. Các thiết bị khác (nếu có)

Để đảm bảo cho Trạm hoạt động ổn định, an toàn, cung cấp số liệu liên tục, chính xác, Trạm cần lắp đặt thêm các thiết bị phụ trợ như sau:

a. Hệ thống phân phối khí: Đảm bảo độ kín của các ống dẫn và mối nối linh kiện. Hệ thống phải được thường xuyên vệ sinh, làm sạch, khuyến nghị tối thiểu 2 tháng/1 lần.

b. Các bình khí chuẩn và hệ thống thiết bị hiệu chuẩn cho các thông số khí phải đảm bảo độ kín, không bị rò rỉ; đảm bảo độ an toàn của hệ thống dây nối; đảm bảo áp suất khí chuẩn. Các bình khí chuẩn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, có liên kết chuẩn và đảm bảo độ chính xác tối thiểu ± 5%;

c. Điều hòa nhiệt độ: điều hòa nhiệt độ trong Trạm phải được đặt trong khoảng 260C ± 20C và phải thường xuyên được kiểm tra giá trị nhiệt độ hiển thị tại Trạm. Thường xuyên bảo dưỡng định kỳ hàng năm. Quạt hút phải đặt ở chế độ tự động để đảm bảo ổn định nhiệt độ làm việc cho các thiết bị trong Trạm;

d. Trạm phải có hệ thống camera giám sát, báo cháy, báo khói, chống sét trực tiếp và chống sét lan truyền.

Điều 31. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đối với thiết bị quan trắc chất lượng không khí tự động, liên tục

1. Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắctự động, liên tục của Hệ thống tối thiểu phải đáp ứng các yêu cầu tại Bảng …. dưới đây.

Bảng ... Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc không khí tự động

| STT | Thông số quan trắc | Đơn vị đo | Độ chính xác/độ trôi (theo thang đo) | Độ phân dải/Giới hạn phát hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt độ | oC | ± 0,5 oC | 0,1 |
|  | NOx | µg/Nm3 | ± 5% | 1,0 |
|  | CO | µg/Nm3 | ± 5% | 1,0 |
|  | SO2 | µg/Nm3 | ± 5% | 1,0 |
|  | O3 | µg/Nm3 | ± 5% | 1,0 |
|  | Bụi (PM) | µg/Nm3 |  | 0,01 |
|  | PM10 | µg/Nm3 |  | 0,01 |
|  | PM2.5 | µg/Nm3 |  | 0,01 |

Đối với những thông số không quy định tại bảng 1 phải đảm bảo độ chính xác dưới 5% và đáp ứng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

b) Thiết bị quan trắc phải có khả năng đo phù hợp với giá trị giới hạn quy định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường;

2. Khuyến khích sử dụng các thiết bị quan trắc đồng bộ, được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế: Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA), Tổ chức chứng nhận Anh (mCERTs), Cơ quan kiểm định kỹ thuật Đức (TÜV), Bộ Môi trường Hàn Quốc (KMOE), Bộ Môi trường Nhật Bản (JMOE)

3. Thiết bị quan trắc tại Trạm phải được tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng và tự hiệu chuẩn hệ thống thiết bị định kỳ theo đúng quy trình hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất thiết bị. Toàn bộ quá trình và kết quả kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị phải được ghi chép đầy đủ và lưu giữ tại Trạm.

Điều 32. Yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục

Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (trong mục này được gọi là Hệ thống) để đo các thông số trong khí thải theo quy định về bảo vệ môi trường và phải đáp ứng được tối thiểu các yêu cầu như sau:

1. Thành phần cơ bản của Hệ thống

- Thiết bị quan trắc tự động, liên tục: gồm một hoặc nhiều thiết bị đo và phân tích có khả năng đo tự động, liên tục và đưa ra kết quả quan trắc của các thông số trong khí thải. Căn cứ vào thông số và nguyên lý đo, phân tích của thiết bị quan trắc để xác định phương án lắp đặt thiết bị quan trắc phù hợp, cụ thể:

  - Phương án trực tiếp trên thân ống khói (in-situ) (Hình 3): thiết bị quan trắc được gắn trực tiếp trên thân ống khói để đo các thông số và không sử dụng ống dẫn mẫu;

  - Phương án gián tiếp thông qua việc trích hút mẫu (extractive) (Hình 3): mẫu khí thải được trích từ trong thân ống khói nhờ ống hút mẫu và được dẫn theo ống dẫn mẫu tới thiết bị quan trắc;

- Thiết bị thu thập, lưu giữ, truyền dữ liệu: để thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục về cơ quan nhà nước về môi trường và được quy định chi tiết tại Chương V Thông tư này;

- Bình khí chuẩn: các bình khí đơn lẻ hoặc hỗn hợp cung cấp khí chuẩn cho công tác kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc của Hệ thống;

- Camera: lắp đặt camera để cung cấp hình ảnh trực tuyến tại vị trí đặt các thiết bị quan trắc của Hệ thống;

đ) Cơ sở hạ tầng, gồm

đ.1) Nhà trạm: để chứa các thiết bị quan trắc của Hệ thống.Tùy theo điều kiện cụ thể tại ví trí lắp đặt, nhà trạm có thể được xây dựng hoặc lắp đặt dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng phải bảo đảm môi trường an toàn và ổn định cho các thiết bị bên trong nhà trạm;

đ.2) Nguồn điện và các thiết bị lưu điện để bảo đảm duy trì hoạt động liên tục và ổn định của hệ thống. Ngoài ra, các thiết bị điện phải đáp có các thiết bị đóng cắt và chống quá dòng, quá áp; có thiết bị ổn áp và bộ lưu điện (UPS) với công suất phù hợp với hệ thống các thiết bị;

đ.3) Thiết bị báo cháy, báo khói, chống sét trực tiếp và lan truyền (không bắt buộc).

2. Vị trí lỗ quan trắc

- Cách xác định vị trí lỗ quan trắc tối ưu (bắt buộc đối với chất ô nhiễm dạng hạt): tuân thủ theo quy định về xác định vị trí lỗ theo quy định tại phương pháp US EPA 1 kèm theo Thông tư này;

- Đối với những chất ô nhiễm dạng khí: trường hợp ống khói không đáp ứng đủ điều kiện để xác định được vị trí lỗ quan trắc tối ưu thì việc lựa chọn vị trí lỗ quan trắc phải thỏa mãn điều kiện: không ở miệng ống khói; không ở vị trí ống bị co thắt, giãn nở; không ở gần quạt đẩy, quạt hút và ưu tiên chọn nơi có dòng khí chuyển động ổn định.

3. Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và kiểm tra định kỳ thiết bị quan trắc

a) Các thiết bị quan trắc tự động, liên tục phải được kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm theo quy định của pháp luật hiện hành về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Các thiết bị quan trắc phải được kiểm tra định kỳ bằng khí chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhưng phải bảo đảm tối thiểu tần suất 1 tháng/lần bởi đơn vị vận hành Hệ thống. Trong thời gian đo khí chuẩn toàn bộ hệ thống bơm và thiết bị quan trắc vẫn hoạt động ở chế độ tương tự như chế độ đo và phân tích dòng khí thải. Khi kết quả kiểm tra bằng chất chuẩn có sai số lớn hơn độ chính xác của thiết bị đo, chủ cơ sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để giám sát chủ cơ sở thực hiện hiệu chuẩn lại thiết bị.

- Khí chuẩn dùng để kiểm tra định kỳ được quy định tại Khoản 2 Điều 33 của Thông tư này;

- Thời gian hoạt động: Hệ thống phải được hoạt động liên tục, ngoại trừ các trường hợp thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa, thay thế thiết bị, linh phụ kiện đã được đơn vị vận hành Hệ thống lập kế hoạch và quy định trong quy trình vận hành chuẩn (SOP).

- Trước khi Hệ thống được đưa vào vận hành chính thức, đơn vị vận hành Hệ thống phải gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường, bao gồm:

- Thông tin về đơn vị vận hành hệ thống: tên và địa chỉ, loại hình sản xuất, dây chuyền công nghệ, công suất thiết kế;

- Thời gian lắp đặt thiết bị (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc) và thời gian, kết quả kiểm soát chất lượng của hệ thống tuân theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này;

- Bản vẽ thiết kế và mô tả về Hệ thống; danh mục thông số quan trắc và phương án lắp đặt thiết bị quan trắc (in-situ hoặc extractive); thông tin về ống khói (chiều cao, đường kính), vị trí và hình ảnh lỗ quan trắc trên ống khói;

- Danh mục và đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc, ống hút mẫu; hãng sản xuất và model thiết bị; giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị; hệ thống thu thập, lưu giữ dữ liệu quan trắc; tên Hệ thống và địa chỉ IP tĩnh gắn liền với Hệ thống.

Điều 33. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đối với thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục

1. Thiết bị quan trắc tự động, liên tục

a) Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc tự động, liên tục của Hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu tại Bảng 4 dưới đây.

### Bảng …:

| STT | Thông số | Đơn vị đo | Độ chính xác/ Độ trôi (theo thang đo) | Độ phân dải | Thời gian đáp ứng (giây) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhiệt độ | oC | ± 5% | - | ≤ 120 |
| 2. | NO | mg/m3 | ± 5% | 1 mg/m3 | ≤ 200 |
| 3. | NO2 | mg/m3 | ± 5% | 1 mg/m3 | ≤ 300 |
| 4. | CO | mg/m3 | ± 5% | 1 mg/m3 | ≤ 200 |
| 5. | SO2 | mg/m3 | ± 5% | 1 mg/m3 | ≤ 200 |
| 6. | O2 | %V | ± 1% | 0,1 %V | ≤ 200 |
| 7. | Độ khói | % | ± 5% | 0,1 % | ≤ 30 |
| 8. | H2S | mg/m3 | ± 5% | 0,1 mg/m3 | ≤ 300 |
| 9. | NH3 | mg/m3 | ± 5% | 0,1 mg/m3 | ≤ 300 |
| 10. | Hơi Hg | mg/m3 | ± 5% | 0,1 mg/m3 | ≤ 900 |
| 11. | Bụi (PM) | mg/m3 | ± 10% | 0,1 mg/m3 | ≤ 60 |

- Khuyến khích các thiết bị có thể hiện thị đơn vị tính theo mg/Nm3

- Đối với những thông số không quy định tại bảng 1 phải đảm bảo độ chính xác/độ trôi dưới 5% và đáp ứng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này

- Thiết bị quan trắc phải có khả năng đo phù hợp với giá trị giới hạn quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với từng loại hình sản xuất;

- Đối với thông số vận tốc khí thải, bụi, độ khói và lưu lượng phải đo trực tiếp trên thân ống khói (in-situ);

- Đối với các thông số sử dụng phương án lắp đặt thiết bị quan trắc thông qua việc trích hút mẫu (extractive) thì Hệ thống phải đáp ứng yêu cầu như sau:

  - Ống hút mẫu (probe): làm bằng vật liệu thép không gỉ, được đặt vuông góc với thành ống khói. Ống hút mẫu có độ dài 1m hoặc bằng 30% đường kính trong của ống khói (hoặc đường kính tương đương đối với ống khói hình chữ nhật);

  - Ống dẫn mẫu từ vị trí lỗ quan trắc tới thiết bị quan trắc không bị co thắt, giãn nở hoặc không bị gấp khúc một góc nhỏ hơn 90 độ;

  - Dòng khí thải đi qua ống dẫn mẫu phải được làm nóng để loại hết hơi ẩm trước khi đi vào thiết bị đo và phân tích;

đ) Khuyến khích sử dụng các thiết bị quan trắc đồng bộ, được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế: Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA), Tổ chức chứng nhận Anh (mCERTs), Cơ quan kiểm định kỹ thuật Đức (TÜV), Bộ Môi trường Hàn Quốc (KMOE), Bộ Môi trường Nhật Bản (JMOE);

- Có khả năng lưu giữ và kết xuất tự động kết quả quan trắc và thông tin trạng thái của thiết bị đo (tối thiểu bao gồm các trạng thái: đang đo và báo lỗi thiết bị).

2. Khí chuẩn

a) Khí chuẩn phải được dẫn tới vị trí khí thải đi vào ống dẫn mẫu về sơ đồ hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục;

- Khí chuẩn phải còn hạn sử dụng, có độ chính xác tối thiểu ± 5% và phải được liên kết chuẩn theo quy định của pháp luật đo lường;

- Nồng độ khí chuẩn phải đáp ứng trong khoảng 30%-80% dải đo của từng thiết bị tương ứng với từng thông số được quy định tại Bảng …, ngoại trừ thông số nhiệt độ khí thải, độ khói và bụi (PM) và lưu lượng.

Điều 34. Yêu cầu về quản lý hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục trong quá trình vận hành

1. Bảo đảm chất lượng của Hệ thống:

- Nhân lực quản lý và vận hành: phải có đủ nhân lực am hiểu về Hệ thống để thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy trì và vận hành Hệ thống;

- Hồ sơ quản lý liên quan đến Hệ thống phải được lưu giữ tại đơn vị vận hành Hệ thống và sẵn sàng xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ quản lý Hệ thống bao gồm:

  - Danh mục các thông số quan trắc;

  - Danh mục, đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc của Hệ thống;

  - Hướng dẫn sử dụng thiết bị;

  - Bản vẽ thiết kế và mô tả về Hệ thống;

  - Quy trình vận hành chuẩn (SOP): tối thiểu bao gồm các nội dung về quy trình khởi động và vận hành Hệ thống; quy trình kiểm tra Hệ thống hàng ngày; quy trình kiểm tra ống dẫn mẫu và kiểm tra bằng khí chuẩn (với tuần suất 1 tháng/lần); tần suất và quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị quan trắc; tần suất kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị; tần suất thay thế phụ kiện, vật tư tiêu hao theo khuyến cáo của nhà sản xuất; quy trình khắc phục các lỗi, sự cố phát sinh; quy trình sao lưu dữ liệu; quy trình kiểm tra và báo cáo dữ liệu, quy định về an toàn trong vận hành Hệ thống và quy trình lưu giữ, quản lý và xử lý chất thải phát sinh;

  - Các trang thiết bị và linh phụ kiện dự phòng;

  - Sổ nhật ký về hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị;

  - Sổ tay một số lỗi thường gặp và cách khắc phục các sự cố trong quá trình quản lý, vận hành Hệ thống;

  - Sổ theo dõi, kiểm tra hoạt động hàng ngày của Hệ thống;

  - Giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc của Hệ thống;

  - Biên bản kiểm tra độ chính xác tương đối của Hệ thống.

2. Thực hiện kiểm soát chất lượng của Hệ thống trước khi đi vào vận hành chính thức và định kỳ 1 lần/năm bởi một bên thứ ba để bảo đảm tính độc lập, khách quan và được thực hiện theo quy trình như sau:

- Kiểm tra vị trí lỗ quan trắc: đáp ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 32;

- Kiểm tra ống hút mẫu (probe): đáp ứng theo quy định tại điểm d.1 khoản 1 Điều 33;

c) Kiểm tra ống dẫn mẫu: sử dụng khí chuẩn để kiểm tra ống dẫn mẫu theo quy định tại điểm d.2 khoản 1 Điều 33. Trong thời gian đo khí chuẩn toàn bộ hệ thống bơm và thiết bị quan trắc vẫn hoạt động ở chế độ tương tự như chế độ đo và phân tích dòng khí thải, cụ thể như sau:

c.1) Thời gian giá trị hiển thị để kiểm tra bằng khí chuẩn tối thiểu là 20 phút/lần đo;

c.2) Kết quả đo khí chuẩn nếu có sai khác ≤ 5% so với giá trị nồng độ khí chuẩn thì đạt yêu cầu về ống dẫn mẫu. Sau khi tiến hành kiểm tra, lưu lại thông tin về kết quả kiểm tra bằng khí chuẩn.

    - Kiểm tra tính năng đo và trả kết quả theo đơn vị mg/Nm3 đối với các thiết bị quan trắc thông số ô nhiễm.

đ) Kiểm tra tính năng thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc tự động liên tục của Hệ thống.

    - Kiểm tra thành phần, tính năng khác của Hệ thống.

g) Đánh giá độ chính xác tương đối của Hệ thống, gồm:

g.1) Thực hiện quan trắc đối chứng

g.1.1) Quan trắc đối chứng là việc quan trắc sử dụng được Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA) chấp nhận là phương pháp tương đương để đối chứng như Method (3A; 6C; 7E; 10; 20; 26; 26a) đối với các thông số khí; Đối với thông số bụi; lưu lượng, nhiệt độ sẽ áp dụng theo phương pháp quan trắc định ky và so sánh kết quả thu được với kết quả quan trắc của Hệ thống;

g.1.2) Thực hiện quan trắc đối chứng riêng biệt cho từng thông số;

g.1.3) Thực hiện lấy mẫu quan trắc đối chứng ít nhất 06 mẫu/thông số/1 lần thực hiện quan trắc đối chứng;

g.1.4) Trong thời gian thực hiện quan trắc đối chứng, công suất hoạt động của cơ sở phải bảo đảm tối thiểu 50% công suất thiết kế;

g.2) Đánh giá kết quả quan trắc đối chứng thông qua độ chính xác tương đối (RA) như sau:

g.2.1) Tính toán kết quả quan trắc đối chứng, sử dụng kết quả quan trắc đối chứng giữa Hệ thống và phương pháp quan trắc đối chứng để tính toán: độ sai khác, độ lệch chuẩn, hệ số tin cậy và độ chính xác tương đối (RA) cho từng thiết bị và từng thông số riêng biệt theo Phụ lục … ban hành kèm theo Thông tư này. Kết quả tính toán phải được ghi chép đầy đủ vào Biên bản kiểm tra các đặc tính kỹ thuật, tính năng và độ chính xác tương đối của Hệ thống theo Phụ lục … ban hành kèm theo Thông tư này;

g.2.2) Trường hợp RA ≤ 20%, dữ liệu quan trắc của Hệ thống được chấp nhận sử dụng;

g.2.3) Trường hợp RA > 20%, đơn vị vận hành hệ thống phải tìm nguyên nhân và có biện pháp khắc phục. Sau khi hoàn thành việc khắc phục, thực hiện lại việc quan trắc đối chứng để tính toán RA cho đến khi đáp ứng yêu cầu tại điểm trên.

h) Các thông tin kiểm soát chất lượng được ghi chép vào Biên bản kiểm tra các đặc tính kỹ thuật, tính năng và độ chính xác tương đối của Hệ thống tại Phụ lục … ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương 7. Báo cáo và công bố kết quả quan trắc

Điều Báo cáo kết quả quan trắc Xem lại Thông tư 43/ Thông tư 25 để phân định các nội dung quy định số điều cho phù hợp.

Điều . Công bố kết quả quan trắc

Chương 11. Điều khoản thi hành

Điều. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này thay thế Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường và thay thế Chương III Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày    tháng    năm 2020

Điều. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Môi trường) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Phụ lục 1

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2020/TT-BTNMT  ngày    tháng   năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Thiết kế chương trình quan trắc môi trường:

1. Xác định mục tiêu của chương trình quan trắc môi trường và thành phần môi trường cần quan trắc.

2. Lập danh mục các thông số quan trắc theo thành phần môi trường: các thông số đo tại hiện trường, các thông số phân tích.

3. Thiết kế sơ bộ phương án lấy mẫu: xác định tuyến, điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản đồ hoặc sơ đồ; mô tả vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc và ký hiệu các điểm quan trắc; mô tả sơ bộ các nguồn gây tác động, các vấn đề, đối tượng ảnh hưởng, các tác động đến khu vực quan trắc.

4. Khảo sát thực tế khu vực cần quan trắc.

5. Thiết kế chi tiết phương án lấy mẫu: xác định chính xác tuyến, điểm lấy mẫu và lập sơ đồ các điểm quan trắc, mô tả vị trí địa lý và tọa độ điểm quan trắc; mô tả thực trạng các nguồn gây tác động và các tác động của khu vực quan trắc; xác định ranh giới khu vực quan trắc và dự báo các tác động hoặc những biến đổi có thể xảy ra trong khu vực quan trắc.

6. Xác định tần suất, thời gian quan trắc.

7. Xác định phương pháp lấy mẫu và đo tại hiện trường và phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm.

8. Xác định quy trình lấy mẫu, thể tích mẫu cần lấy, loại dụng cụ chứa mẫu, loại hóa chất bảo quản, thời gian lưu mẫu, loại mẫu và số lượng mẫu kiểm soát chất lượng (mẫu QC).

9. Lập danh mục và kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc hiện trường và thiết bị phân tích môi trường, bao gồm cả thiết bị, dụng cụ, phương tiện bảo đảm an toàn lao động.

10. Xác định các phương tiện phục vụ hoạt động lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu.

11. Lập kế hoạch thực hiện bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC) trong quan trắc môi trường. Việc lập kế hoạch bảo đảm chất lượng (QAPP) thực hiện theo hướng dẫn sau:

11.1.	Xác định mục đích và các mục tiêu cụ thể của chương trình quan trắc.

11.2.	Xác định đúng loại dữ liệu cần thu thập:

a) Xác định mục đích sử dụng dữ liệu (đánh giá hiện trạng, giám sát chất lượng môi trường, bổ sung dữ liệu cho cơ quan quản lý hay làm cơ sở cho việc ra các quyết định về môi trường…);

b) Thiết kế chương trình đáp ứng đúng nhu cầu của từng đối tượng sử dụng dữ liệu quan trắc: nhà quản lý, người lập kế hoạch của địa phương hay trung ương…;

c) Thiết kế chương trình bảo đảm sự phù hợp giữa mục tiêu chất lượng dữ

liệu cần đạt được và các nguồn lực sẵn có.

d) Các lưu ý đối với việc xác định mục tiêu chất lượng dữ liệu như sau: Mục tiêu chất lượng dữ liệu mang tính định tính và định lượng, mô tả mức độ chấp nhận của dữ liệu hoặc tiện ích cho người khai thác, sử dụng dữ liệu. Mục tiêu chất lượng dữ liệu chỉ ra chất lượng cần có của dữ liệu nhằm đáp ứng các mục tiêu của chương trình quan trắc.

11.3. Thu thập các thông tin cơ bản để thiết kế chương trình quan trắc:

a) Khảo sát thực tế tại khu vực tiến hành quan trắc;

b) Thu thập thông tin về các chương trình quan trắc đã từng thực hiện trên

địa bàn khu vực quan trắc;

c) Thu thập thông tin về các dữ liệu sẵn có, có thể được tham khảo để thiết kế chương trình quan trắc.

11.4.	Điều chỉnh mục tiêu chương trình quan trắc: dựa vào các thông tin thu thập được và các thông tin, dữ liệu sẵn có, tiến hành điều chỉnh, đánh giá lại mục đích và các mục tiêu cụ thể của chương trình thiết kế ban đầu.

11.5.	Xây dựng một kế hoạch thực hiện bao gồm cả công tác chuẩn bị của chương trình quan trắc.

11.6.	Xây dựng các quy trình thao tác chuẩn (SOPs): Quy trình thao tác chuẩn mô tả chi tiết các quá trình thực hiện, các phương pháp áp dụng như một dạng sổ tay giúp các quan trắc viên thực hiện quan trắc một cách dễ dàng và bài bản. Có thể sử dụng các tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn có sẵn và điều chỉnh cho phù hợp với chương trình quan trắc.

11.7.	Thu thập thông tin phản hồi về dự thảo SOPs, dự thảo Kế hoạch bảo đảm chất lượng (QAPP).

11.8.	Hoàn thiện QAPP dựa trên các ý kiến đánh giá:

a) Cụ thể hóa phương pháp sử dụng và thủ tục kiểm soát chất lượng;

b) Điều chỉnh các thủ tục cho phù hợp với yêu cầu;

c) Trình cấp có thẩm quyền thông qua.

11.9.	 Sau khi QAPP được thông qua, thực hiện chương trình quan trắc theo các thủ tục mô tả trong QAPP về sử dụng nhân lực, lấy mẫu, đo tại hiện trường, phân tích môi trường, xử lý số liệu và viết báo cáo.

11.10.	 Đánh giá và hoàn thiện chương trình quan trắc theo thời gian và phản ánh bất kỳ sự thay đổi nào trong QAPP:

a) Việc hoàn thiện chương trình quan trắc nên tiến hành đồng thời với quá trình thực hiện chương trình quan trắc;

b) Nếu có những thay đổi trong QAPP thì phải thông báo cho nhà quản lý và luôn sẵn sàng cho việc kiểm tra của nhà quản lý và người sử dụng dữ liệu.

11.12. Các nội dung cơ bản của QAPP

a) Các nội dung cơ bản của một QAPP như sau:

(1)	Đối tượng sẽ sử dụng dữ liệu quan trắc;

(2)	Mục đích, các mục tiêu, vấn đề của chương trình quan trắc;

(3)	Những quyết định, chính sách có thể được đưa ra từ các dữ liệu quan trắc;

(4)	Những vấn đề có thể phát sinh và những hành động giảm thiểu, khắc phục

tác động của những vấn đề này;

(5) Mục tiêu chất lượng dữ liệu;

(6)	Cách thức, thời gian và địa điểm thực hiện chương trình quan trắc;

(7) Phương pháp phân tích, đánh giá và báo cáo.

b) QAPP được xây dựng và thông qua trước khi bắt đầu chương trình quan trắc.

c) Các nội dung của QAPP phụ thuộc vào các mục tiêu của chương trình quan trắc, quy mô và cách thức sử dụng dữ liệu.

Phụ lục 2

PHƯƠNG PHÁP QUAN TRẮC

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2020/TT-BTNMT  ngày    tháng   năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phụ lục 2.1. Phương pháp quan trắc không khí xung quanh

a) Lấy mẫu và đo tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong bảng dưới đây.

| STT | Thông số | Số hiệu phương pháp |
| --- | --- | --- |
| 1. | SO2 | - TCVN 5971:1995; - TCVN 7726:2007; - MASA 704A; - MASA 704B - NIOSH 6004 - OSHA ID 104 - OSHA ID 200 - ASTM D2194 |
| 2. | CO | - TCVN 5972:1995; - TCVN 7725:2007; - TCVN 7242:2003 - IS 5182-10 (1999) (Không áp dụng mục 3); - MASA 128 - OSHA ID-209: - OSHA ID 210 (sắc ký) - ASTM D 3162 |
| 3. | NO2 | - TCVN 6137:2009; - MASA 406 - ASTM D1607 |
| 4. | O3 | - TCVN 6157:1996; - TCVN 7171:2002; - MASA 411 |
| 5. | H2S | -  MASA 701 |
| 6. | NH3 | - TCVN 5293:1995; - MASA 401 |
| 7. | Benzen | - ASTM D 3686-95; - ISO 16017-1:2000; - MASA 834; - NIOSH method 1501 |
| 8. | Toluen | - ASTM D 3686-95; - ISO 16017-1:2000; - MASA 834; - NIOSH method 1501 |
| 9. | Xylen | - ASTM D 3686-95; - ISO 16017-1:2000; - MASA 834; - NIOSH method 1501 |
| 10. | Styren | - ISO 16017-1:2000; - NIOSH method 1501 |
| 11. | Acetonitril | - NIOSH method 1606 |
| 12. | Benzidin | - NIOSH method 5509 |
| 13. | Naphtalen | - OSHA method 35 |
| 14. | Acetaldehyde | - NIOSH method 2538 |
| 15. | Anilin | - NIOSH method 2002 |
| 16. | Cloroform | - NIOSH method 1003 |
| 17. | Formaldehyt | - OSHA method 52; - NIOSH method 2541; - NIOSH method 3500 |
| 18. | Tetracloetylen | - NIOSH 1003; - USEPA method TO-17 |
| 19. | Vinyl clorua | - NIOSH 1007; - USEPA method TO-17 |
| 20. | Phenol | - NIOSH 3502; - NIOSH method 1501; - OSHA 32 - MASA 121 - NIOSH 2546 |
| 21. | CH4 | - ASTM 1945; - MASA 101 |
| 22. | Mercaptan (tính theo Methyl mercaptan) | - ASTM D2913 - 96(2007); - MASA 118 |
| 23. | Acrylonitril | - NIOSH method 1604 |
| 24. | Acrolein | - NIOSH method 2501 |
| 25. | Hydrocacbon | - NIOSH method 1500 |
| 26. | n-octan | - NIOSH method 1500 |
| 27. | Xyanua | - MASA 808 |
| 28. | PAHs | - NIOSH method 5515 |
| 29. | Cylohexan | - NIOSH method 1500 |
| 30. | n-heptan | - NIOSH method 1500 |
| 31. | Cl2 | - TCVN 4877-89; - MASA 202 |
| 32. | HF | - MASA 809; - MASA 205; - MASA 203F; - NIOSH method 7906 |
| 33. | HCN | - NIOSH method 6017; - NIOSH method 6010 |
| 34. | H3PO4 | - NIOSH method 7908 |
| 35. | H2SO4 | - NIOSH method 7908 |
| 36. | HBr | - NIOSH method 7907 |
| 37. | HNO3 | - NIOSH method 7907 |
| 38. | HCl | - NIOSH method 7907 |
| 39. | Ni | - TCVN 5067:1995 - ASTM D4185-96; - NIOSH method 7300; - OSHA method ID 121 - US EPA Compendium Method IO-3.2 - US EPA Compendium Method IO-3.3 - US EPA Compendium Method IO-3.4 |
| 40. | Hg | - ISO 6978-92; - NIOSH method 6009; - OSHA method ID 140 - US EPA method IO-5 |
| 41. | Mn | - TCVN 5067:1995; - OSHA method ID 121; - ASTM D4185-96; - NIOSH 7300; - US EPA Compendium Method IO-3.2 - US EPA Compendium Method IO-3.3 - US EPA Compendium Method IO-3.4 |
| 42. | As | - TCVN 5067:1995; - OSHA method ID 105; - NIOSH 7300; - US EPA Compendium Method IO-3.2 - US EPA Compendium Method IO-3.3 - US EPA Compendium Method IO-3.4 |
| 43. | Cd | - TCVN 5067:1995; - ASTM method D4185-96; - NIOSH method 7048 - NIOSH 7300; - US EPA Compendium Method IO-3.2 - US EPA Compendium Method IO-3.3 - US EPA Compendium Method IO-3.4 - ISO 11174:1996 |
| 44. | Cr (VI) | - TCVN 5067:1995 - OSHA method ID 215; - NIOSH method 7600 - ASTM D 6832 |
| 45. | Asin (AsH3) | -  NIOSH method 6001 |
| 46. | Tổng bụi lơ lửng (TSP) | - TCVN 5067:1995 - US EPA Compendium Method IO-2.1 (high volume) - ASTM D 4096 -17 |
| 47. | PM10 | - 40 CFR part 50 method appendix J; - AS/NZS 3580.9.7:2009; - AS/NZS 3580.9.6:2003; - MASA 501 - US EPA Compendium Method IO-2.1 (high volume) - US EPA Compendium Method IO-1.2 - US EPA Compendium Method IO-2.3 |
| 48. | PM2,5 | - 40 CFR Part 50 method Appendix L; - AS/NZS 3580.9.7:2009; - MASA 501 |
| 49. | Pb | - TCVN 5067:1995; - ASTM D4185-96; - NIOSH method 7300; - NIOSH method 7301; - NIOSH method 7302; - NIOSH method 7303; - NIOSH method 7082; - NIOSH method 7105 - US EPA Compendium Method IO-3.2 - US EPA Compendium Method IO-3.3 - US EPA Compendium Method IO-3.4 - ISO 9855:1993 - ISO 8518:2001 |
| 50. | Tổng polyclobiphenyl (PCB) | - US EPA method TO-9A |
| 51. | Tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF) | - US EPA method TO-9A |
| 52. | Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin( dl-PCB) | - US EPA method TO-9A |
| 53. | Các thông số khí tượng (hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, áp suất) | - QCVN 46:2012/BTNMT |

b) Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2 dưới đây

| STT | Thông số | Số hiệu tiêu chuẩn, phương pháp |
| --- | --- | --- |
| 1. | SO2 | - TCVN 5971:1995; - TCVN 7726:2007; - MASA 704A; - MASA 704B - NIOSH 6004 |
| 2. | CO | - TCVN 5972:1995; - TCVN 7725:2007; - TCVN 7242: - IS 5182-10 (1999) (Không áp dụng mục 3); - MASA 128 - OSHA ID-209: - OSHA ID 210 (sắc ký) - ASTM D 3162 |
| 3. | NO2 | - TCVN 6137:2009; - MASA 406 - ASTM D1607 |
| 4. | O3 | - TCVN 6157:1996; - TCVN 7171:2002; - MASA 411 |
| 5. | H2S | - MASA 701 |
| 6. | NH3 | - TCVN 5293:1995; - MASA 401 |
| 7. | Benzen | - ASTM D 3686-95; - ISO 16017-1:2000; - MASA834; - NIOSH method 1501 |
| 8. | Toluen | - ASTM D 3686-95; - ISO 16017-1:2000; - MASA 834; - NIOSH method 1501 |
| 9. | Xylen | - ASTM D 3686-95; - ISO 16017-1:2000; - MASA 834; - NIOSH method 1501; |
| 10. | Styren | - ISO 16017-1:2000; - NIOSH method 1501 |
| 11. | Acetonitril | - NIOSH method 1606 |
| 12. | Benzidin | - NIOSH method 5509 |
| 13. | Naphtalen | - OSHA method 35 |
| 14. | Acetaldehyde | - NIOSH method 2538 |
| 15. | Anilin | - NIOSH method 2002 |
| 16. | Cloroform | - NIOSH method 1003 |
| 17. | Formaldehyt | - NIOSH method 2541; - NIOSH method 3500; - OSHA method 52 |
| 18. | Tetracloetylen | - US.EPA method TO-17; - NIOSH method 1003 |
| 19. | Vinyl clorua | - USEPA method TO-17; - NIOSH method 1007 |
| 20. | Phenol | - NIOSH method 3502; - NIOSH method 1501; - OSHA method 32; - NIOSH 2546 |
| 21. | CH4 | - MASA 101; - ASTM 1945 |
| 22. | Mercaptan (tính theo Methyl mercaptan) | - ASTM D2913 - 96(2007); - MASA 118 |
| 23. | Acrylonitril | - NIOSH method 1604 |
| 24. | Acrolein | - NIOSH method 2501 |
| 25. | Hydrocacbon | - NIOSH method 1500 |
| 26. | n-octan | - NIOSH method 1500 |
| 27. | Xyanua | - MASA 808; - OSHA Method ID-120 |
| 28. | PAHs | - NIOSH method 5515 - ASTM D6209 - 13 |
| 29. | Cylohexan | - NIOSH method 1500 |
| 30. | n-heptan | - NIOSH method 1500 |
| 31. | Cl2 | - TCVN 4877-89; - MASA 202 |
| 32. | HF | - MASA 809; - MASA 205; - MASA 203F; - NIOSH method 7906; - NIOSH 7903 |
| 33. | HCN | - NIOSH method 6017; - NIOSH method 6010 |
| 34. | H3PO4 | - NIOSH method 7908; - NIOSH 7903 |
| 35. | H2SO4 | - NIOSH method 7908; - NIOSH method 7903 |
| 36. | HBr | - NIOSH method 7907 - NIOSH 7903 |
| 37. | HNO3 | - NIOSH method 7907 - NIOSH 7903 |
| 38. | HCl | - NIOSH method 7903; - NIOSH method 7907 |
| 39. | Ni | - ASTM D4185-96; - NIOSH 7 method 300 - OSHA method ID 121 - US EPA Compendium Method IO-3.2; - US EPA Compendium Method IO-3.3; - US EPA Compendium Method IO-3.4 |
| 40. | Hg | - ISO 6978-92; - NIOSH method 6009; - OSHA method ID 140 |
| 41. | Mn | - ASTM D4185-96; - OSHA method ID 121; - NIOSH 7300 - US EPA Compendium Method IO-3.2 - US EPA Compendium Method IO-3.3 - US EPA Compendium Method IO-3.4 |
| 42. | As | - OSHA method ID 105 - NIOSH 7300 - US EPA Compendium Method IO-3.2 - US EPA Compendium Method IO-3.3 - US EPA Compendium Method IO-3.4 |
| 43. | Cd | - ASTM D4185-96; - NIOSH method 7048 - NIOSH 7300 - US EPA Compendium Method IO-3.2 - US EPA Compendium Method IO-3.3 - US EPA Compendium Method IO-3.4 - ISO 11174:1996 |
| 44. | Cr (VI) | - NIOSH method 7600; - OSHA method ID 215 - ASTM D 6832 |
| 45. | Asin (AsH3) | - NIOSH method 6001 |
| 46. | Tổng bụi lơ lửng (TSP) | - TCVN 5067:1995 - US EPA Compendium Method IO-2.1 (high volume) - ASTM D 4096 -17 |
| 47. | PM10 | - 40 CFR part 50 method appendix J; - AS/NZS 3580.9.7:2009; - AS/NZS 3580.9.6:2003; - MASA 501 - US EPA Compendium Method IO-2.1 (high volume) |
| 48. | PM2,5 | - 40 CFR Part 50 method appendix L; - AS/NZS 3580.9.7:2009; - MASA 501 |
| 49. | Pb | - TCVN 5067:1995; - TCVN 6152:1996 - NIOSH method 7300; - NIOSH method 7301; - NIOSH method 7302; - NIOSH method 7303; - NIOSH method 7082; - NIOSH method 7105; - ASTM D4185-96 - US EPA Compendium Method IO-3.2 - US EPA Compendium Method IO-3.3 - US EPA Compendium Method IO-3.4 - ISO 9855:1993 - ISO 8518:2001 |
| 50. | Tổng polyclobiphenyl (PCB) | - US EPA method TO-9A; - US EPA method 1668B |
| 51. | Tổng dioxin/furan, PCDD/PCDF | - US EPA method TO-9A |
| 52. | Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin, dl-PCB | - US EPA method TO-9A; - US EPA method 1668B |

Phụ lục 2.2. Phương pháp quan trắc chất lượng nước mặt

1. Lấy mẫu và đo tại hiện trường

a) Việc lấy mẫu nước mặt lục địa tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2.2.1 dưới đây.

Bảng2.2.1. Các phương pháp lấy mẫu nước mặt lục địa tại hiện trường

| STT | Loại mẫu | Số hiệu phương pháp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mẫu nước sông, suối | TCVN 6663-6:2018 | Cập nhật phiên bản 2018 |
|  | Mẫu nước ao hồ | TCVN 6663-4:2018 | Cập nhật phiên bản 2018 |
|  | Mẫu vi sinh | TCVN 8880:2011 | Giữ nguyên |
|  | Mẫu thực vật nổi | SMEWW 10200B:2017 | Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | Mẫu động vật nổi | SMEWW 10200B:2017 | Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | Mẫu động vật đáy | SMEWW 10500B:2017 | Cập nhật phiên bản 2017 |

b) Việc đo các thông số nước mặt lục địa tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2.2.2 dưới đây.

Bảng2.2.2. Các phương pháp đo các thông số nước mặt lục địa tại hiện trường

| STT | Loại mẫu | Số hiệu phương pháp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt độ | - SMEWW 2550.B:2017 | Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | pH | - TCVN 6492:2011 |  |
|  | DO | - TCVN 7325:2016 | Cập nhật phiên bản 2016 |
|  | EC | - SMEWW 2510.B:2017 | Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | Độ đục | - SMEWW 2130.B:2017 - EPA 180.1 (tương đương) | Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | TDS | - Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |  |
|  | ORP | - SMEWW 2580.B:2017 - ASTM 1498:2014 | Cập nhật phiên bản 2017 Cập nhật phiên bản 2014 |
|  | Độ muối | - SMEWW 2520.B:2017 | Cập nhật phiên bản 2017 |

Bảo quản và vận chuyển mẫu: mẫu nước sau khi lấy được bảo quản và lưu giữ theo TCVN 6663-3:2016.

Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2.2.3 dưới đây.

Bảng2.2.3. Các phương pháp phân tích các thông số nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm

| STT | Loại mẫu | Số hiệu phương pháp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Độ màu | - TCVN 6185:2015 (Phương pháp C) - ASTM D1209-05 - SMEWW 2120C:2017 | Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | Độ kiềm | - TCVN 6636:1-2000 - SMEWW 2320.B:2017 | Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | Độ cứng tổng số | - TCVN 6224:1996 - SMEWW 2340C:2017 | Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | TSS | - TCVN 6625:2000 - SMEWW 2540D:2017 | Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | BOD5 | - TCVN 6001-1:2008 - TCVN 6001-2:2008 - SMEWW 5210B :2017 - SMEWW 5210D :2017 - US EPA method 405.1 | Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | COD | - TCVN 6491: 1999 - SMEWW 5220.B:2017 - SMEWW 5220.C:2017 | Bỏ US EPA method 410.1 và US EPA method 410.2 vì đã bị hủy bỏ. |
|  | TOC | - TCVN 6634:2000 - SMEWW 5310B:2017 - SMEWW 5310C:2017 | Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | NH4+ | - TCVN 6179-1:1996 - TCVN 6660:2000 - SMEWW 4500-NH3.B&D:2017 - SMEWW 4500-NH3.B&F:2017 - SMEWW 4500-NH3.B&H:2017 | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bỏ USEPA method 350.2 vì đã bị hủy bỏ |
|  | NO2- | - TCVN 6178:1996 - TCVN 6494-1:2011; - SMEWW 4500-NO2-.B:2017 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - US EPA method 300.0 | - Bỏ US EPA method 354.1 vì đã bị hủy bỏ - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | NO3- | - TCVN 6180:1996 - TCVN 7323-1:2004 - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4110.B:2017 - SMEWW 4110.C:2017 - SMEWW 4500-NO3-.D:2017 - SMEWW 4500-NO3-.E:2017 - US EPA method 300.0 - US EPA method 352.1 | - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | SO42- | - TCVN 6200:1996 - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4110.B:2017 - SMEWW 4110.C:2017 - SMEWW 4500-SO42-.E:2017 - US EPA method 300.0 | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bỏ US EPA method 375.3 và US EPA method 375.4 đã bị hủy bỏ |
|  | PO43- | - TCVN 6202:2008 - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4110.B:2017 - SMEWW 4110.C:2017 - SMEWW 4500-P.D:2017 - SMEWW 4500-P.E:2017 - US EPA method 300.0 - US EPA method 365.3 | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bổ sung US EPA method 365.3 |
|  | CN- | - TCVN 6181:1996 - TCVN 7723:2007 - SMEWW 4500-CN-.C&E:2017 - ISO 14403-2:2017 | - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | Cl- | - TCVN 6194:1996 - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - SMEWW 4500.Cl-:2017 - US EPA method 300.0 | - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | F- | - TCVN 6195-1996 - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4500-F-.B&C:2017 - SMEWW 4500-F-.B&D:2017 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - US EPA method 300.0 | - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | S2- | - TCVN 6637:2000 - SMEWW 4500-S2-.B&D:2017 | - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | Tổng N | - TCVN 6624:1-2000; - TCVN 6624:2-2000; - TCVN 6638:2000; - SMEWW 4500-N.C:2017 | - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | Tổng P | - TCVN 6202:2008 - SMEWW 4500P.B&D:2017 - SMEWW 4500P.B&E:2017 - US EPA method 365.3 | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bổ sung US EPA method 365.3 |
|  | Na | - TCVN 6196-1:1996 - TCVN 6196-2:1996 - TCVN 6196-3:1996 - TCVN 6660:2000 - TCVN 6665:2011 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - US EPA method 200.7 | - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | K | - TCVN 6196-1:1996 - TCVN 6196-2:1996 - TCVN 6196-3:1996 - TCVN 6660:2000 - TCVN 6665:2011 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - US EPA method 200.7 | - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | Ca | - TCVN 6201:1995 - TCVN 6198:1996 - TCVN 6660:2000 - TCVN 6665:2011 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - US EPA method 200.7 | - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | Mg | - SMEWW 3111.B:2017 - SMEWW 3120.B:2017 - TCVN 6201:1995 - TCVN 6660:2000 - US EPA method 200.7 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 |
|  | Fe | - TCVN 6177:1996 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3500-Fe.B.2012 - SMEWW 3111B:2012 - SMEWW 3113B:2012 - SMEWW 3120B:2012 - US EPA method 200.7 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 |
|  | Mn | - TCVN 6002:1995 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.7 - US EPA method 200.8 - US EPA method 243.1 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 |
|  | Cu | - TCVN 6193:1996 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.7 - US EPA method 200.8 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 |
|  | Zn | - TCVN 6193:1996 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.7 - US EPA method 200.8 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 |
|  | Ni | - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.7 - US EPA method 200.8 - US EPA Method 6020A | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 |
|  | Pb | - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - SMEWW 3130B:2017 - US EPA method 200.8 - US EPA Method 200.7 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 - US EPA method 239.2 đã bị hủy bỏ |
|  | Cd | - TCVN 6197:2008 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.8 - US EPA Method 200.7 - US EPA Method 6020A | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bổ sung US EPA Method 200.7 và US EPA Method 6020 |
|  | As | - TCVN 6626:2000 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3114B:2017 - SMEWW 3114C:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.8 - US EPA Method 200.7 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bổ sung US EPA Method 200.7 và US EPA Method 6020 |
|  | Hg | - TCVN 7724:2007; - TCVN 7877:2008 - SMEWW 3112B:2017 - US EPA method 7470A - US EPA method 200.8 - US EPA Method 200.7 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bổ sung US EPA Method 200.7 và US EPA Method 6020 |
|  | Tổng crôm (Cr) | - TCVN 6222:2008 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.8 - US EPA Method 200.7 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bổ sung US EPA Method 200.7 và US EPA Method 6020 - Bỏ US EPA method 218.2 vì đã bị hủy bỏ |
|  | Cr (VI) | - TCVN 7939:2008 - SMEWW 3500-Cr.B:2017 | - Bỏ TCVN 6658:2000 vì có độ nhạy thường không đáp ứng - Bỏ US EPA method 218.4 và US EPA method 218.5 đã bị hủy bỏ - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | Coliform | - TCVN 6187-2:1996 - TCVN 6187-1:2009 - SMEWW 9221B:2017 | - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | E.Coli | - TCVN 6187-2:1996 - TCVN 6187-1:2009 - SMEWW 9221B:2017 - SMEWW 9222B:2017 | - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | Tổng dầu, mỡ | - TCVN 7875: 2008; - SMEWW 5520B:2017 - SMEWW 5520C:2017 - TCVN 5070:1995 | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bổ sung TCVN 5070:1995 |
|  | Tổng Phenol | - TCVN 6216:1996 - TCVN 7874:2008 - SMEWW 5530C:2017 - US EPA method 420.1 - ISO 14402:1999 | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bỏ US EPA method 420.2 và US EPA method 420.3 đã bị hủy bỏ |
|  | Hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ | - TCVN 7876:2008 - TCVN 9241:2017 - SMEWW 6630B:2017 - SMEWW 6630C:2017 - US EPA method 8081B - US EPA method 8270D - US EPA Method 3510C & US EPA Method 3600C & US EPA method 8081B or US EPA method 8270D | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bổ sung US EPA Method 3510C & US EPA Method 3600C & US EPA method 8081B or US EPA method 8270D |
|  | Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ | - US EPA method 8141B - US EPA method 8270D - US EPA Method 3510C & US EPA Method 3600C & US EPA method 8141B or US EPA method 8270D | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bổ sung US EPA Method 3510C & US EPA Method 3600C & US EPA method 8081B or US EPA method 8270D |
|  | Tổng hoạt độ phóng xạ | - TCVN 6053:2011 - TCVN 8879:2011 - SMEWW 7110B:2017 | - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | Tổng hoạt độ phóng xạ | - TCVN 6219:2011 - TCVN 8879:2011 - SMEWW 7110B:2017 | - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | Tổng polyclobiphenyl (PCB) | - TCVN 8601:2009; - TCVN 9241:2012; - SMEWW 6630C:2017; - US EPA method 1668B; - US EPA method 8082A; - US EPA method 8270D - US EPA Method 3510C & US EPA Method 3600C & US EPA method 8082A or US EPA method 8270D | - Cập nhật phiên bản 2017 - Bổ sung US EPA Method 3510C & US EPA Method 3600C & US EPA method 8082A or US EPA method 8270D |
|  | Tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF) | - US EPA method 1613B - US EPA method 8290A | - Bổ sung US EPA method 8290A |
|  | Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB) | - US EPA Method 1668C |  |
|  | Thực vật nổi | - SMEWW 10200:2017 | - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | Động vật nổi | - SMEWW 10200:2017 | - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | Động vật đáy | - SMEWW 10500:2017 | - Cập nhật phiên bản 2017 |
|  | Chất hoạt động bề mặt | - TCVN 6622-1:2009 - SMEWW 5540C:2012 | - Bỏ US EPA method 425.1 đã bị hủy bỏ |

Phụ lục 2.3. Phương pháp quan trắc chất lượng nước dưới đất

1. Lấy mẫu và đo tại hiện trường

a) Việc lấy mẫu nước dưới đất tại hiện trường: tuân theo TCVN 6663-11:2011;

b) Việc đo các thông số trong môi trường nước dưới đất tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2.3.1 dưới đây.

Bảng 2.3.1. Các phương pháp lấy mẫu nước dưới đất tại hiện trường

| STT | Loại mẫu | Số hiệu phương pháp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt độ | - SMEWW 2550.B:2017 | Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | pH | - TCVN 6492:2011 - SMEWW 4500 H+.B:2017 |  |
|  | DO | - TCVN 7325:2016 |  |
|  | EC | - SMEWW 2510.B:2017 |  |
|  | TDS | - Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |  |
|  | Độ đục | - SMEWW 2130.B:2017 - EPA 180.1 (tương đương) |  |
|  | ORP | - SMEWW 2580.B:2017 - ASTM 1498:2014 |  |
|  | Độ muối | - SMEWW 2520.B:2017 |  |

2. Bảo quản và vận chuyển mẫu: các mẫu nước dưới đất sau khi lấy được bảo quản và lưu giữ theo TCVN 6663-3:2016.

3. Phân tích trong phòng thí nghiệm:lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2.3.2 dưới đây.

Bảng 2.3.2. Các phương pháp phân tích các thông số trong mẫu nước dưới đất trong phòng thí nghiệm

| STT | Loại mẫu | Số hiệu phương pháp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Độ kiềm | - TCVN 6636-1:2000 - TCVN 6636-2:2000 - SMEWW 2320.B:2017 | Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | Độ màu | - TCVN 6185:2015 - ASTM D1209-05 (2019) - SMEWW 2120.C:2017 | Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | Độ cứng tổng số | - TCVN 6224:1996 - SMEWW 2340.C:2017 | Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | TSS | - TCVN 6625:2000 - SMEWW 2540.D:2017 | Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | BOD5 | - TCVN 6001-1:2008 - TCVN 6001-2:2008 - SMEWW 5210.B :2017 - SMEWW 5210.D :2017 - US EPA method 405.1 | Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | COD | - TCVN 6491:1999 - SMEWW 5220.B:2017 - SMEWW 5220.C:2017 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bỏ US EPA method 410.1 và US EPA method 410.2 vì đã bị hủy bỏ |
|  | Chỉ số pecmanganat | - TCVN 6186:1996 |  |
|  | NH4+ | - TCVN 6179-1:1996; - TCVN 6660:2000; - SMEWW 4500-NH3.B&D:2017 - SMEWW 4500-NH3.B&F:2017 - SMEWW 4500-NH3.B&H:2017 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bỏ USEPA method 350.2 vì đã bị hủy bỏ |
|  | PO43- | - TCVN 6202:2008; - TCVN 6494-1:2011; - SMEWW 4110.B:2017 - SMEWW 4110.C:2017 - SMEWW 4500-P.D:2017 - SMEWW 4500-P.E:2017 - US EPA method 300.0 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | NO2- | - TCVN 6178:1996 - TCVN 6494-1:2011; - SMEWW 4500-NO2-.B:2017 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - US EPA method 300.0 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bỏ US EPA method 354.1 vì đã bị hủy bỏ |
|  | NO3- | - TCVN 6180:1996 - TCVN 7323-2:2004 - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - SMEWW 4500-NO3-.D:2017 - SMEWW 4500-NO3-.E:2017 - US EPA method 300.0 - US EPA method 352.1 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | HCO3- | - SMEWW 2320B:2017 - TCVN 6636-1:2000 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | SO42- | - TCVN 6200:1996 - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - SMEWW 4500-SO42-.E:2012; - US EPA method 300.0 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bỏ US EPA method 375.3 US EPA method 375.4 đã bị hủy bỏ |
|  | CO32- | - SMEWW 2320B:2017 - TCVN 6636-2:2000 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | CN- | - TCVN 6181:1996; - TCVN 7723:2007; - SMEWW 4500-CN-.C&E:2017 - ISO 14403-2: 2017 |  |
|  | Cl- | - TCVN 6194:1996 - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - SMEWW 4500.Cl-:2017 - US EPA method 300.0 |  |
|  | F- | - TCVN 6195-1996 - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4500-F-.B&C:2017 - SMEWW 4500-F-.B&D:2017 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - US EPA method 300.0 |  |
|  | S2- | - TCVN 6637:2000 - SMEWW 4500-S2-.B&C&D:2017 - SMEWW 4500-S2-.F:2017 |  |
|  | Tổng N | - TCVN 6624:1-2000 - TCVN 6624:2-2000 - TCVN 6638:2000 |  |
|  | Tổng P | - TCVN 6202:2008 - SMEWW 4500-P.B&D:2017 - SMEWW 4500-P.B&E:2017 |  |
|  | Fe | - TCVN 6177:1996; - TCVN 6665:2011; - ISO 15586:2003; - SMEWW 3500-Fe.B.2017 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - US EPA method 200.7 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 |
|  | Mn | - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - SMEWW 3125B: 2017 - US EPA method 200.7; - US EPA method 200.8; - US EPA method 243.1 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 - Bỏ US EPA method 243.1 vì đã bị hủy bỏ |
|  | Pb | - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - SMEWW 3130B:2017 - US EPA method 200.8; - US EPA Method 6020 - US EPA Method 200.7 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 và US EPA Method 200.7 - Bỏ US EPA method 239.2 vì đã bị hủy bỏ |
|  | Cu | - TCVN 6193:1996 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - SMEWW 3125B: 2017 - US EPA method 200.7; - US EPA method 200.8 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 |
|  | Zn | - TCVN 6193:1996 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - MEWW 3120B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.7 - US EPA method 200.8 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 |
|  | Ni | - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.7 - US EPAmethod 200.8 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 |
|  | Cd | - TCVN 6197:2008 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3125B: 2017 - US EPA method 200.8 - US EPA Method 6020 - US EPA Method 200.7 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 và US EPA Method 200.7 |
|  | As | - TCVN 6626:2000 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3114B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.8 - US EPA Method 6020 - US EPA Method 200.7 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 và US EPA Method 200.7 |
|  | Hg | - TCVN 7724:2007 - TCVN 7877:2008 - SMEWW 3112B:2017 - US EPA method 7470A; - US EPA Method 6020A - US EPA Method 200.7 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 và US EPA Method 200.7 - Bỏ US EPA method 200.8 vì thường độ nhạy không đáp ứng |
|  | Se | - TCVN 6183:1996 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3114B:2017 - US EPA method 200.7 - US EPA method 200.8 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 |
|  | Al | - TCVN 6657:2000 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111D:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.7 - US EPA method 200.8 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 |
|  | Tổng crôm (Cr) | - TCVN 6222:2008 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - MEWW 3120B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.7 - US EPA method 200.8 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 - Bỏ US EPA method 218.2 đã bị hủy bỏ |
|  | Cr (VI) | - TCVN 7939:2008 - SMEWW 3500-Cr.B:2017 - US EPA Method 7196A | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 7196A - Bỏ TCVN 6658:2000 vì có độ nhạy thường không đáp ứng - Bỏ US EPA method 218.4 và US EPA method 218.5 vì đã bị hủy bỏ |
|  | Co | - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.7 - US EPA method 200.8 - US EPA Method 6020 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 |
|  | Coliform | - TCVN 6187-2:1996 - TCVN 6187-1:2009 - SMEWW 9221B:2017 - SMEWW 9222B:2017 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | E.coli | - TCVN 6187-2:1996 - TCVN 6187-1:2009 - SMEWW 9221B:2017 - SMEWW 9222B:2017 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | Tổng dầu, mỡ | - TCVN 7875: 2008 - SMEWW 5520B:2017 - SMEWW 5520C:2017 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - SMEWW 5520B:2012 có MDL không đáp ứng nhưng hiện tại đa số các labs đang dùng phương pháp này |
|  | Tổng phenol | - TCVN 6216:1996 - TCVN 7874:2008 - ISO 14402:1999 - SMEWW 5530C:2017 - US EPA method 420.1 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bỏ US EPA method 420.2 US EPA method 420.3 vì đã bị hủy bỏ |
|  | Tổng hoạt độ phóng xạ | - TCVN 6053:2011 - TCVN 8879:2011 - SMEWW 7110B:2017 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | Tổng hoạt độ phóng xạ | - TCVN 6219:2011 - TCVN 8879:2011 - SMEWW 7110B:2017 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | PAHs | - SMEWW 6440B:2017 - SMEWW 6440C:2017 - US EPA method 8100; - US EPA method 8310 - US EPA method 8270D | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | Hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ | - TCVN 7876:2008 - TCVN 9241:2017 - SMEWW 6630B:2017 - SMEWW 6630C:2017 - US EPA method 8081B - US EPA method 8270D | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ | - US EPA method 8141B - US EPA method 8270D | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | Tổng polyclobiphenyl (PCB) | - TCVN 8601: 2009 - TCVN 9241:2017 - SMEWW 6630C:2017 - US EPA method 1668B - US EPA method 8082A - US EPA method 8270D | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | Tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF) | - US EPA method 1613B | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB) | - US EPA method 1668B | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | Chất hoạt động bề mặt | - TCVN 6622-1:2009 - SMEWW 5540C:2017 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bỏ US EPA method 425.1 vì đã bị hủy bỏ |

Phụ lục 2.4. Phương pháp quan trắc chất lượng nước biển

1. Lấy mẫu và đo tại hiện trường

a) Việc lấy mẫu nước biển tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2.4.1 dưới đây:

Bảng 2.4.1. Các phương pháp lấy mẫu nước biển tại hiện trường

| STT | Loại mẫu | Số hiệu phương pháp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mẫu nước biển | - ISO 5667-9:2015 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
| 2. | Mẫu thực vật nổi | - SMEWW 10200.B:2017 |  |
| 3. | Mẫu động vật nổi | - SMEWW 10200.B:2017 |  |
| 4. | Mẫu động vật đáy | - SMEWW 10200.B:2017 |  |

b) Việc đo các thông số trong môi trường nước biển tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2.4.2 dưới đây:

Bảng 2.4.2. Các phương pháp đo mẫu nước biển tại hiện trường

| STT | Loại mẫu | Số hiệu phương pháp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhiệt độ | - SMEWW 2550.B:2017 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
| 2. | Độ muối | - SMEWW 2520.B:2017 |  |
| 3. | pH | - TCVN 6492:2011 - US EPA Method 9040 |  |
| 4. | DO | - TCVN 7325:2016 - SMEWW 4500 O.G:2017 |  |
| 5. | EC | - SMEWW 2510.B:2017 |  |
| 6. | Độ trong suốt | - Đo bằng đĩa trắng (secchi) |  |
| 7. | Độ đục | - SMEWW 2130.B:2017 - EPA 180.1 (tương đương) |  |
| 8. | TDS | - Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |  |
| 9. | Các thông số khí tượng hải văn | - Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |  |

c) Bảo quản và vận chuyển mẫu:mẫu nước biển sau khi lấy được bảo quản và lưu giữ theo TCVN 6663-3:2016.

2. Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2.4.3 dưới đây.

## Bảng 2.4.3.  Các phương pháp phân tích mẫu nước biển trong phòng thí nghiệm

| STT | Loại mẫu | Số hiệu phương pháp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TSS | - TCVN 6625:2000 - SMEWW 2540D:2017 |  |
|  | - BOD5 | - TCVN 6001-1:2008 - TCVN 6001-2:2008 - SMEWW 5210B:2017 - SMEWW 5210D:2017 |  |
|  | - NH4+ | - TCVN 6179-1:1996 - SMEWW 4500-NH3.B&F:2017 - SMEWW 4500-NH3.D:2017 |  |
|  | PO43- | - TCVN 6202:2008 - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - SMEWW 4500-P.D:2017 - SMEWW 4500-P.E:2017 - US EPA method 300.0 |  |
|  | NO2- | - TCVN 6178:1996 - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4500-NO2-.B:2017 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - US EPA method 300.0 | US EPA method 354.1 đã bị hủy bỏ |
|  | NO3- | - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - SMEWW 4500-NO3-.E:2017 - US EPA method 352.1 |  |
|  | F- | - TCVN 6195-1996 - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4110.B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - SMEWW 4500-F-.B&C:2017 - SMEWW 4500-F-.B&D:2017 - US EPA method 300.0 |  |
|  | S2- | - TCVN 6637:2000 - SMEWW 4500-S2-.B&C&D:2017 - SMEWW 4500-S2-.F:2017 |  |
|  | CN- | - TCVN 6181:1996 - SMEWW 4500-CN-.C&E:2017 - ISO 14403-2:2017 |  |
|  | Pb | - TCVN 6193:1996 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.8 - US EPA method 1640 - US EPA method 200.10 - US EPA method 200.13 - US EPA method 200.17 - US EPA Method 6020 - US EPA Method 200.7 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 và US EPA Method 200.7 |
|  | Fe | - TCVN 6177:1996 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3500-Fe.B.2017 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - US EPA Method 6020 - US EPA Method 200.7 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 và US EPA Method 200.7 |
|  | Zn | - TCVN 6193:1996 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111C:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.8 - US EPA Method 6020 - US EPA Method 200.7 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 và US EPA Method 200.7 |
|  | Cu | - TCVN 6193:1996 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111C:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.8 - US EPA method 1640 - US EPA method 200.10 - US EPA method 200.12 - US EPA method 200.13 - US EPA Method 6020 - US EPA Method 200.7 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 và US EPA Method 200.7 |
|  | Mn | - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.8 - US EPA Method 6020 - US EPA Method 200.7 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 và US EPA Method 200.7 - US EPA method 243.1 đã bị hủy bỏ |
|  | Cd | - TCVN 6197:2008 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.8 - US EPA method 1640 - US EPA method 200.10 - US EPA method 200.12 - US EPA method 200.13 - US EPA Method 6020 - US EPA Method 200.7 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 và US EPA Method 200.7 |
|  | Hg (chỉ áp dụng cho nước biển ven bờ và gần bờ) | - TCVN 7724:2007 - TCVN 7877:2008 - SMEWW 3112B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA Method 6020 - US EPA Method 200.7 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 và US EPA Method 200.7 - US EPA method 200.8 vì thường độ nhạy không đáp ứng |
|  | As | - TCVN 6626:2000 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3114B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 1640 - US EPA method 200.8 - US EPA method 200.17 - US EPA Method 6020 - US EPA Method 200.7 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 và US EPA Method 200.7 |
|  | Tổng crôm (Cr) | - TCVN 6222:2008 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111C:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.8 - US EPA Method 6020 - US EPA Method 200.7 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 6020 và US EPA Method 200.7 |
|  | Cr (VI) | - SMEWW 3500-Cr.B:2017 - US EPA Method 7196A | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 7196A - Bỏ TCVN 6658:2000 vì có độ nhạy thường không đáp ứng - Bỏ US EPA method 218.4 vì đã bị hủy bỏ |
|  | Tổng N | - TCVN 6624:1-2000 - TCVN 6624:2-2000 - TCVN 6638:2000 - SMEWW 4500-N.C:2017 |  |
|  | Tổng P | - TCVN 6202:2008; - SMEWW 4500- P.B&D:2017 - SMEWW 4500-P.B&E:2017 |  |
|  | Tổng dầu, mỡ | - TCVN 7875:2008; - SMEWW 5520B:2017 - SMEWW 5520C:2017 - US EPA method 413.2 - US EPA method 1664 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 - Bổ sung US EPA Method 1664 - SMEWW 5520B:2012 có MDL không đáp ứng nhưng hiện tại đa số các labs đang dùng phương pháp này |
|  | Tổng dầu mỡ khoáng | - SMEWW 5520B&F:2017 - SMEWW 5520C&F:2017 | SMEWW 5520B&F:2017 không đáp ứng giới hạn định lượng |
|  | Tổng phenol | - TCVN 6216:1996; - SMEWW 5530B&C:2017 - SMEWW 5530B&D:2017 - ISO 14402:1999 |  |
|  | Động vật nổi | - SMEWW 10200:2017 |  |
|  | Động vật đáy | - SMEWW 10500:2017 |  |
|  | Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ | - TCVN 7876:2008 - TCVN 9241:2017 - SMEWW 6630B:2017 - SMEWW 6630C:2017 - US EPA method 8081B - US EPA method 8270D |  |
|  | Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ | - US EPA method 8141B - US EPA method 8270D |  |
|  | Coliform | - SMEWW 9221B:2017 - TCVN 6187-1:2009 - TCVN 6187-2:1996 |  |

Phụ lục 2.5. Phương pháp quan trắc chất lương nước mưa

1. Lấy mẫu và đo tại hiện trường

a) Việc lấy mẫu nước mưa tại hiện trường: tuân theo TCVN 5997:1995 về hướng dẫn lấy mẫu nước mưa;

b) Việc đo các thông số trong nước mưa tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2.5.1 dưới đây.

Bảng 2.5.1. Các phương pháp lấy mẫu nước mưa tại hiện trường

| STT | Loại mẫu | Số hiệu phương pháp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt độ | - SMEWW 2550.B:2017 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | pH | - SMEWW 4500 H+.B:2017 |  |
|  | EC | - SMEWW 2510.B:2017 |  |
|  | TDS | - Sử dụng của thiết bị quan trắc hiện trường |  |
|  | Các thông số khí tượng | - QCVN 46:2012/BTNMT |  |

2. Bảo quản và vận chuyển mẫu: mẫu nước mưa sau khi lấy được bảo quản và lưu giữ theo TCVN 6663-3:2016.

3. Phân tích trong phòng thí nghiệm

a) Việc phân tích các thông số trong nước mưa trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2.5.2 dưới đây;

Bảng 2.5.2. Các phương pháp phân tích nước mưa trong phòng thí nghiệm

| STT | Loại mẫu | Số hiệu phương pháp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cl- | - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - SMEWW 4500.Cl-:2017 - US EPA method 300.0 | - Bỏ TCVN 6194:1996 vì chỉ nên giữ lại các phương pháp sử dụng IC - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | F- | - TCVN 6494-1:2011; - SMEWW 4500-F-.B&C:2017 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - US EPA method 300.0 | - Bỏ TCVN 6195-1996 SMEWW 4500-F-.B&C:2017; SMEWW 4500-F-.B&D:2017 vì chỉ nên giữ lại các phương pháp sử dụng IC - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | NO2- | - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4500-NO2-.B:2017 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - US EPA method 300.0 - US EPA method 354.1 | - Bỏ TCVN 6178:1996 và US EPA method 354.1 vì chỉ nên giữ lại các phương pháp sử dụng IC - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | NO3- | - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - SMEWW 4500-NO3-.D:2017 - SMEWW 4500-NO3-.E:2017 - US EPA method 300.0 | - Bỏ TCVN 6180:1996; TCVN 7323-2:2004; US EPA method 352.1 vì chỉ nên giữ lại các phương pháp sử dụng IC - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | PO43- | - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - US EPA method 300.0 | - Bỏ TCVN 6202:2008 SMEWW 4500-P.D:2012; SMEWW 4500-P.E:2012 vì chỉ nên giữ lại các phương pháp sử dụng IC - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | SO42- | - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - US EPA method 300.0 | - Bỏ TCVN 6200:1996 - SMEWW 4500-SO42-.E:2012; US EPA method 375.3; US EPA method 375.4 vì chỉ nên giữ lại các phương pháp sử dụng IC - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | NH4+ | - TCVN 6660:2000 | - Bỏ TCVN 6179-1:1996 - SMEWW 4500-NH3.D:2012; - SMEWW 4500-NH3.F:2012; - SMEWW 4500-NH3.H:2012; USEPA method 350.2 vì chỉ nên giữ lại các phương pháp sử dụng IC |
|  | Na+ | - TCVN 6196-1:1996 - TCVN 6196-2:1996 - TCVN 6196-3:1996 - TCVN 6660:2000 - TCVN 6665:2011 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - US EPA method 200.7 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | K+ | - TCVN 6196-1:1996 - TCVN 6196-2:1996 - TCVN 6196-3:1996 - TCVN 6660:2000 - TCVN 6665:2011 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - US EPA method 200.7 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | Ca2+ | - TCVN 6201:1995 - TCVN 6198:1996 - TCVN 6660:2000 - TCVN 6665:2011 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - US EPA method 200.7 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
|  | Mg2+ | - TCVN 6201:1995 - TCVN 6660:2000 - TCVN 6665:2011 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - US EPA method 200.7 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |

Phụ lục 2,6. Phương pháp quan trắc chất lượng đất

1. Lấy mẫu tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong bảng dưới đây.

Bảng 2.6.1

| STT | Tên phương pháp | Sốhiệuphươngpháp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất lượng đất - Phương pháp đơn giản để mô tả đất | - TCVN 6857:2001 |
| 2 | Lấy mẫu đất | - TCVN 5297:1995 - TCVN 4046:1985 đã quá cũ, nội dung sơ sài (thiếu nhiều thông tin quan trọng như thiết bị lấy mẫu, điều kiện bảo quản,…); - TCVN 7538-2:2005; - TCVN 7538-1:2006; - TCVN 7538-4:2007; - TCVN 7538-5:2007 |

2. Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong bảng dưới đây.

Bảng 2.6.2

| STT | Thôngsố | Số hiệu phương pháp |
| --- | --- | --- |
| 1. | Độ ẩm | - TCVN 4048:2011 - TCVN 6648:2000 (không hướng dẫn xác định độ ẩm mà là xác định hàm lượng nước theo khối lượng đất khô) |
| 2. | Thành phần cấp hạt | - TCVN 8567:2010 |
| 3. | pH | - TCVN 4402:1987; - TCVN 4401:1987; (Phạm vi áp dụng chỉ cho đất trồng trọt; 2 TCVN đã quá cũ (quy định pH 4.01; 6.86 và 9,18), không cần thiết đưa vào) - TCVN 5979:2007 |
| 4. | EC | - TCVN 6650:2000 |
| 5. | Cl- | - US EPA method 300.0 |
| 6. | SO42- | - TCVN 6656:2000; - US EPA method 300.0 |
| 7. | PO43- | - US EPA method 300.0 |
| 8. | NO3- | - TCVN 6643:2000; - US EPA method 300.0 |
| 9. | NH4+ | - TCVN 6643:2000 |
| 10. | Tổng N | - TCVN 6645:2000; - TCVN 6643:2000; - TCVN 6498:1999 |
| 11. | Tổng P | - TCVN 8563:2010; - TCVN 6499:1999; - TCVN 8940:2011 |
| 12. | Tổng K | - TCVN 8660:2011 |
| 13. | Cacbon hữu cơ | - TCVN 6642:2000; - TCVN 6644:2000; - TCVN 8941:2011 |
| 14. | As | - TCVN 8467: 2010; - US EPA method 200.7; - US EPA method 200.8; - US EPA method 7010 - US EPA method 7062 - US EPA Method 6020A - TCVN 6649:2000 - EPA 3050 B - EPA 3051 |
| 15. | Cd | - TCVN 6496:2009; - TCVN 8246:2009; - US EPA method 200.7; - US EPA method 200.8; - US EPA method 7000B; - US EPA method 7010; - US EPA Method 6020A - US EPA method 3050 B - US EPA method 3051 |
| 16. | Pb | - TCVN 6496:2009; - TCVN 8246:2009; - US EPA method 200.7;US EPA method 200.8; - US EPA method 7000B; - US EPA method 7010 - US EPA Method 6020A - US EPA method 3050 B - US EPA method 3051 |
| 17. | Zn | - TCVN 6496:2009; - TCVN 8246:2009; - US EPA method 200.7;US EPA method 200.8; - US EPA method 7000B; - US EPA method 7010 - US EPA Method 6020A - US EPA method 3050 B - US EPA method 3051 |
| 18. | Hg | - TCVN 8882:2011 + TCVN 6649 : 2000; - US EPA method 200.8+ US EPA method 3051 - US EPA method 7471B - US EPA method 200.7 - US EPA Method 6020A |
| 19. | Tổngcrôm (Cr) | - TCVN 8246:2009; - US EPA method 200.7; - US EPA method 200.8 - US EPA method 3051; - US EPA method 3050 - US EPA method 7000B; - US EPA method 7010 - US EPA Method 6020A (TCVN 8246:2009 được dịch từ US EPA method 7000B nhưng không đủ nội dung đặc biệt là phần phá mẫu cho đất khi viện dẫn chương 3 nhưng k biết chương 3 nào và ở đâu? DQOs là cái gì? Vẫn viện dẫn đến các EPA 3000, Method SW-846,.. nên chỉ cần giữ phương pháp gốc US EPA method 7000B là đủ.) |
| 20. | Cu | - TCVN 6496:2009; - TCVN 8246:2009; - US EPA method 200.7; - US EPA method 200.8; - US EPA method 3051; - US EPA method 3050 - US EPA method 7000B; - US EPA method 7010 - US EPA Method 6020A |
| 21. | Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ | - TCVN 8061:2009; - US EPA method 8081B; - US EPA method 8270D - US EPA Method 3540; - US EPA Method 3600 |
| 22. | Hóa chất bảo vệ thực vật phot pho hữu cơ | - US EPA method 8141B; - US EPA method 8270D; - US EPA Method 3540; - US EPA Method 3600 |
| 23. | Tổng polyclobiphenyl (PCB) | - TCVN 8061:2009; - US EPA method 1668B; - US EPA method 8082A; - US EPA method 8270D ; - US EPA Method 3540; - US EPA Method 3600 |
| 24. | Tổng Dioxin/Furan, PCDD/PCDF | - TCVN 10883:2016; - US EPA method 1613B |
| 25. | Cáchợpchấtpolyclobiphenyltươngtự dioxin (dl-PCB) | - US EPA method 1668B - EPA method 8082 |

Phụ lục 2.7. Phương pháp quan trắc chất lượng trầm tích

1. Lấy mẫu tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong bảng dưới đây.

Bảng 2.7.1

| STT | Tên phương pháp | Số hiệu phương pháp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lấy mẫu trầm tích | TCVN 6663-13:2015; Phạm vi áp dụng không cho Trầm tích mà cho Bùn thải - TCVN 6663-13:2000 - TCVN 6663-19:2015 |

2. Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong bảng dưới đây

Bảng 2.7.2

| STT | Thông số | Số hiệu phương pháp |
| --- | --- | --- |
| 1. | As | - TCVN 6649:2000 - TCVN 8467:2010; - US EPA method 200.7; - US EPA method 200.8; - US EPA method 7010+ EPA 7062 - US EPA method 3050 B+ EPA 7062 - US EPA method 3051 - US EPA Method 6020A |
| 2. | Cd | - TCVN 6649:2000 - TCVN 6496:2009; - TCVN 8246:2009; - US EPA method 200.7; - US EPA method 200.8; - US EPA method 7000B; - US EPA method 7010; - US EPA Method 6020A; - US EPA method 3050 B ; - US EPA method 3051. |
| 3. | Pb | - TCVN 6649:2000. - TCVN 6496:2009; - TCVN 8246:2009; - US EPA method 200.7; - US EPA method 200.8; - US EPA method 7000B; - US EPA method 7010; - US EPA method 3050 B; - US EPA method 3051; - US EPA Method 6020A; |
| 4. | Zn | - TCVN 6496: 2009; - TCVN 8246:2009; - US EPA method 200.7; - US EPA method 200.8; - US EPA method 7000B; - US EPA method 7010; - US EPA method 3050 B; - US EPA method 3051; - US EPA Method 6020A; |
| 5. | Hg | - TCVN 8882:2011; - TCVN 6649 : 2000+ TCVN 8882:2011; - US EPA method 200.8; - US EPA method 7471B; - US EPA method 3051; - US EPA method 200.7 - US EPA Method 6020A; |
| 6. | Tổngcrôm (Cr) | - TCVN 6649 : 2000+ TCVN 8882:2011; - TCVN 8246:2009; - US EPA method 200.7; - US EPA method 200.8; - US EPA method 7000B; - US EPA method 7010; - US EPA method 3050; - US EPA method 3051; - US EPA Method 6020A. |
| 7. | Cu | - TCVN 6649: 2000 + TCVN 6496:2009; - TCVN 8246:2009; - US EPA method 200.7; - US EPA method 200.8; - US EPA method 7000B; - US EPA method 7010; - US EPA method 3050; - US EPA method 3051; - US EPA Method 6020A |
| 8. | Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ | - US EPA method 8081B; - US EPA method 8270D ; - US EPA method 3540 hoặc 3541 hoặc 3545 hoặc 3546 hoặc 3550 hoặc 3562+ US EPA method 3600 |
| 9. | Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ | - US EPA method 8141B; - US EPA method 8270D; - USEPA Method 3540 & USEPA Method 3600 |
| 10. | Tổng polyclobiphenyl (PCB) | - US EPA method 1668B; - US EPA method 8270D; - US EPA method 3540 hoặc 3541 hoặc 3545 hoặc 3546 hoặc 3550 hoặc 3562+ US EPA method 3665+ US EPA method 8082A |
| 11. | Tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF) | - US EPA method 1613B; - TCVN 10883:2016 |
| 12. | Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB) | - US EPA method 1668B; - US EPA method 8082 |
| 13. | Các hợp chất hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) | - US EPA method 8100; - US EPA method 8270D ; - USEPA Method 3540 & USEPA Method 3600 + US EPA method 8100 |

Phụ lục 2.8. Phương pháp quan trắc nước thải

Phụ lục 2.8. Phương pháp quan trắc nước thải

1. Lấy mẫu và đo tại hiện trường

a) Việc lấy mẫu nước thải tại hiện trường: tuân theo TCVN 6663-1:2016 và TCVN 5999-1995;

b) Việc đo các thông số tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2.8.1 dưới đây.

Bảng 2.8.1. Các phương pháp đo các thông số trong nước thải tại

hiện trường

| STT | Loại mẫu | Số hiệu phương pháp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhiệt độ | - TCVN 4557:1988 - SMEWW 2550B:2017 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
| 2. | pH | - TCVN 6492:2011 - SMEWW 4500 H+.B:2017 | - Cập nhật phiên bản năm 2017 |
| 3. | TDS | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |  |
| 4. | Vận tốc | - ISO 4064-5:2014 |  |
| 5. | Lưu lượng | Lưu lượng nước thải phải đo trong một ca sản xuất và chia làm nhiều lần đo, mỗi lần đo cách nhau tối đa là 1 giờ. Tổng thể tích nước thải và lưu lượng trung bình trong thời gian đo được tính như sau: V =  Qi .ti QTB = V/ti Trong đó: V - Tổng thể tích nước thải, m3; Qi - Lưu lượng tức thời tại thời điểm ti; ti - Khoảng thời gian giữa 2 lần đo lưu lượng tức thời, giờ; QTB - Lưu lượng trung bình, m3/h. |  |
| 6. | Clo dư | SMEWW 4500-Cl:2017 | Bổ sung vì có thể đo tại hiện trường |
| 7. | Độ màu | SMEWW 2120C:2017 | Bổ sung vì có thể đo tại hiện trường |
| 8. | DO |  | Bổ sung vì có thể đo tại hiện trường |

2. Bảo quản và vận chuyển mẫu: mẫu nước thải sau khi lấy được bảo quản theo quy định tại TCVN 6663-3:2016.

3. Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2.8.2 dưới đây.

Bảng 2.8.2. Các phương pháp phân tích cá thông số trong nước thải trong phòng thí nghiệm

| STT | Loại mẫu | Số hiệu phương pháp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | SMEWW 4500 H+.B:2017 | Bổ sung vì có thể đo trong PTN |
|  | TDS |  | Bổ sung vì có thể đo trong PTN |
|  | Độ màu | - TCVN 6185C:2015 - ASTM D1209-05 - SMEWW 2120C:2017 | TCVN 6185:2015 – Phần C |
|  | BOD5 | - TCVN 6001-1:2008 - TCVN 6001-2:2008 - SMEWW 5210B:2017 - SMEWW 5210D:2017 |  |
|  | COD | - TCVN 6491:1999 - SMEWW 5220B:2017 - SMEWW 5220C:2017 - SMEWW 5220D:2017 |  |
|  | TSS | - TCVN 6625:2000 - SMEWW 2540D:2017 |  |
|  | NH4+ | - TCVN 5988-1995 - TCVN 6179-1:1997 - TCVN 6660:2000 - SMEWW 4500-NH3.B&D:2017 - SMEWW 4500-NH3.B&F:2017 - SMEWW 4500-NH3.B&H:2017 - USEPA method 350.2 | - Bỏ USEPA method 350.2 vì đã bị hủy bỏ |
|  | Tổng N | - TCVN 6624:1-2000 - TCVN 6624:2-2000 - TCVN 6638:2000 |  |
|  | Tổng P | - TCVN 6202:2008; - SMEWW 4500-P.B&D:2017 - SMEWW 4500-P.B&E:2017 |  |
|  | NO2- | - TCVN 6178:1996 - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4500-NO2-.B:2017 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - US EPA method 300.0 - US EPA method 354.1 | - Bỏ US EPA method 354.1 vì đã bị hủy bỏ |
|  | NO3- | - TCVN 7323-2:2004 - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - SMEWW 4500-NO3-.D:2017 - SMEWW 4500-NO3-.E:2017 - US EPA method 300.0 - US EPA method 352.1 |  |
|  | PO43- | - TCVN 6202:2008 - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - SMEWW 4500-P.D:2017 - SMEWW 4500-P.E:2017 - US EPA method 300.0 |  |
|  | Clo dư | - TCVN 6225-3:2011 - TCVN 6225-1:2017 - TCVN 6225-2:2017 - SMEWW 4500-Cl:2017 |  |
|  | Cl- | - TCVN 6194:1996 - TCVN 6494-1:2011 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - SMEWW 4500.Cl-:2017 - US EPA method 300.0 |  |
|  | As | - TCVN 6626:2000 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586: 2003 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3114B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.8 |  |
|  | Cd | - TCVN 6197:2008 - TCVN 6193:1996 - TCVN 6665:2011 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.8 |  |
|  | Pb | - TCVN 6193:1996 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586: 2003 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.8 | - Bỏ US EPA method 239.2 vì đã bị hủy bỏ |
|  | Cr (VI) | - SMEWW 3500-Cr.B:2017 - US EPA method 7198 | - Bỏ TCVN 6658:2000 vì có độ nhạy thường không đáp ứng - Bỏ US EPA method 218.4 vì đã bị hủy bỏ |
|  | Cr (III) | - SMEWW 3500-Cr.B:2017 |  |
|  | Tổng crôm (Cr) | - TCVN 6222:2008 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.7 - US EPA method 200.8 - US EPA method 218.1 | - Bỏ US EPA method 218.2 vì đã bị hủy bỏ |
|  | Cu | - TCVN 6193:1996 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.7 - US EPA method 200.8 |  |
|  | F- | - TCVN 6494-1:2011; - SMEWW 4500-F-.B&C:2017 - SMEWW 4500-F-.B&D:2017 - SMEWW 4110B:2017 - SMEWW 4110C:2017 - US EPA method 300.0 |  |
|  | Zn | - TCVN 6193:1996 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.7 - US EPA method 200.8 |  |
|  | Mn | - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.7 - US EPA method 200.8 | - Bỏ US EPA method 243.1 đã bị hủy bỏ |
|  | Ni | - TCVN 6193:1996 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - SMEWW 3125B:2017 - US EPA method 200.7 - US EPA method 200.8 |  |
|  | Tổng Phenol | - TCVN 6216:1996 - TCVN 7874:2008 - TCVN 6199-1:1995 - ISO 14402:1999 - SMEWW 5530C:2017 |  |
|  | Fe | - TCVN 6177:1996 - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3500-Fe.B.2017 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3120:2017 - US EPA method 200.7 |  |
|  | S2- | - TCVN 6637:2000 - TCVN 6659:2000 - SMEWW 4500 S2-.B&D:2017 |  |
|  | CN- | - TCVN 6181:1996 - TCVN 7723:2007 - ISO 14403-2:2017 - SMEWW 4500-CN-C&E:2017 |  |
|  | Sn | - TCVN 6665:2011 - ISO 15586:2003 - SMEWW 3111B:2017 - SMEWW 3113B:2017 - SMEWW 3120B:2017 - SMEWW 3125B: 2017 - US EPA method 200.7 - US EPA method 200.8 |  |
|  | Hg | - TCVN 7724:2007 - TCVN 7877:2008 - SMEWW 3112B:2017 - US EPA method 7470A | - Bỏ US EPA method 200.8 vì thường độ nhạy không đáp ứng |
|  | Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ | - US EPA method 8141B - US EPA method 8270D |  |
|  | Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ | - TCVN 7876:2008 - TCVN 9241:2017 - SMEWW 6630B:2017 - US EPA method 8081A - US EPA method 8270D |  |
|  | Các hợp chất polyclobiphenyl (PCB) | - TCVN 7876:2008 - TCVN 9241:2017 - SMEWW 6630C:2017 - US EPA method 1668B - US EPA method 8082A - US EPA method 8270D |  |
|  | Tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF) | - US EPA method 1613B |  |
|  | Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB) | - US EPA method 1668B |  |
|  | Dầu, mỡ động thực vật | - MEWW 5520B&F:2017 - SMEWW 5520D&F:2017 - US EPA method 1664 |  |
|  | Tổng dầu, mỡ khoáng | - SMEWW 5520B&F:2017 - SMEWW 5520C&F:2017 - SMEWW 5520D&F:2017 - US EPA method 1664 |  |
|  | Tổng hoạt độ phóng xạ α | - TCVN 6053:1995 - SMEWW 7110B:2017 |  |
|  | Tổng hoạt độ phóng xạ β | - TCVN 6219:2011 - SMEWW 7110B:2017 |  |
|  | Coliform | - TCVN 6187-1:2009 - TCVN 6187-2:1996 - TCVN 8775:2011 - SMEWW 9221B:2017 - SMEWW 9222B:2017 |  |
|  | Salmonella | - TCVN 9717:2013 - SMEWW 9260B:2017 |  |
|  | Shigella | - SMEWW 9260E:2017 |  |
|  | Vibrio cholerae | - SMEWW 9260H:2017 |  |
|  | Halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ (AOX) | - TCVN 6493:2008 |  |
|  | Chất hoạt động bề mặt | - TCVN 6622-2-2000 - TCVN 6336-1998 - TCVN 6622-1:2009 - SMEWW 5540C:2017 | - Bỏ US EPA method 425.1 vì đã bị hủy bỏ |

Phụ lục 2.9. Phương pháp quan trắc khí thải

1. Quan trắc tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong bảng dưới đây.

Bảng 2.9.1

| TT | Thông số | Số hiệu phương pháp |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vận tốc và lưu lượng | - US EPA method 2; - ISO 10780 - TCVN 11303:2016; - TCVN 5977:2009; - TCVN 120-29:2018. - EPA method 2A - EPA Method 2C - EPA Method 2D |
| 2. | Khối lượng mol phân tử khí khô | - US EPA method 3 - TCVN 11304:2016; - TCVN 5977:2009 |
| 3. | Hàm ẩm | - US EPA method 4 - TCVN 11305:2016; - TCVN 5977:2009; - Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 4. | O2 | - Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 5. | Nhiệt độ | - Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 6. | Áp suất | - Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 7. | CO2 | - Sử dụng thiết bị đo trực tiếp (IR) |
| 8. | Bụi (PM) | - TCVN 5977:2009; - TCVN 7241:2003. - US EPA method 5; - US EPA method 17; - TCVN 5977:2005 (hết hiệu lực) Cân nhắc bỏ EPA 17 vì phương pháp này chỉ áp dụng với các ống khói mà hàm ẩm được kiểm soát (thông số ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả), mà đại đa số các ống khói ở VN chưa đáp ứng được; - ISO 10155; - ISO 9096:2017 - AS 4323.2:1995; - JIS Z 8808:2013 |
| 9. | SO2 | - TCVN 12030:2018; - TCVN 6750:2000; - US EPA method 6; - US EPA method 8; - US EPA method 8A; - TCVN 6750:2005; - TCVN 7246:2003; - JIS K 0103:2011; - Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 10. | NOx | - US EPA method 7; - TCVN 7172:2002; - TCVN 7245:2003; - JIS K 0104:2011; - Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 11. | H2SO4 | - US EPA method 8; - US EPA method 8A |
| 12. | Độ khói |  US EPA method 9 |
| 13. | CO | - US EPA method 10; - TCVN 7242:2003; - Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 14. | H2S | - US EPA method 15; - US EPA method 15A; (chỉ cho nguồn thải sản xuất Hoá Dầu và chỉ tính tổng Sulfua bằng chuẩn độ với Ba2+ rồi quy về H2S); - JIS K 0108:2010; - IS 11255 (part 4):2006 |
| 15. | NH3 | - JIS K 0099:2004 |
| 16. | Cacbonyl sunfua (COS) | - US EPA method 15; - US EPA method 15A |
| 17. | CS2 | - US EPA method 15; - US EPA method 15A |
| 18. | Pb | - US EPA method 12; - US EPA method 29; - TCVN 7557-1:2005; - TCVN 7557-3:2005 |
| 19. | Tổng florua (F-) | - US EPA method 13A; - US EPA method 13B |
| 20. | Hợp chất hữu cơ | - US EPA method 0030; - US EPA method 0031; - US EPA method 0010; - US EPA Method 18 ; - TCVN 12031:2018. - PD CEN/TS 13649 |
| 21. | Tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF) | - US EPA method 0023 - US EPA method 0023A; - TCVN 7556-1:2005; - TCVN 7556-2:2005; - TCVN 7556-3:2005; - BS EN 1948-1:2006 |
| 22. | Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB) | - US EPA method 0023A; - BS EN 1948-1:2006 |
| 23. | Tổng các chất hữu cơ không bao gồm metan (TGNMO) |  US EPA method 25 |
| 24. | HBr | - US EPA method 26; - US EPA method 26A |
| 25. | Cl2 | - US EPA method 26; - US EPA method 26A |
| 26. | Br2 | - US EPA method 26; - US EPA method 26A |
| 27. | HF | - US EPA method 26; - US EPA method 26A; - TCVN 7243:2003 |
| 28. | HCl | - US EPA method 26; - US EPA method 26A; - TCVN 7244:2003; - JIS K 0107:2012 |
| 29. | Kim loại gồm antimon (Sb), As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Se, Ag, Tl và Zn, Pb | - US EPA method 29; - TCVN 7557:2005 - TCVN 7557-1:2005 - TCVN 11311:2016 (đây là bản dịch của Method 29 |
| 30. | Hg | - TCVN 7557-2:2005 - US EPA method 29; - US EPA method 101A |
| 31. | Hơi thủy ngân |  US EPA method 30B |
| 32. | Bụi PM10 | - US EPA method 201; - US EPA method 201A |
| 33. | Hợp chất hidrocacbon đa vòng thơm (PAHs) | - US EPA method 23A - US EPA method 23; - US EPA method 0010 |
|  | HNO3 | - Tham khảo EPA 26A |

2. Việc phân tích mẫu khí thải trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong bảng  dưới đây.

Bảng 2.9.2

| STT | Thông số | Số hiệu phương pháp |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bụi (PM) | - US EPA method 5; - US EPA method 17; - TCVN 5977:2005 (hết hiệu lực); - ISO 10155; - AS 4323.2:1995; - JIS Z 8808:2013 - TCVN 5977:2009 - ISO 9096:2017 |
| 2. | SO2 | - US EPA method 6; - US EPA method 8; - US EPA method 8A; - TCVN 6750:2000. - TCVN 6750:2005; - TCVN 7246:2003; - JIS K 0103:2011 |
| 3. | NOx | - US EPA method 7; - TCVN 7172:2002; - TCVN 7245:2003; - JIS K 0104:2011 - EPA Method 7A (sắc ký ion) - US EPA Method 7B - US EPA Method 7C - US EPA Method 7D |
| 4. | H2SO4 | - US EPA method 8; - US EPA method 8A (phạm vi áp dụng hẹp) |
| 5. | Độ khói | - US EPA method 9 |
| 6. | CO | - US EPA method 10; - TCVN 7242:2003 |
| 7. | H2S | - US EPA method 15; - US EPA method 15A (chỉ cho nguồn thải sản xuất Hoá Dầu và chỉ tính tổng Sulfua bằng chuẩn độ với Ba2+ rồi quy về H2S); - JIS K 0108:2010; - IS 11255 (part 4):2006 |
| 8. | NH3 |  JIS K 0099:2004 |
| 9. | Cacbonyl sunfua (COS), | - US EPA method 15; - US EPA method 15A (chỉ cho nguồn thải sản xuất Hoá Dầu và chỉ tính tổng Sulfua bằng chuẩn độ với Ba2+ rồi quy về H2S) |
| 10. | CS2 | - US EPA method 15; - US EPA method 15A |
| 11. | Pb | - US EPA method 12; - US EPA method 29; - TCVN 7557-1:2005; - TCVN 7557-3:2005 |
| 12. | Tổng florua (F-) | - US EPA method 13A; - US EPA method 13B |
| 13. | Hợp chất hữu cơ | - US EPA Method 18 - US EPA 0030; - US EPA 0031; - US EPA 0010; - TCVN 12031:2018. - PD CEN/TS 13649 |
| 14. | Dioxin/furan (PCDD/PCDF) | - US EPA Method 0023A. - US EPA method 23; - BS EN 1948-2:2006; - BS EN 1948-3:2006; - TCVN 7556-2:2005; - TCVN 7556-3:2005 |
| 15. | Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB) | - US EPA Method 0023A. - US EPA method 1668B (chỉ hướng dẫn phân tích PCBs trong nước); - BS EN 1948-2:2006; - BS EN 1948-3:2006 |
| 16. | Tổng các chất hữu cơ không bao gồm metan (TGNMO) | - US EPAmethod 25 |
| 17. | HBr | - US EPAmethod 26; - US EPAmethod 26A |
| 18. | Cl2 | - US EPAmethod 26; - US EPAmethod 26A |
| 19. | Br2 | - US EPAmethod 26; - US EPAmethod 26A |
| 20. | HF | - US EPAmethod 26; - US EPAmethod 26A; - TCVN 7243:2003 |
| 21. | HCl | - US EPA method 26; - US EPA method 26A; - TCVN 7244:2003; - JIS K 0107:2012 |
| 22. | Kim loại gồm antimon (Sb), As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Se, Ag, Tl và Zn, Pb | - US EPA method 29; - TCVN 7557:2005 (không đầy đủ số hiệu) - TCVN 7557-1:2005 - TCVN 7557-3:2005 - TCVN 11311:2016 (đây là bản dịch của Method 29 |
| 23. | Pb | - US EPA method 29; - TCVN 7557:2005; (không đầy đủ số hiệu) - TCVN 7557-1:2005; |
| 24. | Hg | - US EPA method 29; - US EPA method 101A; - TCVN 7557-2:2005 |
| 25. | Hơi thủy ngân | - US EPA method 30B; |
| 26. | Bụi PM10 | - US EPA method 201; - US EPA method 201A |
| 27. | Hợp chất hidrocacbon đa vòng thơm (PAHs) | - US EPA Method 0023A - US EPA method 23; - US EPA method 0010 |

Phụ lục 2.10. Phương pháp quan trắc bùn thải từ hệ thống xử lý nước.

1. Lấy mẫu bùn thải áp dụng theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

- TCVN 6663-13:2015 - Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 13 hướng dẫn lấy mẫu bùn nước, bùn nước thải và bùn liên quan;

- TCVN 6663-15:2004 - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích.

2. Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong bảng dưới đây

Bảng 2.10.1

| TT | Thông số | Số hiệu phương pháp |
| --- | --- | --- |
|  | pH | - US EPA 9040 C & US EPA 9040 D |
| 1 | Asen | - TCVN 6649: 2000+ TCVN 8467: 2010; - US EPA 3050b+US EPA method 6010; - US EPA 3050b +US EPA method 6020; - US EPA 3050b +US EPA method 7010 - EPA 3050b+ EPA 7062 |
|  |  | - TCVN 9239:2012/ EPA 1311 + TCVN 8467: 2010; - US EPA 1311+US EPA method 6010; - US EPA method 6020; - US EPA method 7010 - EPA 1311+ EPA 7062 |
| 2 | Bari | - US EPA 3050b+US EPA method 6010; - US EPA 3050b +US EPA method 6020; - US EPA 3050b +US EPA method 7010; - EPA 3050b+ EPA 7000; - EPA 3050b+ EPA 6800 |
|  |  | - US EPA 1311+US EPA method 6010; - US EPA 1311 +US EPA method 6020; - US EPA 1311 +US EPA method 7010; - EPA 1311+ EPA 7000; - EPA 1311+ EPA 6800 |
| 3 | Bạc | - US EPA 3050b+US EPA method 6010; - US EPA 3050b +US EPA method 6020; - US EPA 3050b +US EPA method 7010; - EPA 3050b+ EPA 7000; - EPA 3050b+ EPA 6800 |
|  |  | - US EPA 1311+US EPA method 6010; - US EPA 1311 +US EPA method 6020; - US EPA 1311 +US EPA method 7010; - EPA 1311+ EPA 7000; - EPA 1311+ EPA 6800 |
| 4 | Cadimi | - US EPA 3050b+US EPA method 6010; - US EPA 3050b +US EPA method 6020; - US EPA 3050b +US EPA method 7010; - EPA 3050b+ EPA 7000; - EPA 3050b+ EPA 6800 |
|  |  | - US EPA 1311+US EPA method 6010; - US EPA 1311 +US EPA method 6020; - US EPA 1311 +US EPA method 7010; - EPA 1311+ EPA 7000; - EPA 1311+ EPA 6800 |
| 5 | Chì | - US EPA 3050b+US EPA method 6010; - US EPA 3050b +US EPA method 6020; - US EPA 3050b +US EPA method 7010; - EPA 3050b+ EPA 7000; - EPA 3050b+ EPA 6800 |
|  |  | - US EPA 1311+US EPA method 6010; - US EPA 1311 +US EPA method 6020; - US EPA 1311 +US EPA method 7010; - EPA 1311+ EPA 7000; - EPA 1311+ EPA 6800 |
| 6 | Coban | - US EPA 3050b+US EPA method 6010; - US EPA 3050b +US EPA method 6020; - US EPA 3050b +US EPA method 7010; - EPA 3050b+ EPA 7000; |
|  |  | - US EPA 1311+US EPA method 6010; - US EPA 1311 +US EPA method 6020; - US EPA 1311 +US EPA method 7010; - EPA 1311+ EPA 7000; |
| 7 | Kẽm | - US EPA 3050b+US EPA method 6010; - US EPA 3050b +US EPA method 6020; - US EPA 3050b +US EPA method 7010; - EPA 3050b+ EPA 7000; - EPA 3050b+ EPA 6800 |
|  |  | - US EPA 1311+US EPA method 6010; - US EPA 1311 +US EPA method 6020; - US EPA 1311 +US EPA method 7010; - EPA 1311+ EPA 7000; - EPA 1311+ EPA 6800 |
| 8 | Niken | - US EPA 3050b+US EPA method 6010; - US EPA 3050b +US EPA method 6020; - US EPA 3050b +US EPA method 7010; - EPA 3050b+ EPA 7000; - EPA 3050b+ EPA 6800 |
|  |  | - US EPA 1311+US EPA method 6010; - US EPA 1311 +US EPA method 6020; - US EPA 1311 +US EPA method 7010; - EPA 1311+ EPA 7000; - EPA 1311+ EPA 6800 |
| 9 | Selen | - US EPA 3050b+US EPA method 6010; - US EPA 3050b +US EPA method 6020; - US EPA 3050b +US EPA method 7010; - EPA 3050b+ EPA 6800; - EPA 3050b+ EPA 7742 |
|  |  | - US EPA 1311+US EPA method 6010; - US EPA 1311 +US EPA method 6020; - US EPA 1311 +US EPA method 7010; - EPA 1311+ EPA 6800; - EPA 1311+ EPA 7742 |
| 10 | Thủy ngân | - US EPA 3051a+US EPA method 6010; - US EPA 3051a +US EPA method 6020; - US EPA 3051a +US EPA method 6800 - US EPA 3051a +US EPA method 7470; - EPA 3051a+ EPA 7471b |
|  |  | - US EPA 1311+US EPA method 6010; - US EPA 1311 +US EPA method 6020; - US EPA 1311 +US EPA method 6800 - US EPA 1311 +US EPA method 7470; - EPA 1311+ EPA 7471b |
| 11 | Crôm VI | - US EPA 3060 +US EPA method 7196 - US EPA 3060+ US EPA 7199 - US EPA 1311 +US EPA method 7196 - US EPA 1311+ US EPA 7199 |
| 12 | Tổng Xyanua | - US EPA 9013a + US EPA 9010c+ US EPA 9014 |
|  |  | - US EPA 1312 + US EPA 9010c+ US EPA 9014 |
| 13 | Tổng Dầu | - US EPA 9071 B - US EPA 1311+ US EPA 1664a |
| 14 | Phenol | - TCVN 8964:2011; - SMEWW 6420B :2017/SMEWW 6420C :2017, US EPA method 8041A |
| 15 | Benzen | - TCVN 7873:2008; - TCVN 9241:2012; - TCVN 10495:2015; - EPA 8260D, |
| 16 | Clobenzen | - TCVN 7873:2008; - US EPA method 8260D |
| 17 | Toluen | - TCVN 8964:2011; - TCVN 7873:2008; - US EPA method 8260D; - US EPA method 8270E. |
| 18 | Naptalen | - TCVN 8964:2011; - TCVN 10495:2015, |
| 19 | Clodan | - TCVN 7873:2008; - TCVN 9241:2012; - TCVN 10495:2015; - US EPA method 8260D, |
| 20 | 2,4-Diclophenoxy axeticaxit (2,4-D) | - TCVN 8964:2011, - US EPA method 8321B. |
| 21 | Lindan | - TCVN 8964:2011; - TCVN 10495:2015 |
| 22 | Metoxyclo | - TCVN 8964:2011; - TCVN 10495:2015 |
| 23 | Endrin | - TCVN 8964:2011; - TCVN 10495:2015 |
|  | Heptaclo | - TCVN 8964:2011; - TCVN 10495:2015 |
|  | Metyl parathion | - TCVN 8964:2011; - TCVN 6134:2009, |
|  | Parathion | - TCVN 8964:2011; - TCVN 6134:2009, |

Phụ lục 3

YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH ĐO CÁC CHẤT  Ô NHIỄM DẠNG KHÍ TRONG KHÍ THẢI BẰNG THIẾT BỊ ĐO TRỰC TIẾP

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2020/TT-BTNMT ngày    tháng   năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Quy định chung

Phụ lục này quy định yêu cầu kỹ thuật cơ bản và quy trình đo các thông số gồm NOx (NO và NO2), SO2, CO, O2 trong khí thải bằng thiết bị đo trực tiếp.

2. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo trực tiếp

2.1.Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị

Thiết bị đo trực tiếp các chất ô nhiễm dạng khí trong khí thải tối thiểu phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo quy định tại Bảng  .

Bảng  : Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo trực tiếp

Stt 	Thông số đo 	Độ chính xác 	Độ phân giải 	Thời gian đáp ứng

1. 	NO 		± 5% của giá trị đọc 	   1 ppm 			<30s

2.  	NO2 		± 5% của giá trị đọc 	   0,1 ppm 			<40s

3. 	SO2 		± 5% của giá trị đọc 	   1 ppm 			<30s

4. 	CO 		± 5% của giá trị đọc 	   1 ppm 			<40s

5. 	O2 		± 0,3% toàn dải đo 	   0,1%V 			<60s

Khuyến khích sử dụng các thiết bị đo đã được cấp chứng chỉ kiểm định bởi một trong các tổ chức sau: Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA), Tổ chức chứng nhận Anh (mCERTs), Cơ quan kiểm định kỹ thuật Đức (TÜV), Bộ Môi trường Hàn Quốc (KMOE) và Bộ Môi trường Nhật Bản (JMOE);

2.2.  Kiểm định và kiểm tra thiết bị

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư này;

Kiểm tra thiết bị bằng khí chuẩn tại hiện trường: trước khi đo nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải, cần thực hiện kiểm tra thiết bị bằng khí “không” và khí chuẩn tại hiện trường với tần suất tối thiểu là 1 lần trước mỗi ngày quan trắc;

Tất cả tài liệu liên quan đến quá trình kiểm tra bằng khí chuẩn tại hiện trường phải được ghi chép, lưu lại hồ sơ gồm biên bản, nhật ký hiện trường, dữ liệu gốc được in hoặc sao lưu trong bộ nhớ thiết bị đối với tất cả các giá trị,giấy chứng nhận của khí chuẩn được sử dụng và sẵn sàng cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu;

Khí chuẩn được sử dụng tại hiện trường phải còn hạn sử dụng, bảo đảm độ chính xác tối thiểu là ± 5% và phải được liên kết chuẩn theo quy định của pháp luật đo lường. Khí chuẩn được sử dụng có thể là khí đơn hoặc khí hỗn hợp.

3. Vị trí đo

Vị trí đo mẫu khí được xác định cùng với vị trí lấy mẫu bụi.

Trường hợp chỉ thực hiện đo các chất ô nhiễm dạng khí mà không lấy mẫu bụi thì vị trí đo mẫu khí phải thỏa mãn điều kiện: không ở miệng ống khói và ưu tiên chọn nơi có dòng khí chuyển động ổn định.

4. Quy trình đo tại hiện trường

4.1. Kiểm tra thiết bị tại hiện trường

Kiểm tra đầu đo: tất cả đầu đo của thiết bị phải được làm sạch đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, sạch và khô ráo trước khi sử dụng;

Kiểm tra pin;

Khởi động thiết bị đo.

4.2. Kiểm tra thiết bị bằng khí chuẩn tại hiện trường

Kiểm tra điểm “không” (zero check): kiểm tra điểm “không” được thực hiện theo chế độ tự kiểm tra điểm “không” của thiết bị hoặc sử dụng khí không. Kết quả kiểm tra điểm không phải nhỏ hơn độ phân giải của thiết bị tương ứng với từng thông số. Trường hợp kết quả kiểm tra điểm không lớn hơn độ phân giải của thiết bị, phải tiến hành kiểm tra lặp lại cho đến khi đạt yêu cầu quy định;

Kiểm tra thiết bị bằng khí chuẩn (span check): kiểm tra tại điểm nồng độ khí chuẩn trong khoảng từ 10% đến 50% giá trị của toàn dải đo của thiết bị đối với các thông số SO2, NOx (NO và NO2); đối với thông số CO, điểm nồng độ khí chuẩn sử dụng để kiểm tra được xác định bằng ± 50% so với giá trị quy định về ngưỡng tối đa cho phép trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng. Hoạt động đo khí thải chỉ được thực hiện khi sự sai khác giữa kết quả đo khí chuẩn hiển thị trên thiết bị và nồng độ khí chuẩn được sử dụng để kiểm tra không quá 20%. Trường hợp sự sai khác lớn hơn 20%, phải tiến hành kiểm tra lặp lại bằng khí chuẩn cho đến khi đạt yêu cầu quy định.

4.3. Đo tại hiện trường

Sau khi khởi động thiết bị đo, đợi cho các giá trị hiển thị được ổn định thì bắt đầu tiến hành đọc và ghi giá trị đo;

Tại mỗi vị trí quan trắc phải thực hiện ít nhất 3 phép đo (3 mẫu) trong 1 lần quan trắc;

Thời gian đo tối thiểu cho 1 phép đo (1 mẫu) là 15 phút với tần suất đọc và ghi giá trị đo liên tục là 3 phút/1 giá trị.

5. Tính toán kết quả khi sử dụng thiết bị đo trực tiếp

Căn cứ vào các quy định hiện hành về đơn vị đo và điều kiện tiêu chuẩn trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng, phải tính toán chuyển đổi đơn vị đo sang đơn vị mg/m3 tại điều kiện tiêu chuẩn tương ứng. Trường hợp kết quả đo của thiết bị là ppm và điều kiện tiêu chuẩn quy định là 25oC, 760 mmHg, nồng độ các chất ô nhiễm được tính theo công thức sau:

CO:   ppm x 1,14 = mg/Nm3 	          SO2:   ppm x 2,62 = mg/Nm3

NO2:   ppm x 1,88 = mg/Nm3                NO:  ppm x 1,23 = mg/Nm3

Trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có quy định về nồng độ oxy tham chiếu, phải tính toán kết quả quan trắc theo công thức sau:

Trong đó:

- Cstd: nồng độ chất ô nhiễm tại giá trị nồng độ ôxy tham chiếu, mg/Nm3.

- Cm: nồng độ chất ô nhiễm tại giá trị nồng độ ôxy đo được, mg/Nm3.

- %O2(std): nồng độ ôxy tham chiếu cho phép (theo quy định của pháp luật).

- %O2(m) : nồng độ ôxy đo được tại hiện trường.

### Phụ lục 4

### TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN CỦA KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2020/TT-BTNMT ngày  tháng  năm 2020   của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

### I. Tiêu chí chấp nhận của kiểm soát chất lượng trong hoạt động quan trắc tại hiện trường

Việc đánh giá các mẫu QC trong hoạt động quan trắc hiện trường được thực hiện theo quy định như sau:

1.1. Mẫu lặp hiện trường

Đối với hai lần lặp, độ chụm được đánh giá dựa trên việc đánh giá RPD, được tính toán như sau:

LD1 -   LD2

RPD =                                                x 100 (%)

[(LD1 -   LD2) / 2]

Trong đó:

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu  lặp;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất;

LD2: kết quả phân tích lần thứ hai.

Giới hạn RPD được tổ chức thực hiện quan trắc thiết lập và không vượt quá 30% nhưng phải bảo đảm độ chụm theo phương pháp áp dụng.

1.2. Đối với mẫu đo lặp tại hiện trường: đánh giá độ chụm của mẫu đo lặp tại hiện trường dựa trên đánh giá RPD theo công thức tại khoản 1 mục này, trong đó LD1 là kết quả đo lần thứ nhất, LD2 là kết quả đo lần thứ 2. Giới hạn RDP được tổ chức thực hiện quan trắc thiết lập và không quá 15%.

1.3. Mẫu trắng hiện trường, mẫu trắng vận chuyển và mẫu trắng thiết bị

Giá trị của mẫu trắng được chấp nhận khi nhỏ hơn giới hạn phát hiện (MDL) của phương pháp phân tích.

  - Kiểm soát chất lượng tại hiện trường bằng chất chuẩn

Đối với thiết bị quan trắc khí thải: theo đúng quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

Đối với thiết bị quan trắc nước (nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải): sai số cho phép nằm trong khoảng ±5% giá trị đọc (riêng đối với thiết bị đo pH thì sai số cho phép nằm trong khoảng ± 0,05 pH khi giá trị độ chia 0,01 pH và ± 0,2 pH khi giá trị độ chia 0,1 pH).

1.5. Trong trường hợp kết quả thực hiện việc kiểm soát chất lượng không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên cần tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục.

### II. Tiêu chí chấp nhận của kiểm soát chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường

Tổ chức thực hiện phân tích môi trường phải xây dựng tài liệu kiểm soát chất lượng để bảo đảm độ tin cậy của kết quả phân tích. Kết quả phân tích các mẫu QC chỉ có giá trị khi đưa ra được các tiêu chí để so sánh và xác định được sai số chấp nhận theo yêu cầu của tổ chức hoặc của chương trình quan trắc hoặc theo tiêu chí thống kê bằng các biểu đồ kiểm soát chất lượng do phòng thí nghiệm xây dựng.

Mỗi mẻ mẫu, tổ chức phải thực hiện phân tích tối thiểu các mẫu QC đã được quy định trong các phương pháp tiêu chuẩn áp dụng trong phòng thí nghiệm theo các mẫu kiểm soát sau đây: mẫu trắng phương pháp (để kiểm soát khả năng nhiễm bẩn của hóa chất, dụng cụ, thiết bị), mẫu chuẩn thẩm tra, mẫu thêm chuẩn (để đánh giá độ chính xác của kết quả phân tích), mẫu lặp (để đánh giá độ chụm của kết quả phân tích) hoặc có thể phân tích các mẫu chuẩn đối chứng.

1. Mẫu trắng phương pháp: được phân tích đầu tiên trong mỗi mẻ mẫu. Giá trị của mẫu trắng phương pháp được chấp nhận khi nhỏ hơn giới hạn phát hiện (MDL) của phương pháp phân tích.

2. Mẫu chuẩn thẩm tra: được đánh giá thông qua phần trăm độ thu hồi (%R) của mẫu thêm chuẩn trên nền mẫu trắng:

Trong đó:

R: Độ thu hồi (%);

Cf: Nồng độ của mẫu thêm chuẩn;

Ct: Nồng độ của mẫu chuẩn thẩm tra;

(Cf và Ct cùng thứ nguyên)

3. Mẫu thêm chuẩn: được đánh giá thông qua phần trăm độ thu hồi (%R) của mẫu thêm chuẩn trên nền mẫu môi trường:

Cs – C

R   =                                  x 100

S

Trong đó:

R: Độ thu hồi (%);

Cs: nồng độ của mẫu thêm chuẩn;

C: nồng độ của mẫu nền;

S: nồng độ thêm vào mẫu nền.

(Cs, C và S cùng thứ nguyên)

Kết quả phân tích của mẫu chuẩn thẩm tra tại khoản 2 của mục này và mẫu thêm chuẩn được chấp nhận khi %R của mẫu chuẩn thẩm tra nằm trong khoảng kiểm soát do chính phòng thí nghiệm thiết lập dựa trên kết quả phê duyệt phương pháp đáp ứng theo yêu cầu về độ chính xác của phương pháp tiêu chuẩn áp dụng.

4. Mẫu lặp: đối với hai lần lặp, đánh giá độ chụm dựa trên đánh giá RPD tương tự như quy định tại khoản 1.1 Phụ lục này.

Kết quả phân tích được chấp nhận khi RPD của mẫu lặp nằm trong khoảng kiểm soát do chính phòng thí nghiệm thiết lập dựa trên kết quả phê duyệt phương pháp đáp ứng theo yêu cầu về độ chụm của phương pháp tiêu chuẩn áp dụng nhưng không vượt quá 30%.

Ngoài việc đánh giá kết quả phân tích của các mẫu kiểm soát theo các tiêu chí nêu trên, tổ chức cần phải kiểm soát xu hướng, diễn biến của kết quả phân tích dựa trên phương pháp thống kê bằng cách xây dựng các biểu đồ kiểm soát chất lượng.

Ví dụ 1: biểu đồ kiểm soát chất lượng dạng X

Trong đó

CL: Đường trung tâm của biểu đồ kiểm soát: là giá trị trung bình của các giá trị kiểm soát hoặc giá trị được chứng nhận;

CL± 2s: là giới hạn cảnh báo (nghĩa là 95% kết quả được phân bố trong khoảng giới hạn này); CL± 3s: là giới hạn kiểm soát (nghĩa là 99,7% kết quả được phân bố trong khoảng giới hạn này);

s: độ lệch chuẩn được tính toán dựa trên bộ số liệu xác định giá trị đường trung tâm.

Ví dụ 2: biểu đồ kiểm soát chất lượng dạng R

Khi phân tích mẫu lặp phòng thí nghiệm, ta xác định được % sai khác trung bình (RTB = D2*σ). Biểu đồ kiểm soát độ rộng hay biểu đồ kiểm soát khoảng trong trường hợp này có đường trung tâm là  RTB = D2*σ, giới hạn cảnh báo (WL) là:

WL   =  RTB + 2σ(R)  =  RTB + 2/3 (D4*RTB – RTB)

Giới hạn kiểm soát (CL) được lấy là:

CL  =  RTB + 3σ(R)  =  D4*RTB

Trong đó:

D2: hệ số chuyển đổ từ độ lệch chuẩn sang khoảng.

D4: hệ số chuyển đổi từ trung bình khoảng thành độ lệch chuẩn

σ: độ lệch chuẩn

σ (R) : độ lệch chuẩn của khoảng;

D2, D4 theo các số lần lặp khác nhau được xác định theo Bảng … sau: Bảng …

| Số lần lặp (n) | D2 | D4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1,128 | 3,267 |
| 3 | 1,693 | 2,575 |
| 4 | 2,059 | 2,282 |
| 5 | 2,326 | 2,115 |

Kết quả tính toán đường trung tâm giới hạn cảnh báo và giới hạn kiểm soát theo các số lần lặp được xác định theo Bảng … sau:

### Bảng …

| Số lần lặp | Độ lệch chuẩn (σ) | Đường trung tâm | Giới hạn cảnh báo (WL) | Giới hạn kiểm soát (CL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mean range/1,128 | 1,128* σ | 2,833* σ | 3,686* σ |
| 3 | Mean range/1,693 | 1,693* σ | 3,470* σ | 4,538* σ |
| 4 | Mean range/2,059 | 2,059* σ | 3,818* σ | 4,698* σ |
| 5 | Mean range/2,326 | 2,326* σ | 4,054* σ | 4,918* σ |

Trong trường hợp lặp 02 lần ta có biểu đồ kiểm soát chất lượng dạng R như sau:

| Giả thiết | Kết luận | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| - Trường hợp 1: giá trị kiểm soát nằm trong giới hạn cảnh báo. - Trường hợp 2: giá trị kiểm soát nằm trong khoảng giữa giới hạn cảnh báo và giới hạn kiểm soát và hai giá trị kiểm soát trước đó đều nằm trong giới hạn cảnh báo | Phương pháp được kiểm soát | Kết quả phân tích được báo cáo |
| - Trường hợp 1: giá trị kiểm soát nằm ngoài giới hạn kiểm soát. - Trường hợp 2: giá trị kiểm soát nằm giữa giới hạn cảnh báo và giới hạn kiểm soát và ít nhất một trong hai giá trị kiểm soát trước đó cũng nằm giữa giới hạn kiểm soát và giới hạn cảnh báo. | Phương pháp nằm ngoài phạm vi kiểm soát | Kết quả phân tích không được báo cáo. Kể từ giá trị kiểm soát cuối cùng được phát hiện, tất cả mẫu phải phân tích lại |
| - Trường hợp 1: 7 giá trị kiểm soát tăng dần hoặc giảm dần liên tục. - Trường hợp 2: 10/11 giá trị kiểm soát liên tục nằm về cùng một phía của đường trung tâm. | Phương pháp vẫn được kiểm soát nhưng có thể có xu hướng ra ngoài kiểm soát thống kê nếu tất cả các giá trị kiểm soát nằm trong giới hạn cảnh báo | Kêt quả phân tích có thể được báo cáo, nhưng cần phải xem xét để phát hiện sớm vấn đề đang phát sinh |

Phụ lục 5

NỘI DUNG BÁO CÁO PHÊ DUYỆT PHƯƠNG PHÁP

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2020/TT-BTNMT ngày   tháng    năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Báo cáo phê duyệt phương pháp tối thiểu gồm các nội dung sau:

1. Khoảng đo và khoảng tuyến tính (range and linearity)

2. Giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích (MDL)

3. Giới hạn định lượng của phương pháp (limit of quantitative)

4. Độ chính xác (accuracy): Cần trình bày cách tiếp cận, phương pháp thực hiện để xác định độ chính xác. Cần phân tích, đánh giá chi tiết các thông tin, dữ liệu thử nghiệm để chứng minh được năng lực của phương pháp phân tích đã lựa chọn đáp ứng các tiêu chí về độ chính xác. Cần thực hiện phân tích với tối thiểu 3 nồng độ sau khi thêm chuẩn sau: nồng độ bằng giới hạn định lượng, nồng độ nằm giữa đường chuẩn và nồng độ nằm khoảng cuối đường chuẩn.

5. Độ chụm (precision): Cần phân tích đánh giá các mẫu lặp, mẫu tái lập trong mỗi mẻ mẫu hoặc trong các mẻ mẫu khác nhau để đánh giá những ảnh hưởng do sự thay đổi điều kiện phân tích, điều kiện thiết bị, hóa chất đến kết quả quan trắc. Cần thực hiện phân tích tối thiểu mẫu lặp, mẫu tái lặp tại 3 nồng độ sau: nồng độ bằng giới hạn định lượng, nồng độ nằm giữa đường chuẩn và nồng độ nằm khoảng cuối đường chuẩn.

a) Cần phải trình bày cách lựa chọn nồng độ của mẫu phân tích đối với nền mẫu đưa ra để bảo đảm tín hiệu đo được với độ tin cậy 99% và nồng độ mẫu được lựa chọn là mẫu có nồng độ thấp;

b) Các kết quả thử nghiệm, đánh giá để xác định MDL theo tài liệu của US EPA tại 40 CFR Part 136, Appendix B: “Definition and Procedure for the Determination of the Method Detection Limit-Revision 2” đều phải được thể hiện trong báo cáo này.

6. Độ không đảm bảo đo (uncertainty of measurement)

7. Kết quả thử nghiệm: Các tổ chức đánh giá phê duyệt giá trị của phương pháp cần phải công bố kèm theo các kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trong phụ lục của báo cáo.

Phụ lục 6

NỘI DUNG TÀI LIỆU QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN (SOP)

(Ban hành kèm theo Thông tư số   /2020/TT-BTNMT ngày    tháng   năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Mỗi quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho các phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm cần nêu cụ thể các nội dung và các bước thực hiện, tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

1. Phạm vi áp dụng: Phạm vi áp dụng bao gồm các thông tin về tổ chức và địa điểm áp dụng quy trình, các thông số phân tích, nền mẫu phân tích, thiết bị phân tích, các đặc tính của phương pháp dựa trên các giá trị được phê duyệt (khoảng đo, giới hạn phát hiện, …).

2. Thuật ngữ, định nghĩa.

3. Giới thiệu chung về phương pháp.

4. Lấy mẫu và bảo quản.

5. Các yếu tố ảnh hưởng: Cần trình bày các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phân tích và kết quả phân tích. Từ đó cần đưa ra các biện pháp, cách thức làm giảm tối thiểu ảnh hưởng của từng yếu tố.

6. Thiết bị, dụng cụ: Cần liệt kê có hệ thống các thiết bị, dụng cụ cần thiết để thực hiện phân tích. Cần cung cấp kèm theo các thông số kỹ thuật của các thiết bị dụng cụ.

7. Hóa chất và chất chuẩn: Cần cung cấp thông tin về các hóa chất và chất chuẩn cần sử dụng và cách thức chuẩn bị hóa chất và chất chuẩn.

8. Quy trình phân tích.

9. Dữ liệu phân tích và tính toán kết quả.

10. Kiểm soát chất lượng: Cần quy định rõ cách chuẩn bị và nồng độ mẫu QC,  các tiêu chí kiểm soát chất lượng và đánh giá kết quả phân tích áp dụng đối với phòng thí nghiệm.